III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аппарата АМОК-2Б для нужд ОВЛиР ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

1. Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя (паспорт) с указанием существенных технических характеристик Товара, сроков эксплуатации. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) Товар должен быть новым, ранее не использованным, должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться соответствующими сертификатами качества и безопасности.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № |  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Аппарат АМОК-2Б | шт | 1 | Назначение аппарата: для одновременного нагнетания в кишечник жидкости и удаления содержимого кишечника через специальный зонд. Принцип работы аппарата: состоит в нагнетании жидкости из канистры в кишечник через подающую магистраль специального зонда с помощью насоса подачи и одновременного удаления содержимого кишечника через откачивающую магистраль указанного зонда с помощью насоса откачки. При этом, соответствующим индикатором блока контроля осуществляется контроль давления в измерительной магистрали зонда, а также измерение температуры нагнетаемой жидкости с помощью датчика температуры. Устройство аппарата: - несущая конструкция на колесах; - кнопка включения аппарата со встроенным предохранителем; - штуцер для подключения магистрали измерения внутрикишечного давления; - разъем для подключения датчика температуры; - блок контроля аппарата; - кнопка управления насосами; - светодиоды, сигнализирующие о выбранных режимах работы насосов; - индикационные табло, обеспечивающие отображение информации об объеме подачи насосов или общего количества перекаченной жидкости; - индикационное табло, отображающее температуру и давление в реальном масштабе времени; - блок насосов и блок контроля, защищены кожухами. Комплектация аппарата: - стойка аппарата - 1 шт.; - блок насосов - 1 шт.; - блок контроля - 1 шт.; - штанга - 1 шт.; - водонагреватель «Термекс» - 1 шт. (тип нагревателя – электрический; максимальная температура нагрева воды: + 75 С; вертикальная установка); - фильтр для очистки воды «Аквафор» - 1 шт. (степень удаления примесей: фенол – 99%, нефтепродукты (бензол) – 99%, пестициды – 99%, активный хлор – 100%, хлороформ – 99,7%, тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий) – 99%; ресурс – 12000 литров; производительность 2,5 л/мин) Комплект принадлежностей: - рабочая трубка насоса подачи c входным и выходным штуцером - 1 шт.; - рабочая трубка откачки с входным и выходным штуцером - 1 шт.; - магистраль с переходным штуцером для присоединения зонда - 1 шт.; - магистраль подачи с переходным штуцером для присоединения зонда - 1 шт.; - магистраль слива - 1 шт.; - магистраль контроля давления с переходным штуцером - 1 шт.; - магистраль забора жидкости из канистры - 1 шт.; - датчик температуры - 2 шт.; - канистра полиэтиленовая 20 л. - 1 шт.; - зонды специальные кишечные (зонд представляет собой трехканальную эластичную трубку) - 3 шт. Запасные части: - вставка плавкая керамическая - 4 шт.; - комплект штуцеров - 2 шт.; - запасные рабочие трубки - 4 шт.; - устройство забора жидкости - 1 шт.; - шайбы для регулировки окклюзии роликовой головки - 8 шт. Технические характеристики: - диапазон регулирования расхода жидкости, создаваемого как нагнетающим, так и откачивающим насосами и контролируемого по воде от 0,2 до 2,0 л/мин; - погрешность задания объемной подачи – 10 %; - диапазон измерения избыточного давления от 0,3 до 99 мм рт.ст; - предельно допустимое внутрикишечное давление, при котором происходит остановка нагнетающего насоса и включение звуковой сигнализации составляет 70 мм рт.ст; - основной диапазон измерения температуры жидкости от 20 до 44 С; - абсолютная погрешность измерения температуры жидкости +-1С; - остановка нагнетающего насоса и включение звуковой сигнализации при повышении температуры жидкости 39 С; - возможность индикации текущего объема жидкости, пропущенной через насосы подачи и откачки в диапазоне от 1 до 99 л; - диаметр зонда для взрослых 22 мм; - диаметр зонда для детей 18 мм; - частота тока 50 Гц; - номинальное напряжение 220 В+-10%; - мощность, потребляемая аппаратом при номинальном напряжении сети с включенным нагревателем воды 2 кВт; - время установки рабочего режима аппарата включения 10 мин.; - режим работы в течение суток: продолжительность работы аппарата/минимальный перерыв 8 часов работы/30 минут перерыв; - масса аппарата с водонагревателем 40 кг. |  |