РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку боксов микробиологической безопасности для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс микробиологической безопасности класс II (тип A2) БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120) | шт | 1 | Бокс бактериальной воздушной среды для защиты оператора окружающей среды при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем. Защищает продукт от контаминации. Ламинарный бокс применяется для оснащения отдельных рабочих мест в медицинских учреждениях с высокими требованиями к чистоте воздуха (вирусологические и бактериологические лаборатории, работающие с микроорганизмами III-IV групп патогенности согласно СП 1.3.2322-08, производства готовых стерильных лекарственных средств и др.) Вертикальный нисходящий однонаправленный поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из пленума. Базовая комплектация: Бокс на подставке, наклонное переднее стекло, 2 встроенные розетки, выдвижной УФО рабочей камеры, подсветка рабочей камеры, плоская 3-х секционная съемная столешница из нержавеющей стали, фронтальное (поднимающееся) стекло триплекс, закаленные боковые стекла. Шильд-панель с ж/к экраном, индицирующим включение систем изделия, таймер работы УФО рабочей камеры, счетчик наработки УФО, система автоматического поддержания потока воздуха. Особенности конструкции, отличие и преимущества перед аналогами: 1. Особенность микропроцессорной системы управления боксом: -поддерживает неизменный воздушный баланс вне зависимости от степени загрязненности фильтров (система стабилизации воздуха AIS LS); -индицирует на дисплее все режимы работы бокса, а также аварийные ситуации и возможные неисправности; -система мониторинга режимов работы бокса с визуальной и звуковой сигнализацией, срабатывающей при нарушении воздушного баланса в рабочей камере; -защищает от несанкционированного доступа к управлению боксом, имея в своем составе ключ; -позволяет легко и безопасно произвести деконтаминацию всех внутренних поверхностей бокса при использовании для этого испарителя формалина производства ЗАО «Ламинарные системы» 2. Технология DRIVE-N-ROLL. УФ лампа размещена в выдвижном блоке, который во время работы оператора задвинут под рабочий стол, находится вне рабочей камеры и не мешает воздушному потоку, а на время обработки выдвигается и обеспечивает требование к передней панели - «положение полностью закрытое», что гарантирует максимально надежную защиту персонала, предотвращает выброс ПБА из рабочей зоны согласно СП 1.3.2322-08 п.2.4.5. Эта уникальная разработка имеет патент. 3. Механизм подъема стекла – лифт-шарниры. В отличие от конструкции передней панели «на противовесах», «скользящее стекло», данная конструкция обеспечивает легкий доступ к обработке переднего стекла в рабочей камере с обратной стороны. Конструкция не содержит быстро изнашиваемые механизмы и части, такие, как тросы. 4. Несмотря на значительную по величине рабочую камеру, бокс имеет небольшие внешние габариты, позволяющие легко монтировать его в тесных помещениях, проносить через узкие двери. Опоры, позволяющие регулировать высоту подставки. 5. Усиленное основание с антивибрационными свойствами. 6. Радиальный бесшумный, супер-экономичный (ЕС) вентилятор. Наличие обязательной регистрации оборудования в МЗ РФ. |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры бокса с подставкой (ШхГхВ), мм | 1200*770*2150 |
|  |  |  |  | Габариты рабочей камеры (ШхГхВ), мм | 1105*610*750 |
|  |  |  |  | Количество фильтров для удаления воздуха из бокса | 1 |
|  |  |  |  | Количество фильтров на входе в рабочую камеру | 1 |
|  |  |  |  | Количество ступеней фильтрации | 1 |
|  |  |  |  | Бокс соответствует требованиям класса чистоты воздуха в рабочей камере по ГОСТ Р 52249-2009 | А |
|  |  |  |  | Бокс соответствует требованиям класса чистоты воздуха в рабочей камере по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 | 5ИСО |
|  |  |  |  | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % | 99,9995 |
|  |  |  |  | Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Н 14 |
|  |  |  |  | Класс бокса (согласно, ГОСТ Р ЕН 12469-2010,NSF/ ANSI 49-2009) | II |
|  |  |  |  | Тип бокса согласно NSF/ANSI 49-2009 | А2 |
|  |  |  |  | Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | 70 |
|  |  |  |  | Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, м/с: | 0,35 |
|  |  |  |  | Средняя скорость воздушного потока, входящего через рабочий проем, м/с: | 0,47 |
|  |  |  |  | Звуковая и визуальная сигнализация, срабатывающая при нарушении воздушного баланса в рабочей камере в соответствии с ГОСТ 12469-2010, EN-12469) (при перекрытии передней перфорации, неправильном положении стекла, неправильном положении ламинаризатора) |  |
|  |  |  |  | Подставка для рук оператора. |  |
|  |  |  |  | Бокс работает от сети переменного тока частотой, Гц | 50 |
|  |  |  |  | номинальным напряжением, В | 220±10% |
|  |  |  |  | Суммарная максимально допустимая нагрузка на блоки розеток, Вт | 1000 |
|  |  |  |  | Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м³/час | 795 |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность, Вт | 180 |
|  |  |  |  | Бактерицидная лампа мощностью, Вт | 30 |
|  |  |  |  | Лампа освещения рабочей камеры мощностью, Вт | 39 |
|  |  |  |  | Уровень звуковой мощности, не более (дБа) | 59 |
|  |  |  |  | Освещение рабочей поверхности, Лк, не менее | 1000 |
|  |  |  |  | Масса бокса в сборе с подставкой (Нетто), кг, не более | 235 |
| 2 | Бокс микробиологической безопасности класс II (тип A2) БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 (221.090) | шт | 2 | Бокс бактериальной воздушной среды для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем. Ламинарный бокс применяется для оснащения отдельных рабочих мест в медицинских, фармацевтических и других учреждениях с высокими требованиями к чистоте воздуха (вирусологические и бактериологические лаборатории, работающие с микроорганизмами III-IV групп патогенности согласно СП 1.3.2322-08 ,СП 1.3.2518-09, производства стерильных лекарственных средств и медицинских изделий, микробиологические производства и др.) Вертикальный нисходящий однонаправленный поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из пленума. Базовая комплектация: Ламинарный бокс на подставке, наклонное переднее стекло, вертикальное переднее стекло, 2 встроенные розетки, выдвижной УФО рабочей камеры, подсветка рабочей камеры, плоская секционная съемная столешница из нержавеющей стали, закаленные фронтальное (поднимающееся) и боковые стекла. Шильд-панель с ж/к экраном, индицирующим включение систем изделия, таймер работы УФО рабочей камеры, счетчик наработки УФО, часы, технологический таймер, система автоматического поддержания потока воздуха. Особенности конструкции, отличие и преимущества перед аналогами: 1. Особенность микропроцессорной системы управления боксом: -поддерживает неизменный воздушный баланс вне зависимости от степени загрязненности фильтров (система стабилизации воздуха AIS LS); -индицирует на дисплее все режимы работы бокса, а также аварийные ситуации и возможные неисправности; -система мониторинга режимов работы бокса с визуальной и звуковой сигнализацией, срабатывающей при нарушении воздушного баланса в рабочей камере; -защищает от несанкционированного доступа к управлению боксом, имея в своем составе ключ; -позволяет легко и безопасно произвести деконтаминацию всех внутренних поверхностей бокса при использовании для этого испарителя формалина производства ЗАО «Ламинарные системы» 2. Технология DRIVE-N-ROLL. УФ лампа размещена в выдвижном блоке, который во время работы оператора задвинут под рабочий стол, находится вне рабочей камеры и не мешает воздушному потоку, а на время обработки выдвигается и обеспечивает требование к передней панели - «положение полностью закрытое», что гарантирует максимально надежную защиту персонала, предотвращает выброс ПБА из рабочей зоны согласно СП 1.3.2322-08 п.2.4.5. Эта уникальная разработка имеет патент. 3. Механизм подъема стекла – лифт-шарниры. В отличие от конструкции передней панели «на противовесах», «скользящее стекло», данная конструкция обеспечивает легкий доступ к обработке переднего стекла в рабочей камере с обратной стороны. Конструкция не содержит быстро изнашиваемые механизмы и части, такие, как тросы. 4. Несмотря на значительную по величине рабочую камеру, бокс имеет небольшие внешние габариты, позволяющие легко монтировать его в тесных помещениях, проносить через узкие двери. Опоры, позволяющие регулировать высоту подставки. 5. Усиленное основание с антивибрационными свойствами. 6. Радиальный бесшумный, супер-экономичный (ЕС) вентилятор. Наличие обязательной регистрации оборудования в МЗ РФ. |  |
|  |  |  |  | Габариты изделия без подставки (ШхГхВ), мм | 1000*770*1490 |
|  |  |  |  | Габариты рабочей камеры (ШхГхВ), мм | 900*610*750 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры подставки (ШхГхВ), мм | 1000*770*660 |
|  |  |  |  | Степень рециркуляции, % | 72 |
|  |  |  |  | Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с не менее: | 0,33±0,01 |
|  |  |  |  | Средняя скорость потока воздуха входящего в бокс через рабочий проем, м/с: | 0,47±0,03 |
|  |  |  |  | Производительность по чистому воздуху в рабочую камеру бокса, м³/ч: | 625±20 |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность бокса без учета нагрузки на встроенный блок розеток, Вт, не более | 220 |
|  |  |  |  | Допускаемая нагрузка на встроенный блок розеток, Вт, не более | 800 |
|  |  |  |  | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ Р 52249-2010 | А |
|  |  |  |  | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 | 5ИСО |
|  |  |  |  | Класс бокса (согласно, ГОСТ Р ЕН 12469-2010,NSF/ ANSI 49-2009) | II |
|  |  |  |  | Тип бокса согласно NSF/ANSI 49-2009 | А2 |
|  |  |  |  | Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Н 14 |
|  |  |  |  | Бактерицидная лампа мощностью, Вт | 25 |
|  |  |  |  | Лампа освещения рабочей камеры, Вт | 39 |
|  |  |  |  | Уровень шума, на расстоянии 1м от бокса не более (дБа) | 59 |
|  |  |  |  | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % | 99,9995 |
|  |  |  |  | Освещение рабочей поверхности, Лк, не менее | 1000 |
|  |  |  |  | Время непрерывной работы бокса в любом режиме | не ограничено |