РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку одноразового медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому товару:

- При поставке весь товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида товаров.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стент коронарный Nobori Terumo, 2.5х24 мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1) см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1) см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. (для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14 атм. (для диаметров 3.5, 4.0 мм). Размеры: диаметр 2.5 мм., длина 24 мм. Одноразово, стерильно. |
| 2 | стент коронарный Nobori Terumo, 2.5х28 мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33 (+/-0,1) см, силиконовое 110 (+/-0,1) см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1) см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. (для диаметров от 2.25 до 3.0 мм), не менее 14 атм. (для диаметров 3.5, 4.0 мм). Размеры: диаметр, 2.5мм., длина 28 мм. Одноразово, стерильно. |
| 3 | стент коронарный Nobori Terumo, 2.75х28 мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33 (+/-0,1) см, силиконовое 110 (+/-0,1) см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145 (+/-0,1) см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. (для диаметров от 2.25 до 3.0 мм), не менее 14 атм. (для диаметров 3.5, 4.0 мм). Размеры: диаметр 2.75мм., длина 28 мм. Одноразово, стерильно. |
| 4 | стент коронарный Nobori Terumo, 3х12 мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 3.0мм., длина 12 мм. Одноразово, стерильно. |
| 5 | стент коронарный Nobori Terumo, 3х28 мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 3.0мм., длина 28 мм. Одноразово, стерильно. |
| 6 | стент коронарный Nobori Terumo, 3.5х15 мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 3.5мм., длина 15 мм. Одноразово, стерильно. |
| 7 | стент коронарный Nobori Terumo, 3.5х18 мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 3.5мм., длина 18 мм. Одноразово, стерильно. |
| 8 | стент коронарный Nobori Terumo, 3.5х24 мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 3.5мм., длина 24 мм. Одноразово, стерильно. |
| 9 | стент коронарный Nobori Terumo, 3.5х28 мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 3.5мм., длина 28 мм. Одноразово, стерильно. |
| 10 | стент коронарный Nobori Terumo, 4х18 мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 4.0мм., длина 18 мм. Одноразово, стерильно. |
| 11 | стент саморассасывающийся Absorb Abbott, 3х28 мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый саморассасывающийся стентирующий каркас. Конструкция каркаса: ряд волнистых колец соединенных не менее 3-мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал каркаса поли-левовращающийся изомер молочной кислоты Покрытие (выделяющий лекарство слой): Поли правовращающийся изомер, левовращающийся изомер молочной кислоты, содержащей эверолимус в концентрации не менее 100 мкг/см2. Рентгеноконтрастные метки по краям каркаса не менее 2. Система доставки быстрая смена. Совместим с проводником диаметром дюйм не более 0.014. Материал баллона полиэфир. Номинальное давление не менее 6 атм. Давление разрыва не менее 16 атм. Рабочая длина шафта не менее 143 см. Диаметр каркаса 3,0 мм. Длина каркаса 28±2 мм. |
| 12 | стент коронарный Multi Link Abbott, 3х33 мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекоил не более 4.4%, площадь раскрытой ячейки не более 4.39мм2. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Технология "гнездовой" фиксации стента на баллоне. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.85мм. Длина конусной части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2мм для стентов 3.5 и 4.0 мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8-10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр стента 3мм, длина стента 33мм. |
| 13 | стент коронарный Kaname Terumo, 2.75х12 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Дизайн стента - открытая ячейка, все ячейки должны быть одинаковыми по своей структуре, не более двух перемычек на кольцо. Толщина стенки стента не более 80 микрон. Площадь ячейки не более 4.57 мм². Система укладки стента на баллон: лепестки баллона должны прикрывать ячейки стента. Покрытие стенки артерии стентом не более 18% для стента диаметром 2.5 мм, не более 17% для стента диаметром 2.75 мм, не более 15% для стента диаметром 3.0 мм, не более 16% для стента диаметром 3.5 мм, не более 14% для стента диаметром 4.0 мм. Рекойл - менее 5%. Система доставки: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 145 см, совместимый с проводником диаметром 0.014'' (0,355 мм) и проводниковым катетером 4 Fr. Наличие двух рентгеноконтрастных маркера на баллоне системы доставки. Дистальная часть – коаксиальная, диаметр не более 2.6 Fr. Проксимальная часть не более 2.0 Fr. с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Возможность применения техники «киссинг» для проводникового катетера 6Fr. Профиль кончика баллонного катетера не более 0.43 мм (0.017”). Баллон низкой комплаентности, материал баллона – двойной полиамид. Наличие слизистого высокоустойчивого гидрофильного покрытия системы доставки в дистальной части. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. для стентов диаметром 2,5-3,0 мм., и не менее 14 атм. для стентов диаметром 3,5-4,0 мм. Размеры: диаметр 2.75 мм., длина 12 мм. Одноразово, стерильно. |
| 14 | стент коронарный Kaname Terumo, 2.75х15 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Дизайн стента - открытая ячейка, все ячейки должны быть одинаковыми по своей структуре, не более двух перемычек на кольцо. Толщина стенки стента не более 80 микрон. Площадь ячейки не более 4.57 мм². Система укладки стента на баллон: лепестки баллона должны прикрывать ячейки стента. Покрытие стенки артерии стентом не более 18% для стента диаметром 2.5 мм, не более 17% для стента диаметром 2.75 мм, не более 15% для стента диаметром 3.0 мм, не более 16% для стента диаметром 3.5 мм, не более 14% для стента диаметром 4.0 мм. Рекойл - менее 5%. Система доставки: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 145 см, совместимый с проводником диаметром 0.014'' (0,355 мм) и проводниковым катетером 4 Fr. Наличие двух рентгеноконтрастных маркера на баллоне системы доставки. Дистальная часть – коаксиальная, диаметр не более 2.6 Fr. Проксимальная часть не более 2.0 Fr. с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Возможность применения техники «киссинг» для проводникового катетера 6Fr. Профиль кончика баллонного катетера не более 0.43 мм (0.017”). Баллон низкой комплаентности, материал баллона – двойной полиамид. Наличие слизистого высокоустойчивого гидрофильного покрытия системы доставки в дистальной части. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. для стентов диаметром 2,5-3,0 мм., и не менее 14 атм. для стентов диаметром 3,5-4,0 мм. Размеры: диаметр 2.75 мм., длина 15 мм. Одноразово, стерильно. |
| 15 | стент коронарный Kaname Terumo, 2.75х18 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Дизайн стента - открытая ячейка, все ячейки должны быть одинаковыми по своей структуре, не более двух перемычек на кольцо. Толщина стенки стента не более 80 микрон. Площадь ячейки не более 4.57 мм². Система укладки стента на баллон: лепестки баллона должны прикрывать ячейки стента. Покрытие стенки артерии стентом не более 18% для стента диаметром 2.5 мм, не более 17% для стента диаметром 2.75 мм, не более 15% для стента диаметром 3.0 мм, не более 16% для стента диаметром 3.5 мм, не более 14% для стента диаметром 4.0 мм. Рекойл - менее 5%. Система доставки: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 145 см, совместимый с проводником диаметром 0.014'' (0,355 мм) и проводниковым катетером 4 Fr. Наличие двух рентгеноконтрастных маркера на баллоне системы доставки. Дистальная часть – коаксиальная, диаметр не более 2.6 Fr. Проксимальная часть не более 2.0 Fr. с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Возможность применения техники «киссинг» для проводникового катетера 6Fr. Профиль кончика баллонного катетера не более 0.43 мм (0.017”). Баллон низкой комплаентности, материал баллона – двойной полиамид. Наличие слизистого высокоустойчивого гидрофильного покрытия системы доставки в дистальной части. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. для стентов диаметром 2,5-3,0 мм., и не менее 14 атм. для стентов диаметром 3,5-4,0 мм. Размеры: диаметр 2.75 мм., длина 18 мм. Одноразово, стерильно. |
| 16 | стент коронарный Kaname Terumo, 2.75х24 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Дизайн стента - открытая ячейка, все ячейки должны быть одинаковыми по своей структуре, не более двух перемычек на кольцо. Толщина стенки стента не более 80 микрон. Площадь ячейки не более 4.57 мм². Система укладки стента на баллон: лепестки баллона должны прикрывать ячейки стента. Покрытие стенки артерии стентом не более 18% для стента диаметром 2.5 мм, не более 17% для стента диаметром 2.75 мм, не более 15% для стента диаметром 3.0 мм, не более 16% для стента диаметром 3.5 мм, не более 14% для стента диаметром 4.0 мм. Рекойл - менее 5%. Система доставки: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 145 см, совместимый с проводником диаметром 0.014'' (0,355 мм) и проводниковым катетером 4 Fr. Наличие двух рентгеноконтрастных маркера на баллоне системы доставки. Дистальная часть – коаксиальная, диаметр не более 2.6 Fr. Проксимальная часть не более 2.0 Fr. с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Возможность применения техники «киссинг» для проводникового катетера 6Fr. Профиль кончика баллонного катетера не более 0.43 мм (0.017”). Баллон низкой комплаентности, материал баллона – двойной полиамид. Наличие слизистого высокоустойчивого гидрофильного покрытия системы доставки в дистальной части. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. для стентов диаметром 2,5-3,0 мм., и не менее 14 атм. для стентов диаметром 3,5-4,0 мм. Размеры: диаметр 2.75 мм., длина 24 мм. Одноразово, стерильно. |
| 17 | стент коронарный Kaname Terumo, 2.75х28 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Дизайн стента - открытая ячейка, все ячейки должны быть одинаковыми по своей структуре, не более двух перемычек на кольцо. Толщина стенки стента не более 80 микрон. Площадь ячейки не более 4.57 мм². Система укладки стента на баллон: лепестки баллона должны прикрывать ячейки стента. Покрытие стенки артерии стентом не более 18% для стента диаметром 2.5 мм, не более 17% для стента диаметром 2.75 мм, не более 15% для стента диаметром 3.0 мм, не более 16% для стента диаметром 3.5 мм, не более 14% для стента диаметром 4.0 мм. Рекойл - менее 5%. Система доставки: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 145 см, совместимый с проводником диаметром 0.014'' (0,355 мм) и проводниковым катетером 4 Fr. Наличие двух рентгеноконтрастных маркера на баллоне системы доставки. Дистальная часть – коаксиальная, диаметр не более 2.6 Fr. Проксимальная часть не более 2.0 Fr. с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Возможность применения техники «киссинг» для проводникового катетера 6Fr. Профиль кончика баллонного катетера не более 0.43 мм (0.017”). Баллон низкой комплаентности, материал баллона – двойной полиамид. Наличие слизистого высокоустойчивого гидрофильного покрытия системы доставки в дистальной части. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. для стентов диаметром 2,5-3,0 мм., и не менее 14 атм. для стентов диаметром 3,5-4,0 мм. Размеры: диаметр 2.75 мм., длина 28 мм. Одноразово, стерильно. |
| 18 | стент коронарный Kaname Terumo, 2.75х33 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Дизайн стента - открытая ячейка, все ячейки должны быть одинаковыми по своей структуре, не более двух перемычек на кольцо. Толщина стенки стента не более 80 микрон. Площадь ячейки не более 4.57 мм². Система укладки стента на баллон: лепестки баллона должны прикрывать ячейки стента. Покрытие стенки артерии стентом не более 18% для стента диаметром 2.5 мм, не более 17% для стента диаметром 2.75 мм, не более 15% для стента диаметром 3.0 мм, не более 16% для стента диаметром 3.5 мм, не более 14% для стента диаметром 4.0 мм. Рекойл - менее 5%. Система доставки: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 145 см, совместимый с проводником диаметром 0.014'' (0,355 мм) и проводниковым катетером 4 Fr. Наличие двух рентгеноконтрастных маркера на баллоне системы доставки. Дистальная часть – коаксиальная, диаметр не более 2.6 Fr. Проксимальная часть не более 2.0 Fr. с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Возможность применения техники «киссинг» для проводникового катетера 6Fr. Профиль кончика баллонного катетера не более 0.43 мм (0.017”). Баллон низкой комплаентности, материал баллона – двойной полиамид. Наличие слизистого высокоустойчивого гидрофильного покрытия системы доставки в дистальной части. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. для стентов диаметром 2,5-3,0 мм., и не менее 14 атм. для стентов диаметром 3,5-4,0 мм. Размеры: диаметр 2.75 мм., длина 33 мм. Одноразово, стерильно. |
| 19 | стент коронарный Kaname Terumo, 3х15 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Дизайн стента - открытая ячейка, все ячейки должны быть одинаковыми по своей структуре, не более двух перемычек на кольцо. Толщина стенки стента не более 80 микрон. Площадь ячейки не более 4.57 мм². Система укладки стента на баллон: лепестки баллона должны прикрывать ячейки стента. Покрытие стенки артерии стентом не более 18% для стента диаметром 2.5 мм, не более 17% для стента диаметром 2.75 мм, не более 15% для стента диаметром 3.0 мм, не более 16% для стента диаметром 3.5 мм, не более 14% для стента диаметром 4.0 мм. Рекойл - менее 5%. Система доставки: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 145 см, совместимый с проводником диаметром 0.014'' (0,355 мм) и проводниковым катетером 4 Fr. Наличие двух рентгеноконтрастных маркера на баллоне системы доставки. Дистальная часть – коаксиальная, диаметр не более 2.6 Fr. Проксимальная часть не более 2.0 Fr. с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Возможность применения техники «киссинг» для проводникового катетера 6Fr. Профиль кончика баллонного катетера не более 0.43 мм (0.017”). Баллон низкой комплаентности, материал баллона – двойной полиамид. Наличие слизистого высокоустойчивого гидрофильного покрытия системы доставки в дистальной части. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. для стентов диаметром 2,5-3,0 мм., и не менее 14 атм. для стентов диаметром 3,5-4,0 мм. Размеры: диаметр 3.0 мм., длина 15 мм. Одноразово, стерильно. |
| 20 | стент коронарный Kaname Terumo, 3х24 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Дизайн стента - открытая ячейка, все ячейки должны быть одинаковыми по своей структуре, не более двух перемычек на кольцо. Толщина стенки стента не более 80 микрон. Площадь ячейки не более 4.57 мм². Система укладки стента на баллон: лепестки баллона должны прикрывать ячейки стента. Покрытие стенки артерии стентом не более 18% для стента диаметром 2.5 мм, не более 17% для стента диаметром 2.75 мм, не более 15% для стента диаметром 3.0 мм, не более 16% для стента диаметром 3.5 мм, не более 14% для стента диаметром 4.0 мм. Рекойл - менее 5%. Система доставки: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 145 см, совместимый с проводником диаметром 0.014'' (0,355 мм) и проводниковым катетером 4 Fr. Наличие двух рентгеноконтрастных маркера на баллоне системы доставки. Дистальная часть – коаксиальная, диаметр не более 2.6 Fr. Проксимальная часть не более 2.0 Fr. с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Возможность применения техники «киссинг» для проводникового катетера 6Fr. Профиль кончика баллонного катетера не более 0.43 мм (0.017”). Баллон низкой комплаентности, материал баллона – двойной полиамид. Наличие слизистого высокоустойчивого гидрофильного покрытия системы доставки в дистальной части. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. для стентов диаметром 2,5-3,0 мм., и не менее 14 атм. для стентов диаметром 3,5-4,0 мм. Размеры: диаметр 3.0 мм., длина 24 мм. Одноразово, стерильно. |
| 21 | стент коронарный Kaname Terumo, 3х18 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Дизайн стента - открытая ячейка, все ячейки должны быть одинаковыми по своей структуре, не более двух перемычек на кольцо. Толщина стенки стента не более 80 микрон. Площадь ячейки не более 4.57 мм². Система укладки стента на баллон: лепестки баллона должны прикрывать ячейки стента. Покрытие стенки артерии стентом не более 18% для стента диаметром 2.5 мм, не более 17% для стента диаметром 2.75 мм, не более 15% для стента диаметром 3.0 мм, не более 16% для стента диаметром 3.5 мм, не более 14% для стента диаметром 4.0 мм. Рекойл - менее 5%. Система доставки: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 145 см, совместимый с проводником диаметром 0.014'' (0,355 мм) и проводниковым катетером 4 Fr. Наличие двух рентгеноконтрастных маркера на баллоне системы доставки. Дистальная часть – коаксиальная, диаметр не более 2.6 Fr. Проксимальная часть не более 2.0 Fr. с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Возможность применения техники «киссинг» для проводникового катетера 6Fr. Профиль кончика баллонного катетера не более 0.43 мм (0.017”). Баллон низкой комплаентности, материал баллона – двойной полиамид. Наличие слизистого высокоустойчивого гидрофильного покрытия системы доставки в дистальной части. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. для стентов диаметром 2,5-3,0 мм., и не менее 14 атм. для стентов диаметром 3,5-4,0 мм. Размеры: диаметр 3.0 мм., длина 18 мм. Одноразово, стерильно. |
| 22 | баллон Tazuna Terumo, 1.5х15 мм | шт | 2 | Материал катетера – баллонная часть – нейлон эластомер, материал средней части шафта – нейлон 12, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии “Hypotube” – т.е. внутренняя и наружная части трубки шафта фиксированы в определенном участке для предотвращения «эффекта аккордеона». Фирменное гидрофильное покрытие дистальных 25 см катетера. Средняя часть шафта имеет силиконовое покрытие, дистальная часть – покрыта PTFE. Маркеры длины баллона – наличие утопленных рентгеноконтрастных маркеров из платины (1 или 2 в зависимости от длины баллона). Характеристики: "монорельсовый" баллонный катетер, совместимость с проводником - 0.014”/0,355мм (внутренний диаметр кончика баллона 0.0149”/0,038 мм) и проводниковым катетером 5F, длина катетера - 145 см. Номинальное давление 6 атм., давление разрыва 14 атм. Рабочий профиль - 0.026” для баллона 1.25 мм. Дистальный кончик CrossTip с профилем входа 0,40мм для баллонов размером 1,25/1,5/2,0/2,25 х 10 мм. Остальные баллоны с профилем входа 0,42 мм. Плотность кончика составляет 6gf. Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 3.0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1,25 до 2.0 мм. Диаметр проксимальной части шафта - 1.9Fr, диаметр дистальной части шафта - 2.4Fr/0,80 мм (для баллонов диаметром 1,25-2,0 мм длиной 10 мм) и 2.5Fr/0,84 мм (для баллонов диаметром 1,25-2,25 длиной 15 и 20мм и 2,25-3,0 мм). Выходные маркеры из проводникового катетера на проксимальной части - 90см и 100см. Типоразмеры: диаметр - 1.5 мм, длина – 15 мм. |
| 23 | баллон Tazuna Terumo, 1.25х15 мм | шт | 2 | Материал катетера – баллонная часть – нейлон эластомер, материал средней части шафта – нейлон 12, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии “Hypotube” – т.е. внутренняя и наружная части трубки шафта фиксированы в определенном участке для предотвращения «эффекта аккордеона». Фирменное гидрофильное покрытие дистальных 25 см катетера. Средняя часть шафта имеет силиконовое покрытие, дистальная часть – покрыта PTFE. Маркеры длины баллона – наличие утопленных рентгеноконтрастных маркеров из платины (1 или 2 в зависимости от длины баллона). Характеристики: "монорельсовый" баллонный катетер, совместимость с проводником - 0.014”/0,355мм (внутренний диаметр кончика баллона 0.0149”/0,038 мм) и проводниковым катетером 5F, длина катетера - 145 см. Номинальное давление 6 атм., давление разрыва 14 атм. Рабочий профиль - 0.026” для баллона 1.25 мм. Дистальный кончик CrossTip с профилем входа 0,40мм для баллонов размером 1,25/1,5/2,0/2,25 х 10 мм. Остальные баллоны с профилем входа 0,42 мм. Плотность кончика составляет 6gf. Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 3.0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1,25 до 2.0 мм. Диаметр проксимальной части шафта - 1.9Fr, диаметр дистальной части шафта - 2.4Fr/0,80 мм (для баллонов диаметром 1,25-2,0 мм длиной 10 мм) и 2.5Fr/0,84 мм (для баллонов диаметром 1,25-2,25 длиной 15 и 20мм и 2,25-3,0 мм). Выходные маркеры из проводникового катетера на проксимальной части - 90см и 100см. Типоразмеры: диаметр - 1.25 мм, длина – 15 мм. |
| 24 | баллон Ryujin Terumo, 2х15 мм | шт | 10 | Материал катетера : баллонная часть – модифицированный силикон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии “Hypotube” – т.е. внутренняя и наружная части трубки шафта фиксированы в определенном участке для предотвращения «эффекта аккордеона». Фирменное гидрофильное покрытие дистальных 32 см катетера, включая порт выхода проводника. Маркеры длины баллона – наличие 2 утопленных рентгеноконтрастных маркеров из платины (1 или 2 в зависимости от длины баллона) Характеристики: "монорельсовый" баллонный катетер, совместимость с проводником - 0.014” (0,355мм) и проводниковым катетером 5F, длина катетера - 145 см. Номинальное давление 6 атм., давление разрыва 14 атм. для баллонных катетеров диаметром 1,25-3,0мм, и 12 атм. для катеров диаметром 3,5-4,0 мм. Рабочий профиль - 0.81 мм/0.032” для баллона 3.0 мм. Плечи баллона (расстояние между рентгенконтрастной меткой и краем баллона) составляют 1.25-2.0 микрона для баллонов диаметром 2.0-2.5 мм, 2.25-3.0 микрона для баллонов диаметром 3.5-4.0 мм, 3.25-4.0 микрона для баллонов 4.5-5.0 мм. Дистальный кончик CrossTip с профилем входа 0,42мм (для размера 1,25 х 10 мм профиль входа 0,40 мм). Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 4.0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1,25 до 2.0 мм. Диаметр проксимальной части шафта - 2.0Fr, диаметр дистальной части шафта - 2.4Fr. (для баллонов 1,25-2,25 мм),2.5Fr. (для баллонов 2,50-3,00 мм) 2.6Fr.(для баллонов 3,50-4,00 мм), выходные маркеры из проводникового катетера на проксимальной части - 90см и 100см. Комплаенсный чарт. Возможность использования техники «киссинг» с проводниковым катетером 6 Fr. Типоразмеры: диаметр - 2.0 мм, длина – 15 мм. |
| 25 | баллон Ryujin Terumo, 2х20 мм | шт | 10 | Материал катетера: баллонная часть – модифицированный силикон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии “Hypotube” – т.е. внутренняя и наружная части трубки шафта фиксированы в определенном участке для предотвращения «эффекта аккордеона». Фирменное гидрофильное покрытие дистальных 32 см катетера, включая порт выхода проводника. Маркеры длины баллона – наличие 2 утопленных рентгеноконтрастных маркеров из платины (1 или 2 в зависимости от длины баллона) Характеристики: "монорельсовый" баллонный катетер, совместимость с проводником - 0.014” (0,355 мм) и проводниковым катетером 5F, длина катетера - 145 см. Номинальное давление 6 атм., давление разрыва 14 атм. для баллонных катетеров диаметром 1,25-3,0мм, и 12 атм. для катеров диаметром 3,5-4,0 мм. Рабочий профиль - 0.81 мм/0.032” для баллона 3.0 мм. Плечи баллона (расстояние между рентгенконтрастной меткой и краем баллона) составляют 1.25-2.0 микрона для баллонов диаметром 2.0-2.5 мм, 2.25-3.0 микрона для баллонов диаметром 3.5-4.0 мм, 3.25-4.0 микрона для баллонов 4.5-5.0 мм. Дистальный кончик CrossTip с профилем входа 0,42мм (для размера 1,25 х 10 мм профиль входа 0,40 мм). Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 4.0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1,25 до 2.0 мм. Диаметр проксимальной части шафта - 2.0Fr, диаметр дистальной части шафта - 2.4Fr. (для баллонов 1,25-2,25 мм),2.5Fr. (для баллонов 2,50-3,00 мм) 2.6Fr.(для баллонов 3,50-4,00 мм), выходные маркеры из проводникового катетера на проксимальной части - 90см и 100см. Комплаенсный чарт. Возможность использования техники «киссинг» с проводниковым катетером 6 Fr. Типоразмеры: диаметр - 2.0 мм, длина – 20 мм. |
| 26 | баллон Hiryu Terumo, 2.5х15 мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145(+/-0,1) см. Материал катетера – баллонная часть - нейлон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32(+/-0,1) см катетера, включая порт выхода проводника. Дизайн баллона – трехлепестковый. Наличие не менее 2-х утопленных рентгеноконтрастных маркера длины баллона. Наличие не менее двух маркеров выхода из проводникового катетера. Диаметр шафта проксимально/ дистально не более 2.0/2.5 Fr. (для баллонов диаметром от 2.25 до 3.0 мм) и не более 2.0/2.6 Fr. (для баллонов диаметром от 3.25 до 5.0 мм). Наличие гидрофильного и силиконового покрытия для баллонов, длиной 6(+/-0,1) мм. и 10(+/-0,1) мм. Наличие гидрофильного покрытия для баллонов длиной 15 (+/-0,1) мм. и 20(+/-0,1) мм. Номинальное давление (NP) не более 10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) не менее 20 атм. (для баллонов диаметром от 2.25 до 4.0 мм) и не менее 18 атм. (для баллонов диаметром от 4.0 до 4.5 мм). Диаметр 2.5 (+/-0,1) мм, длина 15(+/-0,1) мм. Одноразово, стерильно. |
| 27 | баллон Hiryu Terumo, 2.75х10 мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145(+/-0,1) см. Материал катетера – баллонная часть - нейлон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32(+/-0,1) см катетера, включая порт выхода проводника. Дизайн баллона – трехлепестковый. Наличие не менее 2-х утопленных рентгеноконтрастных маркера длины баллона. Наличие не менее двух маркеров выхода из проводникового катетера. Диаметр шафта проксимально/ дистально не более 2.0/2.5 Fr. (для баллонов диаметром от 2.25 до 3.0 мм) и не более 2.0/2.6 Fr. (для баллонов диаметром от 3.25 до 5.0 мм). Наличие гидрофильного и силиконового покрытия для баллонов, длиной 6(+/-0,1) мм. и 10(+/-0,1) мм. Наличие гидрофильного покрытия для баллонов длиной 15 (+/-0,1) мм. и 20(+/-0,1) мм. Номинальное давление (NP) не более 10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) не менее 20 атм. (для баллонов диаметром от 2.25 до 4.0 мм) и не менее 18 атм. (для баллонов диаметром от 4.0 до 4.5 мм). Диаметр 2.75 (+/-0,1) мм, длина 10(+/-0,1) мм. Одноразово, стерильно. |
| 28 | баллон Hiryu Terumo, 2.75х15 мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145(+/-0,1) см. Материал катетера – баллонная часть - нейлон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32(+/-0,1) см катетера, включая порт выхода проводника. Дизайн баллона – трехлепестковый. Наличие не менее 2-х утопленных рентгеноконтрастных маркера длины баллона. Наличие не менее двух маркеров выхода из проводникового катетера. Диаметр шафта проксимально/ дистально не более 2.0/2.5 Fr. (для баллонов диаметром от 2.25 до 3.0 мм) и не более 2.0/2.6 Fr. (для баллонов диаметром от 3.25 до 5.0 мм). Наличие гидрофильного и силиконового покрытия для баллонов, длиной 6(+/-0,1) мм. и 10(+/-0,1) мм. Наличие гидрофильного покрытия для баллонов длиной 15 (+/-0,1) мм. и 20(+/-0,1) мм. Номинальное давление (NP) не более 10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) не менее 20 атм. (для баллонов диаметром от 2.25 до 4.0 мм) и не менее 18 атм. (для баллонов диаметром от 4.0 до 4.5 мм). Диаметр 2.75 (+/-0,1) мм, длина 15(+/-0,1) мм Одноразово, стерильно. |
| 29 | баллон Hiryu Terumo, 3.25х10 мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145(+/-0,1) см. Материал катетера – баллонная часть - нейлон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32(+/-0,1) см катетера, включая порт выхода проводника. Дизайн баллона – трехлепестковый. Наличие не менее 2-х утопленных рентгеноконтрастных маркера длины баллона. Наличие не менее двух маркеров выхода из проводникового катетера. Диаметр шафта проксимально/ дистально не более 2.0/2.5 Fr. (для баллонов диаметром от 2.25 до 3.0 мм) и не более 2.0/2.6 Fr. (для баллонов диаметром от 3.25 до 5.0 мм). Наличие гидрофильного и силиконового покрытия для баллонов, длиной 6(+/-0,1) мм. и 10(+/-0,1) мм. Наличие гидрофильного покрытия для баллонов длиной 15 (+/-0,1) мм. и 20(+/-0,1) мм. Номинальное давление (NP) не более 10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) не менее 20 атм. (для баллонов диаметром от 2.25 до 4.0 мм) и не менее 18 атм. (для баллонов диаметром от 4.0 до 4.5 мм). Диаметр 3.25 (+/-0,1) мм, длина 10(+/-0,1) мм Одноразово, стерильно. |
| 30 | баллон Hiryu Terumo, 3.25х15 мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145(+/-0,1) см. Материал катетера – баллонная часть - нейлон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32(+/-0,1) см катетера, включая порт выхода проводника. Дизайн баллона – трехлепестковый. Наличие не менее 2-х утопленных рентгеноконтрастных маркера длины баллона. Наличие не менее двух маркеров выхода из проводникового катетера. Диаметр шафта проксимально/ дистально не более 2.0/2.5 Fr. (для баллонов диаметром от 2.25 до 3.0 мм) и не более 2.0/2.6 Fr. (для баллонов диаметром от 3.25 до 5.0 мм). Наличие гидрофильного и силиконового покрытия для баллонов, длиной 6(+/-0,1) мм. и 10(+/-0,1) мм. Наличие гидрофильного покрытия для баллонов длиной 15 (+/-0,1) мм. и 20(+/-0,1) мм. Номинальное давление (NP) не более 10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) не менее 20 атм. (для баллонов диаметром от 2.25 до 4.0 мм) и не менее 18 атм. (для баллонов диаметром от 4.0 до 4.5 мм). Диаметр 3.25 (+/-0,1) мм, длина 15(+/-0,1) мм. Одноразово, стерильно. |
| 31 | баллон Hiryu Terumo, 3.5х10 мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145(+/-0,1) см. Материал катетера – баллонная часть - нейлон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32(+/-0,1) см катетера, включая порт выхода проводника. Дизайн баллона – трехлепестковый. Наличие не менее 2-х утопленных рентгеноконтрастных маркера длины баллона. Наличие не менее двух маркеров выхода из проводникового катетера. Диаметр шафта проксимально/ дистально не более 2.0/2.5 Fr. (для баллонов диаметром от 2.25 до 3.0 мм) и не более 2.0/2.6 Fr. (для баллонов диаметром от 3.25 до 5.0 мм). Наличие гидрофильного и силиконового покрытия для баллонов, длиной 6(+/-0,1) мм. и 10(+/-0,1) мм. Наличие гидрофильного покрытия для баллонов длиной 15 (+/-0,1) мм. и 20(+/-0,1) мм. Номинальное давление (NP) не более 10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) не менее 20 атм. (для баллонов диаметром от 2.25 до 4.0 мм) и не менее 18 атм. (для баллонов диаметром от 4.0 до 4.5 мм). Диаметр 3.5 (+/-0,1) мм, длина 10(+/-0,1) мм Одноразово, стерильно. |
| 32 | баллон Hiryu Terumo, 3.5х15 мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145(+/-0,1) см. Материал катетера – баллонная часть - нейлон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32(+/-0,1) см катетера, включая порт выхода проводника. Дизайн баллона – трехлепестковый. Наличие не менее 2-х утопленных рентгеноконтрастных маркера длины баллона. Наличие не менее двух маркеров выхода из проводникового катетера. Диаметр шафта проксимально/ дистально не более 2.0/2.5 Fr. (для баллонов диаметром от 2.25 до 3.0 мм) и не более 2.0/2.6 Fr. (для баллонов диаметром от 3.25 до 5.0 мм). Наличие гидрофильного и силиконового покрытия для баллонов, длиной 6(+/-0,1) мм. и 10(+/-0,1) мм. Наличие гидрофильного покрытия для баллонов длиной 15 (+/-0,1) мм. и 20(+/-0,1) мм. Номинальное давление (NP) не более 10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) не менее 20 атм. (для баллонов диаметром от 2.25 до 4.0 мм) и не менее 18 атм. (для баллонов диаметром от 4.0 до 4.5 мм). Диаметр 3.5 (+/-0,1) мм, длина 15(+/-0,1) мм. Одноразово, стерильно. |
| 33 | баллон Hiryu Terumo, 4х10 мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145(+/-0,1) см. Материал катетера – баллонная часть - нейлон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32(+/-0,1) см катетера, включая порт выхода проводника. Дизайн баллона – трехлепестковый. Наличие не менее 2-х утопленных рентгеноконтрастных маркера длины баллона. Наличие не менее двух маркеров выхода из проводникового катетера. Диаметр шафта проксимально/ дистально не более 2.0/2.5 Fr. (для баллонов диаметром от 2.25 до 3.0 мм) и не более 2.0/2.6 Fr. (для баллонов диаметром от 3.25 до 5.0 мм). Наличие гидрофильного и силиконового покрытия для баллонов, длиной 6(+/-0,1) мм. и 10(+/-0,1) мм. Наличие гидрофильного покрытия для баллонов длиной 15 (+/-0,1) мм. и 20(+/-0,1) мм. Номинальное давление (NP) не более 10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) не менее 20 атм. (для баллонов диаметром от 2.25 до 4.0 мм) и не менее 18 атм. (для баллонов диаметром от 4.0 до 4.5 мм). Диаметр 4.0 (+/-0,1) мм, длина 10(+/-0,1) мм. Одноразово, стерильно. |
| 34 | баллон Hiryu Terumo, 4х15 мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145(+/-0,1) см. Материал катетера – баллонная часть - нейлон, материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением технологии обеспечивающей устойчивость к сопротивлению и перегибам. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32(+/-0,1) см катетера, включая порт выхода проводника. Дизайн баллона – трехлепестковый. Наличие не менее 2-х утопленных рентгеноконтрастных маркера длины баллона. Наличие не менее двух маркеров выхода из проводникового катетера. Диаметр шафта проксимально/ дистально не более 2.0/2.5 Fr. (для баллонов диаметром от 2.25 до 3.0 мм) и не более 2.0/2.6 Fr. (для баллонов диаметром от 3.25 до 5.0 мм). Наличие гидрофильного и силиконового покрытия для баллонов, длиной 6(+/-0,1) мм. и 10(+/-0,1) мм. Наличие гидрофильного покрытия для баллонов длиной 15 (+/-0,1) мм. и 20(+/-0,1) мм. Номинальное давление (NP) не более 10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) не менее 20 атм. (для баллонов диаметром от 2.25 до 4.0 мм) и не менее 18 атм. (для баллонов диаметром от 4.0 до 4.5 мм). Диаметр 4.0 (+/-0,1) мм, длина 15(+/-0,1) мм. Одноразово, стерильно. |
| 35 | колбы Medrad | шт | 50 | Шприц-колба к инъектору Mark V ProVis должна соответствовать следующим характеристикам: Объем полимерной емкости не более 150 мл. Изготовлена из – полиэтилентерефталат. Не содержит – Латекса. Комплектация: - Полимерный плунжер с резиновой манжетой; - Трубка для набора контраста Максимальное расчетное давление не менее 1200 psi/84bar. Предельная скорость введения контрастного вещества не менее 10,0 мл/с. Одноразово, стерильно. |
| 36 | проводник HT Command ES Abbott 14inch, 300 см | шт | 5 | 0.014" проводник длиной 300см. Комбинированный сердечник из стали 304V повышенной эластичности, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер-эластичного никель-титанового сплава (нитинола) с рентгеноконтрастной оплеткой 3см кончика. Параболический профиль сужения сердечника со сплющенной в виде лопатки вершиной без дополнительных вставок на конце. Полимерное покрытие дистальной части включая оплетку кончика длиной 28см. Гидрофильное покрытие дистальных 41см. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: 2.8г (JET 15C, Command) / 3.5г (JET 25C, Command ES). Степень поддержки в дистальной части: стандартная (JET 15C, Command) / повышенная (JET 25C, Command ES). |
| 37 | проводник HT BMW 2 Abbott 14inch, 190 см | шт | 10 | 0.014" проводник длиной 190, 300см. Комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер-эластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Моделируемая вставка на кончике из стали 304V повышенной эластичности. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие нитинолового сегмента сердечника за исключением оплетки кончика. Рентгеноконтрастная часть оплетки кончика 3см. Опционально дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Гидрофобное покрытие на основе силикона проксимальной части и износостойкое гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона дистальной части не затрагивающее 4.5см оплетки кончика. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: 0.7г. Степень поддержки в дистальной части: 8.6г. |
| 38 | Y-клик коннектор Angioline | шт | 20 | Y-коннектор гемостатический, с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивающий переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Эргономичный дизайн должен позволять переключать устройство одной рукой. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и предоставлять возможность использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Наличие устройства для введения проводника в виде тупой иглы. Наличие устройства для вращения проводника с возможностью использования на проводниках с гидрофильным и ПТФЭ покрытием. Наличие цангового зажима для надежного закрепления проводника. Одноразово, стерильно. |
| 39 | Sleek OTW 3х150 мм 150см Cordis | шт | 3 | Материал катетера–нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь, дистальная – Pebax/Nylon (нейлон), хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Смазывающее силиконовое покрытие баллона и дистальной части системы доставки. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер, совместимый с проводником – 0.014” и интродьюсером 4 F. Рабочая длина системы доставки 150 см. Максимальное давление разрыва – до 16 атм. Размеры: диаметры 3,0 мм, длина 150 мм. |
| 40 | баллон RX Muso Terumo, 6х20 мм | шт | 1 | Периферический баллонный катетер быстрой замены. Типоразмеры: рабочая длина катетера 145 см; Диаметр: 6,0мм. Длина 20 мм; возможность выбора рабочей длины катетера: 90 и 150см Наличие гидрофильного «М»- покрытия дистальных 32 см Наличие CrossTip дистального кончика. Наличие двух рентгеноконтрастных меток. Наличие гибкого дистального FC-Shaft c гидрофильным «М»- покрытием Баллон быстрой смены под проводник 0,014”или 0,018”. Наличие силиконового покрытия проксимального шафта. Диаметр проксимального шафта-2,4 Fr, дистального-3,6Fr для баллона под проводник 0,018”. Диаметр проксимального шафта-2,0Fr, дистального-2,5Fr для баллона под проводник 0,014”. Профиль входа 0,65 мм для всех размеров. Номинальное давление 6 атм, давление разрыва 14 атм. или 12 атм. в зависимости от типоразмера. |
| 41 | баллон RX Muso Terumo, 5х20 мм | шт | 2 | Периферический баллонный катетер быстрой замены. Типоразмеры: рабочая длина катетера 145 см; Диаметр: 5,0мм. Длина 20 мм; возможность выбора рабочей длины катетера: 90 и 150см Наличие гидрофильного «М»- покрытия дистальных 32 см Наличие CrossTip дистального кончика. Наличие двух рентгеноконтрастных меток. Наличие гибкого дистального FC-Shaft c гидрофильным «М»- покрытием Баллон быстрой смены под проводник 0,014”или 0,018”. Наличие силиконового покрытия проксимального шафта. Диаметр проксимального шафта-2,4 Fr, дистального-3,6Fr для баллона под проводник 0,018”. Диаметр проксимального шафта-2,0Fr, дистального-2,5Fr для баллона под проводник 0,014”. Профиль входа 0,65 мм для всех размеров. Номинальное давление 6 атм, давление разрыва 14 атм. или 12 атм. в зависимости от типоразмера. |
| 42 | балонный катетер Renma Terumo 4х100 мм | шт | 2 | Баллон для периферической чрескожной транслюминальной ангиопластики. Материал катетера – баллонная часть – полиамид (нейлон), материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением гибридной технологии – т.е. внутренняя часть трубки шафта, выполненная из нержавеющей стали 304V усилена внешним пластиковым гидрофобным покрытием (нейлон ко-полимер). Фирменное гидрофильное покрытие SiLX² дистальных 33 см катетера. Порт выхода проводника находится на расстоянии 33 см от кончика катетера. Маркеры длины баллона – наличие 2 утопленных рентгеноконтрастных маркеров Характеристики: "монорельсовый" баллонный катетер, совместимость с проводником - 0.035” (0,89мм), длина катетера - 135 см. Номинальное давление 6 атм./608 kPa, давление разрыва от 11 атм./1115 kPa до 16 атм./1621 kPa в зависимости от длины. Минимальный диаметр совместимого интродьюсера – 6Fr/2,01 мм. Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 4,0 до 6,0мм, шестилепестковый для баллонных катетеров диаметром от 7,0 до 10,0 мм Диаметр проксимальной части шафта – 2.6Fr/0.87мм, диаметр дистальной части шафта – 5.0Fr/1.67мм (для диаметров 4-7мм) либо 5.2Fr/1.73мм (для диаметров 8-10мм). Комплаенсный чарт. Диаметр – 4.0 мм, длина –100 мм. |
| 43 | балонный катетер Renma Terumo 5х100 мм | шт | 2 | Баллон для периферической чрескожной транслюминальной ангиопластики. Материал катетера – баллонная часть – полиамид (нейлон), материал проксимальной части шафта - нержавеющая сталь. Шафт катетера выполнен с применением гибридной технологии – т.е. внутренняя часть трубки шафта, выполненная из нержавеющей стали 304V усилена внешним пластиковым гидрофобным покрытием (нейлон ко-полимер). Фирменное гидрофильное покрытие SiLX² дистальных 33 см катетера. Порт выхода проводника находится на расстоянии 33 см от кончика катетера. Маркеры длины баллона – наличие 2 утопленных рентгеноконтрастных маркеров Характеристики: "монорельсовый" баллонный катетер, совместимость с проводником - 0.035” (0,89мм), длина катетера - 135 см. Номинальное давление 6 атм./608 kPa, давление разрыва от 11 атм./1115 kPa до 16 атм./1621 kPa в зависимости от длины. Минимальный диаметр совместимого интродьюсера – 6Fr/2,01 мм. Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 4,0 до 6,0мм, шестилепестковый для баллонных катетеров диаметром от 7,0 до 10,0 мм Диаметр проксимальной части шафта – 2.6Fr/0.87мм, диаметр дистальной части шафта – 5.0Fr/1.67мм (для диаметров 4-7мм) либо 5.2Fr/1.73мм (для диаметров 8-10мм). Комплаенсный чарт. Диаметр – 5.0 мм, длина –100 мм. |
| 44 | устройство закрытия пункционных отверстий AngioSeal 6F | шт | 10 | Устройство для закрытия артериального доступа 6, 8 F-Устройство для закрытия места пункции бедренной артерии с помощью абсорбируемой коллагеновой губки, абсорбируемого полимерного «якоря» со стороны стенки сосуда, соединенные шовной нитью с самозатягивающимся узлом , для механического гемостаза артериотомного отверстия между «якорем» и губкой. Дизайн – устройство состоит из рукоятки, шафта и локализатора для артериотомии, коллаген должен быть размещен внутри дистального отдела рукоятки. Внутренний просвет шафта должен иметь канал для проводника, фиксирующего устройство в месте пункции. Материал: Коллагеновые элементы биорезорбируемые и полностью рассасываются через 60-90 дней. Рукоятка и шафт – пластик. Проводник – J длиной 70см, материал: нитинол. Механизм работы – при установке «якорь» должен располагаться интравазально и тем самым закрывать артериотомическое отверстие изнутри сосуда, абсорбируемая коллагеновая губка обеспечивающая герметизацию соединена с «якорем» шовной нитью с смаозатягивающимся узлом, что обеспечивает механический гемостаз артериотомного отверстия между «якорем» и губкой. На локаторе имеется порт поступления крови, показывающее положение (интра или экстраваскулярное) дистального кончика шафта. Размер: 6F. |
| 45 | стент «Калипсо» Angioline, 6х23 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 6мм, длина 23 мм. |
| 46 | проводниковый катетер RDC 6F Cordis | шт | 1 | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Технология обеспечивает постоянный внутренний просвет по всей длине. Форма кончика RDC. Внутренний просвет катетера: 6 F – 0 .070". 1 единица в упаковке. Доступные длина 55, 90, 95 и 125 см. |
| 47 | проводниковый катетер 3DRC 6F Cordis | шт | 1 | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Технология обеспечивает постоянный внутренний просвет по всей длине. Форма кончика 3RDC. Внутренний просвет катетера: 6 F – 0 .070". 1 единица в упаковке. Доступные длина 55, 90, 95 и 125 см. |
| 48 | проводниковый катетер XB3.5 6F Cordis | шт | 2 | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Технология обеспечивает постоянный внутренний просвет по всей длине. Форма кончика XB3.5. Внутренний просвет катетера: 6 F – 0 .070". 1 единица в упаковке. Доступные длина 55, 90, 95 и 125 см. |
| 49 | стент коронарный CRE8 CID 2.25х31 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска. Не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм). Не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм. Не более 0,039”. Соотношение металл/артерия. Не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества. На внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера Быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона. Полиамид. Профиль дистального сегмента баллона. Не более 0,017’’. Длина шафта. Не более 142 см. Диаметр проксимального шафта. Не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта Не менее 2.7F. Номинальное давление. Не более 9 атм. Давление разрыва Не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника Не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера . Не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик – наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 2.25 мм, длина 31мм. |
| 50 | стент коронарный CRE8 CID 2.5х31 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера Быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 2.5 мм, длина 31 мм. |
| 51 | стент коронарный CRE8 CID 2.5х38 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера Быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 2.5 мм, длина 38мм. |
| 52 | стент коронарный CRE8 CID 2.5х46 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм От 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера Быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона Полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 2.5 мм, длина 46. |
| 53 | стент коронарный CRE8 CID 2.75х31 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска. Не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера Быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик Наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 2.75 мм, длина 31мм. |
| 54 | стент коронарный CRE8 CID 2.75х38 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл-не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3 мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество . Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера Быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 2.75 мм, длина 38 мм. |
| 55 | стент коронарный CRE8 CID 2.75х46 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество. Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 2.75 мм, длина 46 мм. |
| 56 | стент коронарный CRE8 CID 3х31 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл-не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество . Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик Наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 3.0 мм, длина 31 мм. |
| 57 | стент коронарный CRE8 CID 3х38 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество . Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта. Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона-не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 3.0 мм, длина 38 мм. |
| 58 | стент коронарный CRE8 CID 3х46 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта. Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик- наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 3.0 мм, длина 46 мм. |
| 59 | стент коронарный CRE8 CID 3.5х31 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество . Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта. Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 3.5 мм, длина 31 мм. |
| 60 | стент коронарный CRE8 CID 3.5х38 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество . Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 3.5 мм, длина 38 мм. |
| 61 | стент коронарный CRE8 CID 3.5х46 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество . Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта. Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 3.5 мм, длина 46 мм. |
| 62 | стент коронарный CRE8 CID 4х31 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера Быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 4.0 мм, длина 31мм. |
| 63 | стент коронарный CRE8 CID 4х38 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество. Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 4.0 мм, длина 38мм. |
| 64 | стент коронарный CRE8 CID 4.5х31 мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый 1 шт. Общие требования. Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия или декларация о соответствии ГОСТ. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2013 года. Требуемые характеристики. Материал стента Кобальт-Хром. Постоянное покрытие. Тонкая углеродная пленка. Рекойл не более 2%. Толщина стенок стента (для стента диаметром 3мм) не более 80 мкм. Профиль стента на системе доставки для стента диаметром 3мм не более 0,039”. Соотношение металл/артерия не более 16%. Укорочение не более 0%. Лекарственное вещество. Лекарство из семейства лимусов. Расположение лекарственного вещества на внешней поверхности стента. Отсутствие полимерного покрытия. Длина стента при диаметрах 2.25 мм, 4.5 мм от 12 мм до 31 мм, не менее 5 значений. Длина стента при диаметрах 2.5 мм, 2.75 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм от 8 мм до 38 мм, не менее 7 значений. Тип катетера быстрая замена (RX). Гидрофильное покрытие дистального шафта . Материал баллона-полиамид. Профиль дистального сегмента баллона не более 0,017’’. Длина шафта не более 142 см. Диаметр проксимального шафта не менее 1,9F. Диаметр дистального шафта не менее 2.7F. Номинальное давление не более 9 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Диаметр совместимого проводника не более 0.014”. Диаметр совместимого проводникового катетера не менее 5F. Мягкий атравматичный кончик-наличие. Рентгеноконтрастные маркеры 2 штуки. Диаметр 4.5 мм, длина 31мм. |
| 65 | асп. катетер Eliminate Terumo 6F | шт | 2 | Обеспечивает оптимальный баланс между т.н. «crossing»/проходимостью, устойчивостью к перегибам и тромбоаспирационной способностью. Шафт катетера снабжен оплеткой из нержавеющей стали (SUS.304) по всей длине, что обеспечивает предотвращение перегиба катетера и сохранение внутреннего просвета. Длина «monorail» участка 23 см. Катетер комплектуется предустановленным стилетом из нержавеющей стали, длиной 143 см. Суживающийся стилет (проксимально диаметр 0.42 мм, дистально 0.4 мм) с гибким дистальным сегментом в оплетке располагается в основном (аспирационном) просвете катетера и заканчивается за 2.5 см до кончика. Стилет позволяет дозировать усилие при установке катетера. Длина катетера 140 см. Дистальные 400 мм катетера покрыты качественным гидрофильным покрытием. Кончик катетера длиной 6 мм с рентгеноконтрастной меткой, располагающейся на 4 мм от дистального кончика и на 1 мм от отверстия экстракции. Длина самой метки – 1 мм. На расстоянии 90 см от кончика катетера находится маркер глубины, длиной 10 см. Аспирационный катетер доступен в двух размерах, совместимых с 6F и 7F проводниковыми катетерами. Катетер 7F превосходит в два раза аспирационный уровень катетера 6F. Зона экстракции для катетера 6F: дистально – 0,78 мм2, проксимально – 0,95 мм2. Зона экстракции для катетера 7F: дистально – 1,23 мм2, проксимально – 1,32 мм2. В комплект поставки входят: тромбоаспирационный катетер с предустановленным стилетом, 1 блистер с шприцом 30 мл преустановленным на 6" удлинняющую линию и 2 ходовым краном + корзинчатый фильтр (70 микрон) и 1 блистер с дополнительным 30мл шприцом и корзинчатым фильтром (70 микрон). Конструкция позволяет работать одному оператору. Срок годности – 3 лет. |
| 66 | катетер-интродьюсер Destination Terumo 5F, 45 см | шт | 2 | Проводниковый катетер-интродьюсер для проведения интервенционных процедур на периферических артериях (в том числе артерии дуги аорты) с различной формой кончика. Катетер должен иметь клапан, представляющий из себя 2 взаимоперпендикулярные прорези в силиконовой шайбе длиной не более 1,5см, служащих для увеличения рабочей длины устройств на интродьюсере длиной в диапазоне от 45 до 90см включительно*. Катетер должен содержать рентгенконтрастный маркер на расстоянии не более 5мм от дистального кончика катетера. Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части в диапазоне от 5см до 35см включительно в зависимости от длины катетера. В комплект с катетером должен входить дилататор с сужающимся кончиком, выступающий в диапазоне от 2 см до 5 см включительно в зависимости от длины катетера. Наличие внутреннего просвета Наличие внутреннего просвета – 5, 6, 7, 8Fr. Катетер должен иметь внутренне покрытие из политетрафторэтилена и стальную оплетку в среднем слое стенки. Одноразово, стерильно. |
| 67 | линия высокого давления Angioline 1200psi, 160 см | шт | 10 | Материал - армированный полиуретан. Стенки линии должны быть прозрачными для контроля пузырьков воздуха и обеспечивать полный зрительный контроль за содержимым. Давление: не менее 1200 PSI. Диаметр: не менее 1,8 мм. Разъем Луер-Лок с поворотной гайкой. Длина не более 160 см. Одноразово, стерильно. |
| 68 | фильтр Spider EV3, 7 мм | шт | 1 | Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. |
| 69 | TurboHawk EV3, 6 мм | шт | 1 | Катетер для атерэктомии, предназначен для удаления атерсклеротических бляшек из периферических сосудов, снабжен контейнером для сбора удаленного матерала и моторчиком для вражения ножа. Скорость вращения ножа 4000 об/мин. Применим для артерий конечностей. Имеет Rx порт, совместим с проводником 0.014". Рабочая длина 110-113 см. Длина кончика 6 или 9 см, максимальная длина среза 50 мм. Нож катетера выполнен из карбоновой стали и имеет 4 дополнительных "зуба" для эффективного срезания кальция. Контейнер усилен стальными пластинами для прохождения через кальценированные стенозы. Совместим с 8 F интродьюсером. Для сосудов диаметром от 3.5 до 7 мм. |
| 70 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.25х8 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.25 мм, длина 8 мм. |
| 71 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.25х11 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.25 мм, длина 11 мм. |
| 72 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.25х13 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.25 мм, длина 13 мм. |
| 73 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.25х15 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.25 мм, длина 15 мм. |
| 74 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.25х18 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.25 мм, длина 18 мм. |
| 75 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.25х23 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.25 мм, длина 23 мм. |
| 76 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.25х28 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.25 мм, длина 28 мм. |
| 77 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.5х8 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 8мм. |
| 78 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.5х11 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 11 мм. |
| 79 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.5х13 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 13 мм. |
| 80 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.5х15 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 15 мм. |
| 81 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.5х18 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 18 мм. |
| 82 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.5х23 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 23 мм. |
| 83 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.5х28 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 28 мм. |
| 84 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.5х33 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 33 мм. |
| 85 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.5х38 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 38 мм. |
| 86 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.75х8 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 8 мм. |
| 87 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.75х11 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 11 мм. |
| 88 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.75х13 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 13 мм. |
| 89 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.75х15 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 15 мм. |
| 90 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.75х18 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 18 мм. |
| 91 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.75х23 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 23 мм. |
| 92 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.75х28 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 28 мм. |
| 93 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.75х33 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 33 мм. |
| 94 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 2.75х38 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 38 мм. |
| 95 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3х8 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.0 мм, длина 8 мм. |
| 96 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3х11 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.0 мм, длина 11 мм. |
| 97 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3х13 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.0 мм, длина 13 мм. |
| 98 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3х15 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.0 мм, длина 15 мм. |
| 99 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3х18 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.0 мм, длина 18 мм. |
| 100 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3х23 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.0 мм, длина 23 мм. |
| 101 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3х28 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.0 мм, длина 28 мм. |
| 102 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3х33 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.0 мм, длина 33 мм. |
| 103 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3х38 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.0 мм, длина 38 мм. |
| 104 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3.5х8 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 8 мм. |
| 105 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3.5х11 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 11 мм. |
| 106 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3.5х13 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 13 мм. |
| 107 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3.5х15 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 15 мм. |
| 108 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3.5х18 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 18 мм. |
| 109 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3.5х23 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 23 мм. |
| 110 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3.5х28 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 28 мм. |
| 111 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3.5х33 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 33 мм. |
| 112 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 3.5х38 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 38 мм. |
| 113 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4х8 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.0 мм, длина 8 мм. |
| 114 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4х11 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.0 мм, длина 11 мм. |
| 115 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4х13 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.0 мм, длина 13 мм. |
| 116 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4х15 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.0 мм, длина 15 мм. |
| 117 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4х18 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.0 мм, длина 18 мм. |
| 118 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4х23 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.0 мм, длина 23 мм. |
| 119 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4х28 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.0 мм, длина 28 мм. |
| 120 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4х33 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.0 мм, длина 33 мм. |
| 121 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4х38 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.0 мм, длина 38 мм. |
| 122 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4.5х11 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.5 мм, длина 11 мм. |
| 123 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4.5х13 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.5 мм, длина 13 мм. |
| 124 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4.5х18 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.5 мм, длина 18 мм. |
| 125 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 4.5х23 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.5 мм, длина 23 мм. |
| 126 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 5х11 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 5.0 мм, длина 11 мм. |
| 127 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 5х13 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 5.0 мм, длина 13 мм. |
| 128 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 5х18 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 5.0 мм, длина 18 мм. |
| 129 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 5х23 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 5.0 мм, длина 23 мм. |
| 130 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 6х13 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 6.0 мм, длина 13 мм. |
| 131 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 6х18 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 6.0 мм, длина 18 мм. |
| 132 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 6х23 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 6.0 мм, длина 23 мм. |
| 133 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 7х13 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 7.0 мм, длина 13 мм. |
| 134 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 7х18 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 7.0 мм, длина 18 мм. |
| 135 | Коронарный стент «Синус» Angioline, 7х23 мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 7.0 мм, длина 23 мм. |
| 136 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.25х8 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.25 мм, длина 8 мм. |
| 137 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.25х11 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.25 мм, длина 11 мм. |
| 138 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.25х13 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.25 мм, длина 13 мм. |
| 139 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.25х15 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.25 мм, длина 15 мм. |
| 140 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.25х18 мм |  |  | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.25 мм, длина 18 мм. |
| 141 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.25х23 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.25 мм, длина 23 мм. |
| 142 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.25х28 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.25 мм, длина 28 мм. |
| 143 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.5х8 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 8 мм. |
| 144 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.5х11 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 11 мм. |
| 145 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.5х13 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 13 мм. |
| 146 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.5х15 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 15 мм. |
| 147 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.5х18 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 18 мм. |
| 148 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.5х23 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 23 мм. |
| 149 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.5х28 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 28 мм. |
| 150 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.5х33 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 33 мм. |
| 151 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.5х38 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 38 мм. |
| 152 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.75х8 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 8 мм. |
| 153 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.75х11 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 11 мм. |
| 154 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.75х13 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 13 мм. |
| 155 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.75х15 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 15 мм. |
| 156 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.75х18 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 18 мм. |
| 157 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.75х23 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 23 мм. |
| 158 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.75х28 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 28 мм. |
| 159 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.75х33 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 33 мм. |
| 160 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 2.75х38 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 38 мм. |
| 161 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3х8 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.0 мм, длина 8 мм. |
| 162 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3х11 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.0 мм, длина 11 мм. |
| 163 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3х13 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.0 мм, длина 13 мм. |
| 164 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3х15 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.0 мм, длина 15 мм. |
| 165 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3х18 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.0 мм, длина 18 мм. |
| 166 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3х23 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.0 мм, длина 23 мм. |
| 167 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3х28 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.0 мм, длина 28 мм. |
| 168 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3х33 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.0 мм, длина 33 мм. |
| 169 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3х38 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.0 мм, длина 38 мм. |
| 170 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3.5х8 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 8 мм. |
| 171 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3.5х11 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 11 мм. |
| 172 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3.5х13 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 13 мм. |
| 173 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3.5х15 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 15 мм. |
| 174 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3.5х18 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 18 мм. |
| 175 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3.5х23 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 23 мм. |
| 176 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3.5х28 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 28 мм. |
| 177 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3.5х33 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 33 мм. |
| 178 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 3.5х38 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 38 мм. |
| 179 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4х8 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.0 мм, длина 8 мм. |
| 180 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4х11 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.0 мм, длина 11 мм. |
| 181 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4х13 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.0 мм, длина 13 мм. |
| 182 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4х15 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.0 мм, длина 15 мм. |
| 183 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4х18 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.0 мм, длина 18 мм. |
| 184 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4х23 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.0 мм, длина 23 мм. |
| 185 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4х28 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.0 мм, длина 28 мм. |
| 186 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4х33 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.0 мм, длина 33 мм. |
| 187 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4х38 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.0 мм, длина 38 мм. |
| 188 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4.5х11 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.5 мм, длина 11 мм. |
| 189 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4.5х13 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.5 мм, длина 13 мм. |
| 190 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4.5х18 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.5 мм, длина 18 мм. |
| 191 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 4.5х23мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4.5 мм, длина 23 мм. |
| 192 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 5х11 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 5.0 мм, длина 11 мм. |
| 193 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 5х13 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 5.0 мм, длина 13 мм. |
| 194 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 5х18 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 5.0 мм, длина 18 мм. |
| 195 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 5х23 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 5.0 мм, длина 23 мм. |
| 196 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 6х13 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 6.0 мм, длина 13 мм. |
| 197 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 6х18 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 6.0 мм, длина 18 мм. |
| 198 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 6х23 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 6.0 мм, длина 23 мм. |
| 199 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 7х13 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 7.0 мм, длина 13 мм. |
| 200 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 7х18 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 7.0 мм, длина 18 мм. |
| 201 | Коронарный стент «Калипсо» Angioline, 7х23 мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 7.0 мм, длина 23 мм. |