РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот №1 Предмет договора: Поставка медицинского расходного материала для ангиографических и рентгенэндоваскулярных вмешательств  для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во шт. | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент коронарный Синус 3,5х33 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 33 мм. | 1 | шт |
| 2 | Стент коронарный Калипсо 2,5х13 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 13 мм. | 1 | шт |
| 3 | Стент коронарный Калипсо 2,5х18 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 18 мм. | 1 | шт |
| 4 | Стент коронарный Калипсо 2,75х18 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 18 мм. | 1 | шт |
| 5 | Стент коронарный Калипсо 2,75х28 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 28 мм. | 1 | шт |
| 6 | Стент коронарный Калипсо 3х11 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3 мм, длина 11 мм. | 1 | шт |
| 7 | Стент коронарный Калипсо 3х13 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3 мм, длина 13 мм. | 1 | шт |
| 8 | Стент коронарный Калипсо 3х15 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3 мм, длина 15 мм. | 1 | шт |
| 9 | Стент коронарный Калипсо 3х38 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3 мм, длина 38 мм. | 1 | шт |
| 10 | Стент коронарный Калипсо 3,5х15 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 15 мм. | 1 | шт |
| 11 | Стент коронарный Калипсо 3,5х28 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 28 мм. | 1 | шт |
| 12 | Стент коронарный Калипсо 3,5х38 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 38 мм. | 1 | шт |
| 13 | Стент коронарный Калипсо 4х23 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4 мм, длина 23 мм. | 1 | шт |
| 14 | Стент коронарный Калипсо 4,5х23 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.5 мм, длина 23 мм. | 1 | шт |
| 15 | Стент коронарный Nobori 2,5х18 Terumo | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 2.5 мм, длина 18 мм. | 1 | шт |
| 16 | Стент коронарный Nobori 2,75х24 Terumo | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 2.75 мм, длина 24 мм. | 1 | шт |
| 17 | Стент коронарный Biomime 2,5х40 Meril | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок должна быть не более 0.065mm (0.0026"). Дизайн стента - "открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 140 см; рекомендованный проводник 0,014". Шафт: проксимальный не более 1,9F, дистальный не более 2,7F. Номинальное давление – не менее 9 атм., давление разрыва не более – 16 атм. Размер совместимого проводникового катетера – не более 5F (внутренний просвет не более 0.056" / 1.42mm). Поперечное сечение стента: для 2,5 мм не более 0,90 мм, для 4,0 мм не более 1,12 мм. Укорочение стента должно быть не более 1%. Рекойл должен быть не более 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус (рапамицин). Концентрация лекарственного вещества не менее 1,25 мг/мм2 на поверхность стента. Диаметр требуемого стента: 2.5 мм, длина 40 мм. | 1 | шт |
| 18 | Стент коронарный Biomime 3х44 Meril | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок должна быть не более 0.065mm (0.0026"). Дизайн стента - "открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 140 см; рекомендованный проводник 0,014". Шафт: проксимальный не более 1,9F, дистальный не более 2,7F. Номинальное давление – не менее 9 атм., давление разрыва не более – 16 атм. Размер совместимого проводникового катетера – не более 5F (внутренний просвет не более 0.056" / 1.42mm). Поперечное сечение стента: для 2,5 мм не более 0,90 мм, для 4,0 мм не более 1,12 мм. Укорочение стента должно быть не более 1%. Рекойл должен быть не более 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус (рапамицин). Концентрация лекарственного вещества не менее 1,25 мг/мм2 на поверхность стента. Диаметр требуемого стента: 3 мм, длина 48 мм. | 1 | шт |
| 19 | Стент коронарный Biomime 3,5х44 Meril | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок должна быть не более 0.065mm (0.0026"). Дизайн стента - "открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 140 см; рекомендованный проводник 0,014". Шафт: проксимальный не более 1,9F, дистальный не более 2,7F. Номинальное давление – не менее 9 атм., давление разрыва не более – 16 атм. Размер совместимого проводникового катетера – не более 5F (внутренний просвет не более 0.056" / 1.42mm). Поперечное сечение стента: для 2,5 мм не более 0,90 мм, для 4,0 мм не более 1,12 мм. Укорочение стента должно быть не более 1%. Рекойл должен быть не более 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус (рапамицин). Концентрация лекарственного вещества не менее 1,25 мг/мм2 на поверхность стента. Диаметр требуемого стента: 3.5 мм, длина 44 мм. | 1 | шт |
| 20 | Стент коронарный Xience 4х18 Аbbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 18 мм. | 1 | шт |
| 21 | Стент коронарный Xience 4х28 Аbbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 28 мм. | 1 | шт |
| 22 | Стент коронарный Xience 4х33 Аbbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 33 мм. | 1 | шт |
| 23 | Стент коронарный Aneugraft 4х18мм | Материал стента - медицинская сталь 316 L. Толщина балки стента – 0,0045"х0,0039" (для стентов диаметром 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм), 0,0028"х0,0036" (для стентов диаметром 2,5 мм). Стент покрыт цилиндром из биосовместимого конского перикарда, который присоединен полипропиленовым швом к металлической основе стента. Покрытие стента перикардом - 100%. Толщина покрытия 105±5µm. Доступные диаметры стентов: 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм. Доступные длины стентов: 13 мм, 18 мм, 23 мм, 27 мм. Стент размещен на баллонном катетере. Диаметр баллона соответствует диаметру стента. Длины баллонов: 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм. Номинальное давление 5 атм, предельное давление 15 атм для баллонов диаметром 2,5-3,5 мм, 14 атм - для баллонов диаметром 4,0 мм. Возможно увеличение номинального диаметра стента на 15% без повреждения покрытия. Внешний диаметр шафта катетера: проксимальный не более 2,3 F; дистальный - не более 2,6 F. Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент 140 см. Тип доставляющей системы: монорельсовая. Совместим с проводником 0,014", с проводниковым катетером 6F (для всех диаметров стента). Срок годности - 24 месяца. Диаметр требуемого стента 4 мм, длина 18 мм. | 1 | шт |
| 24 | Стент периферический Genesis 10х29 Cordis | Материал стента – нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными коннекторами между их радиальными перемычками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Характеристики: достигает диаметров от 5 до 12 мм, совместимый с интродьюсером 6-8 F, проводниковым катетером – 8-10 F. Диаметр 10 мм. Длина 29 мм | 1 | шт |
| 25 | Стент периферический Genesis 10х39 Cordis | Материал стента – нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными коннекторами между их радиальными перемычками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Характеристики: достигает диаметров от 5 до 12 мм, совместимый с интродьюсером 6-8 F, проводниковым катетером – 8-10 F. Диаметр 10 мм. Длина 39 мм | 1 | шт |
| 26 | Стент периферический Xact 10-8х40 Abbott | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде зигзагообразных колец соединенных вершинами, образующих 18 "закрытых" ячеек ромбовидной формы. Площадь ячеек уменьшается к середине стента, края стента воронкообразно расширяются на концах. Толщина стенки не более 0.0075", ширина стенки не более 0.0035", соотношение металл/артерия не более 10.09%, укорочение не более 0.94%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30мм; трапециевидный - диаметром 8-6, 9-7 и 10-8мм, длиной 20, 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: политетрафторэтилен (тефлон). Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида. Профиль доставляющей системы в дистальной части 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Форма – конусовидная. Диаметр расправленного стента 10-8 мм, длина 40мм. | 1 | шт |
| 27 | Стент периферический Xact 10-8х30 Abbott | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде зигзагообразных колец соединенных вершинами, образующих 18 "закрытых" ячеек ромбовидной формы. Площадь ячеек уменьшается к середине стента, края стента воронкообразно расширяются на концах. Толщина стенки не более 0.0075", ширина стенки не более 0.0035", соотношение металл/артерия не более 10.09%, укорочение не более 0.94%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30мм; трапециевидный - диаметром 8-6, 9-7 и 10-8мм, длиной 20, 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: политетрафторэтилен (тефлон). Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида. Профиль доставляющей системы в дистальной части 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Форма – конусовидная. Диаметр расправленного стента 10-8 мм, длина 30 мм. | 1 | шт |
| 28 | Стент периферический Xact 9-7х40 Abbott | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде зигзагообразных колец соединенных вершинами, образующих 18 "закрытых" ячеек ромбовидной формы. Площадь ячеек уменьшается к середине стента, края стента воронкообразно расширяются на концах. Толщина стенки не более 0.0075", ширина стенки не более 0.0035", соотношение металл/артерия не более 10.09%, укорочение не более 0.94%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30мм; трапециевидный - диаметром 8-6, 9-7 и 10-8мм, длиной 20, 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: политетрафторэтилен (тефлон). Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида. Профиль доставляющей системы в дистальной части 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Форма – конусовидная. Диаметр расправленного стента 9-7 мм, длина 40мм. | 1 | шт |
| 29 | Стент периферический Xact 9-7х30 Abbott | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде зигзагообразных колец соединенных вершинами, образующих 18 "закрытых" ячеек ромбовидной формы. Площадь ячеек уменьшается к середине стента, края стента воронкообразно расширяются на концах. Толщина стенки не более 0.0075", ширина стенки не более 0.0035", соотношение металл/артерия не более 10.09%, укорочение не более 0.94%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30мм; трапециевидный - диаметром 8-6, 9-7 и 10-8мм, длиной 20, 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: политетрафторэтилен (тефлон). Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида. Профиль доставляющей системы в дистальной части 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Форма – конусовидная. Диаметр расправленного стента 9-7 мм, длина 30мм. | 1 | шт |
| 30 | Интродъюсер Brite Tip 7F 90см Cordis | Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см) для отдельных размеров: длина 11 см – все размеры, длина 5,5 см – 6, 7 и 8 F. Цветовая кодировка размеров. 5 штук в упаковке (5,5, 11 и 23 см) либо 2 штуки в упаковке (больше 35 см). Размеры: диаметр 7 F, длина 90 см. | 4 | шт |
| 31 | Y-клик коннектор 7F (в комплекте с устройствов для введения и устройством для вращения проводника) | Y-коннектор гемостатический, с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивающий переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Эргономичный дизайн должен позволять переключать устройство одной рукой. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и предоставлять возможность использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Наличие устройства для введения проводника в виде тупой иглы. Наличие устройства для вращения проводника с возможностью использования на проводниках с гидрофильным и ПТФЭ покрытием. Наличие цангового зажима для надежного закрепления проводника. Одноразово, стерильно. | 20 | шт |
| 32 | Медфлятор Arc Royal Cordis | Шприц-медфлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем 30 мл, шкала до 30 атм, замок для фиксации давления, устройство для быстрого опорожнения баллона. | 20 | шт |
| 33 | Баллон Mini Trek 1,2х15мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. диаметр 1.2 мм., длина 15 мм. | 3 | шт |
| 34 | Баллоны NC Empira 2,75х12мм Cordis | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 2.75мм, длина 12мм. | 3 | шт |
| 35 | Баллоны NC Empira 3,5х10мм Cordis | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.5мм, длина 10мм. | 2 | шт |
| 36 | Баллоны NC Empira 3,5х12мм Cordis | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.75мм, длина 12мм. | 3 | шт |
| 37 | Баллоны NC Empira 4х10мм Cordis | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 4мм, длина 10мм. | 3 | шт |
| 38 | Баллоны Empira 2х15мм Cordis | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, полукомплаенсный нейлон-вестамид (Duralyn™ Flex) с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон (Pebax® 63D), дистальная часть шафта – нейлон (Nylon 12), проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 8 атм., максимальное давление разрыва – 14 атм., рабочий профиль – от 0,026" для диаметра 1,50 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 2мм, длина 15мм. | 8 | шт |
| 39 | Баллоны Empira 2х20мм Cordis | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, полукомплаенсный нейлон-вестамид (Duralyn™ Flex) с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон (Pebax® 63D), дистальная часть шафта – нейлон (Nylon 12), проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 8 атм., максимальное давление разрыва – 14 атм., рабочий профиль – от 0,026" для диаметра 1,50 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 2мм, длина 20мм. | 10 | шт |
| 40 | Баллон периферический Powerflex P3 9мм х 2см Cordis | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5-8 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 110 см. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм. (Ø 4-10 мм), 12 атм. (Ø 12 мм), максимальное давление разрыва 15 атм. (Ø 4-8 мм), 14 атм. (Ø 9-10 мм) и 8 атм. (Ø 12 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размеры: Ø 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 8,0, 9,0, 10,0 и 12,0 мм, длина 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10 см. Размер требуемого катетера: диаметр 9мм, длина 200мм. | 1 | шт |
| 41 | Баллон периферический FOXCROSS .035 3 х 40 / 135 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Устойчивый к изломам шафт длиной 135см. Мягкий атравматичный кончик 1.182мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 5-10 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. (3-4мм), 17 атм. (5мм), 16 атм. (6-7мм), 15 атм. (8мм), 14-13 атм. (9-10мм), 9-8 атм. (12мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Совместимость с интродьюсером 5F для баллонов до 7х80мм. Полное гидрофильное покрытие включая сам баллон. Требуемый размер : диаметр 3мм, длина 40мм. | 3 | шт |
| 42 | Баллон периферический FOXCROSS .035 4 х 100 / 135 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Устойчивый к изломам шафт длиной 135см. Мягкий атравматичный кончик 1.182мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 5-10 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. (3-4мм), 17 атм. (5мм), 16 атм. (6-7мм), 15 атм. (8мм), 14-13 атм. (9-10мм), 9-8 атм. (12мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Совместимость с интродьюсером 5F для баллонов до 7х80мм. Полное гидрофильное покрытие включая сам баллон. Требуемый размер : диаметр 4мм, длина 100мм. | 1 | шт |
| 43 | Баллон периферический FOXCROSS .035 4 х 120 / 135 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Устойчивый к изломам шафт длиной 135см. Мягкий атравматичный кончик 1.182мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 5-10 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. (3-4мм), 17 атм. (5мм), 16 атм. (6-7мм), 15 атм. (8мм), 14-13 атм. (9-10мм), 9-8 атм. (12мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Совместимость с интродьюсером 5F для баллонов до 7х80мм. Полное гидрофильное покрытие включая сам баллон. Требуемый размер : диаметр 4мм, длина 120мм. | 2 | шт |
| 44 | Баллон периферический FOXCROSS .035 5 х 120 / 135 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Устойчивый к изломам шафт длиной 135см. Мягкий атравматичный кончик 1.182мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 5-10 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. (3-4мм), 17 атм. (5мм), 16 атм. (6-7мм), 15 атм. (8мм), 14-13 атм. (9-10мм), 9-8 атм. (12мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Совместимость с интродьюсером 5F для баллонов до 7х80мм. Полное гидрофильное покрытие включая сам баллон. Требуемый размер : диаметр 5мм, длина 120мм. | 5 | шт |
| 45 | Баллон периферический FOXCROSS .035 6 х 100 / 135 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Устойчивый к изломам шафт длиной 135см. Мягкий атравматичный кончик 1.182мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 5-10 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. (3-4мм), 17 атм. (5мм), 16 атм. (6-7мм), 15 атм. (8мм), 14-13 атм. (9-10мм), 9-8 атм. (12мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Совместимость с интродьюсером 5F для баллонов до 7х80мм. Полное гидрофильное покрытие включая сам баллон. Требуемый размер : диаметр 6мм, длина 100мм. | 1 | шт |
| 46 | Баллон периферический FOXCROSS .035 7 х 120 / 135 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Устойчивый к изломам шафт длиной 135см. Мягкий атравматичный кончик 1.182мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 5-10 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. (3-4мм), 17 атм. (5мм), 16 атм. (6-7мм), 15 атм. (8мм), 14-13 атм. (9-10мм), 9-8 атм. (12мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Совместимость с интродьюсером 5F для баллонов до 7х80мм. Полное гидрофильное покрытие включая сам баллон. Требуемый размер : диаметр 7мм, длина 120мм. | 1 | шт |
| 47 | Баллон периферический FOXPLUS .035 8 х 80 / 80 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Устойчивый к изломам шафт длиной 80 см. Мягкий атравматичный кончик. Комплаинс: номинальное давление (NP) 5-10 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. (3-4мм), 17 атм. (5мм), 16 атм. (6-7мм), 15 атм. (8мм), 13 атм. (9-10мм), 8 атм. (12мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Совместимость с интродьюсером 5F для баллонов до 7х80мм. Гидрофильное покрытие дистальной части шафта, кончика и канала проводника. Требуемый размер : диаметр 8 мм, длина 80 мм. | 1 | шт |
| 48 | Баллон периферический FOXCROSS .035 9 х 60 / 80 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Устойчивый к изломам шафт длиной 80см. Мягкий атравматичный кончик 1.182мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 5-10 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. (3-4мм), 17 атм. (5мм), 16 атм. (6-7мм), 15 атм. (8мм), 14-13 атм. (9-10мм), 9-8 атм. (12мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Совместимость с интродьюсером 5F для баллонов до 7х80мм. Полное гидрофильное покрытие включая сам баллон. Требуемый размер : диаметр 9мм, длина 60мм. | 1 | шт |
| 49 | Баллон периферический FOX sv .018 2,5 х 120 / 90 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Комплаинс: номинальное давление (NP) 6-12 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 22 атм. (2-2.5мм), 20 атм. (3-5мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Устойчивый к изломам шафт длиной 90 см. Диаметр шафта проксимально/дистально 3.6/3.4 F. Совместимость с интродьюсером 4F. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Требуемый размер : диаметр 2.5 мм, длина 120мм. | 2 | шт |
| 50 | Баллон периферический FOX sv .018 3 х 100 / 150 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Комплаинс: номинальное давление (NP) 6-12 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 22 атм. (2-2.5мм), 20 атм. (3-5мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Устойчивый к изломам шафт длиной 100 см. Диаметр шафта проксимально/дистально 3.6/3.4 F. Совместимость с интродьюсером 4F. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Требуемый размер : диаметр 3 мм, длина 100мм. | 1 | шт |
| 51 | Баллон периферический FOX sv .018 4 х 40 / 135 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Комплаинс: номинальное давление (NP) 6-12 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 22 атм. (2-2.5мм), 20 атм. (3-5мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Устойчивый к изломам шафт длиной 135 см. Диаметр шафта проксимально/дистально 3.6/3.4 F. Совместимость с интродьюсером 4F. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Требуемый размер : диаметр 4 мм, длина 40мм. | 2 | шт |
| 52 | Баллон периферический FOX sv .018 5 х 40 / 135 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Комплаинс: номинальное давление (NP) 6-12 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 22 атм. (2-2.5мм), 20 атм. (3-5мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Устойчивый к изломам шафт длиной 135 см. Диаметр шафта проксимально/дистально 3.6/3.4 F. Совместимость с интродьюсером 4F. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Требуемый размер : диаметр 5 мм, длина 40мм. | 2 | шт |
| 53 | Баллон периферический FOX sv .018 5 х 80 / 135 Abbott | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Комплаинс: номинальное давление (NP) 6-12 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 22 атм. (2-2.5мм), 20 атм. (3-5мм). 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Устойчивый к изломам шафт длиной 135 см. Диаметр шафта проксимально/дистально 3.6/3.4 F. Совместимость с интродьюсером 4F. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Требуемый размер : диаметр 5 мм, длина 80мм. | 1 | шт |
| 54 | Катетер диагностический JL3,5 Cordis 5,2F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JL3.5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 10 | шт |
| 55 | Катетер диагностический JL4 Cordis 5,2F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JL4. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 10 | шт |
| 56 | Катетер диагностический JL5 Cordis 5,2F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JL5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 5 | шт |
| 57 | Катетер диагностический Special Cordis 5F | Материал катетера – нейлон, обеспечивающий гибкость катетера для необходимого доступа к сосудам, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности, в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – политетрафторэтилен, внутренний просвет катетера: – 0.038", максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 21,3 мл/сек. Диаметр - 5F. | 15 | шт |
| 58 | Катетер диагностический JR4 Cordis 5,2F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JR4. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 20 | шт |
| 59 | Катетер диагностический AL1 Cordis 5,2F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика AL1. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 5 | шт |
| 60 | Катетер проводниковый JL3,5 Cordis 6F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 6F. Формы кончика JL3.5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 10 | шт |
| 61 | Катетер проводниковый JL4 Cordis 6F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 6F. Формы кончика JL4. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 5 | шт |
| 62 | Катетер проводниковый XB3,5 Cordis 6F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 6F. Формы кончика XB3.5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 10 | шт |
| 63 | Катетер проводниковый XB4 Cordis 6F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 6F. Формы кончика XB4. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 5 | шт |
| 64 | Катетер проводниковый JR4 Cordis 6F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 6F. Формы кончика JR4. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 15 | шт |
| 65 | Катетер проводниковый AL2 Cordis 6F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 6F. Формы кончика AL2. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | 1 | шт |
| 66 | Проводник диагностический Emerald double end Cordis | Материал – поддерживающий внутренний стержень из нержавеющей стали, лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен) оплетки стержня, гепариновое покрытие оплетки. Характеристики: поддерживающий внутренний стержень по всей длине проводника, наличие прямых и J-изогнутых проводников, радиус J-загиба в ассортименте 1,5 и 3 мм. Размеры: диаметр 0.035”, длина 150 см. | 30 | шт |
| 67 | Гемостатическое устройство TR Band большой | Устройство для лучевой компрессии. Материал манжеты – полипропилен. Длина: 29 см. Шприц 20мл с переходником для нагнетания воздуха в манжету, исключающим введение воздуха в интродьюсер. Двуполостная система набора воздуха. Прозрачная структура | 10 | шт |
| 68 | Проводник интервенционный Whishper MS Abbott | 0.014" проводник длиной 190см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: легкий средний - 5.0г. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: -1.0г. | 20 | шт |
| 69 | Интродъюсер Terumo 25см 5F | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина: 10 см; 16 см; 25 см. Диаметр: 5 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор состоит из: интродьюсера, дилататора, пружинного минипроводника (длина: 45 см, 80 см., диаметр: 0,025”, 0,021”, прямой кончик), металической пункионной иглы: 21Gх1½(0.8 х 38 мм), 20Gх1½(0.9 х 38 мм), шприца 2.5 мл | 15 | шт |
| 70 | Интродъюсер Terumo 25см 6F | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина: 10 см; 16 см; 25 см. Диаметр: 6 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор состоит из: интродьюсера, дилататора, пружинного минипроводника (длина: 45 см, 80 см., диаметр: 0,025”, 0,021”, прямой кончик), металической пункионной иглы: 21Gх1½(0.8 х 38 мм), 20Gх1½(0.9 х 38 мм), шприца 2.5 мл | 20 | шт |
| 71 | Интродъюсер Slender Terumo 16см 6F | Интродьюсер в наборе для достижения оптимального радиального доступа к артерии во время диагностической и лечебной процедуры. Ультратонкая стенка обеспечивает снижение внешнего диаметра на 1 Fr. Шафт крепится к антискручивающему устройству. Полное покрытие патентованным полимерным гидрофильным покрытием. Силиконовый гемостатический клапан, конструктивно выполненный из двух крестообразных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Полипропиленовый дилататор с гладким переходом на шафт. Удаление дилататора сопровождается звуковым сигналом. Международная цветовая маркировка размеров. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Внутренний диаметр 6 Fr, длина 16 см. Набор на лотке включает интродьюсер, дилататор, пластиковый или нитиноловый минипроводник с гидрофильным покрытием ᴓ .018" (0.46 мм), .021"(0.53 мм) и .025" (0.64 мм) длиной 45 см для 10 см интродьюсеров и 80 см для 16 см интродьюсеров, в/в пластиковый катетер 20 G x 51 мм, 20 G x 32 мм, 22 G x 32 мм или пункционная игла 22 G x 35 мм, 21 G x 35 мм, 20 G x 35 мм. | 20 | шт |
| 72 | Интродъюсер Slender Terumo 16см 7F | Интродьюсер в наборе для достижения оптимального радиального доступа к артерии во время диагностической и лечебной процедуры. Ультратонкая стенка обеспечивает снижение внешнего диаметра на 1 Fr. Шафт крепится к антискручивающему устройству. Полное покрытие патентованным полимерным гидрофильным покрытием. Силиконовый гемостатический клапан, конструктивно выполненный из двух крестообразных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Полипропиленовый дилататор с гладким переходом на шафт. Удаление дилататора сопровождается звуковым сигналом. Международная цветовая маркировка размеров. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Внутренний диаметр 7 Fr, длина 16 см. Набор на лотке включает интродьюсер, дилататор, пластиковый или нитиноловый минипроводник с гидрофильным покрытием ᴓ .018" (0.46 мм), .021"(0.53 мм) и .025" (0.64 мм) длиной 45 см для 10 см интродьюсеров и 80 см для 16 см интродьюсеров, в/в пластиковый катетер 20 G x 51 мм, 20 G x 32 мм, 22 G x 32 мм или пункционная игла 22 G x 35 мм, 21 G x 35 мм, 20 G x 35 мм. | 10 | шт |
| 73 | Трансрадиальный интродъюсер Cordis 5F | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло через радиальный доступ в комплекте. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный полиэтиленовый пластик, гидрофильное силиконовое смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, дистальный кончик рентгенконтрастный (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Краник трехходовой для управления боковым портом. Наличие специального замка для бужа для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Комплектация: интродьюсер, сосудистый дилятор, мини-проводник (двухсторонний, длина 70 см), пункционная игла. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 5F, длина 11 и 23 см. | 5 | шт |
| 74 | Проводник интервенционный Stabilizer Marker (Cordis) 14inch 180см | Материал: Материал поддерживающего внутреннего стержня и проксимальная часть – нержавеющая сталь, покрытая Duraglide, переходная часть – Duraglide, дистальная часть – платина. Характеристики: Наружный диаметр не более .014”, Длина 180см, диаметр внутреннего стержня –.0,010”. Длина гибкого рентгенконтрастного кончика – 3см. В дистальной части (не гибкой) – 6 рентгенконтрастных маркеров на расстоянии 15мм друг от друга. Форма дистального кончика мягкой части проводника – J-образная. Тип кончика – суперсофт. PTFE-покрытие дистальной части. | 10 | шт |
| 75 | Электроды для ЭКГ 57х34 взрослые Covidien (50шт. в уп.) | Электроды для ЭКГ. Размер не менее 57х34 мм. Взрослые | 1 | уп |
| 76 | Ушивающее устройство Proglide (Abbott) | Ушивающее устройство для механического ушивания пункционного отверстия в сосудистой стенке с помощью лигатуры. Используемый шовный материал: пролен 000. Диаметр устройства не более 6F. Рабочий диапазон пункционных отверстий: 5-8F. Упаковка 10 шт в коробке. Каждое устройство в индивидуальной стерильной упаковке. Инструмент для затягивания узла и обрезания лигатуры (триммер) в комплекте. | 2 | шт |
| 77 | Катетер аспирационный Export Advance Medtronic | Аспирационный катетер с предустановленным стилетом. Длина гидрофильной части шафта 38 см. Полностью инкапсулированная оплетка плоского сечения переменной плотности в стенке катетера, технология FullWall. Наличие платино-иридиевой рентгеноконтрастной метки. Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F (мин внутренний диаметр 0.070”). Длина катетера 140 см. Внутренний просвет 0,044"- в проксимальной части, 0,043" – в дистальной части. Внешний диаметр 0.067". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Поставка в наборе с двумя шприцами для аспирации по 30 мл, одной фильтрационной корзинкой с размером пор 40 µ и аспирационной линией с поворотным краном на два положения. | 3 | шт |
| 78 | Стент коронарный Xience 4х23 Аbbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 23 мм. | 1 | шт |
| 79 | Стент коронарный Nobori 3х14 Terumo | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3 мм, длина 14 мм. | 1 | шт |