РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, датой выпуска не ранее 2015 года.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка металлоконструкций для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Якорный фиксатор-саморез 5мм | шт | 2 | Якорный фиксатор – саморез должен быть изготовлен из титанового сплава. Должен иметь форму винта длиной 13-14 мм и диаметром 5-6 мм. В отверстия в основании фиксатора должны быть проведены две нерассасывающиеся нити (разного цвета). Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере и быть предназначенным для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости. Должны поставляться в стерильной упаковке. |
| 2 |  | Однополюсной биполярный эндопротез тазобедренного сустава | шт | 2 | Состоит из: - Ножка– 1 шт - Централизатор– 1 шт - Головка 28мм - 1 шт - Биполярная чашка 28мм – 1 шт - Полиэтиленовый вкладыш - Костный цемент 40 г. – 1 шт Бедренный компонент (ножка). Материал - нержавеющая сталь. Форма - клиновидная в трех плоскостях без воротничка. Количество типоразмеров - не менее 6-ти. Поверхность ножки должна быть гладкой и отполированной. Шеечный угол - 135º. Тип конуса шейки - 6º. Ножка должна оснащаться дистальным централизатором из высокомолекулярного полиэтилена. С увеличением размера ножки ее длина должна оставаться неизменной и составлять 130 мм. Головка должна быть изготовлена из нержавеющей стали и иметь не менее 2-х типоразмеров по диаметру: 28 и 32 мм и не менее 3-x типоразмеров по длине шейки. Биполярная чашка изготовлена из титанового сплава. Количество типоразмеров не менее 7. Размерный ряд от 42 мм до 54 мм с шагом 2 мм. Поверхность гладкая и отполированная. На чашке должен быть механизм фиксации вкладыша в виде раздвижного кольца, которое позволяет интраоперационную замену вкладыша без его повреждения. Вкладыш изготовлен из ультравысокомолекулярного полиэтилена, по краю должна быть канавка для фиксации в биполярной чашке. Внутренний диаметр вкладыша не более 28 мм. Материал централизатора Высокомолекулярный полиэтилен. Упаковка индивидуальная, стерильная Масса цемента не менее 40г. Температура полимеризации используемого цемента не менее 51 градуса. Упаковка цемента индивидуальная, стерильная. |
| 3 |  | Эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации с вкладышем | шт | 4 | Состоит из: - Чашка бесцементная -1 шт - Полиэтиленовый вкладыш чашки с высокой стенкой 28.0 мм – 1 шт - Модульная головка 28 мм - 1 шт - Низкопрофильный самонарезающийся ацетабулярный титановый винт диаметром 6,5мм – 2 шт - Бедренная ножка эндопротеза бесцементная – 1 шт 1.1.1. Вертлужный компонент (чашка и вкладыш) должен состоять из металлической чашки и вкладыша из высокомолекулярного полиэтилена. 1.1.2. Чашка должна изготовляться из сплава Ti-6Al-4V, иметь форму полусферы и покрытие в виде титановой проволоки или сетки для костного врастания. 1.1.3. Спектр размеров чашек – с 44мм до 66мм, с возможностью предоставления мини (с 36мм) и макси (до 80мм) размеров. 1.1.4. Запорный механизм чашки должен быть выполнен в форме раздвижного кольца, позволяющего интраоперационную замену вкладыша без его повреждения. 1.1.5. Метод фиксации чашки – пресс-фит с возможностью введения не менее трех де-ротационных винтов. 1.1.6. Вкладыш из высокомолекулярного полиэтилена должен иметь централизующий пост и фестончатые края для обеспечения деротации, а также поставляться как минимум 2-х видов: с 0° и 10° элевацией. 1.1.7. Головка должна быть изготовлена из CoCr-сплава, иметь не менее 3-х типоразмеров по длине шейки диаметром 28 мм, конус - 12/14 1.1.8. Костные винты для фиксации вертлужного компонента. Материал должен быть сплав Ti-6Al-4V. Диаметр - 6,5 мм. Длина не хуже 15мм, 20мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 50мм. Бедренный компонент должен быть изготовлен методом изотермической ковки, из титанового сплава, не содержащего аллергенного ванадия, должен соответствовать международному стандарту ISO-5832-11. Ножка протеза должна быть клиновидной во всех плоскостях. В поперечном сечении ножка должна иметь вид прямоугольника. Компонент должен иметь не менее 13 типоразмеров и предусматривать как стандартную (шеечно-диафизарный угол 145°), так и латерализованную (шеечно-диафизарный угол 135°) версию. Интраоперационная замена стандартной ножки на латерализованную ножку такого же размера не должна приводить к изменению длины конечности (то есть шейка латерализованной ножки должна компенсировать потенциальное укорочение). По передней и задней поверхности ножка должна иметь ребра, обеспечивающие дополнительную первичную стабильность протеза и увеличивающими площадь остеоинтеграции. Ребра должны быть заостренными и в сечении должны иметь форму призмы. Количество ребер должно изменяться с увеличением размера ножки от трех до пяти. Ребра, как по задней, так и по передней поверхности должны быть выстроены по эллиптической кривой, то есть высота каждого последующего ребра должна увеличиваться к центру ножки. Длина каждого ребра от периферии к центральной части протеза должна нарастать с тем, чтобы центральное и самое длинное ребро составляло не более половины общей длины ножки. Дистальная часть протеза должна быть заужена, чтобы после имплантации конец протеза не обтурировал костномозговой канал. Должна быть предусмотрена версия ножки с гидроксиапатитовым покрытием в проксимальной части. Конус должен быть 12/14 мм. С увеличением типоразмера длина шейки эндопротеза не должна возрастать. Первичная фиксация методом пресс-фит, в основном в проксимальной части бедренной кости, вторичная-остеоинтеграция'. |
| 4 |  | Интрамедуллярный канюлированный штифт для голени с винтами | шт | 2 | Интрамедуллярный канюлированный штифт для голени с винтами Имплант должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Штифт большеберцовый, интрамедуллярный, канюлированный, c 3-мя блокируемыми отверстиями в дистальном конце (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ" в сагиттальной плоскости) и дополнительным овальным, полиаксиальным отверстием под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости в 6 мм от дистального конца, и 3-мя блокируемыми отверстиями в проксимальном конце (два круглых под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и одно овальное "динамическое" во фронтальной плоскости) под блокирующие винты 3,8 мм и 4,8 мм. Размерность: диаметр 8,0 мм длина от 285 мм до 420 мм с шагом 15 мм, диаметр 9,0 мм, 10,0 мм, длина от 255 мм до 420 мм с шагом 15 мм Винт-заглушка концевая коническая, материал -сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Винт костный запирающий, диаметр 3,8 мм длина от 30 мм до 48 мм с шагом 2 мм; диаметр 4,8 мм длина от 30 мм до 52 мм с шагом 2 мм, материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Комплектация: большеберцовый интрамедуллярный штифт - 1 шт.; винт заглушка- 1 шт.; винт костный запирающий-4 шт. Все имплантаты должны иметь маркировку производителя, с указанием индивидуального кода изделия. Импланты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию. |
| 5 |  | Интрамедуллярный канюлированный штифт для бедра с винтами | шт | 1 | Интрамедуллярный канюлированный штифт для бедра с винтами Имплант должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Штифт бедренный интрамедуллярный, канюлированный, с 2-мя блокируемыми отверстиями в проксимальной части (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) и 2-мя блокируемыми отверстиями в дистальном конце (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП. Размерность: диаметр 9,0 мм, 10,0 мм. 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм длина от 300 мм до 420 мм с шагом 20 мм. Винт-заглушка концевая коническая, материал -сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Винт костный запирающий, диаметр 4,8 мм длина от 26 мм до 74 мм с шагом 2 мм, материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 177. Комплектация: бедренный интрамедуллярный штифт - 1 шт; винт заглушка- 1 шт.; винт костный запирающий - 4 шт. Все имплантаты должны иметь маркировку производителя, с указанием индивидуального кода изделия. Импланты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию. |
| 6 |  | Набор реконструктивной пластины и винтов для остеосинтеза | шт | 2 | Должен состоять из пластины реконструктивной 6 – 16 отв. – 1 шт.; винтов кортикальных 3,5 мм х 14-50 мм – 6 - 16 шт. |
| 7 |  | Набор узкой прямой метаэпифизарной пластины и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза | шт | 2 | Должен состоять из пластины узкой прямой метаэпифизарной с у/с 9-12 отв. – 1 шт, винтов кортикальных, блокирующих 5,0 х 20-25 мм – 2 шт, винтов кортикальных 4,5 х 26-38 мм – 2 - 5 шт., винтов кортикальных, блокирующих 3,5 х 30-35 мм – 2 шт, винтов кортикальных 3,5 х 26-36 мм – 3 шт Пластина узкая прямая с угловой стабильностью (под винты д. 5,0 мм). Материал - сплав титана. Толщина – 4,5 мм. Ширина – 13,0 мм. Винт кортикальный 4,5 мм х 38-46 мм. Материал - сплав титана. Æ резьбы – 4,5 мм. Æ тела резьбы – 3,2 мм. Æ головки – 8,0 мм. Размер шестигранника – 3,5 мм. Резьба по всей длине. Винт кортикальный д. 5,0 мм (шестигранник – 3,5 мм). Æ резьбы – 5,0 мм, Æ головки – 6,5. - коническая часть резьбы – 2-х заходная. Винты имеют прямую метчиковую заточку. Материал - сплав титана. Цвет – светло-серый. Винт кортикальный д. 3,5 мм (шестигранник – 2,5 мм). Æ резьбы – 3,5 мм, Æ головки – 4,7 мм. Коническая часть резьбы – 2-х заходная. Винты имеют прямую метчиковую заточку. Материал - сплав титана. Цвет – светло-серый. |
| 8 |  | Набор крючковидной пластины и винтов для остеосинтеза ключицы | шт | 5 | Должен состоять из пластины крючковидной 4-6 отв. – 1 шт.; винтов кортикальных 3,5 мм х 14-20 мм – 6 - 8 шт. |
| 9 |  | Набор минипластины титановой и винтов для остеосинтеза | шт | 8 | Должен состоять из: минипластины титановой 4-8 отв – 1 шт, винтов кортикальных 2,0 – 4-8 шт |
| 10 |  | Набор пластины и винтов для остеосинтеза пяточной кости | шт | 1 | Должен состоять из пластины пяточной 14 отв. 61 мм – 1 шт.; винтов кортикальных 3,5 мм х 32-40 мм – 12 шт. |
| 11 |  | Винт Шанца 150-180 мм | шт | 8 | Материал сплав титана. Самосверлящий кончик. Диаметр не более 5 мм. Длина не менее 150 мм. Диаметр резьбы не менее 4 мм |
| 12 |  | Зажим открытый универсальный | шт | 8 | Материал сплав титана. Фиксация винта Шанца к трубке. Пружинный механизм. Затягивание при помощи гаек с двух сторон. Длина зажима не более 50 мм. Антиротационные зубчики. |
| 13 |  | Зажим трубка к трубке | шт | 10 | Материал сплав титана. Фиксация несущих трубок между собой. Фиксация несущих трубок в разных плоскостях. Затягивание при помощи гайки. Длина зажима не более 40 мм. Антиротационные зубчики. |
| 14 |  | Штанга несущая длина 150 мм | шт | 4 | Длина от 110 до 160 мм. Материал сплав титана. |
| 15 |  | Штанга несущая длина 300 мм | шт | 4 | Длина от 280 до 310 мм. Материал сплав титана. |
| 16 |  | Штанга несущая длина 400 мм | шт | 2 | Длина от 380 до 410 мм. Материал сплав титана. |
| 17 |  | Набор 1/3 трубчатой пластины и винтов для остеосинтеза | шт | 10 | Должен состоять из пластины 1/3 трубки 6 - 10 отв. – 1 шт.; винтов кортикальных 3,5 мм х 14-50мм – 6 - 10 шт; винтов губчатых 4,0 мм х 35-45 мм, резьба 14 мм – 0 - 4 шт.; шайб малых – 0 - 4 шт. Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |
| 18 |  | Матрица твердой мозговой оболочки | шт | 1 | Матрица твердой мозговой оболочки наличие Материал изготовления натуральный коллаген наличие Матрица обеспечивает изоляцию прокола при прошивании наличие Матрица прорастает сосудами и обеспечивать трансформацию в новую ткань, замещая поврежденную твердую мозговую оболочку в срок не более 6 месяц Гидратация не более 1 мин При гидратации матрица становиться прозрачной для обеспечения наилучшей визуализации подлежащих тканей наличие Драпирующий эффект, принимая рельеф подлежащих тканей наличие Матрица по прочности соответствует натуральной твердомозговой оболочке наличие Ширина матрицы не менее 5 см Длина матрицы не менее 5 см Заводская стерильная упаковка наличие Лучевой метод стерилизации наличие |
| 19 |  | Система для транспедикулярной фиксации позвоночника на шесть опорных элементов | шт | 2 | Моноаксиальный транспедикулярный винт 6 шт Моноаксиальный транспедикулярный винт изготовлен из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) наличие Литерная маркировка наличие Цветовая маркировка наличие Моноаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки, пазы и выемки обеспечивают надежное соединение с инструментами наличие Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет тупой самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом 2,5 наличие Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет постоянный внешний диаметр, а его внутренний диаметр сужается к кончику, обеспечивая разный тип резьбы для кортикальной и губчатой кости наличие Диаметр головки моноаксиального транспедикулярного винта не более 12,8 мм Высота головки моноаксиального транспедикулярного винта не более 12,7 мм Высота винта выше стержня (при имплантации) не более 4,0 мм Высота винта ниже стержня (при имплантации) не более 3,2 мм Моноаксиальный транспедикулярный винт: - диаметр резьбовой части в диапазоне 4,5 – 8,5 мм (с шагом не менее 10 мм) - длина резьбовой части в диапазоне 40 55 мм с шагом 5 мм Гайка однокомпонентная фиксирующая 6 шт Гайка однокомпонентная фиксирующая изготовлена из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) наличие Литерная маркировка наличие Гайка однокомпонентная фиксирующая, с низким профилем, имеет отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой наличие На верхней стороне гайки нанесена гравировка для правильного позиционирования наличие Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой профильную нарезку сечением в форме трапеции и с уклоном не менее 2 град Поперечная стяжка 1 шт Поперечная стяжка состоящая из поперечной балки и двух свободно перемещающихся на ней крючков-захватов стержня наличие Стяжка может устанавливаться как на контракцию стержней, так и на дистракцию наличие Поперечная стяжка изготовлена из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) наличие Литерная маркировка наличие Длина балки не менее 80 мм Балка триммируется и изгибается при необходимости наличие Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку наличие Гладкий стержень 1 шт Гладкий стержень изготовлен из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) наличие Литерная маркировка наличие Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации наличие Диаметр стержня не более 5,5 мм Длина стержня не менее 400 мм Гладкий стержень с возможностью тримминга специальными кусачками наличие |
| 20 |  | Система для транспедикулярной фиксации позвоночника на четыре опорных элемента | шт | 2 | Моноаксиальный транспедикулярный винт 4 шт Моноаксиальный транспедикулярный винт изготовлен из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) наличие Литерная маркировка наличие Цветовая маркировка наличие Моноаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки, пазы и выемки обеспечивают надежное соединение с инструментами наличие Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет тупой самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом 2,5 наличие Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет постоянный внешний диаметр, а его внутренний диаметр сужается к кончику, обеспечивая разный тип резьбы для кортикальной и губчатой кости наличие Диаметр головки моноаксиального транспедикулярного винта не более 12,8 мм Высота головки моноаксиального транспедикулярного винта не более 12,7 мм Высота винта выше стержня (при имплантации) не более 4,0 мм Высота винта ниже стержня (при имплантации) не более 3,2 мм Моноаксиальный транспедикулярный винт: - диаметр резьбовой части в диапазоне 4,5 – 8,5 мм (с шагом не менее 10 мм) - длина резьбовой части в диапазоне 40 55 мм с шагом 5 мм Гайка однокомпонентная фиксирующая 4 шт Гайка однокомпонентная фиксирующая изготовлена из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) наличие Литерная маркировка наличие Гайка однокомпонентная фиксирующая, с низким профилем, имеет отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой наличие На верхней стороне гайки нанесена гравировка для правильного позиционирования наличие Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой профильную нарезку сечением в форме трапеции и с уклоном не менее 2 град Поперечная стяжка 1 шт Поперечная стяжка состоящая из поперечной балки и двух свободно перемещающихся на ней крючков-захватов стержня наличие Стяжка может устанавливаться как на контракцию стержней, так и на дистракцию наличие Поперечная стяжка изготовлена из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) наличие Литерная маркировка наличие Длина балки не менее 80 мм Балка триммируется и изгибается при необходимости наличие Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку наличие Гладкий стержень 1 шт Гладкий стержень изготовлен из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) наличие Литерная маркировка наличие Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации наличие Диаметр стержня не более 5,5 мм Длина стержня не менее 400 мм Гладкий стержень с возможностью тримминга специальными кусачками наличие |
| 21 |  | Пластина сферическая для краниопластики в комплекте с винтами. | шт | 1 | Пластина перфорированная для краниопластики изготовлена из чистого титана, ГОСТ Р ИСО 10993 Радиус сферы Не менее 110 мм- не более 130 мм Размер перфарированной пластины не менее 100мм х 100мм Структура сетки - стандарт наличие Форма пластины предотвращает деформацию отверстий при изгибании Количество винтов не менее 10 шт Диаметр стандартного винта Не менее 1,4 мм– не более 1,5мм Длина стандартного винта Не менее 4 мм– не более 6мм Стандартный винт с самонарезающей резьбой, при установке не требует использования метчика Стандартный винт изготовлен из чистого титана Сферическая форма головки винта позволяет изменять угол фиксации |
| 22 |  | Цемент костный медицинский | шт | 5 | Цемент костный медицинский Назначение: для проведения чрескожной вертебропластики, материал для замещения костных дефектов Цемент костный медицинский рентгенконтрастный, двухкомпонентный Первый компонент: растворитель жидкой формы (жидкий мономер), в ампулах не менее 9,5 мл Состав первого компонента: - Метилметакрилат (мономер) - N, N-диметил-пара-тоулидин - Гидрохинон USP не менее 9,4 мл не менее 0,10 мл не менее 0,75 мг Второй компонент: диспергированный порошок, в пакетах (мелко измельченный порошок (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера)) не менее 20 гр. Состав второго компонента: - Полиметилметакрилата, включая Пероксид Бензоила - Бария Сульфат Е.Р. не менее 14,0 гр. не менее 2,6% не менее 6,0 гр. Упаковка стерильная |
| 23 |  | Устройство для чрескожной вертебропластики | шт | 5 | Устройство для чрескожной вертебропластики в составе: 1 упак а) Система смешивания/введения цемента 1 шт б) Вакуумный шланг 1 шт в) Воронка 1 шт г) Блок головки миксера 1 шт д) Картридж введения 1 шт е) Удлиняющая трубка 1 шт ж) Мандрен 4-х гранный 1 шт з) Троакар 1 шт и) Мандрен со скошенным кончиком 1 шт Устройство позволяет перемешивать и вводить цемент в тело позвонка, сокращая время операции Материал изготовления рабочей части троакаров и мандренов Медицинская нержавеющая сталь Материал изготовления рукоятки – троакара, мандренов; система смешивания и введения цемента Пластмасса Миксер и шприц находятся в одном устройстве Система герметична и имеет встроенный угольный фильтр (отсутствие запаха) Точность дозированного введения готового цемента за половину оборота базы картриджа Не более 0,2 см3 Общая длина картриджа и удлиняющей трубки Не менее 43 см Маркированный картридж для визуализация количества введенного цемента Стилет со вставленным мандреном Четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы Длина Не менее 12,7 см Все компоненты системы в стерильной упаковке |
| 24 |  | Направитель | шт | 5 | Направитель для вертебропластики состоит из: двух проводников открытых сбоку, двух троакаров, двух направителей, двух направляющих спиц а) Проводники с боковым окном для введения материала - Длина проводника Не менее 134 мм - Проводник имеет три типоразмера Не менее 3.2 мм, Не менее 2.5мм, Не более 2.1 мм -Ручки проводников и направителей и имеют цветовую кодировку по диаметру. -На рукоятке направителя и проводника есть отметка в виде стрелки, указывающая направление выхода цемента. - Два типа заточки троакара четырехгранная и скошенная б) Направляющие спицы из нержавеющей стали с маркерами глубины интервалом Не более 2 мм -Длина направляющих спиц Не менее 200мм |
| 25 |  | Набор пластин и винтов ДБВ для остеосинтеза шейки бедренной кости | шт | 10 | Должен состоять из пластины динамического бедренного винта с огранич. конт. 4-12 отв – 1 шт., винта бедренного 55-100 мм – 1 шт., винта компрессирующего -1 шт., винтов кортикальных 4,5 мм х 38 -44 мм – 4-12 шт. Пластина динамического бедренного винта с огранич. конт. 4-12 отв. Материал - сплав титана. Ширина – 18 мм. Расстояние между центрами отверстий – 16 мм. Угол сопряжения 135. Винт бедренный 55-100 мм. Материал - сплав титана. Наружный  - 12,4 мм. Длина резьбы – 26,0 мм.  тела резьбы – 8,0 мм.  отверстия – 2,8 мм Винт компрессирующий 28 мм. Длина – 28 мм. Материал - сплав титана. Винт кортикальный 4,5 мм х 38-44 мм Материал - сплав титана.  резьбы – 4,5 мм.  тела резьбы – 3,2 мм.  головки – 8,0 мм. Размер шестигранника – 3,5 мм. Резьба по всей длине. |
| 26 |  | Набор малой прямой пластины и винтов для остеосинтеза с угловой стабильностью | шт | 6 | Должен состоять из пластины малой прямой с у/с, 6 - 9 отв. – 1 шт, винтов кортикальных, блокирующих 3,5 х 15-25 мм – 4 шт, винтов кортикальных 3,5 х 16-20 мм – 2 - 5 шт. . Пластина малая прямая с угловой стабильностью (под винты д. 3,5 мм). Материал - сплав титана. Толщина – 3,5 мм. Ширина – 10,0 мм. Винт Æ 3,5 мм кортикальный. Материал - сплав титана. Æ резьбы – 3,5 мм, головки – 6,0 мм. Размер шестигранника – 2,5 мм. Винт кортикальный д. 3,5 мм (шестигранник – 2,5 мм). Æ резьбы – 3,5 мм, Æ головки – 4,7 мм. Коническая часть резьбы – 2-х заходная. Винты имеют прямую метчиковую заточку. Материал - сплав титана. Цвет – светло-серый. |
| 27 |  | Набор Т-образной пластины и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза | шт | 6 | Должен состоять из пластины Т-образной для шейки плеча с у/с 5-11 отв. – 1 шт, винтов кортикальных, блокирующих 3,5 х 15-25 мм – 4 шт, винтов кортикальных 3,5 х 26-38 мм – 3 - 9 шт., винтов губчатых 4,0 мм х 35-45 мм, резьба 14 мм -2 шт. Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью (под винты д. 3,5 мм) Материал - сплав титана. Толщина – 3,0 мм. Ширина – 13,0 мм. Винт Æ 3,5 мм кортикальный. Материал - сплав титана. Æ резьбы – 3,5 мм, головки – 6,0 мм. Размер шестигранника – 2,5 мм. Винт кортикальный д. 3,5 мм (шестигранник – 2,5 мм). Æ резьбы – 3,5 мм, Æ головки – 4,7 мм. Коническая часть резьбы – 2-х заходная. Винты имеют прямую метчиковую заточку. Материал - сплав титана. Цвет – светло-серый. Винт губчатый Æ 4,0 мм. Материал - сплав титана. Æ резьбы – 4,0 мм. Æ головки – 6,0 мм. Размер шестигранника – 2,5 мм. Вводятся без метчика. |
| 28 |  | Набор пластины опорной для латерального мыщелка и винтов для остеосинтеза мыщелков большеберцовой кости | шт | 2 | Должен состоять из пластины опорной для латерального мыщелка, 6-12 отв. – 1 шт., винтов губчатых 6,5ммх60-75 мм – 4 шт., винтов кортикальных 4,5ммх34-44 мм – 6-12 шт. |
| 29 |  | Набор канюлированных винтов с шайбами для остеосинтеза | шт | 1 | Состоит из: Винт канюлированный губчатый не менее 3-х шт Длина винта от 75 до 100мм. Диаметр винта не менее 7 мм. Шайба большая зубчатая не менее 3-х. Диаметр наружный не более 8мм, диаметр внутренний не более 4,2мм. |
| 30 |  | Интрамедуллярный канюлированный штифт для плеча с винтами | шт | 2 | Имплант должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Штифт интрамедуллярный, канюлированный, ригидный для остеосинтеза переломов плечевой кости, для антеградного введения, c 4-мя блокируемыми отверстиями в проксимальном отделе, ориентированными в сагиттальной, фронтальной плоскости и под углом 45 градусов к ним (все отверстия имеют резьбу под винты 3, 8 мм), c 3-мя отверстиями в дистальном конце (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ") для дистального блокирования (с резьбой под винт 3, 8 мм), материал сталь. Имеется размерный ряд: диаметр 7 и 8 мм, длина от 180 до 300 мм с шагом 15 мм. Винт-заглушка концевая, представлена в 4-х вариантах по длине с шагом 5 мм, материал -сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Винт костный запирающий, диаметр 3,8 мм длина от 20 мм до 50 мм с шагом 2 мм; материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Комплектация: плечевой интрамедуллярный штифт - 1 шт.; винт заглушка- 1 шт.; винт костный запирающий – 7 шт. Все имплантаты должны иметь маркировку производителя, с указанием индивидуального кода изделия. Импланты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию. |