РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 лотов.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Год выпуска- не ранее 2015 г.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

ЛОТ №1: Поставка эндопротезов и комплектов для остеосинтеза для нужд травмотологии ООО «Медсервис».

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндопротез тазобедренного сустава тотальный бесцементный с комбинированной фиксацией | шт | 6 | В состав комплекта должны входить: Ножка бесцементной фиксации – 1 шт., Головка – 1 шт., Бесцементная чашка – 1 шт. Ножка бесцементной фиксации: Материал бедренного компонента (ножки) – кованый титан с плазменным напылением гидроксиапатита по всей длине ножки. Толщина слоя гидроксиапатита не более 155микрон, что предотвращает его отслоение и раннюю резорбцию. Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия не менее 35Мpa. Форма ножки – изогнуто-прямой "двойной клин", обеспечивающий самоцентрацию в костно-мозговом канале, с прямоугольным сечением, закругленными гранями в проксимальном отделе для обеспечения лучшего заклинивания в губчатой кости, без «воротничка», с горизонтальными бороздами по всему периметру проксимальной части ножки и продольными в дистальной части, что увеличивает площадь контакта на 15% и равномерно распределяет нагрузку на кость. Тип фиксации ножки – бесцементная проксимальная самозаклиниванием. Величина шеечно-диафизарного угла 135º. Конус для посадки головки 12/14. Количество типоразмеров не менее 11 для стандартного офсета и 8 для увеличенного офсета (латерализованные ножки), с увеличением длины ножки от размера к размеру. Подготовка ложа ножки протеза за счет уплотнения костной ткани. Головка Должна быть изготовлена из нержавеющей стали, должна иметь конус 12/14, диаметром 28 мм., Не менее 4 типоразмеров по глубине посадки Бесцементная Чашка: Моноблочная, однокомпонентная, бесцементной фиксации, с наличием двух первичных стабилизаторов ротационной устойчивости с высотой штифта не менее 12 мм и диаметром не менее 6 мм, изготовленный из СВМП(UHWMPE) ISO5834-2 с остеоинтеграцией за счет титанового напыления (размер частиц 100-200 микрон) на полиэтиленовую внешнюю поверхность чашки. Стабильность должна осуществляться за счёт плотной посадки чашки; деротационными штифтами, моноблочно крепящимися к чашке и дополнительная фиксация винтами по периметру чашки. Отверстия для винтов должны проходить через всю массу материала чашки, но вне зоны проекции модульной головки. Монокомплектность чашки должна обеспечивать эффективную толщину полиэтилена не менее 9 мм, даже при внешнем диаметре 46 мм. |
| 2 | Эндопротез тазобедренного сустава тотальный цементной фиксации | шт | 5 | В состав комплекта должны входить: Ножка цементной фиксации – 1 шт., Головка – 1 шт., Цементная чашка – 1 шт. Костный Цемент – 2 шт. Ножка цементной фиксации: Бедренный компонент эндопротеза под философию Мюллера должен быть изготовлен из нержавеющей стали, должен представлять собой прямую самозаклинивающуюся ножку. Ножка эндопротеза должна иметь продольные борозды, которые увеличивают площадь контакта между цементной мантией и ножкой эндопротеза, что способствуют плотному заполнению канала цементом и равномерному распределению нагрузки на цементную мантию. Угол шейки должен составлять не менее 125 и не более 140 градусов. Размеры ножки должны быть не менее 7 С увеличением размера должны увеличиваться: длина ножки - от 137 мм до 162 мм офсет - с 33 мм до 38 мм в стандартной версии Конус для посадки головки должен составлять 12/14. Имплантация не должна требовать применения разверток для канала бедренной кости. Головка Должна быть изготовлена из нержавеющей стали, должна иметь конус 12/14, диаметром 28 мм., Не менее 4 типоразмеров по глубине посадки Цементная Чашка: Должен представлять собой полную полусферу, Должен быть изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена, с внутренним диаметром под головку 28 мм. Должен иметь циркулярные борозды для цемента и рентгеноконтрастный маркер в виде проволочного кольца, расположенного по периферии чашки. Размеры ацетабулярного компонента под головку 28 мм должны быть: от 44 до 60 мм с шагом в 2 мм. Костный цемент Представляет собой самоотвердевающую цементообразную смесь, предназначенную для крепления металлических или полимерных эндопротезов к естественной кости во время артропластических операций, с наличием гентамицина (антибиотика) и без него, средней или высокой вязкости |
| 3 | Комплект передней крестообразной связки | шт | 5 | В состав комплекта должны входить: Фиксатор реконструктивный - 1шт. Винт анкерный большеберцовый - 1шт. Фиксатор реконструктивный должен быть изготовлен из сплава титана, разрешенный для имплантации. Должен быть предназначен для бедренной фиксации сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Должен представлять собой пластину с отверстиями, расположенными линейно. Через 2 отверстия в середине фиксатора должна проходить петля, а через остальные отверстия должны проходить нити для протягивания и навигации фиксатора. Количество отверстий должно быть не менее 4. Количество петель должно быть не более 1.Количество нитей должно быть не менее 2 нитей для вертикальной и горизонтальной навигации фиксатора в бедренном канале и на кортикале бедра. Типоразмерный ряд должен быть не менее 8 типоразмеров петли в пределах от 15 до 50 мм Винт анкерный большеберцовый должен быть изготовлен из биоинертного пластика. Должен быть предназначен для фиксации сухожильного и костносухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Типоразмерный ряд с должен быть не менее 7 типоразмеров по диаметру в пределах от 6 до 12мм, каждому диаметру соответствует не более 4 типоразмеров по длине в пределах от 20 до 35мм. Шлиц должен быть не менее 1,2 мм, крестообразный, по всей длине винта. |

ЛОТ №2: Поставка расходного материала для нужд травмотологии ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дистальная пластина для лучевой кости, малый фрагмент, полиаксиальная, титан, с комплектом винтов | комп | 5 | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза комплексных переломов дистального отдела лучевой кости, в том числе внутрисуставных. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO 5832-2 ;DIN ISO 5832-3; Анатомически пред изогнутая пластина в правом и левом исполнении. Пластина Т- образной формы состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части. Околосуставная часть шириной 22,6 мм, имеет три отверстия. Угол 10°, 15°, 20°(по запросу заказчика). Диафизарная часть пластины шириной – 10,0 мм имеет два отверстия диаметром 1,8 мм для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера и одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия в диафизарной части - круглой формы, позволяющие использовать винты с угловой стабильностью диаметром 3,0 мм. Количество отверстий в диафизарной части - 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 (по запросу заказчика). Все отверстия с резьбой в пластине дают возможность проведение винтов с угловой стабильностью, как в заданном направлении, так и с отклонением от него до 15 градусов в любом направлении. Расстояние между отверстиями 8,5 мм. Длина пластины (в зависимости от количества отверстий) – 44мм; 53 мм; 61мм; 70 мм; 78мм; 87 мм; 95мм; 104 мм; 121 мм. Толщина пластины – 3,0 мм. Кортикальный винт Материал изготовления титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO 5832-2; DIN ISO 5832-3 Диаметр винта -3,5 мм, головка винта диаметром 5,3 мм, Внутренний диаметр резьбы -2,4 мм Внутренний шестигранник -2,5 мм Сверло под резьбу – 2,5 мм Длина винта в диапазоне 16-30мм (по запросу заказчика) Количество винтов в комплекте зависит от количества отверстий в пластине. |
| 2 | Компрессионный винт CIRRUS мини, D 2,3 мм/3,0мм, канюлированный, саморез, самосверлящий, титан | шт | 20 | Компрессирующий, самонарезающий, канюлллированный винт предназначен для фиксации отломков костей стопы и кисти после переломов и остеотомий. Винт не подлежит обязательному удалению. Изготовлен из титанового сплава, соответствующему международным нормам DIN ISO 5832-2; DIN ISO 5832-3; Безшляпочная головка винта имеет собственную резьбу и торцевое сужающее отверстие гексагональной формы диаметром 2,0 мм. Винт имеет два резьбовых участка – проксимальный (на головке) и дистальный. Резьба в проксимальной и дистальной части винта имеет разный шаг. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Длина резьбовых частей составляет 1/3 часть общей длины винта Диаметр проксимальной резьбовой части – 3,0 мм, дистальной резьбовой части- 2,3 мм. Диаметр внутреннего канала винта составляет 0,9 мм, для введения спиц Киршнера диаметром 0,8 мм Длина винта от 10 до 30 мм (по запросу заказчика). Винт поставляется в индивидуальной упаковке с маркировкой согласно ГОСТ Р ИСО |
| 3 | Спица Кишнера | шт | 20 | Тонкий металлический стержень проводимый через кость. Должен иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DIN ISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Спица предназначена для точного введения канюллированного винта и стабилизации репозиции перед введением винта Спица диаметром 0,8 мм, длиной 70 мм, один конец закругленный, другой – троакар. |