Приложение № ___

к договору №____________ от ______2016.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования - лазерного аппарата Аурига

1. Основные положения

1.1. Комплекс технических услуг включает в себя техническое обслуживание лазерного аппарата Аурига без замены запасных частей и деталей.

1.2. На техническое обслуживание принимается технически исправный лазерный аппарат Аурига  , полностью укомплектованный, в том числе технической документацией.

1.3. Исполнитель обязан:

- вести учетно-отчетную документацию по ТО лазерного аппарата Аурига;

- оформлять ведомости дефектов лазерного аппарата Аурига, выдавать заключение о техническом состоянии лазерного аппарата Аурига, оформлять акты аварийного выхода из строя лазерного аппарата Аурига, без взимания дополнительной платы.

1.4. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования

2.1. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности лазерного аппарата Аурига Заказчика при использовании его по назначению.

2.2. Перечень услуг по техническому обслуживанию (далее по тексту – ТО) перечислен в нижеприведенной таблице:

|  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  | V |
| № |  | Перечень услуг | 1 кв. 2016 | 2 кв. 2016 |  | 3 кв. 2016 |  | 4 кв. 2016 |  |  |
| 1 |  | Демонтаж кожуха прибора | Один раз | Один раз |  | Один раз |  | Один раз |  |  |
| 2 |  | Монтаж кожуха прибора | Один раз | Один раз |  | Один раз |  | Один раз |  |  |
| 3 |  | Очистка внутренних поверхностей и частей прибора | Один раз |  |  |  |  | Один раз |  |  |
| 4 |  | Проверка работы системы водяного охлаждения | Один раз | Один раз |  |  |  | Один раз |  |  |
| 5 |  | Проверка работоспособности помпы в системе водяного охлаждения | Один раз | Один раз |  |  |  | Один раз |  |  |
| 6 |  | Проверка герметичности контура водяного охлаждения | Один раз | Один раз |  | Один раз |  | Один раз |  |  |
| 7 |  | Проверка контактных групп основных электроцепей | Один раз | Один раз |  | Один раз |  | Один раз |  |  |
| 8 |  | Проверка контактов высоковольтных электроцепей | Один раз |  |  | Один раз |  |  |  |  |
| 9 |  | Удаление воды из системы водяного охлаждения |  |  |  |  |  | Один раз |  |  |
| 11 |  | Анализ воды на содержание ионизирующих примесей | Один раз |  |  |  |  | Один раз |  |  |
| 10 |  | Заполнение системы водяного охлаждения дистиллированной водой |  |  |  |  |  | Один раз |  |  |
| 12 |  | Демонтаж фильтра тонкой очистки воды |  |  |  |  |  | Один раз |  |  |
| 13 |  | Монтаж фильтра тонкой очистки воды |  |  |  |  |  | Один раз |  |  |
| 14 |  | Демонтаж деионизирующего фильтра |  |  |  |  |  | Один раз |  |  |
| 15 |  | Монтаж деионизирующего фильтра |  |  |  |  |  | Один раз |  |  |
| 16 |  | Проверка работоспособности шторки квантового генератора | Один раз |  |  | Один раз |  |  |  |  |
| 17 |  | Очистка оптики квантового генератора |  | Один раз |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Проверка положения зеркал квантового генератора |  | Один раз |  |  |  | Один раз |  |  |
| 19 |  | Подстройка заднего зеркала квантового генератора по максимальному выходному сигналу | Один раз |  |  | Один раз |  |  |  |  |
| 20 |  | Проверка состояния полупрозрачного зеркала в схеме частичного отбора мощности | Один раз |  |  | Один раз |  |  |  |  |
| 21 |  | Разборка/сборка, проверка, очистка выходной оптики |  | Один раз |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Проверка выходной оптики по пилотному лазеру |  | Один раз |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Юстировка выходной оптики по лучу пилотного лазера |  | Один раз |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Юстировка выходной оптики по лучу основного лазера |  | Один раз |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Проверка выходных параметров импульсного блока питания | Один раз |  |  | Один раз |  |  |  |  |
| 26 |  | Проверка выходных параметров высоковольтного блока питания | Один раз |  |  | Один раз |  |  |  |  |
| 27 |  | Проверка выходных параметров низковольтного блока питания | Один раз |  |  | Один раз |  |  |  |  |
| 28 |  | Осмотр, проверка работоспособности блока управления | Один раз |  |  |  |  | Один раз |  |  |
| 29 |  | Проверка работоспособности кнопочной панели управления | Один раз | Один раз |  | Один раз |  | Один раз |  |  |
| 30 |  | Проверка контактных групп в схеме включения прибора и кнопки аварийного выключения прибора |  | Один раз |  |  |  | Один раз |  |  |
| 31 |  | Проверка работы ножной педали управления прибора | Один раз | Один раз |  | Один раз |  | Один раз |  |  |
| 32 |  | Проверка целостности сетевого кабеля | Один раз | Один раз |  | Один раз |  | Один раз |  |  |
| 33 |  | Калибровка прибора по выходным параметрам |  | Один раз |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Проверка работы прибора по тестовой программе |  | Один раз |  |  |  | Один раз |  |  |
| 35 |  | Измерение выходных параметров в контрольных точках |  | Один раз |  |  |  | Один раз |  |  |
| 36 |  | Контрольная запись новых параметров настройки на ноутбук | Один раз | Один раз |  | Один раз |  | Один раз |  |  |

2.3. В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект лазерного аппарата Аурига, а также заземляющих контуров и магистралей заземления.

2.4. Стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей в стоимость услуг по договору не включена. При возникновении необходимости использования расходных материалов, не включенных в стоимость услуг в рамках заключенного договора, Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика дефектную ведомость, калькуляцию, акт диагностики или аварийного выхода из строя оборудования с указанием в таком документе ориентировочной стоимости запасных частей или иных материалов. Заказчик вправе самостоятельно предоставить необходимые запасные части либо оплатить  стоимость расходных материалов на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения и акта оказанных услуг.

3. Место оказания услуг:

3.1. Лазерный аппарата Аурига установлен в ООО «Медсервис» по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.

4.2. Техническое обслуживание лазерного аппарата Аурига производится на месте эксплуатации лазерного аппарата Аурига..

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится за счет Исполнителя без дополнительной платы.

5.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |