Приложение №2

к договору №____________ от ______2016.

Калькуляция  стоимости услуг  на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования - лазерного аппарата Аурига

( без замены запасных частей и деталей)

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость (руб) | В т.ч. НДС 18% (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж кожуха прибора |  |  |
| 2 | Монтаж кожуха прибора |  |  |
| 3 | Очистка внутренних поверхностей и частей прибора |  |  |
| 4 | Проверка работы системы водяного охлаждения |  |  |
| 5 | Проверка работоспособности помпы в системе водяного охлаждения |  |  |
| 6 | Проверка герметичности контура водяного охлаждения |  |  |
| 7 | Проверка контактных групп основных электроцепей |  |  |
| 8 | Проверка контактов высоковольтных электроцепей |  |  |
| 9 | Удаление воды из системы водяного охлаждения |  |  |
| 11 | Анализ воды на содержание ионизирующих примесей |  |  |
| 10 | Заполнение системы водяного охлаждения дистиллированной водой |  |  |
| 12 | Демонтаж фильтра тонкой очистки воды |  |  |
| 13 | Монтаж фильтра тонкой очистки воды |  |  |
| 14 | Демонтаж деионизирующего фильтра |  |  |
| 15 | Монтаж деионизирующего фильтра |  |  |
| 16 | Проверка работоспособности шторки квантового генератора |  |  |
| 17 | Очистка оптики квантового генератора |  |  |
| 18 | Проверка положения зеркал квантового генератора |  |  |
| 19 | Подстройка заднего зеркала квантового генератора по максимальному выходному сигналу |  |  |
| 20 | Проверка состояния полупрозрачного зеркала в схеме частичного отбора мощности |  |  |
| 21 | Разборка/сборка, проверка, очистка выходной оптики |  |  |
| 22 | Проверка выходной оптики по пилотному лазеру |  |  |
| 23 | Юстировка выходной оптики по лучу пилотного лазера |  |  |
| 24 | Юстировка выходной оптики по лучу основного лазера |  |  |
| 25 | Проверка выходных параметров импульсного блока питания |  |  |
| 26 | Проверка выходных параметров высоковольтного блока питания |  |  |
| 27 | Проверка выходных параметров низковольтного блока питания |  |  |
| 28 | Осмотр, проверка работоспособности блока управления |  |  |
| 29 | Проверка работоспособности кнопочной панели управления |  |  |
| 30 | Проверка контактных групп в схеме включения прибора и кнопки аварийного выключения прибора |  |  |
| 31 | Проверка работы ножной педали управления прибора |  |  |
| 32 | Проверка целостности сетевого кабеля |  |  |
| 33 | Калибровка прибора по выходным параметрам |  |  |
| 34 | Проверка работы прибора по тестовой программе |  |  |
| 35 | Измерение выходных параметров в контрольных точках |  |  |
| 36 | Контрольная запись новых параметров настройки на ноутбук |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

| Заказчик Директор ООО «Медсервис» __________________ С.В. Мовергоз М.П. | Исполнитель ___________________ М.П. |
| --- | --- |