РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки  должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2015 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1: Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | комплектность | Техническое описание | Кол-во шт. | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат для хранения тромбоцитов «Лидстат» в комплекте с термоиндикатором и миксером линейным для хранения тромбоцитов | Миксер линейный для хранения тромбоцитов | Области применения:; Производственная трансфузиология. Назначение; Обеспечение оптимальной температуры и помешивания при длительном хранении тромбоконцентрата.. Технические характеристики. Габаритные размеры камеры термостата, мм; Не более 700х580х1018. Размер камеры (ШхГхВ), мм; 620 x 368 x 555. Вес камеры, кг; Не более 78. Емкость камеры; Камера рассчитана на размещение 1-го миксера для тромбоцитов МЛТ-01 , 48 мешков. Материал корпуса; Сталь с эпоксидным покрытием. Материал внутренней отделки; Нержавеющая сталь. Контроль температуры; Термостатирование при 22°С. Точность поддержания температуры; В диапазоне ± 2°С. Регистратор температуры; Опция (Регистратор температуры на электронном носителе). Сигнализация; Тревожная сигнализация открытой дверцы и отклонения температуры от заданных переделов,. Дверца; С окном для визуального контроля работы тромбомиксера. Напряжение электропитания; От 220В; 50Гц. Потребляемая мощность, ВА, не более; 260. Конструкционный материал миксера линейного; Сталь с покрытием эпоксидной полиэфирной краской. Конструкция полок; Из прутка, выдвижные. Максимальная емкость; Не менее 48 мешка с тромбоцитами. Вместимость каждой полки; Не менее 6 мешков с тромбоцитами. Количество полок; Не менее 8. Направление перемешивания; Линейное, в горизонтальной плоскости. Аварийная сигнализация; Звуковой и световой сигналы. Время срабатывания сигнализации, сек; Не более 20. Количество циклов колебаний каретки в минуту; 60 ± 2. Полный ход движения этажерки, мм; 40 ± 5. Электропитание; 220 Вольт, 50 Гц. Размеры миксера линейного, мм; Не более 450 x 320 x 365. Вес миксера линейного, кг; Не более 20. Конструкционный материал; Сталь с покрытием эпоксидной полиэфирной краской. Конструкция полок; Из прутка, выдвижные. Максимальная емкость; Не менее 48 мешка с тромбоцитами. Вместимость каждой полки; Не менее 6 мешков с тромбоцитами. Назначение термоиндикатора; для оперативного контроля температуры при хранении и транспортировке тромбоцитного концентрата.. Принцип работы термоиндикатора; имеет внешний датчик измерения температуры. Корпус индикатора рассчитан с учетом инертности изменения температур и предотвращает ложные срабатывания тревоги. Температурный индикатор позволяет считывать информацию о температуре непосредственно с дисплея, не прибегая к помощи персонального компьютера.. Контролируемый режим:; от +19,5 до +24,5 градусов Цельсия.. Размеры (длина x ширина x высота), мм; Не более 128 x 75 x 14.5. Размер ЖК-дисплея, мм; Не более 95 x 25. Вес, гр.; 96. Температура хранения (в неактивном состоянии); от - 30 °C дo +60 °C. Рабочий диапазон температур; от - 20 °C до +55 °C. Видимость ЖК-дисплея; от -10 °C дo +55 °C. Пороговые значения Тревоги; 2 сигнала тревоги (ниже +19,5°C , выше +24,5°C). Время (длительность нарушения) до появления сигнала Тревоги, минуты; Не более 10. Интервал измерения температуры; Каждую минуту. Точность измерения; +/- 0.5 °C (в диапазоне от -5 °C дo +30 °C) +/- 0.6 °C (за пределами этого диапазона). Погрешность измерения времени; +/- 30 минут в год. Калибровка; Каждое устройство откалибровано (NIST/ILAC). Класс защиты от пыли и влаги; IP64. Время работы и срок годности; Не менее 3 лет – с момента запуска, Не менее 3,5 года - с момента производства.. Запуск и остановка; Клавишами. Нумерация и штрих-код; Индивидуальная сквозная (не повторяющаяся) нумерация устройств, номер дублируется штрих-кодом, Номер указан на устройстве и на отрывной наклейке, а также прошит в памяти (процессоре) термоиндикатора. Необходимо наличие регистрационного удостоверения, сертификата соответствия. | 1 | шт |
|  |  | Термостат для хранения тромбоцитов |  | 1 | шт |
|  |  | Температурный индикатор (термоиндикатор Q-tag автономный, исполнения :Fridge-tag 2 |  | 1 | шт |