РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2015 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Гарантийный срок на товар  не менее 24 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 30 (тридцати)  календарных дней с момента подписания договора

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот №1: Поставка дентального цифрового томографа Hyperion  X9 с цефоластатом MyRay с функцией панорамной диагностики и цефалостатом

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование, функциональные, технические характеристики, комплектация, общие условия | Требуемые функции / параметры | Наличие функции/ предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия ГОСТ или Декларация соответствия | Наличие |  |
| 1.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 2. Основные функциональные требования |  |  |  |
| 2.1 | Взаимное расположение пациента и врача во время подготовки к исследованию лицом к лицу | Наличие |  |
| 2.2 | Телескопическая несущая колонна с сервоприводом | Наличие |  |
| 2.3 | Число панорамных программ, не менее 12 | Наличие |  |
| 2.4 | Фиксатор прикуса | Наличие |  |
| 2.5 | Фиксатор черепа (краниостат) | Наличие |  |
| 2.6 | Регулируемый по высоте держатель подбородка | Наличие |  |
| 2.7 | Число программ для исследования области височно-нижнечелюстного сустава, не менее 14 | Наличие |  |
| 2.8 | Носовой упор для исследования области височно-нижнечелюстного сустава | Наличие |  |
| 2.9 | Число программ для исследования гайморовых пазух, не менее 3 | Наличие |  |
| 2.10 | Прикрепленная к опорной колонне телерадиографическая стрела, снабженная цефалостатом | Наличие |  |
| 2.11 | Число программ телерадиографического обследования (цефалометрия), не менее 5 | Наличие |  |
| 2.12 | Система автоматического определения комплекции пациента | Наличие |  |
| 2.13 | Возможность выбора разрешения 3D изображения | Наличие |  |
| 2.14 | Возможность установки программного обеспечения производителя оборудования для послойного восстановления изображения анатомических структур с целью получения псевдо-3D изображений | Наличие |  |
| 2.15 | Предусмотренная производителем оборудования возможность дооборудования аппарата прикрепленным к опорной колонне выносным кронштейном, снабженным цефалостатом | Наличие |  |
| 2.16 | Система лазерного позиционирования пациента трехлучевая | Наличие |  |
| 2.17 | Панель управления с сенсорным экраном | Наличие |  |
| 2.18 | Пульт дистанционного управления для активации рентгеновского излучения | Наличие |  |
| 2.19 | Светодиодные индикаторы излучения и готовности устройства к излучению на пульте дистанционного управления | Наличие |  |
| 2.20 | Кнопка аварийной остановки для отключения устройства пациентом | Наличие |  |
| 2.21 | Возможность перестановки датчика для панорамных и цефалометрических исследований из положения в телерадиографической стреле (кронштейне) в положение в подвижном блоке генератор-детектор | Наличие |  |
| 2.22 | Автоматическая система выбора датчика для конкретного исследования | Наличие |  |
| 2.23 | Возможность удаленного управления аппаратом с виртуальной консоли управления (ПК, планшет) | Наличие |  |
| 2.24 | Слот для карт памяти | Наличие |  |
| 2.25 | Тип карты памяти SD | Наличие |  |
| 2.26 | Программное обеспечение для получения и обработки снимков в комплекте | Наличие |  |
| 2.27 | Управление совместно с радивизиографом с не менее чем с 10 рабочих мест | Наличие |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Операционный интервал высокого напряжения на аноде в непрерывном режиме (2D), кВ 60÷85 | Наличие |  |
| 3.2 | Операционный интервал высокого напряжения на аноде в импульсном режиме (3D), кВ 90 | Наличие |  |
| 3.3 | Операционный интервал анодного тока, мА 1÷10 | Наличие |  |
| 3.4 | Максимальный уровень рассеянной радиации в 1 метре от фокуса при номинальных параметрах напряжения и силы тока, мГр/ч, не более 0,25 | Наличие |  |
| 3.5 | Режим электропитания: напряжение 220 В, частота 50÷60 Гц | Наличие |  |
| 3.6 | Максимальный ток в режиме ожидания, А, не более 1 | Наличие |  |
| 3.7 | Размер фокального пятна, мм, не более 0,5 | Наличие |  |
| 3.8 | Расстояние от источника излучения до кожи пациента при панорамных и 3D исследованиях, мм, не менее 150 | Наличие |  |
| 3.9 | Расстояние от источника излучения до кожи пациента при цефалометрических исследованиях, мм, не менее 1000 | Наличие |  |
| 3.10 | Расстояние от источника излучения до датчика, мм, не более 550 | Наличие |  |
| 3.11 | Тип матрицы датчика ПЗС (CCD) | Наличие |  |
| 3.12 | Размер пикселя панорамного/цефалометрического датчика, не более, мкм 48 | Наличие |  |
| 3.13 | Размер пикселя 3D датчика, не более, мкм 127×127 | Наличие |  |
| 3.14 | Разрешение панорамного/цефалометрического датчика, линий на мм, не менее 5,2 | Наличие |  |
| 3.15 | Чувствительность панорамного/цефалометрического датчика, бит, не менее 14 | Наличие |  |
| 3.16 | Чувствительность 3D датчика, бит, не менее 16 | Наличие |  |
| 3.17 | Разрешение 3D датчика, линий на мм, не менее 3,94 | Наличие |  |
| 3.18 | Чувствительная область панорамного датчика, мм, не менее 6×146 | Наличие |  |
| 3.19 | Чувствительная область цефалометрического датчика, мм, не менее 6×220 | Наличие |  |
| 3.20 | Длина волны лазерного излучения системы лазерного позиционирования, нм 635 | Наличие |  |
| 3.21 | Выходная мощность лазерного излучения системы лазерного позиционирования, мВт 1,5 | Наличие |  |
| 4. Дополнительные требования |  |  |  |
| 4.1 | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
| 4.2 | Гарантия производителя оборудования, включая узлы, агрегаты, комплектующие, принадлежности, а также на работы, выполняемые поставщиком в ходе выполнения заказа (комплекс мероприятий, выполняемых поставщиком (исполнителем), направленных на поддержание и восстановление работоспособности медицинского оборудования в гарантийный период эксплуатации) с даты ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее 24 | Наличие |  |
| 4.3 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ специалистами производителя оборудования | Наличие |  |
| 4.4 | Техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 4.5 | Инструктаж персонала на рабочем месте | Наличие |  |
| 4.6 | Сервисная служба поставщика | Наличие |  |

Лот №2: Поставка дентального  рентгеновского аппарата MRXDCEX, RXDC Exteng, MyRay

| № п/п | Наименование, функциональные, технические характеристики, комплектация, общие условия | Требуемые функции / параметры | Наличие функции/ предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия ГОСТ или Декларация соответствия | Наличие |  |
| 1.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 2. Основные функциональные требования |  |  |  |
| 2.1 | Коллиматор, не менее 12 дюймов | Наличие |  |
| 2.2 | Высокочастотный генератор | Наличие |  |
| 2.3 | Съемный прямоугольный коллиматор | Наличие |  |
| 2.4 | Беcпроводной пульт дистанционного управления с дисплеем | Наличие |  |
| 2.5 | Градуированная шкала тепловой нагрузки на экране пульта дистанционного управления | Наличие |  |
| 2.6 | Возможность выбора зуба с помощью пульта дистанционного управления | Наличие |  |
| 2.7 | Возможность выбора комплекции пациента с помощью пульта дистанционного управления | Наличие |  |
| 2.8 | Отображение теоретической дозы облучения при исследовании | Наличие |  |
| 2.9 | Автоматическая и ручная настройка силы тока и напряжения в зависимости от выбранной области исследования | Наличие |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Параметры электропитания: 50/60гЦ, 230В±15% | Наличие |  |
| 3.2 | Время экспозиции, 0,010 – 1,000 с | Наличие |  |
| 3.3 | Рабочая частота, 145 – 230 кГц | Наличие |  |
| 3.4 | Номинальное напряжение, 60,63,65 кВ | Наличие |  |
| 3.5 | Номинальный анодный ток, не менее 6,7 мА | Наличие |  |
| 3.6 | Минимальное расстояние фокус/кожа, не менее 30см | Наличие |  |
| 3.7 | Размер фокусного (фокального) пятна, мм, не более 0,7 | Наличие |  |
| 3.8 | Угол наклона анода, не более 16 градусов | Наличие |  |
| 3.9 | Общая фильтрация не менее 2,5 мм AL | Наличие |  |
| 3.10 | Длина плеча не менее 900 мм | Наличие |  |
| 3.10 | Доступные для заказа длины плеча: 400мм, 600мм и 900мм, | Возможность |  |
| 3.11 | Возможность использовать дополнительные коллиматоры: прямоугольник 35х45мм, 31х41мм и 22х35мм для сенсора 2 и 1 | Наличие |  |
| 3.12 | Максимальное отдаление головы рентгенаппарата от стены – не менее 2300мм | Наличие |  |
| 4. Дополнительные требования |  |  |  |
| 4.1 | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
| 4.2 | Возможность выбора длины плеча | Наличие |  |
| 4.3 | Гарантия производителя оборудования, включая узлы, агрегаты, комплектующие, принадлежности, а также на работы, выполняемые поставщиком в ходе выполнения заказа (комплекс мероприятий, выполняемых поставщиком (исполнителем), направленных на поддержание и восстановление работоспособности медицинского оборудования в гарантийный период эксплуатации) с даты ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее 24 | Наличие |  |
| 4.4 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ специалистами производителя оборудования | Наличие |  |
| 4.5 | Техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 4.6 | Инструктаж персонала на рабочем месте | Наличие |  |
| 4.7 | Сервисная служба поставщика | Наличие |  |

Лот №3-Поставка радиовизиографа  Zen-X size 1

| 1.Общие требования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России |  | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России |  | Наличие |  |  |
| 1.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  | Наличие |  |  |
| 1.4 | Опыт поставки и обслуживания на российском рынке данной модели |  | Не менее 3 лет |  |  |
| 2.Основные функциональные требования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разъем для зарядного устройства | Наличие |  |  |  |
| 2.2 | USB-порт, прямое подключение к компьютеру | Наличие |  |  |  |
| 2.3 | Закругленные углы | Наличие |  |  |  |
| 2.4 | Усиленное крепление кабеля к датчику визиографа | Наличие |  |  |  |
|  | Интегрируемый на стоматологическую установку | Наличие |  |  |  |
| 3.Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размеры датчика (мм) | Не более 39 х 25 х 5.3 |  |  |  |
| 3.2 | Теоретическое разрешение (пар линий на мм) | Не менее 24 |  |  |  |
| 3.3 | Пиксельная матрица (мкрм) | Не более 1500х100 |  |  |  |
| 3.4 | Размер пикселя (мкрм) | Не более 20 |  |  |  |
|  | Рабочая зона датчика | Не более 20 х 30 |  |  |  |
| 3.5 | Фиброоптический фильтр | Наличие |  |  |  |
| 3.6 | Совместимость с любыми рентгеновскими генераторами со значением кВ в пределах от 50 до 70 кВ | Наличие |  |  |  |
| 3.7 | Набор гигиенических чехлов для датчика | Наличие |  |  |  |
| 5. Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |  |  |
| 5.2 | Гарантийное и сервисное обслуживание | Не менее 2 лет |  |  |  |
| 5.3 | Техническая документация на русском языке | Наличие |  |  |  |
| 5.4 | Обучение пользователя | Наличие |  |  |  |