РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Гарантийный срок на товар  не менее 12  месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 30 (тридцати)  рабочих  дней с момента подписания договора

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот №1: Поставка гистерорезектоскопа для  малоинвазивных операций в  комплекте для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Кол-во, параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубка оптическая для гистерорезектоскопии | 1 шт. |
|  | угол направления наблюдения | 30° |
|  | угол поля зрения | 70° |
|  | наружный диаметр | не более 4 мм |
|  | диапазон рабочих расстояний | не менее 25 - 50 мм |
|  | длина рабочей части | не менее 300 мм |
|  | видимое увеличение | 0,9 крат |
|  | освещенность | не менее 3 тыс.люкс |
| 2 | Рабочий элемент пассивный | 1 шт. |
|  | В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе | Соответствие |
|  | Подвижное кольцо для большого пальца | Наличие |
|  | Резание с помощью пружинного механизма | Соответствие |
| 3 | Комплект стволов (внутренний ствол с керамической изоляцией, внешний ствол с замком типа Storz с постоянным орошением 26Ш ( по Иглессиас) (Тубус резектоскопа внешний | 1 шт. |
|  | Диаметр | не более 26 Шр |
|  | Поворотный | Соответствие |
|  | Быстроразъемное щелчковое соединение, для использования с рабочим элементом резектоскопа | Соответствие |
| 4 | Тубус резектоскопа внутренний |  |
|  | Диаметр | не более 26 Шр |
|  | Поворотный | Соответствие |
|  | С керамической изоляцией | Наличие |
|  | Скошенный наконечник | Соответствие |
| 5 | Обтюратор | 1 шт. |
|  | К тубусу резектоскопа | Наличие |
|  | Дистальный кончик сферический | Наличие |
|  | Материал | Нержавеющая сталь |
| 6 | Электрод коагуляционный | 5 шт. |
|  | Форма петля | Соответствие |
|  | Диаметр | не более 24 Шр |
|  | Изогнутая под углом | не более 30° |
|  | Для использования с оптикой 12 и 30 градусов | Наличие |
|  | Одноштырьковый фиксатор | Наличие |
| 7 | Электрод коагуляционный | 5 шт. |
|  | Форма ролик | Соответствие |
|  | Диаметр | не более 5 мм |
|  | Для использования с оптикой 12 и 30 градусов | Наличие |
|  | Одноштырьковый фиксатор | Наличие |
| 8 | Электрод коагуляционный Форма нож Для использования с оптикой 12 и 30 градусов Одноштырьковый фиксатор | 2 шт. Соответствие Наличие Наличие |
| 9 | Общие сведения о товаре |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России или декларация о соответствии | Наличие |