Приложение № ___к договору №____________ от ______20__г..

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования - лазерного аппарата Аурига

1. Основные положения

1.1. Услуги по техническому обслуживанию лазерного аппарата Аурига (далее _- Оборудование) включают в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий по поддержанию исправности и работоспособности Оборудования Заказчика при использовании его по назначению, без замены запасных частей и деталей.

1.2. На техническое обслуживание принимается технически исправное Оборудование, полностью укомплектованное, в том числе технической документацией.

2. Перечень услуг и порядок оказания.

2.1. Перечень услуг по техническому обслуживанию Оборудования и сроки оказания услуг (далее по тексту – ТО) указаны в нижеприведенной таблице:

| № | Перечень услуг | 1 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж кожуха прибора | Один раз,согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз согласно заявки, |
| 2 | Монтаж кожуха прибора | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки |
| 3 | Очистка внутренних поверхностей и частей прибора | Один раз, согласно заявки | - | - | Один раз, согласно заявки |
| 4 | Проверка работы системы водяного охлаждения | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки |
| 5 | Проверка работоспособности помпы в системе водяного охлаждения | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки |
| 6 | Проверка герметичности контура водяного охлаждения | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз согласно заявки, | Один раз, согласно заявки |
| 7 | Проверка контактных групп основных электроцепей | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз. согласно заявки |
| 8 | Проверка контактов высоковольтных электроцепей | Один раз согласно заявки, | - | Один раз, согласно заявки | - |
| 9 | Удаление воды из системы водяного охлаждения | - | - | - | Один раз, согласно заявки |
| 10 | Анализ воды на содержание ионизирующих примесей | Один раз, согласно заявки | - | - | Один раз, согласно заявки |
| 11 | Заполнение системы водяного охлаждения дистиллированной водой | - | - | - | Один раз, согласно заявки |
| 12 | Демонтаж фильтра тонкой очистки воды | - | - | - | Один раз, согласно заявки |
| 13 | Монтаж фильтра тонкой очистки воды | - | - | - | Один раз, согласно заявки |
| 14 | Демонтаж деионизирующего фильтра | - | - | - | Один раз, согласно заявки |
| 15 | Монтаж деионизирующего фильтра | - | - | - | Один раз, согласно заявки |
| 16 | Проверка работоспособности шторки квантового генератора | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки | - |
| 17 | Очистка оптики квантового генератора | - | Один раз, согласно заявки | - | - |
| 18 | Проверка положения зеркал квантового генератора | - | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки |
| 19 | Подстройка заднего зеркала квантового генератора по максимальному выходному сигналу | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки | - |
| 20 | Проверка состояния полупрозрачного зеркала в схеме частичного отбора мощности | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки | - |
| 21 | Разборка/сборка, проверка, очистка выходной оптики | - | Один раз, согласно заявки | - | - |
| 22 | Проверка выходной оптики по пилотному лазеру | - | Один раз, согласно заявки | - | - |
| 23 | Юстировка выходной оптики по лучу пилотного лазера | - | Один раз, согласно заявки | - | - |
| 24 | Юстировка выходной оптики по лучу основного лазера | - | Один раз, согласно заявки | - | - |
| 25 | Проверка выходных параметров импульсного блока питания | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки | - |
| 26 | Проверка выходных параметров высоковольтного блока питания | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки | - |
| 27 | Проверка выходных параметров низковольтного блока питания | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки | - |
| 28 | Осмотр, проверка работоспособности блока управления | Один раз, согласно заявки | - | - | Один раз, согласно заявки |
| 29 | Проверка работоспособности кнопочной панели управления | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки |
| 30 | Проверка контактных групп в схеме включения прибора и кнопки аварийного выключения прибора | - | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки |
| 31 | Проверка работы ножной педали управления прибора | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки |
| 32 | Проверка целостности сетевого кабеля | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки |
| 33 | Калибровка прибора по выходным параметрам | - | Один раз, согласно заявки | - | - |
| 34 | Проверка работы прибора по тестовой программе | - | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки |
| 35 | Измерение выходных параметров в контрольных точках | - | Один раз, согласно заявки | - | Один раз, согласно заявки |
| 36 | Контрольная запись новых параметров настройки на ноутбук | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки | Один раз, согласно заявки |

2.1. Техническое обслуживание производится путем направления Заказчиком Исполнителю заявки не менее чем за 5 рабочих дней до планируемого прибытия специалистов Исполнителя. Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении. Выезд специалистов Исполнителя, необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 2 рабочих дня до планируемого прибытия на место оказания услуг.

3. Место оказания услуг:

3.1. Техническое обслуживание Оборудования производится на месте его эксплуатации по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится за счет Исполнителя без дополнительной платы.

4.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |