РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского расходного материала для ангиографических и рентгенэндоваскулярных вмешательств  для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2.25х11мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.25 мм, длина 11 мм. |
| 2 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2.25х13мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.25 мм, длина 13 мм. |
| 3 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2.5х13мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 13 мм. |
| 4 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2.5х15мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 15 мм. |
| 5 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2.5х23мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 23 мм. |
| 6 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2.5х28мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.5 мм, длина 28 мм. |
| 7 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2.75х38мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 38 мм. |
| 8 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х13мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3 мм, длина 13 мм. |
| 9 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х15мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3 мм, длина 15 мм. |
| 10 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х18мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм.Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3мм, длина 18 мм. |
| 11 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х28мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная.Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3 мм, длина 28 мм. |
| 12 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х33мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3 мм, длина 33 мм. |
| 13 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х38мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3 мм, длина 38 мм. |
| 14 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3.5х13мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 13 мм. |
| 15 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3.5х23мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5мм, длина 23 мм. |
| 16 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3.5х33мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 33 мм. |
| 17 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3.5х38мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3.5 мм, длина 38 мм. |
| 18 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 4х13мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4 мм, длина 13 мм. |
| 19 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 4х33мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. авление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4 мм, длина 33 мм. |
| 20 | стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 7х13мм | шт | 1 | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром.Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм.Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм.Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов.Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 7 мм, длина 13 мм. |
| 21 | стент коронарный Синус (Ангиолайн) 2.75х23мм | шт | 1 | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.75 мм, длина 23 мм. |
| 22 | стент коронарный Nobori (Terumo) 2.25х18мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 2.25мм., длина 18 мм. Одноразово, стерильно. |
| 23 | стент коронарный Xience (Abbott) 2.5х12мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. |
| 24 | стент коронарный Nobori (Terumo) 2.5х14мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 2.5мм., длина 14мм. Одноразово, стерильно. |
| 25 | стент коронарный Nobori (Terumo) 2.5х18мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 2.5мм., длина 18мм. Одноразово, стерильно. |
| 26 | стент коронарный Nobori (Terumo) 2.75х18мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 2.75мм., длина 18мм. Одноразово, стерильно. |
| 27 | стент коронарный Nobori (Terumo) 2.75х24мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 2.75мм., длина 24мм. Одноразово, стерильно. |
| 28 | стент коронарный Xience (Abbott) 3х12мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3 мм, длина 12 мм. |
| 29 | стент коронарный Nobori (Terumo) 3х18мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 3 мм., длина 18мм. Одноразово, стерильно. |
| 30 | стент коронарный Nobori (Terumo) 3х24мм | шт | 1 | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 3 мм., длина 24мм. Одноразово, стерильно. |
| 31 | стент коронарный Xience (Abbott) 3х33мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3 мм, длина 33 мм. |
| 32 | стент коронарный Xience (Abbott) 3х38мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3 мм, длина 38 мм. |
| 33 | стент коронарный Nobori (Terumo) 3.5х18мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3,5 мм, длина 18 мм. |
| 34 | стент коронарный Xience (Abbott) 3.5х38мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3 мм, длина 38 мм. |
| 35 | стент коронарный Xience (Abbott) 4х12мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 12 мм. |
| 36 | стент коронарный Xience (Abbott) 4х15мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 15 мм. |
| 37 | стент коронарный Xience (Abbott) 4х18мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 18 мм. |
| 38 | стент коронарный Xience (Abbott) 4х23мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 23 мм. |
| 39 | стент коронарный Xience (Abbott) 4х28мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 28 мм. |
| 40 | стент коронарный Xience (Abbott) 4х33мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 33 мм. |
| 41 | стент коронарный Driver Sprint (Medtronic) 2.75х14мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый из кобальт-хромового сплава с лекарственным покрытием, смонтирован на системе доставки быстрой смены длиной 140 см. Модулярный дизайн стента – соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента - открытый. Толщина балок стента 0,0036" (0,091 мм). Площадь расправленной ячейки стента - 1,3 мм2 (для стента диаметром 3,5 мм).. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 14 и 16 (в зависимости от размера). Совместимость с проводниковым катетером 5 F 1.4 мм (0.056”). Профиль для стента 2,25–2,75 мм: 0,038”–0,041” (0,97мм- 1,04мм), 3,0–4,0 мм: 0,042”–0,049” (1,07мм-1,24 мм). Диаметр кончика катетера 0.017”. Диаметр проксимальной части шафта 1.9 F (0.65мм). Диаметр дистальной части шафта 2.7 F (0.9мм). Срок годности – не менее 24 мес. Диаметр 2.75 мм., длина 14 мм. |
| 42 | стент коронарный Driver Sprint (Medtronic) 2.75х18мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый из кобальт-хромового сплава с лекарственным покрытием, смонтирован на системе доставки быстрой смены длиной 140 см. Модулярный дизайн стента – соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента - открытый. Толщина балок стента 0,0036" (0,091 мм). Площадь расправленной ячейки стента - 1,3 мм2 (для стента диаметром 3,5 мм).. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 14 и 16 (в зависимости от размера). Совместимость с проводниковым катетером 5 F 1.4 мм (0.056”). Профиль для стента 2,25–2,75 мм: 0,038”–0,041” (0,97мм- 1,04мм), 3,0–4,0 мм: 0,042”–0,049” (1,07мм-1,24 мм). Диаметр кончика катетера 0.017”. Диаметр проксимальной части шафта 1.9 F (0.65мм). Диаметр дистальной части шафта 2.7 F (0.9мм). Срок годности – не менее 24 мес. Диаметр 2.75 мм., длина 18 мм. |
| 43 | стент коронарный Multi Link (Abbott) 2.75х33мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекоил не более 4.4%, площадь раскрытой ячейки не более 4.39мм2. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Технология "гнездовой" фиксации стента на баллоне. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.85мм. Длина конусной части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2мм для стентов 3.5 и 4.0 мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8-10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр стента 2.75 мм, длина стента 33мм. |
| 44 | стент коронарный Driver Sprint (Medtronic) 3х15мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый из кобальт-хромового сплава с лекарственным покрытием, смонтирован на системе доставки быстрой смены длиной 140 см. Модулярный дизайн стента – соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента - открытый. Толщина балок стента 0,0036" (0,091 мм). Площадь расправленной ячейки стента - 1,3 мм2 (для стента диаметром 3,5 мм).. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 14 и 16 (в зависимости от размера). Совместимость с проводниковым катетером 5 F 1.4 мм (0.056”). Профиль для стента 2,25–2,75 мм: 0,038”–0,041” (0,97мм- 1,04мм), 3,0–4,0 мм: 0,042”–0,049” (1,07мм-1,24 мм). Диаметр кончика катетера 0.017”. Диаметр проксимальной части шафта 1.9 F (0.65мм). Диаметр дистальной части шафта 2.7 F (0.9мм). Срок годности – не менее 24 мес. Диаметр 3 мм., длина 15 мм. |
| 45 | стент коронарный Driver Sprint (Medtronic) 3х30мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый из кобальт-хромового сплава с лекарственным покрытием, смонтирован на системе доставки быстрой смены длиной 140 см. Модулярный дизайн стента – соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента - открытый. Толщина балок стента 0,0036" (0,091 мм). Площадь расправленной ячейки стента - 1,3 мм2 (для стента диаметром 3,5 мм).. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 14 и 16 (в зависимости от размера). Совместимость с проводниковым катетером 5 F 1.4 мм (0.056”). Профиль для стента 2,25–2,75 мм: 0,038”–0,041” (0,97мм- 1,04мм), 3,0–4,0 мм: 0,042”–0,049” (1,07мм-1,24 мм). Диаметр кончика катетера 0.017”. Диаметр проксимальной части шафта 1.9 F (0.65мм). Диаметр дистальной части шафта 2.7 F (0.9мм). Срок годности – не менее 24 мес. Диаметр 3 мм., длина 30 мм. |
| 46 | стент коронарный Multi Link (Abbott) 3х33мм | шт | 1 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекоил не более 4.4%, площадь раскрытой ячейки не более 4.39мм2. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Технология "гнездовой" фиксации стента на баллоне. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.85мм. Длина конусной части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2мм для стентов 3.5 и 4.0 мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8-10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр стента 3мм, длина стента 33мм. |
| 47 | стент коронарный Driver Sprint (Medtronic) 3.5х15мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый из кобальт-хромового сплава с лекарственным покрытием, смонтирован на системе доставки быстрой смены длиной 140 см. Модулярный дизайн стента – соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента - открытый. Толщина балок стента 0,0036" (0,091 мм). Площадь расправленной ячейки стента - 1,3 мм2 (для стента диаметром 3,5 мм).. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 14 и 16 (в зависимости от размера). Совместимость с проводниковым катетером 5 F 1.4 мм (0.056”). Профиль для стента 2,25–2,75 мм: 0,038”–0,041” (0,97мм- 1,04мм), 3,0–4,0 мм: 0,042”–0,049” (1,07мм-1,24 мм). Диаметр кончика катетера 0.017”. Диаметр проксимальной части шафта 1.9 F (0.65мм). Диаметр дистальной части шафта 2.7 F (0.9мм). Срок годности – не менее 24 мес. Диаметр 3.5 мм., длина 15 мм. |
| 48 | стент коронарный Driver Sprint (Medtronic) 3.5х30мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый из кобальт-хромового сплава с лекарственным покрытием, смонтирован на системе доставки быстрой смены длиной 140 см. Модулярный дизайн стента – соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента - открытый. Толщина балок стента 0,0036" (0,091 мм). Площадь расправленной ячейки стента - 1,3 мм2 (для стента диаметром 3,5 мм).. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 14 и 16 (в зависимости от размера). Совместимость с проводниковым катетером 5 F 1.4 мм (0.056”). Профиль для стента 2,25–2,75 мм: 0,038”–0,041” (0,97мм- 1,04мм), 3,0–4,0 мм: 0,042”–0,049” (1,07мм-1,24 мм). Диаметр кончика катетера 0.017”. Диаметр проксимальной части шафта 1.9 F (0.65мм). Диаметр дистальной части шафта 2.7 F (0.9мм). Срок годности – не менее 24 мес. Диаметр 3.5 мм., длина 30 мм. |
| 49 | стент коронарный Driver Sprint (Medtronic) 4х18мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый из кобальт-хромового сплава с лекарственным покрытием, смонтирован на системе доставки быстрой смены длиной 140 см. Модулярный дизайн стента – соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента - открытый. Толщина балок стента 0,0036" (0,091 мм). Площадь расправленной ячейки стента - 1,3 мм2 (для стента диаметром 3,5 мм).. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 14 и 16 (в зависимости от размера). Совместимость с проводниковым катетером 5 F 1.4 мм (0.056”). Профиль для стента 2,25–2,75 мм: 0,038”–0,041” (0,97мм- 1,04мм), 3,0–4,0 мм: 0,042”–0,049” (1,07мм-1,24 мм). Диаметр кончика катетера 0.017”. Диаметр проксимальной части шафта 1.9 F (0.65мм). Диаметр дистальной части шафта 2.7 F (0.9мм). Срок годности – не менее 24 мес. Диаметр 4 мм., длина 18 мм. |
| 50 | стент коронарный Driver Sprint (Medtronic) 4х30мм | шт | 1 | Стент коронарный баллонорасширяемый из кобальт-хромового сплава с лекарственным покрытием, смонтирован на системе доставки быстрой смены длиной 140 см. Модулярный дизайн стента – соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента - открытый. Толщина балок стента 0,0036" (0,091 мм). Площадь расправленной ячейки стента - 1,3 мм2 (для стента диаметром 3,5 мм).. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 14 и 16 (в зависимости от размера). Совместимость с проводниковым катетером 5 F 1.4 мм (0.056”). Профиль для стента 2,25–2,75 мм: 0,038”–0,041” (0,97мм- 1,04мм), 3,0–4,0 мм: 0,042”–0,049” (1,07мм-1,24 мм). Диаметр кончика катетера 0.017”. Диаметр проксимальной части шафта 1.9 F (0.65мм). Диаметр дистальной части шафта 2.7 F (0.9мм). Срок годности – не менее 24 мес. Диаметр 4 мм., длина 30 мм. |
| 51 | катетер баллонный Trek (Abbott) 2х15мм | шт | 10 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2 мм., длина 15мм. |
| 52 | катетер баллонный Trek (Abbott) 2х20мм | шт | 10 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2 мм., длина 20 мм. |
| 53 | катетер баллонный Trek (Abbott) 2.5х15мм | шт | 5 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2.5 мм., длина 15 мм. |
| 54 | катетер баллонный Trek (Abbott) 2.5х20мм | шт | 5 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2.5 мм., длина 20 мм. |
| 55 | баллон коронарный NC Trek (Abbott) 2.25х8мм | шт | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2.25 мм., длина 8 мм. |
| 56 | баллон коронарный NC Trek (Abbott) 2.75х8мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2.75 мм., длина 8 мм. |
| 57 | баллон коронарный NC Trek (Abbott) 2.75х12мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2.75 мм., длина 12 мм. |
| 58 | баллон коронарный NC Trek (Abbott) 3х8мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 3 мм., длина 8 мм. |
| 59 | баллон коронарный NC Trek (Abbott) 3х12мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 3 мм., длина 12 мм. |
| 60 | баллон коронарный NC Trek (Abbott) 3.5х8мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 3.5 мм., длина 8 мм. |
| 61 | баллон коронарный NC Trek (Abbott) 3.5х12мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 3.5 мм., длина 12 мм. |
| 62 | баллон коронарный NC Trek (Abbott) 3.75х12мм | шт | 2 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 3.75 мм., длина 12 мм. |
| 63 | баллон коронарный NC Trek (Abbott) 4х8мм | шт | 3 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 4 мм., длина 8 мм. |
| 64 | баллон коронарный NC Trek (Abbott) 4х12мм | шт | 3 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 4 мм., длина 12 мм. |
| 65 | катетер диагностический Sim2 (Cordis) | шт | 2 | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика Sim2. Одноразовый, стерильный. |
| 66 | катетер диагностический JL3.5 5.2F (Cordis) | шт | 10 | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JL3.5. Одноразовый, стерильный. |
| 67 | катетер диагностический JR4 5.2F 100см(Cordis) | шт | 10 | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JR4 Одноразовый, стерильный. |
| 68 | катетер диагностический Special (Cordis) | шт | 20 | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика Special Одноразовый, стерильный. |
| 69 | катетер проводниковый 3DRC 6F (Cordis) | шт | 1 | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Тип кончика 3DRC. Внутренний просвет катетера: 0.078 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. |
| 70 | катетер проводниковый XBRCA 6F(Cordis) | шт | 2 | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Тип кончика XBRCA. Внутренний просвет катетера: 0.078 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F Размеры: длина 100 см. |
| 71 | катетер проводниковый STO1 5F 120см (Terumo) | шт | 2 | Проводниковый катетер для коронарной ангиопластики. Наличие двойной металлической оплетки в теле катетера, многозональная технология изготовления кончика, состоящая из 5 -6 зон (зависит от конфигурации кончика) материалов с различной жесткостью для обеспечения максимальной опоры. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7 Fr. Длина катетера 100 см. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,059”; 6Fr-0,071”; 7Fr-0,081” Наличие внутреннего PTFE покрытия. Широкий спектр конфигурации кончика катетера. Наличие форм, специально разработанных для трансрадиального доступа. Кончик катетера содержит вкрапления вольфрама для улучшения визуализации. Наличие специального катетера длиной 120 см, диаметром 5 Fr с прямым кончиком для выполнения методики «5-В-6». |
| 72 | катетер Sheathless Eucath (Asahi) JL3.5 7.5F | шт | 3 | Данные катетеры применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие JL3.5. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 0.70". Рекомендованный проводник: 0,035". Совместим с интродьюсеры: 4F. |
| 73 | проводник Aquatrack (Cordis) | шт | 5 | Проводник гидрофильный управляемый периферический. Материал: внутренний стержень – никелит титана (нитинол), промежуточный полимерный слой с рентгеноконтрастным компонентом, соединительные слои, наружное четырехслойное гидрофильное покрытие Рентгеноконтрастность по всей длине, усиленная рентгеноконтрастность дистального кончика (3 см +/- 0,1). Характеристики: наличие прямых и изогнутых (60°) кончиков. Возможность выбора проводников с обычной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 3,15 см +/- 0,1) или с усиленной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 2,32 см +/- 0,1). Передача вращательного движения 1:1. Комплектуется вращающим устройством. Размеры: диаметр 0,035", длина 150, 180 и 260 см. |
| 74 | проводник диагностический 150см (Cordis) | шт | 20 | Материал – поддерживающий внутренний стержень из нержавеющей стали, лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен) оплетки стержня, гепариновое покрытие оплетки. Характеристики: поддерживающий внутренний стержень по всей длине проводника, наличие прямых и J-изогнутых проводников, радиус J-загиба в ассортименте 1,5 и 3 мм. Размеры: диаметр 0.035”, длина 150, 180 и 260 см. |
| 75 | проводник интервенционный Fielder 180см (Asahi) | шт | 20 | Общая характеристика: коронарный проводник 0.014 inch.; наличие специального силиконового покрытия, которое придает конструкции дополнительную упругость, эластичность и управляемость, защищает стенку сосуда от повреждения, снижает коэффициент трения его поверхности. Спираль 12 см., рентгеноконтрастная винтовая оплетка 3см. Рабочая длина 180 см. Износостойкий кончик с уникальной способностью сохранять форму. Отличная проходимость даже через извилистые участки сосуда. Гибкий шафт и атравматический кончик. Жесткость кончика 1.0г. Тип кончика прямой или изогнутый. |
| 76 | защитное устройство Accunet 5.5 (Abbott) | шт | 2 | Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от дистальной эмболизации. Фильтр представляет собой веретенообразную конструкцию (корзинку) из нитинола, наполовину покрытую полимерной мембраной и свободно вращающуюся на проводнике, проходящем через центр корзинки. Размер пор полимерной мембраны не более 115 микрон. 4 рентгеноконтрастных маркера. 4 диаметра фильтра 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 мм (для сосудов от 3.25 до 7.0 мм соответственно). Участок стенки артерии, требуемый для "парковки" фильтра: не более 44мм. Совместим с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). В комплекте доставляющий катетер быстрой смены с 0.014" проводником 190, 300см и два катетера для удаления. |
| 77 | баллонный катетер Aviator 5.5х20мм (Cordis) | шт | 3 | Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), шафт – нейлон, хаб – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркеров (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Рентгенконтрастный кончик (2 из 5,5 мм). Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер (коаксиальная часть – 25 см от дистального кончика), совместимый с проводником 0.014", интродьюсером 4 F, проводниковым катетером 6 F (7 F для размера Ø 7 мм * 4 см). Рабочая длина системы доставки 142 см. Диаметр шафта 3,3 F, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. (до Ø 7,0 мм) и 12 атм. (Ø 7,0 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размеры: длина 20 мм, диаметр 5,5 мм. |
| 78 | стент саморасширяющийся Acculink 8х6х40мм (Abbott) | шт | 1 | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде 6 зигзагообразных колец соединенных 3мя продольными балками под углом в 120°, образующих "открытые" ячейки W-образной формы. Толщина стенки не более 0.005", соотношение металл/артерия не более 10.82%, укорочение не более 0.32%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 5, 6, 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30, 40мм; трапециевидный - диаметром 6-8 и 7-10мм, длиной 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: полиамид покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы 132см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. |
| 79 | гемостатическое устройство TR Band (Terumo) | шт | 15 | Прозрачная структура устройства для визуального контроля. Зеленая метка по центру баллона. Манжета для контроля давления. Двух баллонная система контроля давления. Порт для введения воздуха с клапаном. Номинальный объем вводимого воздуха не менее 13 мл. Максимальный объем вводимого воздуха не менее 18 мл. Регулируемая застежка. Длина манжеты не менее 26 см. |