РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка всего объема товара единовременная.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания  Покупателем в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка дрели двухклавишной для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Требования к функциональным и техническим характеристикам | Ед.изм. | Наличие требуемой функции или требуемая величина технической характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрель двухклавишная System 7, аккумуляторная канюлированная | 1 | шт. | Оборудование изготовлено с применением нержавеющих, алюминиевых сплавов и пластмасс пригодных для частых стерилизаций в автоклаве |  | наличие |
|  |  |  |  | аккумуляторная |  | наличие |
|  |  |  |  | канюлированная |  | наличие |
|  |  |  |  | наличие сквозного канала в силовом приводе (двигателе) |  | наличие |
|  |  |  |  | диаметр канюли | мм | не менее 4,7 |
|  |  |  |  | Применяется для артропластики крупных суставов и остеосинтеза |  | наличие |
|  |  |  |  | Управление двумя клавишами на рукоятке |  | наличие |
|  |  |  |  | Плавная регулировка скорости силой нажатия |  | наличие |
|  |  |  |  | Режимы работы: |  |  |
|  |  |  |  | Вращение по часовой стрелке |  | наличие |
|  |  |  |  | Вращение против часовой стрелки |  | наличие |
|  |  |  |  | Осцилляторный (оборот по часовой стрелке, затем оборот против часовой стрелки) |  | наличие |
|  |  |  |  | Не требует отдельных насадок для дрели и римера (переключение режима ДРЕЛЬ\РИМЕР на рукоятке) |  | наличие |
|  |  |  |  | Указатель режима ДРЕЛЬ\РИМЕР выполнен в виде продольной выемки, что позволяет не глядя на инструмент переключаться между режимами |  | наличие |
|  |  |  |  | Переключение режимов ДРЕЛЬ\РИМЕР реализовано поворотной муфтой с пальцевыми упорами, с указателем режимов работы рукоятки |  | наличие |
|  |  |  |  | Имеет трех позиционный предохранитель от случайного включения с режимами работы: заблокировано, только вперед, во все стороны. |  | наличие |
|  |  |  |  | максимальная скорость в режиме ДРЕЛЬ | об/мин | не менее 1200 |
|  |  |  |  | максимальная скорость в режиме РИМЕР | об/мин | не менее 270 |
|  |  |  |  | Максимальный крутящий момент в режиме РИМЕР | Н*м | не менее 17,7 |
|  |  |  |  | Максимальный крутящий момент в режиме ДРЕЛЬ | Н*м | не менее 4,6 |
|  |  |  |  | Соотношение преобразования крутящего момента в режиме ДРЕЛЬ\РИМЕР |  | не менее 4,4:1 |
|  |  |  |  | Установка патрона в любом положении (360˚) |  | наличие |
|  |  |  |  | Возможность использовать со следующими типами аккумуляторов: |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизуемый малый |  | наличие |
|  |  |  |  | Стерилизуемый большой |  | наличие |
|  |  |  |  | Нестерилизуемый малый |  | наличие |
|  |  |  |  | Нестерилизуемый большой |  | наличие |
|  |  |  |  | Возможность использования с литий - ионными аккумуляторами |  | наличие |
|  |  |  |  | Возможность использования с никель - кадмиевыми аккумуляторами |  | наличие |
|  |  |  |  | Возможность использования с никель - металл - гидридными аккумуляторами |  | наличие |
|  |  |  |  | Масса | кг | не более 0,99 |
|  |  |  |  | Высота | мм | не более 153 |
|  |  |  |  | Ширина | мм | не более 38 |
|  |  |  |  | Длина | мм | не более 153 мм |
|  |  |  |  | Возможно подсоединение патронов быстрого соединения всех мировых стандартов ортопедии. |  | наличие |
|  |  |  |  | высокая специализация рукоятки (ДРЕЛЬ\РИМЕР) не допускает возможности присоединения насадок типа "осцилляторная пила" для повышения надежности |  | наличие |
|  |  |  |  | Присоединение патронов реализовано сдвижным безопасным кольцом втулкой |  | наличие |
|  |  |  |  | Конструкция должна предусматривать вертикальную устойчивость при установке рукоятки на большой аккумулятор |  | наличие |
|  |  |  |  | Напряжение питания | В | в диапазоне от 9,6 до 9,9 |
|  |  |  |  | Возможность предстерилизационной обработки в автоматических моечных машинах |  | наличие |
|  |  |  |  | Стерилизация автоклавированием |  | наличие |
|  |  |  |  | Дрель во время работы проводит самотестирование и, в случае обнаружения неполадок, передает данные для записи на аккумулятор |  | наличие |
|  |  |  |  | Действующие регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия |  | наличие |
|  |  |  |  | Требования к среде, в которой будет эксплуатироваться оборудование: |  |  |
|  |  |  |  | температура | °С | в диапазоне от 10 до 40 |
|  |  |  |  | относительная влажность | % | в диапазоне от 30 до 75 |
|  |  |  |  | атмосферное давление | гПа | в диапазоне от 700 до 1060 |
|  |  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию | год | не менее 1 |