РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен быть зарегистрировано в России. Необходимо наличие Декларации о соответствии, Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Поставка должна быть произведена в течение 30 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора. Поставка всего объема Товара единовременная.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка аппарата хирургического фотодинамического, программируемого «ЛАХТА-МИЛОН» для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| I. | Аппарат хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программируемый «ЛАХТА-МИЛОН» (или эквивалент) |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание требований: | Требуемые параметры (наличие/соответствие) |
|  | Области применения | - Флебология (лечение варикозных вен методом эндовенозной лазерной коагуляции) |
|  | Комплектность |  |
|  | Аппарат | 1 шт. |
|  | волоконный инструмент с плоским торцом, диаметр кварцевой сердцевины 600мкм, SMA-905, длина 3м | 2 шт. |
|  | волоконно-оптический инструмент диффузионного типа (с кольцевой диаграммой излучения) | 1 шт. |
|  | педаль ножная со съемным защитным кожухом, обеспечивающим защиту от непреднамеренного нажатия на педаль | 1 шт. |
|  | Карточка-визуализатор ИК излучения | 1 шт. |
|  | ручка-скалыватель волокна | 1 шт. |
|  | стриппер для удаления защитного полимерного покрытия волокна | 1 шт. |
|  | защитные очки Должны состоять из пластмассовой оправы и светофильтров из неорганического окрашенного оптического стекла. Перекрываемая область λ = 970–2500нм. Оптическая плотность защитных светофильтров– 5+ OD. Должны иметь декларацию соответствия. | 1 шт. |
|  | кабель питания сетевой | 1 шт. |
|  | Тех.характеристики, эксплуатационные свойства и сервисные функции |  |
|  | Тип лазера | Полупроводниковый на отдельных лазерных диодах с пространственным (безволоконным) суммированием лазерного излучения, что обеспечивает стабильность работы |
|  | Неконтактный способ передачи лазерного излучения в рабочий световод, обеспечивающий защиту оптических разъемов лазера и световодных инструментов | наличие |
|  | Длина волны рабочего излучения, мкм | В диапазоне от 1,45 ± 3 |
|  | Мощность лазерного излучения регулируется | В диапазоне от 1 Вт до 10Вт |
|  | Система передачи излучения | оптическое волокно |
|  | Числовая апертура | Не более 0,22 |
|  | Временной режим работы | Непрерывный, импульсный, импульсно-периодический |
|  | Прицельный лазер | длина волны в диапазоне от 635нм до 670нм (красный) |
|  | Плавная регулировка яркости прицельного лазера | наличие |
|  | Минимальный диаметр сердцевины волокна, не более | 300мкм |
|  | Тип разъема | SMA-905, обеспечивающий подключение стандартных инструментов импортного и отечественного производства |
|  | Время установления рабочего режима аппарата, не более, сек | 30 |
|  | Тип дисплея | Цветной графический дисплей (TFT LCD) с диагональю не менее 5,7” |
|  | Многостраничное меню пользовательского интерфейса: Основное меню Непрерывный режим Импульсный режим Смешанный режим | наличие |
|  | Выбор рабочих параметров | Цветной индикатор с панелью типа «тач-скрин» |
|  | Изменение параметров | Поворотный регулятор |
|  | Цифровая и графическая индикация, регулировка параметров: - мощность лазерного излучения - длительность импульса излучения - интервал между импульсами - экспозиция лазерного излучения - суммарное время лазерного излучения - суммарная доза энергии | наличие |
|  | Цифровая индикация параметров: - энергия импульса - счетчик импульсов | наличие |
|  | Звуковая и графическая индикация: - режимы ПОДГОТОВКА/ГОТОВ - работа лазерного излучения - яркость прицельного лазера | наличие |
|  | Плавная регулировка уровня громкости звуковой индикации работы лазерного излучения | наличие |
|  | Возможность задавать время экспозиции лазерного излучения от 1с до 6 часов | наличие |
|  | длительность импульса излучения, сек | 0,01 - 1 |
|  | длительность интервала (промежутка между импульсами), сек | 0.01 - 1 |
|  | Длительность экспозиции, сек | 0,01 – 1, непрерывно. |
|  | Воздушное охлаждение лазера с автоматическим изменением потока воздуха в зависимости от интенсивности работы лазера | наличие |
|  | Мощность прицельного лазера, мВт | Регулируемая от 0 до 1 |
|  | Автоматическое тестирование аппарата на наличие ошибок в системе управления при включении и в процессе работы. | наличие |
|  | Возможность установки второго рабочего независимого лазерного канала с длиной волны от 635нм до 1560нм для сочетанного воздействия излучений с разными длинами волн | наличие |
|  | Светопропускание волоконного инструмента, %, не менее | 80 |
|  | Габаритные размеры лазера, не более | Не более 245х180х305 |
|  | Вес лазера без упаковки, не более | Не более 5кг. |
|  | Электропитание лазера: |  |
|  | Напряжение | от 100 до 240В |
|  | Частота | 50/60Гц |
|  | Мощность | не более 200Вт |
|  | Общие требования: |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
|  | Сертификат или декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Гарантия | Не менее 36 месяцев |
|  | Обучение врача (мастер-класс) | Не менее 2-х дней |
|  | Объем предоставления гарантии | На всю продукцию, кроме расходных материалов |
|  | Постгарантийное обслуживание | наличие |
|  | Диспенсер инфильтрационный DP30 с педалью управления плавным изменением степени инфильтрации. Принадлежности для диспенсера инфильтрационного – 5 уп | 1 шт |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
|  | Сертификат или декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Гарантия | Не менее 12 месяцев |
|  | Электромеханический экстрактор волоконно-оптического инструмента, синхронизированный с работой лазерного аппарата - комплектация: экстрактор; кабель для подключения к лазерному аппарату; сетевой шнур - скорость экстракции волоконно-оптического инструмента мм/сек: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3 - возможность предварительного позиционирования волоконно-оптического инструмента для обеспечения синхронизации работы лазера с экстрактором - к работе допускаются волоконно-оптические инструменты с внешним диаметром от 0,1 до 4м | 1 шт. |
|  | Гарантия | Не менее 12 месяцев |