Приложение №1

к спецификации № 1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка расходного материала

для нужд травматологии ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект передней крестообразной связки | компл | 15 | В состав комплекта должны входить: Фиксатор реконструктивный - 1шт. Винт анкерный большеберцовый - 1шт. Фиксатор реконструктивный должен быть изготовлен из сплава титана, разрешенный для имплантации. Должен быть предназначен для бедренной фиксации сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Должен представлять собой пластину с отверстиями, расположенными линейно. Через 2 отверстия в середине фиксатора должна проходить петля, а через остальные отверстия должны проходить нити для протягивания и навигации фиксатора. Количество отверстий должно быть не менее 4. Количество петель должно быть не более 1.Количество нитей должно быть не менее 2 нитей для вертикальной и горизонтальной навигации фиксатора в бедренном канале и на кортикале бедра. Типоразмерный ряд должен быть не менее 8 типоразмеров петли в пределах от 15 до 50 мм Винт анкерный большеберцовый должен быть изготовлен из биоинертного пластика. Должен быть предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Типоразмерный ряд с должен быть не менее 7 типоразмеров по диаметру в пределах от 6 до 12мм, каждому диаметру соответствует не более 4 типоразмеров по длине в пределах от 20 до 35мм. Шлиц должен быть не менее 1,2 мм, крестообразный, по всей длине винта. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |