Приложение №2

к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка расходного медицинского ангиографического

материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стент коронарный Синус 3х13 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3 мм, длина 13 мм. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Синус 3.5х23 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3,5 мм, длина 23 мм. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Синус 4х28 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4 мм, длина 28 мм. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо 2.25х28 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.25 мм, длина 28 мм. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо 2.75х18 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2.75 мм, длина 18 мм. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо 3х13 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3 мм, длина 13 мм. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо 3х15 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3 мм, длина 15 мм. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо 3х18 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2.25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2.75 до 3.5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3 мм, длина 18 мм. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Xience 4х23 Abboott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 23 мм. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Nobori 2.5х24 Terumo | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 2.5мм., длина 24 мм. Одноразово, стерильно. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Nobori 2.5х28 Terumo | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0.014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0.017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2.0 Fr., дистального не более 2.5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2.25 до 3.0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 2.5 мм., длина 28 мм. Одноразово, стерильно. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Absorb 3.5х28 Abboott | Матричный баллонорасширяемый саморассасывающийся стентирующий каркас. Конструкция каркаса: 3 ряда волнистых колец соединенных перемычками по типу "вершина - к-впадине" Материал каркаса: поли-левовращающийся изомер молочной кислоты. Покрытие (выделяющий лекарство слой): Поли-правовращающийся изомер, левовращающийся изомер молочной кислоты, содержащей эверолимус в концентрации не менее 100 мкг/см2. Две рентгеноконтрастные метки по краям каркаса. Система доставки: быстрая смена. Совместим с проводником диаметром не более 0.014 дюйма. Материал баллона полиэфир Номинальное давление не менее 6 атм. Давление разрыва не менее 16 атм. Рабочая длина шафта не менее 143 см. Диаметр каркаса 3,5 мм. Длина каркаса 28 мм. | шт | 1 |
|  | Стент коронарный Absorb 3.5х18 Abboott | Матричный баллонорасширяемый саморассасывающийся стентирующий каркас. Конструкция каркаса: 3 ряда волнистых колец соединенных перемычками по типу "вершина - к-впадине" Материал каркаса: поли-левовращающийся изомер молочной кислоты. Покрытие (выделяющий лекарство слой): Поли-правовращающийся изомер, левовращающийся изомер молочной кислоты, содержащей эверолимус в концентрации не менее 100 мкг/см2. Две рентгеноконтрастные метки по краям каркаса. Система доставки: быстрая смена. Совместим с проводником диаметром не более 0.014 дюйма. Материал баллона полиэфир Номинальное давление не менее 6 атм. Давление разрыва не менее 16 атм. Рабочая длина шафта не менее 143 см. Диаметр каркаса 3,5 мм. Длина каркаса 18 мм. | шт | 1 |
|  | Проводниковый катетер Adroit JR4 Cordis 100см 6F | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Тип кончика 3DRC. Внутренний просвет катетера: 0.078 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика JR4. | шт | 10 |
|  | Игла пункционная 18G 7см Cordis | Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным хабом и Люеровским соединением. Обеспечивает чрезкожную пункцию сосудов для проведения диагностических и интервенционных инструментов. Диаметр иглы от 18G до 21G. Внутренний просвет от 0.021" до 0.038". Длина: 3,8 см (педиатрическая), 5 см (трансрадиальная) и 7 см (феморальная). Возможна поставка со съемными крылышками для обеспечения лучшего упора при пункции. | шт | 20 |
|  | Баллонный катетер 6х20мм Viatrac 14 Plus Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Материал баллона нейлон-полиэфир. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Рабочая длина шафта 80,135см. Совместим с интродьюсером 4F (баллоны 4.0, 4.5мм), 5F (баллоны 5-7мм). Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. диаметр 6 мм, длина 20 мм. | шт | 1 |
|  | Защитное устройство от дистальной эмболии Rx Accunet 6.5 Abbott | Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от дистальной эмболизации. Фильтр представляет собой веретенообразную конструкцию (корзинку) из нитинола, наполовину покрытую полимерной мембраной и свободно вращающуюся на проводнике, проходящем через центр корзинки. Размер пор полимерной мембраны не более 115 микрон. 4 рентгеноконтрастных маркера. 4 диаметра фильтра 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 мм (для сосудов от 3.25 до 7.0 мм соответственно). Участок стенки артерии, требуемый для "парковки" фильтра: не более 44мм. Совместим с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). В комплекте доставляющий катетер быстрой смены с 0.014" проводником 300 см. и два катетера для удаления. Диаметр 6.5 мм. | шт | 1 |
|  | Стент для сонных артерий Precise 8х40мм Cordis | Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю системы доставки 2 рентгенконтрастных танталовых маркера. Материал системы доставки – внутренний шафт вырезан в виде спирали лазером из трубки, рентгенконтрастный гибкий дистальный кончик 2.25", покрывающий катетер – нейлон, просвет для проводника – PTFE (политетрафторэтилен), покрывающий катетер имеет рентгенконтрастный маркер на дистальном конце. Характеристики: коаксиальная часть системы доставки 22 см, Ø проксимального шафта 3 F, дистального 5 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 6 F (для стентов Ø 9-10 мм), система совместима с проводником 0.014", интродьюсером 5 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 6 F (для стентов Ø 9-10 мм), проводниковым катетером 7 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 8 F (для стентов Ø 9-10 мм). Возможное укорочение стента – не больше 8%. Рабочая длина системы 135 см. Требуемый размер: диаметр 8 мм, длина 40 мм. | шт | 1 |
|  | Интродъюсер Terumo 5F 25см | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина: не менее 25 см. Диаметр: не менее 5 Fr. Наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор R состоит из: интродьюсера, дилататора, пластикового минипроводника (длина: 45 см, 80 см; диаметр: 0,021”, 0,025”, прямой кончик) пункционной иглы: 20Gх82 мм, 21Gх82 мм шприца 2,5 мл. | шт | 20 |
|  | Интродъюсер Terumo 6F 25см | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина: не менее 25 см. Диаметр: не менее 6 Fr. Наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор R состоит из: интродьюсера, дилататора, пластикового минипроводника (длина: 45 см, 80 см; диаметр: 0,021”, 0,025”, прямой кончик) пункционной иглы: 20Gх82 мм, 21Gх82 мм шприца 2,5 мл. | шт | 10 |
|  | Диагностический катетер Ver Tempo Aqua 4F 100см Cordis | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 10 см, диаметр 4 F. | шт | 5 |
|  | Диагностический катетер 3DRC 5F 100см Cordis | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Тип кончика 3DRC. Внутренний просвет катетера: 0.078 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика 3DRC | шт | 3 |
|  | Соединительная линия высокого давления 160см Ангиолайн | рабочее давление 1200 psi. Длина – 160см. Гибкая, имеет оплетку. Срок стерильности с момента изготовления 5 лет | шт | 20 |
|  | Диагностический катетер JL3.5 Cordis 100см 5.2F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JL3.5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 10 |
|  | Диагностический катетер AL2 Cordis 100см 5.2F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика AL2. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 2 |
|  | Проводник диагностический Emerald doble-end 0.035 inch Cordis | Материал – поддерживающий внутренний стержень из нержавеющей стали, лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен) оплетки стержня, гепариновое покрытие оплетки. Характеристики: поддерживающий внутренний стержень по всей длине проводника, наличие прямых и J-изогнутых проводников, радиус J-загиба в ассортименте 1,5 и 3 мм. Размеры: диаметр 0.035”, длина 150 см. | шт | 20 |
|  | Интервенционный проводник ChoICE™ Floppy Boston | Наружный диаметр проводника 0,014" (0,36 мм). Сердечник из медицинской нержавеющей стали повышенной жесткости, обеспечивающий большую опору для доставки стента. Дизайн дистального сегмента сердечника – комбинация из трех конических и двух цилиндрических сегментов, обеспечивающих плавное и ступенчатое уменьшение диаметра от проксимального сегмента к дистальному. Дизайн гибкого кончика проводника – эластичная проволочная спираль с сердечником по всей длине. Полимерная оболочка с гидрофильным покрытием рабочей дистальной части проводника на всем протяжении кроме кончика для облегчения прохождения сложных поражений. Высокий уровень проходимости. Степень жесткости кончика проводника - легкая. Степень жесткости тела проводника - легкая поддержка. Толщина средней части сердечника 0,0056". Мягкий плетеный рентгенконтрастный кончик 2,8 см. Наличие форм кончика: J-образная и прямая. Имеется два варианта длины проводника - 182 см и 300 см. Возможность присоединения удлиняющего устройства посредством магнитного замка. | шт | 10 |
|  | Интервенционный проводник HT Command ES Abbott 14inch 300см | 0.014" проводник длиной 300см. Комбинированный сердечник из стали 304V повышенной эластичности, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер-эластичного никель-титанового сплава (нитинола) с рентгеноконтрастной оплеткой 3см кончика. Параболический профиль сужения сердечника со сплющенной в виде лопатки вершиной без дополнительных вставок на конце. Полимерное покрытие дистальной части включая оплетку кончика длиной 28см. Гидрофильное покрытие дистальных 41см. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: 3.5г . Степень поддержки в дистальной части: повышенная | шт | 5 |
|  | Баллон NC Trek 2.75х8мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. диаметр 2,75 мм., длина 8 мм. | шт | 2 |
|  | Баллон NC Trek 2.75х12мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. диаметр 2,75 мм., длина 12 мм. | шт | 2 |
|  | Баллон NC Trek 3.5х8мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. диаметр 3,5 мм., длина 8 мм. | шт | 2 |
|  | Баллон NC Trek 3.5х12мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. диаметр 3,5 мм., длина 12 мм. | шт | 2 |
|  | Баллон NC Trek 3.75х8мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. диаметр 3,75 мм., длина 8 мм. | шт | 2 |
|  | Баллон NC Trek 3.75х12мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. диаметр 3,75 мм., длина 12 мм. | шт | 2 |
|  | Катетер-интродьюсер Destination Terumo 5F 45см | Проводниковый катетер-интродьюсер для проведения интервенционных процедур на периферических артериях (в т.ч. артерии дуги аорты) с различной формой кончика. Наличие клапана на интродьюсерах см. Наличие рентгенконтрастного маркера (золотой спирали) на расстоянии 5 мм от дистального кончика катетера. Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части 5 см. Наличие дилататора с сужающимся кончиком, выступающего на 2 см. Наличие внутреннего просвета 0,076”/1,90 мм. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие стальной оплетки в среднем слое стенки. Наличие дилататора. | шт | 5 |
|  | Катетер-интродьюсер Destination Terumo 6F 45см | Проводниковый катетер-интродьюсер для проведения интервенционных процедур на периферических артериях (в т.ч. артерии дуги аорты) с различной формой кончика. Наличие клапана на интродьюсерах см. Наличие рентгенконтрастного маркера (золотой спирали) на расстоянии 5 мм от дистального кончика катетера. Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части 5 см. Наличие дилататора с сужающимся кончиком, выступающего на 2 см. Наличие внутреннего просвета 0,087”/2,20 мм. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие стальной оплетки в среднем слое стенки. Наличие дилататора. | шт | 3 |
|  | Проводник INQWIRE c ёмкостью для промывания Ringmaster (Merit) | Проводник диагностический в наборе с ёмкостью для промывания и хранения: Материал стержня проводника - нержавеющая сталь. Два рабочих кончика. Форма первого кончика – J 3.0, форма второго кончика – прямой. Фиксированный внутренний стержень. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное методом грунтовки. Порт для промывания с механизмом Луер Лок. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Длина проводника 150 см, диаметр 0,035”. Ёмкость для промывания и хранения проводников на стерильной зоне операционного поля. Имеет круглую форму. Края ёмкости загнуты внутрь для исключения соскальзывания проводника. Наличие по краям емкости двух выступов для удобного удерживания. Материал ёмкости прочный пластик. Одноразово, стерильно. | шт | 5 |
|  | Катетер баллонный Mini Trek (Abbott) 1.2х15мм | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. диаметр 1,2 мм., длина 15мм. | шт | 2 |
|  | Катетер баллонный Trek (Abbott) 2х15мм | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. Размерный ряд: диаметр 2 мм., длина 15мм. | шт | 5 |
|  | Катетер баллонный Trek (Abbott) 2х20мм | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 2 мм., длина 20мм. | шт | 3 |
|  | Проводниковый катетер Adroit XB3.5 Cordis 100см 6F | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Тип кончика 3DRC. Внутренний просвет катетера: 0.078 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика XB3.5 | шт | 3 |
|  | Проводниковый катетер Adroit XB4 Cordis 100см 6F | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Тип кончика 3DRC. Внутренний просвет катетера: 0.078 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика XB4 | шт | 5 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |