РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка расходного медицинского ангиографического материала

для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стент коронарный Синус 2,75х28 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0,074, не более 0,076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0,0164, не более 0,0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0,014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2,75 мм, длина 28 мм. | шт | 1 |
| 2 | стент коронарный Синус 3,5х38 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0,074, не более 0,076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0,0164, не более 0,0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0,014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3,5 мм, длина 38 мм. | шт | 1 |
| 3 | стент коронарный Калипсо 2,25х15 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2,25 мм, длина 15 мм. | шт | 1 |
| 4 | стент коронарный Калипсо 2,25х23 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см 2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2,25 мм, длина 23 мм. | шт | 1 |
| 5 | стент коронарный Калипсо 2,5х15 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2,5 мм, длина 15 мм. | шт | 1 |
| 6 | стент коронарный Калипсо 2,5х28 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2,55 мм, длина 28 мм. | шт | 1 |
| 7 | стент коронарный Калипсо 2,75х33 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2,75 мм, длина 33 мм. | шт | 1 |
| 8 | стент коронарный Калипсо 3х23 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3мм, длина 23 мм. | шт | 1 |
| 9 | стент коронарный Калипсо 3,5х18 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2. Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3,5мм, длина 18 мм. | шт | 1 |
| 10 | стент коронарный Калипсо 3,5х28 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 3,5 мм, длина 28 мм. | шт | 1 |
| 11 | стент коронарный Калипсо 3,5х38 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 2,25 мм, длина 38 мм. | шт | 1 |
| 12 | стент коронарный Калипсо 4х11 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4мм, длина 11 мм. | шт | 1 |
| 13 | стент коронарный Калипсо 4х23 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4 мм, длина 23 мм. | шт | 1 |
| 14 | стент коронарный Калипсо 4,5х23 Ангиолайн | Конструкция стента: матричная. Материал стента: кобальт - хром. Структура стента: 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром в диапазоне от 2 до 2,25мм, 9-ти зубцовая корона для стентовдиаметром в диапазоне от 2,75 до 3,5мм, 10-ти зубцовая корона длястентов диаметром от 4 до 5мм. Система доставки: монорельсовая. Толщина стенки (ламели) не более 0,075 мм. Совместим: с интродьюсером не менее 1,67 мм. Диаметр дистальной части: не более 0,9 мм. Диаметр проксимальной части: не более 0,64 мм. Покрытие стента: лекарственное вещество иммунодепрессант с противовоспалительным действием из группы лимусов. Концентрация лекарственного вещества: не менее 150 мкг/см2.Наличие рентгеноконтрастных маркеров: не менее 2. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Диаметр 4,5 мм, длина 23 мм. | шт | 1 |
| 15 | Y-клик коннектор 7F (в комплекте с устройствов для введения и устройством для вращения проводника) | Y-коннектор гемостатический, с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивающий переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Эргономичный дизайн должен позволять переключать устройство одной рукой. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и предоставлять возможность использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Наличие устройства для введения проводника в виде тупой иглы. Наличие устройства для вращения проводника с возможностью использования на проводниках с гидрофильным и ПТФЭ покрытием. Наличие цангового зажима для надежного закрепления проводника. Одноразово, стерильно. | шт | 20 |
| 16 | стент коронарный Biomime 2,25х40 Meril | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок должна быть не более 0,065mm (0,0026"). Дизайн стента - "открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 140 см; рекомендованный проводник 0,014". Шафт: проксимальный не более 1,9F, дистальный не более 2,7F. Номинальное давление – не менее 9 атм., давление разрыва не более – 16 атм. Размер совместимого проводникового катетера – не более 5F (внутренний просвет не более 0,056" / 1,42mm). Поперечное сечение стента: для 2,5 мм не более 0,90 мм, для 4,0 мм не более 1,12 мм. Укорочение стента должно быть не более 1%. Рекойл должен быть не более 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус (рапамицин). Концентрация лекарственного вещества не менее 1,25 мг/мм2 на поверхность стента. Диаметр требуемого стента: 2,25 мм, длина 40 мм. | шт | 1 |
| 17 | стент коронарный Biomime 2,5х44 Meril | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок должна быть не более 0,065mm (0,0026"). Дизайн стента - "открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 140 см; рекомендованный проводник 0,014". Шафт: проксимальный не более 1,9F, дистальный не более 2,7F. Номинальное давление – не менее 9 атм., давление разрыва не более – 16 атм. Размер совместимого проводникового катетера – не более 5F (внутренний просвет не более 0,056" / 1.42mm). Поперечное сечение стента: для 2,5 мм не более 0,90 мм, для 4,0 мм не более 1,12 мм. Укорочение стента должно быть не более 1%. Рекойл должен быть не более 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус (рапамицин). Концентрация лекарственного вещества не менее 1,25 мг/мм2 на поверхность стента. Диаметр требуемого стента: 2,5 мм, длина 44 мм. | шт | 1 |
| 18 | стент коронарный Biomime 4х40 Meril | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок должна быть не более 0,065mm (0,0026"). Дизайн стента - "открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной не менее 140 см; рекомендованный проводник 0,014". Шафт: проксимальный не более 1,9F, дистальный не более 2,7F. Номинальное давление – не менее 9 атм., давление разрыва не более – 16 атм. Размер совместимого проводникового катетера – не более 5F (внутренний просвет не более 0,056" / 1,42mm). Поперечное сечение стента: для 2,5 мм не более 0,90 мм, для 4,0 мм не более 1,12 мм. Укорочение стента должно быть не более 1%. Рекойл должен быть не более 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус (рапамицин). Концентрация лекарственного вещества не менее 1,25 мг/мм2 на поверхность стента. Диаметр требуемого стента: 4,0 мм, длина 40 мм. | шт | 1 |
| 19 | стент коронарный Driver 3,5х23 Medtronic | Стент коронарный баллонорасширяемый из кобальт-хромового сплава с лекарственным покрытием, смонтирован на системе доставки быстрой смены длиной 140 см. Модулярный дизайн стента – соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента - открытый. Толщина балок стента 0,0036" (0,091 мм). Площадь расправленной ячейки стента - 1,3 мм2 (для стента диаметром 3,5 мм).. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 14 и 16 (в зависимости от размера). Совместимость с проводниковым катетером 5 F 1,4 мм (0,056”). Профиль для стента 2,25–2,75 мм: 0,038”–0,041” (0,97мм- 1,04мм), 3,0–4,0 мм: 0,042”–0,049” (1,07мм-1,24 мм). Диаметр кончика катетера 0,017”. Диаметр проксимальной части шафта 1,9 F (0,65мм). Диаметр дистальной части шафта 2,7 F (0,9мм). Срок годности – не менее 24 мес. Диаметр 3,5 мм., длина 23 мм. | шт | 1 |
| 20 | стент коронарный Xience 2,5х12 Аbbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7,8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0,0032 inch (0,0813мм). Объем стента не более 1,81мм3, соотношение металл/артерия не более 13,3%, укорочение 0%, рекойл не более 4,4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0,14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0,022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0,041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2,25-3,0 мм, не более 2 мм. для стентов 3,5 и 4,0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0,056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2,25-2,75мм), 10 атм (стенты 3,0-4,0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 2,5 мм, длина 12 мм. | шт | 1 |
| 21 | стент коронарный Xience 2,75х12 Аbbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7,8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0,0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1,81мм3, соотношение металл/артерия не более 13,3%, укорочение 0%, рекойл не более 4,4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0,14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0,022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0,041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2,25-3,0 мм, не более 2 мм. для стентов 3,5 и 4,0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2,25-2,75мм), 10 атм (стенты 3,0-4,0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 2,5 мм, длина 12 мм. | шт | 1 |
| 22 | стент коронарный Absorb 2,5х28 Аbbott | Матричный баллонорасширяемый саморассасывающийся стентирующий каркас. Конструкция каркаса: 3 ряда волнистых колец соединенных перемычками по типу "вершина - к-впадине" Материал каркаса: поли-левовращающийся изомер молочной кислоты. Покрытие (выделяющий лекарство слой): Поли-правовращающийся изомер, левовращающийся изомер молочной кислоты, содержащей эверолимус в концентрации не менее 100 мкг/см2. Две рентгеноконтрастные метки по краям каркаса. Система доставки: быстрая смена. Совместим с проводником диаметром не более 0,014 дюйма. Материал баллона полиэфир Номинальное давление не менее 6 атм. Давление разрыва не менее 16 атм. Рабочая длина шафта не менее 143 см. Диаметр каркаса 2,5 мм. Длина каркаса 28 мм. | шт | 1 |
| 23 | стент коронарный Nobori 2,75х18 Terumo | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0,014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0,43мми (0,017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2,0 Fr., дистального не более 2,5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. (для диаметров от 2,25 до 3,0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3.5, 4.0мм). Размеры: диаметр 2,75 мм, длина 18 мм. Одноразово, стерильно. | шт | 1 |
| 24 | стент коронарный Nobori 3х18 Terumo | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0,014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0.43мми (0,017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2,0 Fr., дистального не более 2,5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. (для диаметров от 2,25 до 3,0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3,5, 4,0мм). Размеры: диаметр 3,0 мм, длина 18 мм. Одноразово, стерильно. | шт | 1 |
| 25 | стент коронарный Nobori 3,5х24 Terumo | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0,014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0,43мми (0,017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2,0 Fr., дистального не более 2,5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2,25 до 3,0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3,5, 4,0мм). Размеры: диаметр 3,5 мм, длина 24 мм. Одноразово, стерильно. | шт | 1 |
| 26 | стент коронарный Nobori 3,5х28 Terumo | Коронарный стент с цитостатическим лекарственным покрытием. Наличие лекарственного покрытия Biolimus A9 противовоспалительного, антипролиферативного, цитостатического механизма действия стента на биодеградируемой полимерной платформе на основе полимолочных кислот. Ассиметричное (только со стороны стенки сосуда) покрытие обеспечивает селективное выделение лекарства в стенку сосуда, что позволяет оказать мощное местное действие при минимальном количестве препарата в системном кровообращении. Материал стента - 316L сталь. Дизайн стента открытая ячейка с коннекторами между перемычками сегментов, 6 и 9-ячеистая структура, представляющая собой квадрат. Система доставки - низкокомплайентный балонный катетер из материала нейлон, совместимый с проводником 0,014". Наличие на баллоне не менее 2-х рентгеноконтрастных маркера, позволяющих определить длину и расположение устанавливаемого стента. Профиль кончика не менее 0,43мми (0,017”), гидрофильное покрытие 33(+/-0,1) см, силиконовое 110(+/-0,1)см. Диаметр проксимального шафта не более 2,0 Fr., дистального не более 2,5 Fr. Совместимость с проводниковым катетером диаметром 5 Fr. Наличие рабочей длины катетера 145(+/-0,1)см. Номинальное давление (NP): не менее 8 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 16 атм. ( для диаметров от 2,25 до 3,0мм), не менее 14атм. (для диаметров 3,5, 4,0мм). Размеры: диаметр 3,5 мм, длина 28 мм. Одноразово, стерильно. | шт | 1 |
| 27 | интрадъюсер Terumo 4F | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина: не менее 25 см. Диаметр: не менее 4 Fr. Наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор R состоит из: интродьюсера, дилататора, пластикового минипроводника (длина: 45 см, 80 см; диаметр: 0,021”, 0,025”, прямой кончик) пункционной иглы: 20Gх82 мм, 21Gх82 мм шприца 2,5 мл. | шт | 5 |
| 28 | диагностический катетер JL3.5 100см 5,2F Cordis | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0,035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JL3,5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 5 |
| 29 | диагностический катетер JL4 100см 5,2F Cordis | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0,035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5,2F. Формы кончика JL4. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 15 |
| 30 | диагностический катетер JL5 100см 5,2F Cordis | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0,035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5,2F. Формы кончика JL5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 2 |
| 31 | диагностический катетер JL6 100см 5,2F Cordis | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0,035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5,2F. Формы кончика JL6. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 2 |
| 32 | диагностический катетер AL3 100см 5,2F Cordis | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0,035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5,2F. Формы кончика АL3. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 1 |
| 33 | медфлятор Arc Royal Cordis | Шприц-медфлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем 30 мл, шкала до 30 атм, замок для фиксации давления, устройство для быстрого опорожнения баллона. | шт | 10 |
| 34 | проводниковый катетер Launcher JL3,5 110см 6F Medtronic | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие широкого спектра кривизн: более 230 вариантов, включая варианты для позиционирования в устьях правой и левой коронарных артериях, для трансрадиального доступа и графтов. Вторичная кривизна – поддерживающая. Доступны варианты с боковыми отверстиями. Материал проводникового катетера на основе экструдированный ПЭВП с покрытием силикон. Наличие инкапсулированной металлической оплетки плоского сечения в стенке катетера, технология FullWall. Наличие рентгеноконтрастной метки на 3 мм проксимальнее кончика катетера. Мягкий атравматический кончик. Внутренний диаметр у катетеров: 5F: 0,058”, 6F 0,071”, 7F: 0,081”, 8F: 0,090”. Наружный диаметр 5-8F. Форма кончика JL3.5. Длина 110см. Срок годности – не менее 24 мес. | шт | 5 |
| 35 | проводниковый катетер Launcher JL4 110см 6F Medtronic | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие широкого спектра кривизн: более 230 вариантов, включая варианты для позиционирования в устьях правой и левой коронарных артериях, для трансрадиального доступа и графтов. Вторичная кривизна – поддерживающая. Доступны варианты с боковыми отверстиями. Материал проводникового катетера на основе экструдированный ПЭВП с покрытием силикон. Наличие инкапсулированной металлической оплетки плоского сечения в стенке катетера, технология FullWall. Наличие рентгеноконтрастной метки на 3 мм проксимальнее кончика катетера. Мягкий атравматический кончик. Внутренний диаметр у катетеров: 5F: 0,058”, 6F 0,071”, 7F: 0,081”, 8F: 0,090”. Наружный диаметр 5-8F. Форма кончика JL4. Длина 110см. Срок годности – не менее 24 мес. | шт | 5 |
| 36 | проводниковый катетер Launcher AL1 100см 6F Medtronic | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие широкого спектра кривизн: более 230 вариантов, включая варианты для позиционирования в устьях правой и левой коронарных артериях, для трансрадиального доступа и графтов. Вторичная кривизна – поддерживающая. Доступны варианты с боковыми отверстиями. Материал проводникового катетера на основе экструдированный ПЭВП с покрытием силикон. Наличие инкапсулированной металлической оплетки плоского сечения в стенке катетера, технология FullWall. Наличие рентгеноконтрастной метки на 3 мм проксимальнее кончика катетера. Мягкий атравматический кончик. Внутренний диаметр у катетеров: 5F: 0,058”, 6F 0,071”, 7F: 0,081”, 8F: 0,090”. Наружный диаметр 5-8F. Форма кончика АL1. Длина 100см. Срок годности – не менее 24 мес. | шт | 2 |
| 37 | проводниковый катетер Launcher AL2 100см 6F Medtronic | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие широкого спектра кривизн: более 230 вариантов, включая варианты для позиционирования в устьях правой и левой коронарных артериях, для трансрадиального доступа и графтов. Вторичная кривизна – поддерживающая. Доступны варианты с боковыми отверстиями. Материал проводникового катетера на основе экструдированный ПЭВП с покрытием силикон. Наличие инкапсулированной металлической оплетки плоского сечения в стенке катетера, технология FullWall. Наличие рентгеноконтрастной метки на 3 мм проксимальнее кончика катетера. Мягкий атравматический кончик. Внутренний диаметр у катетеров: 5F: 0,058”, 6F 0,071”, 7F: 0,081”, 8F: 0,090”. Наружный диаметр 5-8F. Форма кончика АL2. Длина 100см. Срок годности – не менее 24 мес. | шт | 2 |
| 38 | проводниковый катетер Launcher AL3 110см 6F Medtronic | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие широкого спектра кривизн: более 230 вариантов, включая варианты для позиционирования в устьях правой и левой коронарных артериях, для трансрадиального доступа и графтов. Вторичная кривизна – поддерживающая. Доступны варианты с боковыми отверстиями. Материал проводникового катетера на основе экструдированный ПЭВП с покрытием силикон. Наличие инкапсулированной металлической оплетки плоского сечения в стенке катетера, технология FullWall. Наличие рентгеноконтрастной метки на 3 мм проксимальнее кончика катетера. Мягкий атравматический кончик. Внутренний диаметр у катетеров: 5F: 0,058”, 6F 0,071”, 7F: 0,081”, 8F: 0,090”. Наружный диаметр 5-8F. Форма кончика АL3. Длина 100см. Срок годности – не менее 24 мес. | шт | 1 |
| 39 | баллонный катетер Pacific Xtreme 2х150мм доставка 180см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Двухпросветный шафт. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Материал баллона: FLEXITEC Xtreme. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Профиль баллона: 0,022". Совместим с проводником: 0,018". Совместим интродьюсером: 4-5 F (в зависимости от диаметра). Номинальное давление: 6-9 атм. Расчетное давление разрыва: 12-25 атм. (в зависимости от диаметра). Диаметр баллона: 2,00 мм. Длина баллона: 150 мм. Длина доставки 180см. | шт | 3 |
| 40 | баллонный катетер Pacific Xtreme 2,5х150мм доставка 180см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Двухпросветный шафт. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Материал баллона: FLEXITEC Xtreme. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Профиль баллона: 0,022". Совместим с проводником: 0,018". Совместим интродьюсером: 4-5 F (в зависимости от диаметра). Номинальное давление: 6-9 атм. Расчетное давление разрыва: 12-25 атм. (в зависимости от диаметра). Диаметр баллона: 2,50 мм. Длина баллона: 150 мм. Длина доставки 180см. | шт | 3 |
| 41 | баллонный катетер Pacific Xtreme 3х150мм доставка 180см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Двухпросветный шафт. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Материал баллона: FLEXITEC Xtreme. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Профиль баллона: 0,022". Совместим с проводником: 0,018". Совместим интродьюсером: 4-5 F (в зависимости от диаметра). Номинальное давление: 6-9 атм. Расчетное давление разрыва: 12-25 атм. (в зависимости от диаметра). Диаметр баллона: 3,00 мм. Длина баллона: 150 мм. Длина доставки 180см. | шт | 1 |
| 42 | баллонный катетер Pacific Xtreme 4х120мм доставка 180см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Двухпросветный шафт. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Материал баллона: FLEXITEC Xtreme. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Профиль баллона: 0,022". Совместим с проводником: 0,018". Совместим интродьюсером: 4-5 F (в зависимости от диаметра). Номинальное давление: 6-9 атм. Расчетное давление разрыва: 12-25 атм. (в зависимости от диаметра). Диаметр баллона: 4,00 мм. Длина баллона: 120 мм. Длина доставки 180см. | шт | 3 |
| 43 | баллонный катетер Pacific Xtreme 5х120мм доставка 180см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Двухпросветный шафт. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Материал баллона: FLEXITEC Xtreme. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Профиль баллона: 0,022". Совместим с проводником: 0,018". Совместим интродьюсером: 4-5 F (в зависимости от диаметра). Номинальное давление: 6-9 атм. Расчетное давление разрыва: 12-25 атм. (в зависимости от диаметра). Диаметр баллона: 5,00 мм. Длина баллона: 120 мм. Длина доставки 180см. | шт | 3 |
| 44 | баллон Mini Trek 1,5х15мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0,021" (0,53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0,017" (0,43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0,0168" (0,42мм) на уровне дистального конуса и не более 0,021" (0,53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0,0014" (0,036мм) для размеров 2,25-5,0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,0мм. диаметр 1,5 мм., длина 15мм. | шт | 3 |
| 45 | баллон Mini Trek 2х20мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0,021" (0,53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2,1/2,4F (Mini TREK 2,1/2,3F). Профиль кончика не более 0,017" (0,43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0,0168" (0,42мм) на уровне дистального конуса и не более 0,021" (0,53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0,0014" (0,036мм) для размеров 2,25-5,0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,0мм. диаметр 2,0 мм., длина 20мм. | шт | 5 |
| 46 | баллон Trek 2,5х15мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0,021" (0,53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2,1/2,4F (Mini TREK 2,1/2,3F). Профиль кончика не более 0,017" (0,43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0,0168" (0,42мм) на уровне дистального конуса и не более 0,021" (0,53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0,0014" (0,036мм) для размеров 2,25-5,0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,0 мм. Размерный ряд: диаметр 2,5 мм., длина 15мм. | шт | 3 |
| 47 | баллон Trek 2,5х20мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0,021" (0,53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2,1/2,4F (Mini TREK 2,1/2,3F). Профиль кончика не более 0,017" (0,43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0,0168" (0,42мм) на уровне дистального конуса и не более 0,021" (0,53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0,0014" (0,036мм) для размеров 2,25-5,0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,0 мм. Размерный ряд: диаметр 2,5 мм., длина 20мм. | шт | 3 |
| 48 | баллон NC Trek 2,25х12мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2,2/2,5 F. Профиль кончика не более 0,018" (0,45мм), длина кончика не более 3,74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0,027" (0,68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3,5-5,0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3,3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,1мм. диаметр 2,25 мм, длина 12 мм. | шт | 1 |
| 49 | баллон NC Trek 2,5х8мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2,2/2,5 F. Профиль кончика не более 0,018" (0,45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0,027" (0,68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3,5-5,0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3,3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,1мм. диаметр 2,5 мм, длина 8 мм. | шт | 1 |
| 50 | баллон NC Trek 2,5х12мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2,2/2,5 F. Профиль кончика не более 0,018" (0,45мм), длина кончика не более 3,74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0,027" (0,68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3,5-5,0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3,3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,1мм, диаметр 2,5 мм, длина 12 мм. | шт | 1 |
| 51 | баллон NC Trek 3х8мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2,2/2,5 F. Профиль кончика не более 0,018" (0,45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0,027" (0,68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3,5-5,0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3,3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,1мм. диаметр 3,0 мм, длина 8 мм. | шт | 2 |
| 52 | баллон NC Trek 3х12мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2,2/2,5 F. Профиль кончика не более 0,018" (0,45мм), длина кончика не более 3,74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0,027" (0,68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3,5-5,0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3,3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,1мм. диаметр 3,0 мм, длина 12 мм. | шт | 3 |
| 53 | баллон NC Trek 5х12мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2,2/2,5 F. Профиль кончика не более 0,018" (0,45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0,027" (0,68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3,5-5,0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3,3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,1мм. диаметр 5 мм, длина 12 мм. | шт | 2 |
| 54 | баллон NC Trek 5х8мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0,014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2,2/2,5 F. Профиль кончика не более 0,018" (0,45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0,027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3,5-5,0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3,3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1,1мм. диаметр 5 мм, длина 8 мм. | шт | 1 |
| 55 | интервенционный проводник HT Whisper MS Abbott | 0,014" проводник длиной 190см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: легкий средний – 5,0г. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: -1,0г. | шт | 10 |
| 56 | устройство для закрытия пункционного доступа AngioSeal 6F | Устройство для закрытия артериального доступа 6, 8 F-Устройство для закрытия места пункции бедренной артерии с помощью абсорбируемой коллагеновой губки, абсорбируемого полимерного «якоря» со стороны стенки сосуда, соединенные шовной нитью с самозатягивающимся узлом , для механического гемостаза артериотомного отверстия между «якорем» и губкой. Дизайн – устройство состоит из рукоятки, шафта и локализатора для артериотомии, коллаген должен быть размещен внутри дистального отдела рукоятки. Внутренний просвет шафта должен иметь канал для проводника, фиксирующего устройство в месте пункции. Материал: Коллагеновые элементы биорезорбируемые и полностью рассасываются через 60-90 дней. Рукоятка и шафт – пластик. Проводник – J длиной 70см, материал: нитинол. Механизм работы – при установке «якорь» должен располагаться интравазально и тем самым закрывать артериотомическое отверстие изнутри сосуда, абсорбируемая коллагеновая губка обеспечивающая герметизацию соединена с «якорем» шовной нитью с смаозатягивающимся узлом, что обеспечивает механический гемостаз артериотомного отверстия между «якорем» и губкой. На локаторе имеется порт поступления крови, показывающее положение (интра или экстраваскулярное) дистального кончика шафта. Размер: 6F. | шт | 10 |
| 57 | эмболизационный несферический материал PVA 500 Cook | Эмболизационный материал для сосудистой эмболизации должен соответствовать следующим характеристикам: материал - вспененный поливинилалкоголь (PVA) - поставляется в виде сухих измельченных откалиброванных частиц - не содержит физраствор - размер частиц от 300 до 500 микрон - упаковка - флаконы объемом не менее 10 мл зарытые пробкой позволяющей осуществлять многократный доступ к содержимому с сохранением стерильности. Одноразово, стерильно. | шт | 4 |