РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка расходного медицинского материала для нужд ООО «Медсервис» в 2014 году

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Медицинские расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении;

- Медицинские расходные материалы должны сопровождаться регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медфлятор (устройство для индефляции) Cordis | шт. | 5 | Шприц-медфлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем 30 мл, шкала до 30 атм, замок для фиксации давления, устройство для быстрого опорожнения баллона. |
| 2 | Катетер диагностический Pigtail 125см 5F Merit 145° | шт. | 10 | Катетер диагностический. Длина кончика 7,5±0,1 см. Длина катетера 125±2 см, степень жесткости шафта высокая, кончик мягкий. Размер катетера 5F. Внутренний диаметр катетера 0.046". Совместимость с проводником 0.038". Двойная стальная оплетка стенок катетера. Материал катетера нейлон. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200 psi (81,6 bar). Пропускная способность не менее 15 мл/сек. Форма кончика Пигтеил. Кривизна кончика 145 град. град. Одноразовый, стерильный. |
| 3 | Стент для сонных артерий Rx Acculinc Abbott 7.0-10.0 х 40 | шт. | 1 | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде 6 зигзагообразных колец соединенных 3мя продольными балками под углом в 120°, образующих "открытые" ячейки W-образной формы. Толщина стенки не более 0.005", соотношение металл/артерия не более 10.82%, укорочение не более 0.32%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 5, 6, 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30, 40мм; трапециевидный - диаметром 6-8 и 7-10мм, длиной 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: полиамид покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы 132см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Размеры: диаметр 7.0-10.0 мм., длина 40 мм |
| 4 | Стент для сонных артерий Rx Acculinc Abbott 6.0-8.0 х 40 | шт. | 1 | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде 6 зигзагообразных колец соединенных 3мя продольными балками под углом в 120°, образующих "открытые" ячейки W-образной формы. Толщина стенки не более 0.005", соотношение металл/артерия не более 10.82%, укорочение не более 0.32%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 5, 6, 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30, 40мм; трапециевидный - диаметром 6-8 и 7-10мм, длиной 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: полиамид покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы 132см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Размеры: диаметр 6.0-8.0 мм., длина 40 мм |
| 5 | Устройство для закрытия артериального доступа StarClose (Abbott) | шт. | 2 | Ушивающее устройство для автоматического экстравазального закрытия пункционного отверстия в сосудистой стенке с помощью звездчатой клипсы. Отделяемая часть: нитиноловая клипса диаметром 4мм, толщиной 0.008" (0.2мм). Диаметр устройства не более 6F. Рабочий диапазон пункционных отверстий: 5-6F. Возможность немедленной повторной пункции в месте ушивания. Упаковка 10 шт в коробке. Каждое устройство в индивидуальной стерильной упаковке. В комплекте: сменный интродьюсер 6F, дилататор 6F, проводник длиной 50 см 0.038” J-кончик. |
| 6 | Устройство для закрытия артериального доступа Proglide (Abbott) | шт. | 2 | Ушивающее устройство для механического ушивания пункционного отверстия в сосудистой стенке с помощью лигатуры. Используемый шовный материал: пролен 000. Диаметр устройства не более 6F. Рабочий диапазон пункционных отверстий: 5-8F. Каждое устройство в индивидуальной стерильной упаковке. Инструмент для затягивания узла и обрезания лигатуры (триммер) в комплекте. |
| 7 | Стент коронарный с лекарственным покрытием 4.5х12мм Taxus Element Boston | шт. | 1 | Материал стента - платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не более 9%. Толщина стенок – 0.0032". Толщина полимерного покрытия - 0,014 мм. Лекарственное покрытие стента состоит из биостабильного полимера и лекарственного препарата Паклитаксель. Доза лекарственного вещества - 1.0 µг/мм². Профиль стента на системе доставки – не более 0.042" (для стента диаметром 3,00 мм). Максимальный диаметр расправленной ячейки стента - не менее 5,77 мм (для стента диаметром 3,00 мм).. Номинальное давление - не менее 12 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - не менее 144 см. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - 1,75 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Длина рентгенконтрастных маркеров - 0,94 мм. Продукция должна иметь оригинальную маркировку производителя, содержащую информацию о разрешении для использования на территории Российской Федерации, а также иметь знак соответствия Ростеста. Продукция должна сопровождаться инструкцией на русском языке, имеющей идентичную оригинальную маркировку. Размер стента: 4.5х12мм Срок годности - не менее 18 месяцев. |
| 8 | Стент коронарный с лекарственным покрытием 4.5х16мм Taxus Element Boston | шт. | 1 | Материал стента - платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не более 9%. Толщина стенок – 0.0032". Толщина полимерного покрытия - 0,014 мм. Лекарственное покрытие стента состоит из биостабильного полимера и лекарственного препарата Паклитаксель. Доза лекарственного вещества - 1.0 µг/мм². Профиль стента на системе доставки – не более 0.042" (для стента диаметром 3,00 мм). Максимальный диаметр расправленной ячейки стента - не менее 5,77 мм (для стента диаметром 3,00 мм).. Номинальное давление - не менее 12 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - не менее 144 см. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - 1,75 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Длина рентгенконтрастных маркеров - 0,94 мм. Продукция должна иметь оригинальную маркировку производителя, содержащую информацию о разрешении для использования на территории Российской Федерации, а также иметь знак соответствия Ростеста. Продукция должна сопровождаться инструкцией на русском языке, имеющей идентичную оригинальную маркировку. Размер стента: 4.5х16мм Срок годности - не менее 18 месяцев. |
| 9 | Стент коронарный с лекарственным покрытием 4.5х20мм Taxus Element Boston | шт. | 1 | Материал стента - платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не более 9%. Толщина стенок – 0.0032". Толщина полимерного покрытия - 0,014 мм. Лекарственное покрытие стента состоит из биостабильного полимера и лекарственного препарата Паклитаксель. Доза лекарственного вещества - 1.0 µг/мм². Профиль стента на системе доставки – не более 0.042" (для стента диаметром 3,00 мм). Максимальный диаметр расправленной ячейки стента - не менее 5,77 мм (для стента диаметром 3,00 мм).. Номинальное давление - не менее 12 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - не менее 144 см. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - 1,75 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Длина рентгенконтрастных маркеров - 0,94 мм. Продукция должна иметь оригинальную маркировку производителя, содержащую информацию о разрешении для использования на территории Российской Федерации, а также иметь знак соответствия Ростеста. Продукция должна сопровождаться инструкцией на русском языке, имеющей идентичную оригинальную маркировку. Размер стента: 4.5х20мм Срок годности - не менее 18 месяцев. |
| 10 | Стент коронарный с лекарственным покрытием 4.5х24мм Taxus Element Boston | шт. | 1 | Материал стента - платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не более 9%. Толщина стенок – 0.0032". Толщина полимерного покрытия - 0,014 мм. Лекарственное покрытие стента состоит из биостабильного полимера и лекарственного препарата Паклитаксель. Доза лекарственного вещества - 1.0 µг/мм². Профиль стента на системе доставки – не более 0.042" (для стента диаметром 3,00 мм). Максимальный диаметр расправленной ячейки стента - не менее 5,77 мм (для стента диаметром 3,00 мм).. Номинальное давление - не менее 12 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - не менее 144 см. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - 1,75 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Длина рентгенконтрастных маркеров - 0,94 мм. Продукция должна иметь оригинальную маркировку производителя, содержащую информацию о разрешении для использования на территории Российской Федерации, а также иметь знак соответствия Ростеста. Продукция должна сопровождаться инструкцией на русском языке, имеющей идентичную оригинальную маркировку. Размер стента: 4.5х24мм Срок годности - не менее 18 месяцев. |
| 11 | Стент коронарный с лекарственным покрытием 5х12мм Taxus Liberte Boston | шт. | 1 | Материал - сталь 316 L. Толщина стенок – 0.0038". Профиль входа в стеноз - не более 0,017". Площадь ячейки расправленного стента - не более 2,75 мм2. Толщина полимерного покрытия - не более 0,0006". Лекарственное покрытие стента состоит из биостабильного полимера и лекарственного препарата Паклитаксель. Доза лекарственного вещества - 1.0 µг/мм². Профиль стента на системе доставки – не более 0.047" (для стента диаметром 3 мм). Соотношение поверхность стента / стенка артерии (% стенки артерии покрытый внешней поверхностью стента) – не менее 22% для стента диаметром 3 мм. Номинальное давление - не более 8 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Размер: 5х12мм. Срок годности - не менее 18 месяцев. |
| 12 | Стент коронарный с лекарственным покрытием 5х16мм Taxus Liberte Boston | шт. | 1 | Материал - сталь 316 L. Толщина стенок – 0.0038". Профиль входа в стеноз - не более 0,017". Площадь ячейки расправленного стента - не более 2,75 мм2. Толщина полимерного покрытия - не более 0,0006". Лекарственное покрытие стента состоит из биостабильного полимера и лекарственного препарата Паклитаксель. Доза лекарственного вещества - 1.0 µг/мм². Профиль стента на системе доставки – не более 0.047" (для стента диаметром 3 мм). Соотношение поверхность стента / стенка артерии (% стенки артерии покрытый внешней поверхностью стента) – не менее 22% для стента диаметром 3 мм. Номинальное давление - не более 8 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Размер: 5х16мм. Срок годности - не менее 18 месяцев. |
| 13 | Стент коронарный с лекарственным покрытием 5х20мм Taxus Liberte Boston | шт. | 1 | Материал - сталь 316 L. Толщина стенок – 0.0038". Профиль входа в стеноз - не более 0,017". Площадь ячейки расправленного стента - не более 2,75 мм2. Толщина полимерного покрытия - не более 0,0006". Лекарственное покрытие стента состоит из биостабильного полимера и лекарственного препарата Паклитаксель. Доза лекарственного вещества - 1.0 µг/мм². Профиль стента на системе доставки – не более 0.047" (для стента диаметром 3 мм). Соотношение поверхность стента / стенка артерии (% стенки артерии покрытый внешней поверхностью стента) – не менее 22% для стента диаметром 3 мм. Номинальное давление - не более 8 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Размер: 5х20мм. Срок годности - не менее 18 месяцев. |
| 14 | Устройство для тромбэкстракции Solitaire (EV3) | шт. | 1 | Самораскрывающийся нитиноловый матричный стент с электролитическим способом отделения. Предназначен для проведения ремоделирования аневризм с широкой шейкой, ангиопластики сосудов со склератическими отложениями, реканализации сосудов со свежими тромбами. Стент должен иметь не фиксированный диаметр для лучшей адаптации к анатомии сосудов пациента. Стент должен иметь возможность репозиционирования с полным обратным удалением в доставляющий микрокатетер, иметь 4 рентгенконтрасных маркеров. Стерильная упаковка. |
| 15 | Микрокатетер Rebar EV3 | шт. | 1 | Микрокатетер с отверстием на дистальном конце движимый по проводнику. Проксимальный конец имеет стандартный люеровский адаптер для облегченного присоединения аксессуаров. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и несколько переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет одинарные/двойные маркеры. Специальное внешнее покрытие улучшает скользящие характеристики. Предназначен для доставки Onyx, рентгенконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Рабочая/используемая длина: 158/153, 135/130, 150/145см. Совместим с проводник 0.014", 0.021" Стерильная упаковка. |
| 16 | Ангиографические комплекты для лучевого доступа Molnlycke | шт. | 25 | Состав: 2 простыни для инструментального стола (± 5 cм): 150x140, впитывающая зона (± 5 cм): 75х140 (из 2х-слойного материала: 1 слой - нетканый впитывающий материал; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 60 микрон); 1 простыня для ангиографии (± 5 cм): 240х330 (Головной конец простыни - верхняя треть - должен быть из водонепроницаемого 2х-слойного материала с повышенными впитывающими свойствами: 1 слой - нетканый материал высокой плотности с впитывающей способностью не менее 5,5мл/дм2; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 40 микрон. Средняя и нижняя треть простыни в центральной части также должны быть изготовлены из 2х-слойного материала: 1 слой - нетканый, имеющий рельефную поверхность с абсорбирующей способностью не менее 2,3 мл/дм2; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 40 микрон, боковые части должны быть изготовлены из прозрачной полиэтиленовой плёнки толщиной не менее 40 мкр. для обзора панели управления; В зоне повышенного впитывания должны быть предусмотрены 2 отверстия (± 5 cм): 5х7 см для радиального доступа и 2 отверстия (± 0,5 cм): 7х9 см для бедренного доступа, по контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Края отверстий должны быть ровными, выполненными фабричным способом (не вырезаны ножницами от руки), во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. 1 простыня с адгезивным краем 50х50 ± 5 см (из 3х-слойного материала: 1 слой - впитывающий нетканый материал, имеющий рельефную поверхность для увеличения абсорбирующей способности (не менее 2,3 мл/дм2), 2 слой – полиэтилен толщиной не менее 40 микрон, 3 слой – впитывающий слой комфорта пациента; адгезивный край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. По краям клейкого края должны быть участки, размером 3±0,2 см, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю при работе с бельём. Края простыней должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. Материал простыней не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное, без использования швейной прострочки); 1 впитывающая пелёнка (±5 cм): 56х80 см; 2 целлюлозных полотенца (±1 cм): 19x25 cм из плотной армированной целлюлозы с ровным обработанным краем во избежание отделения волокон и фрагментации целлюлозного материала при намокании. Специальная маркировка для облегчения процесса раскладывания белья. Соответствие стандарту ГОСТ Р ЕН 13795, подтвержденное в сертификационном документе; высококачественное исполнение (ГОСТ Р ЕН 13795-3, раздел 4). Сложение простыней внутри упаковки должно позволять осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Комплект должен быть упакован 3-х кратно. Упаковка №1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка №2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). Упаковка № 3 (индивидуальная) из прочного пластика (прочность пластика должна исключать разрыв не по шву при вскрытии упаковки, а также повреждение целостности упаковки при ручных манипуляциях и транспортировке) для вскрытия в условиях операционной (стерильная). На упаковках №1 и №2 маркировка: артикул изделия, срок годности, метод стерилизации, координаты изготовителя. На упаковке №3 должны быть удаляемые клейкие стикеры для учета расходных материалов и переклеивания их в карту больного. Стикеры должны содержать следующую информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности, штрих код для электронного учета. Термошов по периметру индивидуальной упаковки должен иметь структурный рисунок после запаивания и ширину не менее 0,8 см. Должна быть обеспечена возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов, т.е. разведением сторон упаковки по периметру шва. |
| 17 | Баллон расширяемый стент переферический Genesis (Cordis) 10-29мм | шт. | 1 | Материал стента – нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными соединителями между ячейками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из золота. Смазывающее покрытие внутренней поверхности и 30 см дистальной части. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм), содержащий сульфат бария. Характеристики: система доставки – двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм Ø). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Рекомендованное давление 8 атм. Таблица соответствия в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: диаметр 10мм, длина 29мм |
| 18 | Баллон расширяемый стент переферический Genesis (Cordis) 9-29мм | шт. | 1 | Материал стента – нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными соединителями между ячейками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из золота. Смазывающее покрытие внутренней поверхности и 30 см дистальной части. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм), содержащий сульфат бария. Характеристики: система доставки – двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм Ø). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Рекомендованное давление 8 атм. Таблица соответствия в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: диаметр 9мм, длина 29мм |
| 19 | Дилятационный балонный катетер Sleek OTW 4 х 100мм 150см Cordis | шт. | 1 | Материал катетера – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь, дистальная – пебакс/нейлон, хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Смазывающее силиконовое покрытие баллона и дистальной части системы доставки. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер, совместимый с проводником – 0.014” и интродьюсером 4 F. Максимальное давление разрыва – до 16 атм. Размеры: диаметр баллона 4мм, длина баллона 100мм. Рабочая длина системы доставки 150 см. |
| 20 | Дилятационный балонный катетер Sleek OTW 5 х 100мм 150см Cordis | шт. | 1 | Материал катетера – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь, дистальная – пебакс/нейлон, хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Смазывающее силиконовое покрытие баллона и дистальной части системы доставки. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер, совместимый с проводником – 0.014” и интродьюсером 4 F. Максимальное давление разрыва – до 16 атм. Размеры: диаметр баллона 5мм, длина баллона 100мм. Рабочая длина системы доставки 150 см. |
| 21 | Стент для сонных артерий Precise Cordis 7.0 х 30 | шт. | 1 | Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю системы доставки 2 рентгенконтрастных танталовых маркера. Материал системы доставки – внутренний шафт вырезан в виде спирали лазером из трубки, рентгенконтрастный гибкий дистальный кончик 2.25", покрывающий катетер – нейлон, просвет для проводника – PTFE (политетрафторэтилен), покрывающий катетер имеет рентгенконтрастный маркер на дистальном конце. Характеристики: коаксиальная часть системы доставки 22 см, Ø проксимального шафта 3 F, дистального 5 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 6 F (для стентов Ø 9-10 мм), система совместима с проводником 0.014", интродьюсером 5 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 6 F (для стентов Ø 9-10 мм), проводниковым катетером 7 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 8 F (для стентов Ø 9-10 мм). Возможное укорочение стента – не больше 8%. Рабочая длина системы 135 см. Размеры: длина 30 см., диаметр 7,0 мм. |
| 22 | Стент для сонных артерий Precise Cordis 8.0 х 30 | шт. | 1 | Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю системы доставки 2 рентгенконтрастных танталовых маркера. Материал системы доставки – внутренний шафт вырезан в виде спирали лазером из трубки, рентгенконтрастный гибкий дистальный кончик 2.25", покрывающий катетер – нейлон, просвет для проводника – PTFE (политетрафторэтилен), покрывающий катетер имеет рентгенконтрастный маркер на дистальном конце. Характеристики: коаксиальная часть системы доставки 22 см, Ø проксимального шафта 3 F, дистального 5 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 6 F (для стентов Ø 9-10 мм), система совместима с проводником 0.014", интродьюсером 5 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 6 F (для стентов Ø 9-10 мм), проводниковым катетером 7 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 8 F (для стентов Ø 9-10 мм). Возможное укорочение стента – не больше 8%. Рабочая длина системы 135 см. Размеры: длина 30 см., диаметр 8,0 мм. |
| 23 | Катетер баллоный Mini Trek Rx Abbott 1.2х15мм | шт. | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.3F. Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерны: диаметр 1.2 мм., длина 15мм. |
| 24 | Катетер баллоный Mini Trek Rx Abbott 1.5х15мм | шт. | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.3F. Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерны: диаметр 1.5 мм., длина 15мм. |
| 25 | Катетер баллонный NC Trek Abbott 2.5х12мм | шт. | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размеры: диаметр 2.5 мм, длина 12 мм. |
| 26 | Катетер баллонный NC Trek Abbott 4.5х8мм | шт. | 1 | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размеры: диаметр 4.5 мм, длина 8 мм. |