III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка медицинского инструмента для травматологического отделения ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Инструменты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, упакованы;

- Инструменты должны сопровождаться документами, подтверждающими их качество и соответствие согласно ГОСТ 25725-89 Инструменты медицинские. Термины и определения и ГОСТ 19126-2007 Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднос модуль для винтов ¼ | шт | 1 | Предназначен для хранения и стерилизации винтов диаметром не менее 3,5 мм и не более 3,6 мм. Совместим с подносом-вкладышем Синтез имеющимся в клинике. |
| 2 | Баскетные кусачки прямые артроскопические | шт | 1 | Щипцы баскетные узкие, должны представлять собой рабочую часть с безштифтовым креплением рабочих поверхностей (губок), однокомпонентный ствол и рукоятку (держатель). Рукоятка щипцов должна быть петельного типа. Вариант изгиба рабочей части должен быть: прямой. Высота профиля должна быть не менее 1,7 мм и не более 1,9 мм, ширина скуса должна быть не менее 1,65 мм и не более 1,67 мм, ширина рабочей части должна быть не менее 2,87 мм и не более 2,89 мм. Маленькие агрессивные рабочие части и узкий ствол должны обеспечивать великолепную маневренность и возможность скусывать задний рог мениска в самом "тугом" суставе. Инструмент должен быть выполнен из медицинской нержавеющей стали. |
| 3 | Срезатель узла артроскопический | шт | 1 | Рукоятка кусаче должна быть петельного типа. Инструмент должен быть выполнен из медицинской нержавеющей стали. Предназначен для артроскопического срезания узла. |
| 4 | Кусачки для релиза капсулы артроскопические | шт | 1 | Кусачки должны представлять собой рабочую часть с безштифтовым креплением рабочих поверхностей (губок), однокомпонентный ствол кусачек и рукоятку (держатель). Сочетание широкого режущего горизонтального захвата с максимально тонким рабочим концом должно обеспечивать оптимальную маневренность под мыщелками и должно облегчать работу в отделах коленного сустава. |
| 5 | Канюля для плечевого сустава артроскопическая | уп | 1 | Канюля должна быть прозрачной, гладкой, диаметром не более и не менее 7,0 мм, длиной не более и не менее 75 мм. Применяться должен для артроскопических операций на плечевом суставе (повреждение вращательной манжеты, SLAP, Bankart). Каждая канюля стерильно упакована, должна поставляться по 5 шт. в упаковке. |
| 6 | Система радиочастотной абляции артроскопическая | шт | 1 | Генератор разработан для выполнения артроскопических хирургических вмешательств на коленном, плечевом, голеностопном, локтевом, лучезапястном суставах, должен обеспечивать быструю, точную абляцию, вапоризацию и коагуляцию мягких тканей, должен быть биполярным радиочастотным, с изолированным выходом, который обеспечивает мощность для вапоризации мягких тканей, диссекции и коагуляции во время артроскопических хирургических процедур. Генератор должен функционировать в 4-х биполярных режимах: (1)вапоризация, (2)диссекция, (3)смешанная вапоризация и (4)диссекция с контролем температуры. При работе в режиме Вапоризации высокочастотная энергия должна подаваться на наконечник электрода. При определенном уровне энергии вокруг активного электрода должен создаваться паровой карман, для которого характерен оранжевый накал. Дуги внутри парового кармана должны производить вапоризацию ткани, находящейся внутри парового кармана. Уровень энергии вапоризации для конкретного электрода должен автоматически устанавливаться по умолчанию посредством подсоединения электрода к генератору через рукоятку. При работе в режиме диссекции, генератор должен подавать высокочастотное напряжение на активный электрод с целью рассечения ткани и коагуляции без искрообразования. Режим смешанной вапоризации должен обеспечивать вапоризацию ткани в комбинации с гемостазом. В режиме диссекции с температурным контролем (с электродами температурного контроля) температура наконечника должна устанавливаться по умолчанию вместе с уровнем энергии. Генератор должен контролировать фактическую температуру рабочей части в процессе использования для поддержания температуры наконечника на заданном уровне. Для обеспечения безопасности для оптических систем, генератор должен отключать энергию на несколько секунд при малейшем контакте электрода с оптикой внутри сустава. На передней панели генератора должны быть расположены: выключатель, разъем для подсоединения ножной педали, разъем для подсоединения рукоятки, 16-знаковый дисплей, контрольная панель (регулировка повышения/понижения мощности и температуры в различных режимах), переключатель функции активации ножной педали, индикатор неисправности. На задней панели Генератора должны находиться: вход для переменного тока, тепловой радиатор, вход для стабилизатора напряжения. СПЕЦИФИКАЦИИ ГЕНЕРАТОРА: Размеры (высота х ширина х длина) не более (9 см х 41 см х 36,8 см) Вес не более 5,6 кг Обеспечение мощности Вольтаж не более 90-132 вольт RMS, 198-264 вольт RMS Рабочий диапазон номинальный не более 100-120/220-240V RMS 50/60 Hz Громкость предупреждающего сигнала должна регулироваться в пределах не более 40 децибел (минимум) и не менее 65 децибел (максимум), на 1 мин. Режим контроля температуры: Диапазон контроля не менее 45 - не более 95° С Диапазон дисплея не менее 10 - не более 99° С Индикатор повышения температуры > 8°C выше установленной температуры Педаль ножная должна представлять собой двухпедальный ножной переключатель. Педаль должна присоединяться к биполярному радиочастотному аблятору, способному работать в режиме вапоризации и гемостаза с помощью кабеля. Педаль должна иметь две педали активации, анодированных в разные маркерные цвета. Нажатие одной из педалей должно активировать режим вапоризации и смешанной вапорицации, нажатие другой педали должно активировать режим гемостаза (коагуляции) и термической модификации тканей. На педали также должен быть расположен округлый контроллер, позволяющий регулировать мощность режимов абляции и гемостаза. Электрод 3.5мм (рабочая часть сбоку) Электрод должен быть биполярным и состоять из трехконтактного соединительного блока (для подсоединения к рукоятке), соединительного стержня и наконечника (собственно электрода). Электрод должен оказывать радиочастотное воздействие на раствор ионов, создавая вапоризационный карман. Вапоризационный карман должен уменьшать объем тканей в режиме вапоризации V2, создавая температуру не более 65 градусов Цельсия. Электрод должен иметь рабочую поверхность сбоку диаметра не более 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Длина соединительного стержня должна быть не менее 140 мм. |
| 7 | Инструмент Clever Hook для захвата и проведения нити (при повреждениях ВМ), правый | шт | 1 | Инструмент должен применяться для вмешательств на правом плечевом суставе (при повреждениях вращательной манжеты) для захвата и проведения нити через мягкие ткани. Рабочая часть инструмента должна представлять собой изогнутую иглу конусовидной формы с открывающейся вниз лопастью для захвата и проведения нити. Рукоятка анодирована в зеленый цвет. |
| 8 | Инструмент Clever Hook для захвата и проведения нити (при повреждениях ВМ), левый | шт | 1 | Инструмент должен применяться для вмешательств на левом плечевом суставе (при повреждениях вращательной манжеты) для захвата и проведения нити через мягкие ткани. Рабочая часть инструмента должна представлять собой изогнутую иглу конусовидной формы с открывающейся вниз лопастью для захвата и проведения нити. Рукоятка анодирована в красный цвет. |
| 9 | Артроскопический бур | уп | 1 | Бур должен быть совместим с системой Торнадо состоящей на балансе клиники и иметь головку для удаления костных тканей. Шейвер должен состоять из внешней трубки с одетым на нее маркировочным окрашенным кольцом, указывающего на тип бура (круговой). Размер лезвия должен быть не более 4 мм в диаметре. Внешняя трубка устанавливается в крепежной части, тело крепежной части должно быть окрашено. Должен поставляться в упаковке, не менее 5 шт. в каждой упаковке. Бур должен быть многоразовым. |
| 10 | Набор полотен к оссиляторной пиле Синтез | шт шт | 5 5 | Все указанные ниже лезвия должны быть совместимы с имеющимся в клинике оборудованием фирмы Синтез Швейцария. На лезвиях должна быть градуировка глубины погружения Лезвие оссилирующей пилы 116/95*19*1.27 усиленное 05.002.003 Лезвие оссилирующей пилы 111/90*12,5*1.19 усиленное 05.002.202 |