Приложение №1

к договору от ________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию

ангиографа ООО «Медсервис»

1. Основные положения

1.1. Комплекс технических услуг включает в себя техническое обслуживание (в дальнейшем ТО) ангиографа Allura FD20 c рабочей станцией XceleraCV и текущий ремонт ангиографа без замены запасных частей и деталей.

1.2. На техническое обслуживание принимается технически исправный ангиограф, полностью укомплектованный, в том числе технической документацией.

1.3. Исполнитель обязан:

- вести учетно-отчетную документацию по ТО ангиографа;

- оформлять ведомости дефектов на ангиограф, выдавать заключение о техническом состоянии ангиографа, оформлять акты аварийного выхода из строя ангиоргафа, без взимания дополнительной платы.

1.4. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования

2.1. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности ангиографа Заказчика при использовании его по назначению.

2.2. Техническое обслуживание (далее по тексту – ТО) включает в себя единовременное текущее обслуживание, включающее в себя:

- внешний осмотр ангиографа;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности ангиографа;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки ангиографа;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности ангиографа в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации;

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. ангиографа в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для ангиографа, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации.

2.3. В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ангиографа, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к нему.

2.4. Стоимость услуг, обозначенных в п.2.2 настоящего технического задания, стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей не включает. При возникновении необходимости использования расходных материалов, не включенных в стоимость услуг в рамках заключенного договора, Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика дефектную ведомость, калькуляцию, акт диагностики или аварийного выхода из строя оборудования с указанием в таком документе ориентировочной стоимости запасных частей или иных материалов. Заказчик вправе самостоятельно предоставить необходимые запасные части либо оплатить стоимость расходных материалов на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения и акта оказанных услуг.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки действия договорных отношений: с момента заключения Договора и до 31 декабря 2015 года включительно.

4. Место оказания услуг:

4.1. Ангиограф установлен в ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35).

4.2. Восстановление исправности и работоспособности ангиографа в рамках ТО производится на месте эксплуатации.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится за счет Исполнителя без дополнительной платы.

5.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |