РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинского расходного материала для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2015 году

Закупка состоит из 1 Лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- Весь Товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия.

- Товар должен быть совместим с автоматическими биохимическими анализаторами производства «Human» (Германия).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения Альфа-амилазы 780(3х260) №12028600 | наб. | 5 | Состав набора: Реагент. Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод кинетический, CNPG3. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее 12 недель; 15-25°С не менее 4 недели. Количество тестов не менее 780. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 2 | Набор реагентов для определения АЛТ (IFCC)8х40; 8х10 мл. №12022 | наб. | 1 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность до 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недели; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. |
| 3 | Набор реагентов для определения АЛТ 1550(5х310) №12022600 | наб. | 20 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 4 | Набор реагентов для определения АСТ (IFCC) 8х40; 8х10 мл №12021 | наб. | 1 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность до 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недели; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. |
| 5 | Набор реагентов для определения АСТ 1550(5х310) №12021600 | наб. | 20 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 6 | Набор реагентов для определения Билирубина прямого 1050 (5х210) №10741600 | наб. | 13 | Состав набора: Детергент не менее 5,2 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения общего билирубина. Линейность не менее 513 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 7 | Набор реагентов для определения Билирубина общего 1050 (5х210) №10742600 | наб. | 18 | Состав набора: Соляная кислота не менее 170 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод фотометрический метод определения прямого билирубина. Линейность не менее 171 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 15-25°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 8 | Набор реагентов для определения Гамма-ГТ 750(3х250) №12023600 | наб. | 13 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по Persijn & van der Slik. Линейность не менее 280 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 6 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 9 | Набор реагентов для определения Кальция (o-крезолфталеиновый метод) 2х100 мл №10011 | наб. | 3 | Фасовка: не менее 2х100 мл. Состав набора: буфер, окрашивающий реагент, стандарт (2 ммоль/л). Пробы: сыворотка или гапаринизированная плазма. Прямой колориметрический тест для определения железа в сыворотке и плазме без депротеинизации. Диапазон измерений 0,9 – 179 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2…25°C до срока годности. |
| 10 | Набор реагентов для определения Креатинина 2х100 мл №10051 | наб. | 1 | Состав набора: Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Яффе, кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность сыворотка/плазма - не менее 1150 мкмоль/л, моча - не менее 44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности, 15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недели. |
| 11 | Набор реагентов для определения Креатинина 1250(5х250) №10052600 | наб. | 13 | Состав набора: Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Яффе, кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность сыворотка/плазма- не менее 1150 мкмоль/л, моча- не менее 44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности, 15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 12 | Набор реагентов для определения Креатинкиназы 360(2х180) №12015600 | наб. | 2 | Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Метод модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории, а также IМеждународной Федерации по Клинической Химии. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 13 | Набор реагентов для определения Креатинкиназы МБ 200(2х100) №12118600 | наб. | 5 | Креатинкиназа MB фракция. Состав набора: Ферментативный реагент, Субстрат. Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Количество тестов не менее 200. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 14 | Набор реагентов для определения ЛДГ 360(2х180) №12014600 | наб. | 5 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод кинетический по рекомендации SCE. Линейность не менее 2000 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 15 | Набор реагентов для определения Мочевой кислоты 1250(5х250) №10694600 | наб. | 4 | Состав набора: ферментативный реагент, стандарт (476 мкмоль/л). Пробы сыворотка гапаринизированная, или ЭДТА-плазма, моча. Метод Ферментативный колориметрический (PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 1488 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 16 | Набор реагентов для определения Мочевины (кинетический метод) 8х40;8х10 мл №10521 | наб. | 1 | Фасовка: не менее 8х40;8х10 мл. Состав набора: Ферментативный реагент, субстрат, стандарт (13,3 ммоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод GLDH кинетический. Линейность сыворотка/плазма - не менее 50 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недели; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. |
| 17 | Набор реагентов для определения Мочевины 1250(5х250) №10521600 | наб. | 20 | Состав набора: Ферментативный реагент, субстрат, стандарт (13,3 ммоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод GLDH кинетический. Линейность сыворотка/плазма - не менее 50 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 18 | Набор реагентов для определения Триглицеридов 630(3х210) №10724600 | наб. | 5 | Состав набора: реагент, стандарт (2,28 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод ферментативный, колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 11,4 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 4 недель. Количество тестов не менее 630. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 19 | Набор реагентов для определения Холестерина 450(3х150) №10028600 | наб. | 48 | Состав набора: реагент, стандарт (5,17 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 19,3 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 2 недель. Количество тестов не менее 450. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 20 | Набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы 750(3х250) №12027600 | наб. | 5 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА буфером. Линейность не менее 700 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/рабочий реагент не менее 2 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 21 | Набор контрольных материалов Humatrol N (норма), лиоф. 6х5 мл №13511 | наб. | 6 | Состав набора: Лиофилизат. На основе бычьей сыворотки. Метод для калибровки или контроля качества. Аттестованные значения в области нормы. Не менее 40 аттестованных показателей. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее 7 дней, не менее 1 месяца при -20°. |
| 22 | Набор контрольных материалов Humatrol P (патология), лиоф. 6х5 мл №13512 | наб. | 6 | Состав набора: Лиофилизат. На основе бычьей сыворотки. Метод для калибровки или контроля качества. Аттестованные значения в области патологии. Не менее 40 аттестованных показателей. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее 7 дней, не менее 1 месяца при -20°. |
| 23 | Набор Мультикалибраторов AutoCal 4x5мл №13160 | наб. | 4 | Состав набора: Лиофилизат. На основе сыворотки человека. Для калибровки анализаторов производства в клинической биохимии. Аттестовано не менее 28 параметров. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее 7 дней, не менее 1 месяца при 20°С, 15-25°С не менее 8 часов. |
| 24 | Набор растворов для промывки зонда 2(4х20 мл) №16663/25 | уп. | 15 | Набор растворов предназначен для промывки системы анализатора. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). Объем не менее 2(4х20 мл). |
| 25 | Раствор для системной жидкости 4х25 мл №18971 | уп. | 5 | Фасовка: не менее 4х25 мл. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 26 | Набор контролей для креатинкиназы МВ 2х(2х2) мл №13611 | уп. | 1 | Фасовка: не менее 2х2 мл. Назначение: Контрольный материал двух уровней для проведения контроля качества при определении активности креатинкиназы МВ ферментативным с иммунным ингибированием методом. Состав набора: готовый к использованию контрольный материал на основе сыворотки человека. Стабильность после вскрытия: 2-8°С – не менее 5 дней; -18°С – не менее 4 недель. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 27 | Набор Калибраторов для креатинкиназы МВ 2х1 мл №13612 | уп. | 1 | Фасовка: не менее 2х1 мл. Назначение: Калибратор для проведения калибровки при определении активности креатинкиназы МВ ферментативным с иммунным ингибированием методом. Состав набора: готовый к использованию калибратор на основе сыворотки человека. Стабильность после вскрытия: 2-8°С – не менее 5 дней; -18°С – не менее 4 недель. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 28 | Набор Калибраторов для С3/С4/Трансферрин 2х1 мл №11117 | уп. | 1 | Фасовка: не менее 2х1 мл. Назначение: стандарт для проведения калибровки при количественном определении С3, С4 и трансферрина иммунотурбидиметрическим методом. Состав набора: стандарт, готовый к использованию. Стабильность после вскрытия: 2-8°С – не менее 6 недель. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 29 | Набор реагентов для определения Трансферрина 70(1х70) №11115600) | уп. | 5 | Фасовка: не менее 1х70 тестов. Состав набора: реагент. Пробы: сыворотка. Метод: турбидиметрический. Линейность: до 550 мг/дл. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8°С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 30 | Набор реагентов для определения Железа 360 (2х180) №12290600 | уп. | 5 | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: TPTZ. Линейность: не менее 215 мкмоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 31 | Набор реагентов для определения Холестерина ЛПВП 360(2х180) №10084600) | уп. | 10 | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 3,9 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 32 | Набор реагентов для определения Холестерина ЛПНП 180(2х90) №10094600) | уп. | 10 | Фасовка: не менее 2 х 90 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 25,8 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 33 | Измерительные кюветы, 1200 шт/уп. №16661/1 | уп. | 1 | Кюветы из оптического пластика, закрепленные в стрипы по пять кювет. Упаковка: не менее 1200 шт. Кюветы предназначены для проведения исследований на анализаторе Humastar 600. |
| 34 | 72.696 Микропробирки. 1.5 мл 39х10.8мм, РР, бесцветные, без крышки, 500 шт./уп. | уп. | 40 | Микропробирка (1.5 мл, 39х10.8 мм, нейтральная, без крышки, бесцветные, полипропилен). Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором «HUMASTAR 180». В упаковке не менее 500 штук. |
| 35 | 02.1063.001 Устройства вакуумные с поршнем для взятия проб крови c коагулянтом S-Monovette 9,0 мл, 92х16 мм, с активатором свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой 50шт./уп. | уп. | 8 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 9 мл, не менее 92х16 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 36 | 03.1397.001 Устройства вакуумные с поршнем для взятия проб крови c коагулянтом S-Monovette 5,5 мл, 75х15 мм, с активатором свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой, 50шт./уп. | уп. | 8 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 5,5 мл, не менее 75х15 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 37 | 05.1557.001 Устройства вакуумные с поршнем для взятия проб крови c коагулянтом S-Monovette 2,7 мл, 66х11 мм, с активатором свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой, 50шт./уп. | уп. | 8 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 2,7 мл, не менее 66х11 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 38 | 85.1162 Иглы трубчатые S-Monovette. 21 G x 1 1/2", зеленые, 100 шт/уп. | уп. | 2 | Двухсторонние, не менее 0.9х25 мм, 20 G x 1", силиконовое покрытие, стерильные, инд.уп. Игла соединена с держателем (холдером). Холдер иглы снабжен карабином для фиксации к стопороному механизму устройства для взятия крови. Игла и холдер во избежание повторного использования холдера должны быть неразборными. Внутренняя часть иглы закрыта латексным чехлом. Цветовая маркировка - желтые. Назначение: для венепункции и забора проб венозной крови в вакуумную пробирку с поршнем. Упаковка не менее 100 шт. |
| 39 | Маркер (стеклограф) №12003803 | шт. | 100 | Предназначен для нанесения водостойкой маркировки на стекло, пластик или керамику. Цвет синий. Толщина линии не более 2-3 мм. |
| 40 | 95.954 Маркер лабораторный водостойкий, черный. 10шт./уп. | шт. | 100 | Предназначен для нанесения водостойкой маркировки на стекло, пластик или керамику. Толщина линии не более 1мм., черный. Упаковка не менее 10 шт. |
| 41 | Реагенты Quo-Lab, 50 тестов №0055 | наб. | 8 | 50 тестов/наборе. |
| 42 | Набор реагентов для определения Билирубина общего/прямого 600мл №10062 | наб. | 1 | Фасовка: не менее 600 мл (3x100 мл Р1+3x3 мл Р2+3x100 мл Р3+1x1 мл калибратор). Метод с 2, 4-дихлоранилином (ДХА) – определение общего билирубина Метод с сульфаниловой кислотой (Йендрашика-Грофа) – определение прямого билирубина Конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 510 мкмоль/л, 546 (500–560) нм. Совместимость с биохимическим анализатором "Clima-15". |
| 43 | Набор реагентов для определения Билирубина прямой/общий (Ендр.-Гроф), 2х100; 2х9 мл №10740 | наб. | 2 | Фасовка: не менее 2х100; 2х9 мл. Состав набора: Реагент для определения общего билирубина, о-нитритный реагент, реагент для определения прямого билирубина, п-нитритный реагент. Пробы сыворотка, плазма. Метод Фотометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа. Линейность не менее 428 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С; 15-25°С до срока годности. Совместимость с биохимическим анализатором "Clima-15". |

Каталог продукции «Human» Германия.