РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку одноразового медицинского ангиографического материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому товару:

- При поставке весь товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида товаров.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ангиографические наборы Molnlycke | шт | 50 | Состав: 2 простыни для инструментального стола (± 5 cм): 150x140, впитывающая зона (± 5 cм): 75х140 (из 2х-слойного материала: 1 слой - нетканый впитывающий материал; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 60 микрон); 1 простыня для ангиографии (± 5 cм): 240х330 (Головной конец простыни - верхняя треть - должен быть из водонепроницаемого 2х-слойного материала с повышенными впитывающими свойствами: 1 слой - нетканый материал высокой плотности с впитывающей способностью не менее 5,5мл/дм2; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 40 микрон. Средняя и нижняя треть простыни в центральной части также должны быть изготовлены из 2х-слойного материала: 1 слой - нетканый, имеющий рельефную поверхность с абсорбирующей способностью не менее 2,3 мл/дм2; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 40 микрон, боковые части должны быть изготовлены из прозрачной полиэтиленовой плёнки толщиной не менее 40 мкр. для обзора панели управления; В зоне повышенного впитывания должны быть предусмотрены 2 отверстия (± 5 cм): 5х7 см для радиального доступа и 2 отверстия (± 0,5 cм): 7х9 см для бедренного доступа, по контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Края отверстий должны быть ровными, выполненными фабричным способом (не вырезаны ножницами от руки), во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. 1 простыня с адгезивным краем 50х50 ± 5 см (из 3х-слойного материала: 1 слой - впитывающий нетканый материал, имеющий рельефную поверхность для увеличения абсорбирующей способности (не менее 2,3 мл/дм2), 2 слой – полиэтилен толщиной не менее 40 микрон, 3 слой – впитывающий слой комфорта пациента; адгезивный край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. По краям клейкого края должны быть участки, размером 3±0,2 см, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю при работе с бельём. Края простыней должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. Материал простыней не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное, без использования швейной прострочки); 1 впитывающая пелёнка (±5 cм): 56х80 см; 2 целлюлозных полотенца (±1 cм): 19x25 cм из плотной армированной целлюлозы с ровным обработанным краем во избежание отделения волокон и фрагментации целлюлозного материала при намокании. Специальная маркировка для облегчения процесса раскладывания белья. Соответствие стандарту ГОСТ Р ЕН 13795, подтвержденное в сертификационном документе; высококачественное исполнение (ГОСТ Р ЕН 13795-3, раздел 4). Сложение простыней внутри упаковки должно позволять осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Комплект должен быть упакован 3-х кратно. Упаковка №1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка №2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). Упаковка № 3 (индивидуальная) из прочного пластика (прочность пластика должна исключать разрыв не по шву при вскрытии упаковки, а также повреждение целостности упаковки при ручных манипуляциях и транспортировке) для вскрытия в условиях операционной (стерильная). На упаковках №1 и №2 маркировка: артикул изделия, срок годности, метод стерилизации, координаты изготовителя. На упаковке №3 должны быть удаляемые клейкие стикеры для учета расходных материалов и переклеивания их в карту больного. Стикеры должны содержать следующую информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности, штрих код для электронного учета. Термошов по периметру индивидуальной упаковки должен иметь структурный рисунок после запаивания и ширину не менее 0,8 см. Должна быть обеспечена возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов, т.е. разведением сторон упаковки по периметру шва. |
| 2 | Медфляторы Angioline Россия | шт | 20 | Шприц-медфлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем 30 мл, шкала до 30 атм, замок для фиксации давления, устройство для быстрого опорожнения баллона. |
| 3 | Диагностические катетеры 5F Sim1 Cordis | шт | 5 | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, внутренний просвет катетера не менее 0.395", максимальное давление не более 1050psi. Объемная скорость кровотока не более 15 мл/сек. |
| 4 | Диагностические катетеры Terumo 4F 150см | шт | 5 | Катетер диагностический для коронарной, периферической и церебральной ангиографии. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных, 2 см. Наружный диаметр 5F. Внутренний просвет 0.047". Совместимость с проводником 0.038". Максимальное давление 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего политетрафторэтилен-покрытия. Мягкий атравматичный полипропиленовый кончик катетеров. Длина не менее 150 см. |
| 5 | Диагностические коронарные катетеры JL4 Cordis | шт | 10 | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JR4. Одноразовый, стерильный. |
| 6 | Диагностические коронарные катетеры JL5 Cordis | шт | 3 | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JL5. Одноразовый, стерильный. |
| 7 | Проводниковые катетеры 100см JR4 6F Adroit Cordis | шт | 10 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен). Длина дистального рентгенконтрасного кончика 5,1 (+/- 0,1) мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072". Наружный диаметр продникового катетера, не более 6 F. Диапазон длин проводникового катетера от 50 до 125 см. |
| 8 | Проводниковые катетеры 100см XB3.5 Adroit Cordis | шт | 5 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен). Длина дистального рентгенконтрасного кончика 5,1 (+/- 0,1) мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072". Наружный диаметр продникового катетера, не более 6 F. |
| 9 | Проводниковые катетеры 100см XB4 Adroit Cordis | шт | 5 | Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен). Длина дистального рентгенконтрасного кончика 5,1 (+/- 0,1) мм. Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072". Наружный диаметр продникового катетера, не более 6 F. Диапазон длин проводникового катетера от 50 до 125 см. |
| 10 | Диагностический проводник 300см Storq Soft 0.035 Cordis | шт | 10 | Материал – поддерживающий внутренний стержень – нержавеющая сталь, проксимальная часть без покрытия, средняя часть – лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен), 10 см от диcтального конца – лубрикантное силиконовое покрытие SLX. Кончик рентгеноконтрастный. Характеристики: наличие прямых и изогнутых кончиков. Изгиб проводников с прямым кончиком возможно моделировать самостоятельно. Возможность выбора проводников с обычным, мягким и сверх мягким кончиком. 5 единиц в упаковке. Комплектуется вращающим устройством. Размеры: диаметр 0,035”, длина 300 см. |
| 11 | Диагностический проводник Amplatz Super Stiff Cordis (супержесткий) 260 см 0.035 | шт | 5 | Материал – поддерживающий внутренний стержень из нержавеющей стали, лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен) оплетки стержня, гепариновое покрытие оплетки. Характеристики: поддерживающий внутренний стержень по всей длине проводника, наличие прямых и J-изогнутых проводников, радиус J-загиба в ассортименте 1,5 и 3 мм. Размеры: диаметр 0.035”, длина 260 см. |
| 12 | Проводник интервенционный Fielder 14inch 180см Asahi | шт | 10 | Общая характеристика: коронарный проводник 0.014 inch.; наличие специального силиконового покрытия, которое придает конструкции дополнительную упругость, эластичность и управляемость, защищает стенку сосуда от повреждения, снижает коэффициент трения его поверхности. Спираль 12 см., рентгеноконтрастная винтовая оплетка 3см. Рабочая длина 180 см. Износостойкий кончик с уникальной способностью сохранять форму. Отличная проходимость даже через извилистые участки сосуда. Гибкий шафт и атравматический кончик. Жесткость кончика 1.0г. Тип кончика прямой или изогнутый. |
| 13 | Проводник интервенционный Sion 14inch 180см Asahi | шт | 10 | Коронарный проводник. Покрытие проводника комбинированное, силикон-гидрофильное (силиконовое покрытие дистальной части, гидрофильное покрытие спирали и проксимальной части кончика). Износостойкий кончик с уникальной способностью сохранять форму. Возможность прохождения множественных поражений одним проводником. Благодаря многокомпонентной структуре кончика увеличены устойчивость и износостойкость. Рентгенконтрастный кончик 3 см (+/- 0,1). Спираль 28 см (+/- 0,1). Гидрофильное покрытие 28 см (+/- 0,1). Диаметр 0,36 мм (0.014”). Длина 180 см (+/- 1); Тип – прямой |
| 14 | Лучевые интродъюсеры Terumo 5F 23см | шт | 20 | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина не более 25 см, диаметр не более 5Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор А состоит из интродьюсера, дилататора, пластикового минипроводника (длина 45 см для 10 см. интродьюсера и 80 см. для 16 и 25 см интродьюсера, диаметр: 0,025” или 0,021”, прямой кончик), пластиковый внутривенный мини-катетер (на пункционной игле) 20Gх2"(0.9 х 51 мм), шприца 2,5 мл. Набор R состоит из интродьюсера, дилататора, пружинного минипроводника (длина 45 см для 10 см. интродьюсера и 80 см. для 16 и 25 см интродьюсера, диаметр 0,025”, прямой кончик), стандартной металической пункионной иглы 21Gх1½(0.8 х 38 мм),20Gх1½(0.9 х 38 мм) шприца 2,5 мл. |
| 15 | Лучевые интродъюсеры Terumo 6F 23см | шт | 15 | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина не более 25 см, диаметр не более 6 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор А состоит из интродьюсера, дилататора, пластикового минипроводника (длина 45 см для 10 см. интродьюсера и 80 см. для 16 и 25 см интродьюсера, диаметр: 0,025” или 0,021”, прямой кончик), пластиковый внутривенный мини-катетер (на пункционной игле) 20Gх2"(0.9 х 51 мм), шприца 2,5 мл. Набор R состоит из интродьюсера, дилататора, пружинного минипроводника (длина 45 см для 10 см. интродьюсера и 80 см. для 16 и 25 см интродьюсера, диаметр 0,025”, прямой кончик), стандартной металической пункионной иглы 21Gх1½(0.8 х 38 мм),20Gх1½(0.9 х 38 мм) шприца 2,5 мл. |
| 16 | Эмболизационный материал Embozene (в шприцах) 700мкм 2мл CeloNova | шт | 4 | Микросферы для контролируемой целевой дистальной эмболизации периферических артерий. Материал: гидрогель с полимерным покрытием из неорганического перфторированного полимера. Цветовая маркировка сфер в зависимости от размера (зеленая). Точная калибровка. Возможность сжатия - не менее 35% с возвратом к исходным размерам. Расфасовка по 2 мл стабильной суспензии микросфер в 5 мл физиологического раствора в шприце объемом 20 мл. Исключена агрегация и фрагментация в катетере. Не содержат компонентов животного происхождения, полностью синтетические. Наличие внешней гидрофильной поверхности с дополнительными свойствами: биосовместимости, биоинтертности, биостабильности и структурной интергации. Внутренний диаметр совместимого катетера не более .021". Размер 700 мкм. Паровая стерилизация. Наличие инструкции пользователя на русском языке и таблицы объемов рентгеноконтрастного вещества в каждой транспортной коробке. |
| 17 | Эмболизационный материал Embozene (в шприцах) 500мкм 2мл CeloNova | шт | 2 | Микросферы для контролируемой целевой дистальной эмболизации периферических артерий. Материал: гидрогель с полимерным покрытием из неорганического перфторированного полимера. Цветовая маркировка сфер в зависимости от размера (красная). Точная калибровка. Возможность сжатия - не менее 35% с возвратом к исходным размерам. Расфасовка по 2 мл стабильной суспензии микросфер в 5 мл физиологического раствора в шприце объемом 20 мл. Исключена агрегация и фрагментация в катетере. Не содержат компонентов животного происхождения, полностью синтетические. Наличие внешней гидрофильной поверхности с дополнительными свойствами: биосовместимости, биоинтертности, биостабильности и структурной интергации. Внутренний диаметр совместимого катетера не более .016". Размер 500 мкм. Паровая стерилизация. Наличие инструкции пользователя на русском языке и таблицы объемов рентгеноконтрастного вещества в каждой транспортной коробке. |
| 18 | Микрокатетер Corsair Asahi | шт | 1 | Конусообразный усиленный шафт. Внутренний шафт SHINKA. Гидрофильное полимерное покрытие дистальной части катетера 60см. Материал катетера: Полиуретан + Вольфрамовый порошок, а также Вольфрамовое плетение. Диаметр дистально шафта 2.6Fr , Диаметр проксимального шафта 2.8Fr. Внутренний диаметр кончика 0,015'' Внутренний диаметр шафта 0,018’’. Совместимость с проводниками 0,014’’ Максимальное давление 2070/300(кПа/psi). Общая длина 135, 150см |