III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 3 Лотов.

1. Общие требования к поставляемому товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности и гарантии. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) Товар должен быть новым, ранее не использованным, 2014 года выпуска;

3) Гарантия - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в цену договора поставки включаются расходы по монтажу, доставке и обучению персонала Заказчика;

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться соответствующими сертификатами качества и безопасности.

ЛОТ №1 - Поставка рентгеновского компьютерного томографа для нужд ООО«Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Характеристика параметра | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеновский компьютерный томограф от 16 срезов |  |
| 1.1 | Гентри |  |
|  | Диаметр туннеля гентри, см, не менее | 72 |
|  | Диапазон наклона гентри, град., не менее | +/- 30 |
|  | Тип охлаждения гентри | Воздушное |
|  | Панель управления гентри и столом пациента, расположенные с обеих сторон гентри | Наличие |
|  | Система позиционирования | Лазерная |
|  | Готовый набор автоматических голосовых команд для общения с пациентом до и после сканирования | Наличие |
|  | Язык голосовых команд | Русский |
|  | Возможность записи индивидуальных голосовых сообщений | Наличие |
|  | Система двухсторонней связи с пациентом | Наличие |
| 1.2 | Детектор |  |
|  | Время полного оборота, сек, не менее | 0,75 |
|  | Количество рядов детекторов в матрице, не менее | 16 |
|  | Максимальное количество одновременно полученных срезов, не менее | 16 |
|  | Максимальное анатомическое покрытие за 1 оборот гентри, мм, не менее | 16 |
|  | Минимальная коллимируемая толщина среза, мм, не менее | 1 |
| 1.3 | Стол для пациента |  |
|  | Возможность дистанционного управления столом | Наличие |
|  | Максимальный вес пациента с полным сохранением точности позиционирования, кг, не менее | 205 |
|  | Точность позиционирования, мм | +/- 0.25 |
|  | Максимальный диапазон сканирования, см, не менее | 180 |
|  | Набор всех необходимых аксессуаров для укладки пациента | Наличие |
|  | Диапазон вертикального перемещения стола для пациентов, мм, не менее | 580мм |
|  | Диапазон горизонтального перемещения стола, не менее | 2100 мм |
|  | Скорость перемещения стола, мм/с, не менее | 130 |
| 1.4 | Производительность и качество изображения: |  |
|  | Разрешающая способность, пар линий на см (при 0 % MTF), не менее | 21 |
|  | Скорость реконструкции изображений при матрице 512 х 512, кадров. в сек, не менее | 15 |
|  | Максимальная матрица изображения при сканировании, не хуже | 512х512 |
|  | Максимальное поле сканирования, мм, не менее | 430 |
|  | Низкоконтрастная чувствительность, мм при 0,3%, не более | 2 |
| 1.5 | Генератор |  |
|  | Мощность генератора, кВт, физическая или эквивалентная, не менее | 72 |
|  | Минимальное напряжение, кВ, не более | 80 |
|  | Максимальное напряжение, кВ, не менее | 135 |
|  | Минимальное значение тока, мА, не более | 10 |
|  | Максимальное значение тока, мА, не менее | 300 |
|  | Шаг изменения значения тока, не менее | 10 |
| 1.6 | Рентгеновская трубка |  |
|  | Теплоемкость анода, МТЕ, физическая или эквивалентная, не менее | 6,5 |
|  | Количество фокусных пятен | 2 |
|  | Максимальная длительность спирального сканирования, сек., не менее | 100 |
|  | Фильтры, фокусирующие излучение на зоне интереса | Наличие |
|  | Скорость охлаждения рентгеновской трубки, kHU/мин, не менее | 700 |
| 1.7 | Параметры сканирования |  |
|  | Обзорное сканирование | Наличие |
|  | Аксиальное сканирование | Наличие |
|  | Спиральное сканирование | Наличие |
| 1.8 | Программно-аппаратный комплекс |  |
|  | Состав программно-аппаратного комплекса |  |
|  | Консоль оператора | Наличие |
|  | Специализированная высокопроизводительная медицинская рабочая станция | Наличие |
|  | Комплект периферийного оборудования | Наличие |
|  | Консоль оператора |  |
|  | Жесткий диск. Объемом, Гб, не менее | 200 |
|  | Оперативная память, Гб, не менее | 3 |
|  | Количество мониторов, не менее | 1 |
|  | Модуль программного обеспечения для архивации | Наличие |
|  | Привод DVD-RW | Наличие |
|  | Модуль программного обеспечения для печати на плёнку | Наличие |
|  | Интерфейс для подключения к локальной сети стандарта Ethernet 10BaseT, 100BaseT и 1000BaseT | Наличие |
|  | Пакеты, установленные на консоли оператора для проведения исследования |  |
|  | Возможность управления сканом в ручном режиме | Наличие |
|  | Наличие протоколов исследования для спирального и аксиального исследования для всех анатомических областей | Наличие |
|  | Набор предустановленных протоколов исследований для детей различных возрастных групп | Наличие |
|  | Функция индивидуального подбора параметров экспозиции по результатам предварительного сканирования | Наличие |
|  | Функция снижения лучевой нагрузки при сканировании в плоскости X-Y | Наличие |
|  | Дополнительная фильтрация шума боковых проекций и улучшение низкоконтрастного разрешения | Наличие |
|  | Функция снижения лучевой нагрузки при сканировании вдоль оси Z | Наличие |
|  | Слежение за болюсом: |  |
|  | Функция автоматического запуска спирального сканирования по достижению уровня контрастного вещества в зоне интереса | Наличие |
|  | Функция слежения за болюсом контрастного вещества | Наличие |
|  | Наличие фильтра для снижения артефактов от металла | Наличие |
|  | Программное обеспечение для реконструкции, установленное на консоли оператора |  |
|  | Выполнение проекции максимальной / минимальной интенсивности | Наличие |
|  | Мультипланарная реконструкция, включая по произвольной изогнутой плоскости | Наличие |
|  | Программный пакет анализа объемов с автоматической сегментацией | Наличие |
|  | Режим реконструкции теневых поверхностей | Наличие |
|  | Специализированная высокопроизводительная медицинская рабочая станция для компьютерной томографии |  |
|  | Единый пользовательский интерфейс консоли управления томографом и на рабочей станции | Наличие |
|  | Оперативная память, Гб, не менее | 16 |
|  | Жесткий диск. Объемом, Гб, не менее | 1000 |
|  | Модуль программного обеспечения для архивации | Наличие |
|  | Привод DVD-RW | Наличие |
|  | Модуль программного обеспечения для печати на плёнку | Наличие |
|  | Количество мониторов | 2 |
|  | Приложение для просмотра серий КТ-изображений на планарном, послойном и объемном уровнях | Наличие |
|  | Мультипланарная реконструкция, включая по произвольной изогнутой плоскости | Наличие |
|  | Трансформация в масштабе реального времени КТ-изображений в любую заданную плоскость | Наличие |
|  | Экспорт в графические форматы (bmp, jpeg, avi) | Наличие |
|  | Виртуальная эндоскопия | Наличие |
|  | Автоматическое продвижение по полому органу без выхода за пределы стенок | Наличие |
|  | Возможность регистрации результатов в виде фильма результатов эндоскопического осмотра | Наличие |
|  | Выполнение проекции максимальной / минимальной интенсивности | Наличие |
|  | Возможность проведения сегментирования | Наличие |
|  | Функция автоматического удаления стола при реконструкции объемов | Наличие |
|  | Точка, поставленная на область интереса, фиксирует свою позицию во всех режимах отображения (срез, слой, эндо, объём) | Наличие |
|  | Пакет визуализации реконструкции объёма со следующими возможностями: |  |
|  | Управление значениями прозрачности и непрозрачности | Наличие |
|  | Режим цветной объёмной реконструкции | Наличие |
|  | Специализированное программное обеспечение медицинской рабочей станции |  |
|  | Виртуальная колоноскопия | Наличие |
|  | Анализ сосудов | Наличие |
|  | DICOM: |  |
|  | -DICOM WorkList (получение аппаратом списка запланированных исследований из внешней информационной системы) | Наличие |
|  | -DICOM Store (передача изображений во внешний электронный архив или рабочую станцию) | Наличие |
|  | -DICOM MPPS (передача аппаратом информации о начале и окончании исследования во внешнюю информационную систему) | Наличие |
|  | -Разъем 8Р8С (синоним RJ-45) для подключения к локальной вычислительной сети по технологии 10BASE-T или 100BASE-T или 100BASE-TX (витая пара) | Наличие |
|  | -Подтверждение DICOM сервисов путем предоставления соответствующей документации (DICOM Conformance Statements) | Наличие |
|  | -Доступность функции настройки DICOM-соединения (открытая для пользователя функция или предоставление логина и пароля по требованию ЛПУ без дополнительной оплаты) | Наличие |
| 1.9 | Дополнительные аксессуары |  |
|  | Комплект электрооборудования для подключения компьютерного томографа к электроснабжению | Наличие |
|  | Набор фантомов | Наличие |
|  | Тележка для Гентри | Наличие |
| 2 | Прочие условия |  |
|  | Предоставление владельцу эксплуатационной документации, необходимой для поддержания поставленной медицинской техники в исправном, работоспособном состоянии (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, методика поверки средств измерений, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, сан.эпид.заключение и др.) на русском языке | Наличие |
|  | Обучение медицинских специалистов заказчика работе на аппарате | Наличие |
|  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие |
|  | Гарантия на всю систему, не менее | 12 месяцев |
|  | Поставляемое оборудование должно быть выпуска не ранее 2014 г., не бывшее в употреблении, не восстановленное | Наличие |

ЛОТ №2 - Поставка автоматического инъектора для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Характеристика параметра | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект периферийного оборудования: |  |
| 1.1 | Автоматический инъектор для введения контрастного вещества с набором расходных материалов | Наличие |
|  | Система ELS | Наличие |
|  | Автоматический режим сохранения энергии «stand-by» | Наличие |
|  | Держатели инъекционного цилиндра с антиабразивным покрытием | Наличие |
|  | Клавиши ручного управления движения поршнем | Наличие |
|  | Панель управления | Размер: не менее 10,4 дюймов, цветная, полноценный активный Touch screen - для ввода и вывода данных |
|  | Дистанционное управление | Бескабельное. Отсутствие кабеля между инъектором и дистанционным управлением. Цветной, полноценный активный Touch screen - для ввода и вывода данных |
|  | Встроенные подогреваемые держатели для шприц-колб | Наличие |
|  | Материал исполнения корпуса | Алюминий |
|  | Варьируемый объем инъекции | 1 – 200 мл, шаг настройки 1 мл |
|  | Масса не более - инъектор | 24 кг |
|  | Максимальное рабочее давление: - режим КТ | 21 бар |
|  | Интервал варьирования: | 5 - 21 бар, шаг настройки 1 бар |
|  | Скорость заправки | 1 – 5 мл/сек |
|  | Скорость введения | 0,1 - 10 мл/сек, шаг настройки 0,1 мл/сек |
|  | Инъекционные профили | 80 |
|  | Инъекционные фазы Задержка фазы | 1 – 6 1 – 255 сек |
|  | Масса дистанционного управлениения | Не более 1,15 кг |
|  | Скорость хода поршня при управлении ручными клавишами | 1-5 мл/сек (выдвижение) 3-5 мл/сек (задвижение) |
|  | Радиосвязь | Bluetooth 2.0 |
|  | Диапазон частот | 2,402-2,48 ГГц |
|  | Условия эксплуатации: - температура помещения - относительная влажность воздуха - давление воздуха | 10° - 40°С 30% - 75% 700 - 1060гПа |
| 1.2 | Набор расходного материала для автоматического инъектора | Наличие |
|  | Емкость на 200 мл | Наличие |
|  | Максимальное давление | не менее 305 psi |
|  | Трубка для наполнения QFT | Наличие |
|  | Кол-во наборов в одной коробке | Не менее 50 шт. |
|  | Письмо от производителя аппарата о совместимости и качестве поставляемых наборов с автоматическим инъектором | Наличие Примечание: * эквивалент не предусмотрен по причине необходимости обеспечения взаимодействия товара с товарами, используемыми заказчиком, и закупки расходных материалов к оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. |

ЛОТ №3 - Поставка источника бесперебойного питания для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Характеристика параметра | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания мощностью не менее 100 кВА, двойного преобразования, со встроенным в корпус ИБП выходным разделительным трансформатором и IGBT выпрямителем | Наличие |
|  | Мощность ИБП, кВА / кВт, не менее | 100 / 90 |
|  | Количество фаз на входе | 3 |
|  | Количество фаз на выходе | 3 |
|  | Микропроцессор инвертора | Наличие |
|  | Микропроцессор выпрямителя | Наличие |
|  | Микропроцессор переключателя | Наличие |
|  | Автоматическая система диагностики | Наличие |
|  | Возможность прекращения подачи питания на нагрузку без отключения ИБП | Наличие |
| 1.1 | ВЫПРЯМИТЕЛЬ |  |
|  | IGBT выпрямитель | Наличие |
|  | Напряжение на входе, В | 3 x 400/230В ± 20%, возможность регулировки на 380В и 415В |
|  | Входная частота | 50/60 Гц ±10% |
|  | Номинальный входной ток при заряженной батарее, А, не более | 125 |
|  | Макс. входной ток при номинальном напряжении и зарядке аккумуляторной батареи, А, не более | 157 |
| 1.2 | ИНВЕРТОР |  |
|  | Напряжение на выходе инвертора | 3 x 400/230В (диапазон настройки: ±5% от номинального значения), по выбору 380В, 415В±5% |
|  | Допуск выходного напряжения | ±1% статич. (симметричная нагрузка) ±2% статич. (несимметричная нагрузка) ±5% динамич. (скачок нагрузки 0100% 0 |
|  | Выходная частота | 50 Гц (возможность настройки на 60 Гц) |
|  | Форма напряжения | Синусоидальная |
|  | Коэффициент нелинейных искажений, не более | 1% (линейная нагрузка) 3% (нелинейная нагрузка) |
|  | Перегрузочная способность в течение 10 мин., не менее | 125% |
|  | Перегрузочная способность в течение 1 мин., не менее | 150% |
|  | Перегрузочная способность в течение 100 мс, не менее | 200% |
|  | Защита против короткого замыкания | Наличие |
|  | Пульсация постоянного напряжения при отсоединенной батарее | макс. ±1% эфф |
| 1.3 | БАЙПАС |  |
|  | Перегрузочная способность постоянно, не менее | 150% |
|  | Перегрузочная способность в течение 1 мин., не менее | 200% |
|  | Перегрузочная способность на 1 период, не менее | 1000% |
|  | Ток короткого замыкания (4,5 сек, затем отключение), А, не менее | 290 |
| 1.4 | ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
|  | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | 95 |
|  | Уровень шума, дБ (А), не более | 62 |
|  | Система охлаждения | Воздушная, принудительная |
|  | Пылевлагозащищенность | IP21 |
|  | Габариты ИБП cо встроенным трансформатором (ВхШхГ), мм, не более | 1670 х 820 х 830 |
|  | Вес ИБП cо встроенным выходным трансформатором, кг | не менее 620 не более 650 |
|  | Габариты батарейного кабинета (ВхШхГ), мм, не более | 1670 х 820 х 830 |
|  | Вес батарейного кабинета с батареями, кг | Не менее 950 Не более 1100 |
|  | Срок службы аккумуляторных батарей согласно стандарту EUROBAT, не менее | 12 лет |
|  | Тепловыделение при 100% нагрузке ИБП, кВт, не более | 6 |