РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских изделий для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 5 лотов.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

ЛОТ №1 Поставка металлоконструкций для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерферентный винтовой фиксатор | шт | 10 | Фиксатор артроскопический должен быть имплантируемый винтовой. Должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - полимолочной кислоты и обладать костнопроводящими свойствами. Диаметр винта должен быть 6-8 мм и иметь длину не менее 30 мм. Должен быть предназначен для фиксации четырехпрядного мягкотканого трансплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости. Фиксатор должен вводиться в предварительно установленную расширяющуюся тибиальную гильзу, малую. Должен поставляться в стерильной упаковке. |
| 2 | Набор фиксаторов-спиц для поперечной фиксации трансплантата | шт | 10 | Фиксаторы-спицы должны быть изготовлены из биорассасывающегося материала - полимера полимолочной кислоты. Должны иметь острый конусовидный конец. Диаметр не более 2,7 мм, длина не менее 42 мм. Предназначены для фиксации трансплантата кость-связка-кость передней крестообразной связки в бедренной кости. Должны поставляться в стерильной упаковке по 2 шт. с двумя гильзами соответствующего диаметра и троакаром для введения в кость при фиксации. |
| 3 | Якорный фиксатор-саморез, 5 мм | шт | 10 | Якорный фиксатор – саморез должен быть изготовлен из титанового сплава. Должен иметь форму винта длиной 13-14 мм и диаметром 5-6 мм. В отверстия в основании фиксатора должны быть проведены две нерассасывающиеся нити (разного цвета). Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере и быть предназначенным для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости. Должны поставляться в стерильной упаковке. |
| 4 | Однополюсной биполярный эндопротез тазобедренного сустава | шт | 10 | Состоит из: - Ножка–1 шт; - Централизатор–1 шт; - Головка 28 мм-1 шт; - Биполярная чашка 28 мм–1 шт; - Полиэтиленовый вкладыш; - Костный цемент 40 г.–2 шт. 1.1.1. Бедренный компонент (ножка). Материал - нержавеющая сталь. Форма - клиновидная в трех плоскостях без воротничка. Количество типоразмеров - не менее 6-ти. Поверхность ножки должна быть гладкой и отполированной. Шеечный угол - 135º. Тип конуса шейки - 6º. Ножка должна оснащаться дистальным централизатором из высокомолекулярного полиэтилена. С увеличением размера ножки ее длина должна оставаться неизменной и составлять 130 мм. 1.1.2. Головка должна быть изготовлена из нержавеющей стали и иметь не менее 2-х типоразмеров по диаметру: 28 и 32 мм и не менее 3-x типоразмеров по длине шейки. 1.1.3. Биполярная чашка изготовлена из титанового сплава. Количество типоразмеров не менее 7. Размерный ряд от 42 мм до 54 мм с шагом 2 мм. Поверхность гладкая и отполированная. На чашке должен быть механизм фиксации вкладыша в виде раздвижного кольца, которое позволяет интраоперационную замену вкладыша без его повреждения. 1.1.4. Вкладыш изготовлен из ультравысокомолекулярного полиэтилена, по краю должна быть канавка для фиксации в биполярной чашке. Внутренний диаметр вкладыша не более 28 мм. |
| 5 | Эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации с вкладышем | шт | 20 | Состоит из: - Чашка бесцементная-1 шт; - Полиэтиленовый вкладыш чашки с высокой стенкой 28.0 мм–1 шт; - Модульная головка 28 мм-1 шт; - Низкопрофильный самонарезающийся ацетабулярный титановый винт диаметром 6,5мм–2 шт; - Бедренная ножка эндопротеза бесцементная–1 шт. 1.1.1. Вертлужный компонент (чашка и вкладыш) должен состоять из металлической чашки и вкладыша из высокомолекулярного полиэтилена . 1.1.2. Чашка должна изготовляться из сплава Ti-6Al-4V, иметь форму полусферы и покрытие в виде титановой проволоки или сетки для костного врастания. 1.1.3. Спектр размеров чашек – с 44мм до 66мм, с возможностью предоставления мини (с 36мм) и макси (до 80мм) размеров. 1.1.4. Запорный механизм чашки должен быть выполнен в форме раздвижного кольца, позволяющего интраоперационную замену вкладыша без его повреждения. 1.1.5. Метод фиксации чашки – пресс-фит с возможностью введения не менее трех де-ротационных винтов. 1.1.6. Вкладыш из высокомолекулярного полиэтилена должен иметь централизующий пост и фестончатые края для обеспечения деротации, а также поставляться как минимум 2-х видов: с 0° и 10° элевацией. 1.1.7. Головка должна быть изготовлена из CoCr-сплава, иметь не менее 3-х типоразмеров по длине шейки диаметром 28 мм, конус - 12/14. 1.1.8. Костные винты для фиксации вертлужного компонента. Материал должен быть сплав Ti-6Al-4V. Диаметр - 6,5 мм. Длина не хуже 15мм, 20мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 50мм. Бедренный компонент должен быть изготовлен методом изотермической ковки, из титанового сплава, не содержащего аллергенного ванадия, должен соответствовать международному стандарту ISO-5832-11. Ножка протеза должна быть клиновидной во всех плоскостях. В поперечном сечении ножка должна иметь вид прямоугольника. Компонент должен иметь не менее 13 типоразмеров и предусматривать как стандартную (шеечно-диафизарный угол 145°), так и латерализованную (шеечно-диафизарный угол 135°) версию. Интраоперационная замена стандартной ножки на латерализованную ножку такого же размера не должна приводить к изменению длины конечности (то есть шейка латерализованной ножки должна компенсировать потенциальное укорочение). По передней и задней поверхности ножка должна иметь ребра, обеспечивающие дополнительную первичную стабильность протеза и увеличивающими площадь остеоинтеграции. Ребра должны быть заостренными и в сечении должны иметь форму призмы. Количество ребер должно изменяться с увеличением размера ножки от трех до пяти. Ребра, как по задней, так и по передней поверхности должны быть выстроены по эллиптической кривой, то есть высота каждого последующего ребра должна увеличиваться к центру ножки. Длина каждого ребра от периферии к центральной части протеза должна нарастать с тем, чтобы центральное и самое длинное ребро составляло не более половины общей длины ножки. Дистальная часть протеза должна быть заужена, чтобы после имплантации конец протеза не обтурировал костномозговой канал. Должна быть предусмотрена версия ножки с гидроксиапатитовым покрытием в проксимальной части. Конус должен быть 12/14 мм. С увеличением типоразмера длина шейки эндопротеза не должна возрастать. Первичная фиксация методом пресс-фит, в основном в проксимальной части бедренной кости, вторичная-остеоинтеграция. |
| 6 | Эндопротез плечевого сустава | шт | 1 | Состоит из: Ножка эндопротеза, Головка плечевого протеза, Костный цемент. Ножка: Материал кобальт-хром. Ножка имеет возможность присоединения дополнительного вкладыша для увеличения длины. Дополнительный вкладыш выполнен из титана. Метод крепления вкладыша к ножке протеза - конусный. Головка плечевого протеза: Гленосферная часть головки имеет три варианта: Эксцентриковая, центрированная и с увеличиной площадью латеральной зоны суставной поверхности. Материал кобальт-хром. Высота 18 мм, диаметр 44 мм. Стерильная упаковка. |
| 7 | Интрамедуллярный канюлированный штифт для голени с винтами | шт | 3 | Интрамедуллярный канюлированный штифт для голени с винтами Имплант должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Штифт большеберцовый, интрамедуллярный, канюлированный, c 3-мя блокируемыми отверстиями в дистальном конце (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ" в сагиттальной плоскости) и дополнительным овальным, полиаксиальным отверстием под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости в 6 мм от дистального конца, и 3-мя блокируемыми отверстиями в проксимальном конце (два круглых под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и одно овальное "динамическое" во фронтальной плоскости) под блокирующие винты 3,8 мм и 4,8 мм. Размерность: диаметр 8,0 мм длина от 285 мм до 420 мм с шагом 15 мм, диаметр 9,0 мм, 10,0 мм, длина от 255 мм до 420 мм с шагом 15 мм. Винт-заглушка концевая коническая, материал -сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Винт костный запирающий, диаметр 3,8 мм длина от 30 мм до 48 мм с шагом 2 мм; диаметр 4,8 мм длина от 30 мм до 52 мм с шагом 2 мм, материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Комплектация: большеберцовый интрамедуллярный штифт - 1 шт.; винт заглушка- 1 шт.; винт костный запирающий-4 шт. Все имплантаты должны иметь маркировку производителя, с указанием индивидуального кода изделия. Импланты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию. |
| 8 | Интрамедуллярный канюлированный штифт для бедра с винтами | шт | 3 | Интрамедуллярный канюлированный штифт для бедра с винтами Имплант должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Штифт бедренный интрамедуллярный, канюлированный, с 2-мя блокируемыми отверстиями в проксимальной части (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) и 2-мя блокируемыми отверстиями в дистальном конце (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП. Размерность: диаметр 9,0 мм, 10,0 мм. 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм длина от 300 мм до 420 мм с шагом 20 мм. Винт-заглушка концевая коническая, материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. Винт костный запирающий, диаметр 4,8 мм длина от 26 мм до 74 мм с шагом 2 мм, материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 177. Комплектация: бедренный интрамедуллярный штифт - 1 шт; винт заглушка- 1 шт.; винт костный запирающий - 4 шт. Все имплантаты должны иметь маркировку производителя, с указанием индивидуального кода изделия. Импланты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию. |
| 9 | Набор узкой прямой пластины и винтов LCP для остеосинтеза | шт | 2 | Набор узкой пластины и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза голжен состоять из пластины с угловой стабильностью узкой прямой 7 - 12 отв. – 1 шт., винтов блокирующих 5,0 х 20-50 мм - 4 шт., винтов кортикальных 4,5 х 28-52 – 5 -8 шт. по выбору хирурга. Диафизарные 4,5 пластины должны существовать в двух версиях – узкая и широкая. Пластины должны иметь выборки по нижней поверхности, для снижения площади контакта с надкостницей (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины, обеспечивающие, в том числе, равномерную жесткость на протяжении пластины). Пластины должны иметь отверстия, позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополнительных внешних устройств. Пластина должна быть совместима с 4,5 мм (кортикальными), 5,0 блокированными и 6,5 (спонгиозными) винтами. Толщина пластины – 4,6 мм, ширина 13,5 мм, расстояние между отверстиями – 18,0 мм – для узкой версии. Толщина пластины – 6,0 мм, ширина 17,5 мм, расстояние между отверстиями – 18,0 мм – для широкой версии. Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |
| 10 | Набор малой прямой пластины и винтов LCP для остеосинтеза | шт | 2 | Набор малой прямой пластины и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза должен состоять из пластины с угловой стабильностью малой прямой 7 - 9 отв. – 1 шт., винтов блокирующих 3,5 мм х 10-18мм – 4 шт., винтов кортикальных 3,5 мм х 16-20мм - 3 - 5 шт. по выбору хирурга. Диафизарные 3,5 пластины должны иметь выборки по нижней поверхности, для снижения площади контакта с надкостницей (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины, обеспечивающие, в том числе, равномерную жесткость на протяжении пластины). Пластины должны иметь отверстия, позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополнительных внешних устройств. Пластина должна быть совместима с 3,5 мм (кортикальными, блокированными) и 4,0 (спонгиозными) винтами. Толщина пластины – 4,0 мм, ширина 11,0 мм, расстояние между отверстиями – 13,0 мм. Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |
| 11 | Набор реконструктивной пластины и винтов LCP для остеосинтеза | шт | 2 | Набор пластины и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза костей таза должен состоять из пластины с угловой стабильностью реконструктивная 7 - 12 отв. – 1 шт., винтов блокируюших 3,5мм 10-40мм - 4 шт., винтов кортикальных 3,5 мм х 14-40 мм 3 – 8 шт. по выбору хирурга. Реконструктивная 3,5мм пластина должны быть выполнена по специальной технологии, приводящей к снижению жесткости материала. Дизайн пластины с боковыми выборками должен позволять моделировать пластину в трех плоскостях. Реконструктивные пластины должны быть совместимы с винтами 3,5 (кортикальные, блокированные) и 4,0 (спонгиозные) Реконструктивные пластины должны иметь отверстия, позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополнительных внешних устройств. Толщина реконструктивной пластины – 2,8 мм ширина – 10,0 мм, расстояние между отверстиями – 12,0 мм. Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |
| 12 | Набор пластины и винтов LCP для остеосинтеза пяточной кости | шт | 1 | Набор пластины и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза пяточной кости должен состоять из пластины пяточной с угловой стабильностью 14 отв. – 1 шт., винтов блокируюших 3,5мм 10-40мм - 4 шт., винтов кортикальных 3,5 мм х 14-40 мм 6 шт. по выбору хирурга. Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |
| 13 | Набор реконструктивной пластины и винтов для остеосинтеза | шт | 3 | Должен состоять из пластины реконструктивной 6 – 16 отв. – 1 шт.; винтов кортикальных 3,5 мм х 14-50 мм – 6 - 16 шт. |
| 14 | Набор узкой прямой комбинированной пластины и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза | шт | 3 | Должен состоять из пластины узкой прямой комбинированной с у/с 9-12 отв. – 1 шт, винтов кортикальных, блокирующих 5,0 х 20-25 мм – 2 шт, винтов кортикальных 4,5 х 26-38 мм – 2 - 5 шт., винтов кортикальных, блокирующих 3,5 х 30-35 мм – 2 шт, винтов кортикальных 3,5 х 26-36 мм – 3 шт Пластина узкая прямая с угловой стабильностью (под винты д. 5,0 мм). Материал - сплав титана. Толщина – 4,5 мм. Ширина – 13,0 мм. Винт кортикальный 4,5 мм х 38-46 мм. Материал - сплав титана. Æ резьбы – 4,5 мм. Æ тела резьбы – 3,2 мм. Æ головки – 8,0 мм. Размер шестигранника – 3,5 мм. Резьба по всей длине. Винт кортикальный д. 5,0 мм (шестигранник – 3,5 мм). Æ резьбы – 5,0 мм, Æ головки – 6,5. - коническая часть резьбы – 2-х заходная. Винты имеют прямую метчиковую заточку. Материал - сплав титана. Цвет – светло-серый. Винт кортикальный д. 3,5 мм (шестигранник – 2,5 мм). Æ резьбы – 3,5 мм, Æ головки – 4,7 мм. Коническая часть резьбы – 2-х заходная. Винты имеют прямую метчиковую заточку. Материал - сплав титана. Цвет – светло-серый. |
| 15 | Набор крючковидной пластины и винтов для остеосинтеза ключицы | шт | 2 | Должен состоять из пластины крючковидной 4-6 отв. – 1 шт.; винтов кортикальных 3,5 мм х 14-20 мм – 6 - 8 шт. |
| 16 | Интерферентный винт | шт | 3 | Должен быть из сплава титана. Размерный ряд не хуже: 7х30мм, 8х30 мм, 9х 30 мм, 7х25 мм, 8х25 мм, 9х25 мм. Должен быть канюлированным. |
| 17 | Лигаментарный винт | шт | 3 | Должен быть из сплава титана. Размерный ряд не хуже: 7х30мм, 8х30 мм, 9х 30 мм. Должен быть канюлированным. |
| 18 | Набор минипластины титановой и винтов для остеосинтеза | шт | 10 | Должен состоять из: минипластины титановой 4-8 отв – 1 шт, винтов кортикальных 2,0 – 4-8 шт. |
| 19 | Набор пластины и винтов для остеосинтеза пяточной кости | шт | 2 | Должен состоять из пластины пяточной 14 отв. 61 мм – 1 шт.; винтов кортикальных 3,5 мм х 32-40 мм – 12 шт. |
| 20 | Винт Шанца 150-180 мм | шт | 5 | 150-180 мм |
| 21 | Зажим открытый универсальный | шт | 5 | открытый универсальный |
| 22 | Зажим трубка к трубке | шт | 5 | трубка к трубке |
| 23 | Трубка несущая длина 150 мм | шт | 5 | несущая длина 150 мм |
| 24 | Трубка несущая длина 300 мм | шт | 5 | несущая длина 300 мм |
| 25 | Трубка несущая длина 400 мм | шт | 5 | несущая длина 400 мм |
| 26 | Винт Шанца 4.0, L=80 мм | шт | 5 | 4.0, L=80 мм |
| 27 | Винт Шанца 4.0/3.0, L=80 мм | шт | 5 | 4.0/3.0, L=80 мм |
| 28 | Зажим 4.0/2.5 закрытый | шт | 5 | 4.0/2.5 закрытый |
| 29 | Зажим 4.0/2.5 открытый | шт | 5 | 4.0/2.5 открытый |
| 30 | Зажим 4.0/4.0 закрытый | шт | 5 | 4.0/4.0 закрытый |
| 31 | Зажим 4.0/4.0 открытый | шт | 5 | 4.0/4.0 открытый |
| 32 | Штанга несущая L=100 мм | шт | 5 | несущая L=100 мм |
| 33 | Штанга несущая L=120 мм | шт | 5 | несущая L=120 мм |
| 34 | Штанга несущая L=140 мм | шт | 5 | несущая L=140 мм |
| 35 | Штанга несущая L=180 мм | шт | 5 | несущая L=180 мм |
| 36 | Штанга несущая L=200 мм | шт | 5 | несущая L=200 мм |
| 37 | Штанга несущая L=60 мм | шт | 5 | несущая L=60 мм |
| 38 | Штанга несущая L=80 мм | шт | 5 | несущая L=80 мм |
| 39 | Набор 1/3 трубчатой пластины и винтов для остеосинтеза | шт | 10 | Должен состоять из пластины 1/3 трубки 6 - 10 отв. – 1 шт.; винтов кортикальных 3,5 мм х 14-50мм – 6 - 10 шт; винтов губчатых 4,0 мм х 35-45 мм, резьба 14 мм – 0 - 4 шт.; шайб малых – 0 - 4 шт. Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |
| 40 | Набор 1/3 трубчатой пластины и винтов для остеосинтеза LCP | шт | 2 | Должен состоять из пластины 1/3 трубкис угловой стабильностью 6 - 10 отв. – 1 шт.; винтов кортикальных блокирующих 3,5 мм х 10-14 мм – 4 шт.; винтов кортикальных 3,5 мм х 14-50мм – 2 - 6 шт.; винтов губчатых 4,0 мм х 35-45 мм, резьба 14 мм – 0 - 4 шт.; шайб малых – 0 - 4 шт. Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |
| 41 | Набор прямой комбинированной пластины и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза | шт | 3 | Должен состоять из пластины узкой прямой комбинированной с у/с 9-12 отв. – 1 шт, винтов кортикальных, блокирующих 5,0 х 20-25 мм – 2 шт, винтов кортикальных 4,5 х 26-38 мм – 2 - 5 шт., винтов кортикальных, блокирующих 3,5 х 30-35 мм – 2 шт, винтов кортикальных 3,5 х 26-36 мм – 3 шт Пластина узкая прямая с угловой стабильностью (под винты д. 5,0 мм). Материал - сплав титана. Толщина – 4,5 мм. Ширина – 13,0 мм. Винт кортикальный 4,5 мм х 38-46 мм. Материал - сплав титана. Æ резьбы – 4,5 мм. Æ тела резьбы – 3,2 мм. Æ головки – 8,0 мм. Размер шестигранника – 3,5 мм. Резьба по всей длине. Винт кортикальный д. 5,0 мм (шестигранник – 3,5 мм). Æ резьбы – 5,0 мм, Æ головки – 6,5. - коническая часть резьбы – 2-х заходная. Винты имеют прямую метчиковую заточку. Материал - сплав титана. Цвет – светло-серый. Винт кортикальный д. 3,5 мм (шестигранник – 2,5 мм). Æ резьбы – 3,5 мм, Æ головки – 4,7 мм. Коническая часть резьбы – 2-х заходная. Винты имеют прямую метчиковую заточку. Материал - сплав титана. Цвет – светло-серый. |
| 42 | Протез твердой мозговой оболочки | шт | 3 | Используется при операциях на головном и спинном мозге. Биосовместима. Материал изготовления - чистый политетрафторэтилен. Наличие следующих свойств: 1) растяжимость; 2) высокую эластичность; 3) устойчивость к сгибу и скручиванию; 4) сопротивляемость распространению инфекции. Размеры не менее 5х6 см. Обеспечивает минимальное срастание с окружающими тканями. Наличие возможности использования бесшовной фиксации. Мембрана не требует предварительной обработки кровью. Предусмотрена повторная стерилизация до трех раз газом или паром без изменения его механических и структурных свойств. |
| 43 | Система для транспедикулярной фиксации позвоночника | шт | 2 | Система для транспедикулярной фиксации поясничного отдела позвоночника состоит из: не менее чем четырех транспедикулярных винтов, четырех гаек, гладкого стержня и поперечной стяжки. Изготовлена из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) ИСО 5832-3, ГОСТ Р ИСО 10993. Литерная маркировка производителя. Транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа» и самонарезающую коническую резьбу, компрессирующую в той части, которая находится в ножке позвонка, и широколопастную - для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга. не менее 40 градусов. Головка винта имеет внутреннюю резьбу и на наружной поверхности присутствует два углубления под держатель винта, а так же под инструмент, которым в случае необходимости притягивают стержень к винту. Винт рассчитан под стержень диаметром не более 5,5 мм. Диаметр винта, в диапазоне 5 - 7 мм (шаг не более 1 мм). Размерный ряд длин винта, в диапазоне 35- 50 мм (шаг не более 5 мм). Размеры головки винта: - высота не более 15,0 мм; - саггитальная ширина не более 11,2 мм; - ширина не более 15,0 мм. Гайка для транспедикулярного винта с внешней резьбой рассчитана под шестигранный ключ, которым производится как первоначальное, так и окончательное закручивание. На гайке присутствует маркировка производителя. Размер посадочного гнезда гайки не более 9 мм. Резьба имеет амортизирующую конфигурацию за счет отрицательного угла вкручивания внутри винта. Отрицательный угол предотвращает расклинивание тела крючка или транспедикулярного винта. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип, который врезается в поверхность стержня и добавляет прочности узлу «винт-стержень-гайка». Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации. Диаметр гладкого стержня не более 5,5 мм. Длина гладкого стержня, с возможностью тримминга специальными кусачками не менее 500 мм. Поперечная стяжка (только 2 точки фиксации) состоит из: поперечной балки прямоугольной формы, поперечного среза и двух свободно перемещающихся на ней крючков-захватов стержня. Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку-«звездочку». Стяжка устанавливается как на контракцию стержней, так и на дистракцию. Длина балки поперечной стяжки не менее 120 мм. Балка поперечной стяжки имеет возможность триммироваться и изгибаться при необходимости. |
| 44 | Пластина сферическая для краниопластики в комплекте с винтами. | шт | 2 | Пластина перфорированная для краниопластики изготовлена из чистого титана, ГОСТ Р ИСО 10993. Радиус сферы не менее 110 мм - не более 130 мм. Размер перфарированной пластины не менее 100мм х 100мм. Структура сетки - стандарт наличие. Форма пластины предотвращает деформацию отверстий при изгибании. Количество винтов не менее 10 шт. Диаметр стандартного винта не менее 1,4 мм – не более 1,5мм. Длина стандартного винта не менее 4 мм – не более 6мм. Стандартный винт с самонарезающей резьбой, при установке не требует использования метчика. Стандартный винт изготовлен из чистого титана. Сферическая форма головки винта позволяет изменять угол фиксации. |
| 45 | Система для окципитоспондилодеза при краниовертебральных поражениях. | шт | 1 | Состоит из: 1. Затылочные пластины – 2 шт; 2. Стержни диаметром не более 3,5 мм длина не менее 240 мм - 2 шт; 3. Коннектор поперечный – 1 шт; 4. Шейные крючки – 4 шт; 5. Блокирующие винты – 4 шт; 6. Винт кортикальный – 4 шт. |
| 46 | Цемент костный медицинский | шт | 2 | Цемент костный медицинский. Назначение: для проведения чрескожной вертебропластики, материал для замещения костных дефектов. Цемент костный медицинский рентгенконтрастный, двухкомпонентный. Первый компонент: растворитель жидкой формы (жидкий мономер), в ампулах не менее 9,5 мл. Состав первого компонента: - Метилметакрилат (мономер); - N, N-диметил-пара-тоулидин; - Гидрохинон USP: не менее 9,4 мл, не менее 0,10 мл, не менее 0,75 мг. Второй компонент: диспергированный порошок, в пакетах (мелко измельченный порошок (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера)) не менее 20 гр. Состав второго компонента: - Полиметилметакрилата, включая Пероксид Бензоила; - Бария Сульфат Е.Р. не менее 14,0 гр.: не менее 2,6%, не менее 6,0 гр. Упаковка стерильная. |
| 47 | Устройство для чрескожной вертебропластики | шт | 2 | Устройство для чрескожной вертебропластики в составе: 1 упак. а) Система смешивания/введения цемента 1 шт; б) Вакуумный шланг 1 шт; в) Воронка 1 шт; г) Блок головки миксера 1 шт; д) Картридж введения 1 шт; е) Удлиняющая трубка 1 ш; ж) Мандрен 4-х гранный 1 шт; з) Троакар 1 шт; и) Мандрен со скошенным кончиком 1 шт. Устройство позволяет перемешивать и вводить цемент в тело позвонка, сокращая время операции. Материал изготовления рабочей части троакаров и мандренов Медицинская нержавеющая сталь. Материал изготовления рукоятки – троакара, мандренов; система смешивания и введения цемента. Пластмасса. Миксер и шприц находятся в одном устройстве. Система герметична и имеет встроенный угольный фильтр (отсутствие запаха). Точность дозированного введения готового цемента за половину оборота базы картриджа не более 0,2 см3. Общая длина картриджа и удлиняющей трубки не менее 43 см. Маркированный картридж для визуализация количества введенного цемента. Стилет со вставленным мандреном. Четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы длина не менее 12,7 см. Все компоненты системы в стерильной упаковке. Направитель с боковым окном для введения материала. Длина направителя не менее 134 мм. Направитель имеет три типоразмера: - 3.2 мм не менее 1 шт; - 2.5 мм не менее 1 шт; - 2.1 мм не менее 1 шт. Ручки проводников и направителей и имеют цветовую кодировку по диаметру. Тип заточки троакара четырехгранная и скошенная. к) Направляющие спицы из нержавеющей стали с маркерами глубины интервалом не более 2 мм. Длина направляющих спиц не менее 200 мм. |
| 48 | Направитель | шт | 2 | Направитель для вертебропластики состоит из: двух проводников открытых сбоку, двух троакаров, двух направителей, двух направляющих спиц. а) Проводники с боковым окном для введения материала: - Длина проводника не менее 134 мм; - Проводник имеет три типоразмера не менее 3.2 мм; не менее 2.5 мм, не более 2.1 мм; - Ручки проводников и направителей и имеют цветовую кодировку по диаметру; - На рукоятке направителя и проводника есть отметка в виде стрелки, указывающая направление выхода цемента; - Два типа заточки троакара четырехгранная и скошенная; б) Направляющие спицы из нержавеющей стали с маркерами глубины интервалом не более 2 мм; - Длина направляющих спиц не менее 200 мм. |

ЛОТ №2 Поставка комплектов для остеосинтеза и эндопротезов для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект стержня для остеосинтеза предплечья и м/берцовой кости | шт | 2 | В состав комплекта должны входить: Стержень для предплечья и малоберцовой кости – 1 шт., Винт кортикальный – 2 шт., Винт слепой – 1 шт., Винт компрессионный – 1 шт. Стержень для предплечья и малоберцовой кости. Материал изготовления – титановый сплав, соответствующий международному стандарту для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Конструкция стержня должна позволять фиксировать отломки кости при высоких и низких переломах малоберцовой кости и костей предплечья, вводить стержень как антеградно, так и ретроградно, проводить интраоперационную компрессию отломков посредством специального винта, вкручиваемого внутрь стержня. Должен быть сплошным, иметь поперечное сечение в виде круга. Должен иметь продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения. Должен иметь для блокирования в проксимальной части не менее 2 отверстий, в том числе: - одно овальное для компрессии и динамизации, одно круглое; Должен иметь для блокирования в дистальной части не менее 2 отверстий в разных плоскостях, в том числе: - 1 круглое отверстия во фронтальной плоскости; - 1 круглое отверстия в сагиттальной плоскости. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Должен иметь заостренный дистальный кончик для облегчения введения и репозиции и проведения репозиции. Типоразмерный ряд стержней должен быть: диаметр в пределах от 4,5 до 5 мм с шагом 0,5 мм, длина в пределах от 180 мм до 260 мм с шагом 20 мм. Все стержни должны иметь маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер. Винт кортикальный должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего международному стандарту для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Длина винта должна быть в пределах от 6 до 38 мм. Должен иметь кортикальную резьбу диаметром не более 2,7 мм по всей длине. Шляпка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S 2,5 мм. Винт слепой должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего международному стандарту для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. Винт компрессионный должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего международному стандарту для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. |
| 2 | Комплект стержня гамма для остеосинтеза бедренной кости | шт | 2 | В состав комплекта должны входить: Стержень вертельный – 1 шт. Винт дистальный – 2 шт. Винт блокирующий проксимальный – 1 шт. Винт блокирующий деротационный – 1 шт. Винт стопорный – 1 шт. Винт заглушка - 1шт. Стержень вертельный для бедра Материал изготовления - сплав титана, соответствующий стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Конструкция стержня должна позволять фиксировать переломы вертельной области бедренной кости, а также ипсилатеральные переломы. Должна позволять два варианта блокирования в шейке бедра: одним или двумя винтами в зависимости от показаний и анатомических особенностей пациента. Должен быть сплошным, иметь поперечное сечение в виде круга. Должен иметь продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. Должен иметь в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град. Проксимальная часть должна иметь утолщение не менее 17 мм для обеспечения стабильности при нагрузках. Верхний наружный край стержня должен иметь небольшой скос для минимизации травмирования мышц в месте прикрепления к большому вертелу. Должен иметь для блокирования в проксимальной части не менее 2 отверстий расположенных под углом не менее 130 град. к оси стержня, в том числе: - 1круглое отверстие диаметром не менее 11,0 мм; - 1 круглое отверстие диаметром не менее 6,5 мм. Должен иметь для блокирования в дистальной части не менее 2 отверстий диаметром не менее 4,6 мм, в том числе: - 1 овальное для динамизации и 1 круглое во фронтальной плоскости. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого и стопорного винта. Типоразмерный ряд стержней должен быть: не менее 2 размеров по диаметру в пределах от 10 до 11 мм, длина не более 240 мм. Все стержни должны иметь маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер. Винт дистальный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм Длина винта должна быть в пределах от 30 до 70 мм. Должен иметь кортикальную резьбу диаметром не менее 4,5 мм по всей длине. Шляпка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Винт блокирующий проксимальный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен быть канюлированным, диаметр внутреннего отверстия не менее 2,6 мм. Длина винта должна быть в пределах от 70 до 120 мм с шагом не более 5 мм. Должен иметь гладкий участок и участок со спонгиозной резьбой длиной не менее 25 мм и диаметром наружной резьбы не более 11,0 мм. Резьба должна быть с метчиковой заточкой. Гладкая часть должна иметь 4 продольных желобка для фиксации стопорного винта, предотвращающего ротацию и миграцию винта. Желобки должны располагаться через 90 град. Винт блокирующий деротационый должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен быть канюлированным, диаметр внутреннего отверстия не менее 2,6 мм. Длина винта должна быть в пределах от 70 до 120 мм с шагом не более 5 мм. Должен иметь гладкий участок и участок со спонгиозной резьбой длиной не менее 20 мм и диаметром не более 6,5 мм. Резьба должна быть с метчиковой заточкой. Винт слепой должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Диаметр винта должен быть не менее 12 мм., и иметь не менее 2-х типоразмеров по высоте головки. Винт стопорный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен быть предназначен для предотвращения ротации и миграции основного винта. Должен иметь винтовую часть и гладкий хвостовик. Должен иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. |
| 3 | Комплект стержня для остеосинтеза бедренной кости | шт | 3 | В состав комплекта должны входить: Стержень бедренный универсальный – 1 шт. Винт дистальный – 2 шт. Винт проксимальный – 2шт. Винт реконструктивный с полной резьбой – 2 шт. Винт слепой или компрессионный – 1 шт. Стержень бедренный универсальный. Материал изготовления – сплав титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Конструкция стержня должна позволять фиксировать отломки при диафизарных, а также при высоких и низких переломах бедренной кости, вводить стержень как антеградно, так и ретроградно, проводить интраоперационную компрессию отломков посредством специального винта, вкручиваемого внутрь стержня. Должна позволять введение винтов в шейку бедра. Должен быть сплошным иметь поперечное сечение в форме круга. Должен иметь продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. Должен иметь изгиб кпереди по всей длине стержня, повторяющий форму бедренной кости. Должен иметь в проксимальной части не менее 4 отверстий для блокирования во фронтальной плоскости, в том числе: -отверстия, позволяющие провести 2 винта диаметром не менее 6,5 мм перпендикулярно к оси стержня; -отверстия, позволяющие провести не менее 2 винтов диаметром не менее 6,5 мм под углом 130-135 град в шейку бедра -отверстия, позволяющие провести не менее 2 винтов диаметром не более 4,5 мм перпендикулярно к оси стержня, одно из них овальное для осуществления межотломковой компрессии. Должен иметь для блокирования в дистальной части не менее 4 отверстий для введения винтов диаметром не менее 4,6 мм, в том числе: -1 овальное для создания компрессии и не менее 1 круглого во фронтальной плоскости; -не менее 2 круглых отверстий в сагиттальной плоскости. Самое дистальное отверстие должно быть расположено на расстоянии не более 5 мм от дистального конца стержня для фиксации низких диафизарных переломов. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Типоразмерный ряд стержней должен быть: диаметр в пределах от 9 до 13 мм с шагом 1 мм, длина в пределах от 300 мм до 460 мм с шагом 20 мм. Все стержни должны иметь маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер. Винт дистальный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Длина винта должна быть в пределах от 26 до 70 мм. Должен иметь кортикальную резьбу диаметром 4,5 мм по всей длине. Шляпка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Винт проксимальный должен изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Длина винта должна быть в пределах от 30 до 65 мм с частичной нарезкой длиной в пределах от 10 до 20 мм. Шляпка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Винт реконструктивный с полной резьбой должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807- 91для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Длина винта должна быть в пределах от 50 до 100 мм. Должен иметь резьбой диаметром не менее 6,5 мм. Шляпка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Винт слепой должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Винт компрессионный должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего международному стандарту для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. |
| 4 | Комплект стержня для остеосинтеза плечевой кости | шт | 3 | В состав комплекта должны входить: Стержень для плечевой кости - 1 шт. Винт дистальный - 2 шт. Винт проксимальный - 2шт. Винт слепой или компрессионный – 1 шт. Стержень для плечевой кости. Материал изготовления титановый сплав, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Контструкция стержня позволяет фиксировать костные отломки при остеосинтезе диафизарных, в т.ч. высоких и низких, переломов плечевой кости, позволяет проводить интраоперационную компрессию посредством специального винта, вкручиваемого внутрь стержня. Должен быть сплошным иметь поперечное сечение в форме круга. Должен иметь продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения, Должен иметь в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град. Должен иметь заостренный дистальный кончик для облегчения введения и проведения репозиции. В проксимальной части стержня должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Типоразмерный ряд стержней должен быть: диаметр в пределах от 8,0 до 9,0мм с шагом 1мм; не менее 8 типоразмеров по длине для каждого диаметра в пределах от 180,0 до 320,0мм. Винт дистальный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Длина винта должна быть в пределах от 26 до 70 мм. Должен иметь кортикальную резьбу диаметром 4,5 мм по всей длине. Шляпка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Винт проксимальный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Длина винта должна быть в пределах от 30 до 65 мм с частичной нарезкой длиной в пределах от 12 до 20 мм. Шляпка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Винт слепой должен быть и изготовлен из сплава титана, соответствующего стандарту ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Винт компрессионный должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего международному стандарту для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен создавать дополнительную осевую компрессию между отломками кости. Шляпка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. |
| 5 | Эндопротез головки лучевой кости | шт | 1 | В состав комплекта должны входить: Штифт (ножка) - 1 шт. Головка полиэтиленовая - 1шт. Штифт (ножка) изготовлен из сплава CoCr. Форма компонента продолговатая с воротничком в дистальном отделе. Дистальный конец должен заканчиваться шариком для фиксации в дистальном компоненте – головке. Тип фиксации – цементная. Длина ножки должна быть не менее 30 мм, диаметр воротничка не менее 8 мм. Должен сочетаться с любым типоразмером дистального компонента. Головка должна быть изготовлена из ультра высокомолекулярного полиэтилена UHMPWE. Форма компонента должна быть цилиндрической с выемкой в дистальном отделе для создания конгруэнтности с головчатым возвышением плечевой кости и выемкой в проксимальном отделе для соединения с проксимальным компонентом. Головка крепится за счет защелкивания выемки на шарике проксимального компонента - штифте. Диаметр головки должен быть в пределах от 20,0 до 24,0 мм, высота должна быть в пределах от 10,0 до 14,0мм. Отклонений головки относительно ножки должен быть не менее 30 градусов. |
| 6 | Эндопротез крестообразной коленной связки | шт | 1 | Предназначен для пациентов массой до 100 кг. Должен обеспечивать восстановление стабильности и двигательной функций нижних конечностей путем оперативного замещения, поврежденных в результате заболевания или травмы крестообразных связок коленного сустава. Должен обеспечивать полный объем движений и стабильность коленного сустава. Должен быть изготовлен из продольных полиэфирных волокон обеспечивающих устойчивость эндопротеза к осевым нагрузкам в зависимости от массы тела человека. Волокна должны иметь подвижную поперечную фиксацию в виде специального тканого переплетения, поперечное сечение эндопротеза должен не превышать анатомических размеров крестообразных связок коленного сустава человека. В проксимальной части должны быть продольные волокна с элементами поперечной фиксации монолитно скреплены для исключения взаимного перемещения продольных волокон под действием нагрузки. Прочность монолитного скрепления должен быть не менее 80% от прочности набора продольных волокон для каждого типоразмера. В дистальной части эндопротез должен иметь однородную структуру, обеспечивающую оптимальные условия для стабильного крепления эндопротеза в большеберцовой кости. Для проведения эндопротеза в костных каналах при артроскопическим доступе конструкция должна быть снабжена пластиковой или металлической сферической головкой с гибкими проводниками из полиэфирных нитей. Длина проводников должна быть не менее 250,0 мм. Длина эндопротеза должна быть не менее 270,0 мм. Эндопротез должен поставляться с двумя винтами. |
| 7 | Эндопротез крестообразной коленной связки | шт | 1 | Предназначен для пациентов массой свыше 100 кг. Должен обеспечивать восстановление стабильности и двигательной функций нижних конечностей путем оперативного замещения, поврежденных в результате заболевания или травмы крестообразных связок коленного сустава. Должен обеспечивать полный объем движений и стабильность коленного сустава. Должен быть изготовлен из продольных полиэфирных волокон обеспечивающих устойчивость эндопротеза к осевым нагрузкам в зависимости от массы тела человека. Волокна должны иметь подвижную поперечную фиксацию в виде специального тканого переплетения, поперечное сечение эндопротеза не превышает анатомических размеров крестообразных связок коленного сустава человека. В проксимальной части должны быть продольные волокна с элементами поперечной фиксации монолитно скреплены для исключения взаимного перемещения продольных волокон под действием нагрузки. Прочность монолитного скрепления должна быть не менее 80% от прочности набора продольных волокон для каждого типоразмера. В дистальной части эндопротез должен иметь однородную структуру, обеспечивающую оптимальные условия для стабильного крепления эндопротеза в большеберцовой кости. Для проведения эндопротеза в костных каналах при артроскопическим доступе конструкция должны быть снабжена пластиковой или металлической сферической головкой с гибкими проводниками из полиэфирных нитей. Длина проводников должна быть не менее 250,0 мм. Длина эндопротеза должна быть не менее 270,0 мм. Эндопротез должен поставляться с двумя винтами. |
| 8 | Комплект пластины для остеотомии и винтов с у/с для остеосинтеза | шт | 1 | В состав комплекта должны входить: Пластина для медиальной остеотомии большеберцовой кости с угловой стабильностью - 1 шт. Винт для пластин с угловой стабильностью - 2 шт. Винт спонгиозный для пластин с угловой стабильностью - 2 шт. Пластина должна быть предназначена для проведения медиальной клиновидной остеотомии проксимального отдела большеберцовой кости. Должна быть изготовлена из сплава титана, соответствующего международному стандарту для изделий, имплантируемых в организм человека. Должна иметь вид треугольника с Т-образным расширением по короткой стороне. Со стороны примыкающей кости, в пластине должен находиться металлический выступ в форме параллелепипеда размером не более 16х10х7,5 мм. Пластина должна иметь следующие отверстия: 2 резьбовых отверстия под блокирующие винты диаметром не более 5 мм, 2 резьбовых отверстия под блокирующие винты диаметром 6,5 мм, 1 отверстие в центре пластины для прикрепления импактора. Все резьбовые отверстия должны иметь цилиндрическую форму. Винты для пластин с угловой стабильностью должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего международному стандарту для изделий, имплантируемых в организм человека. Тело винта должно быть диаметром не более 5,0 мм, длиной в пределах от 20 до 90 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Головка винта должна быть цилиндрической с наружной метрической резьбой, должна иметь гладкое коническое расширение в конце шляпки до 5 мм. Должен иметь шестигранный шлиц S3,5. Винты спонгиозные для пластин с угловой стабильностью должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего международному стандарту для изделий, имплантируемых в организм человека. Тело винта должно быть диаметром не менее 6,5 мм, длиной в пределах от 30 до 85 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть глубокая спонгиозная. Шляпка винта должна быть цилиндрической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое коническое расширение в конце шляпки. Шляпка винта должна быть иметь шлиц под шестигранник S 5,0 мм. |
| 9 | Комплект пластины ЛТМ и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза | шт | 3 | В состав комплекта должны входить: Пластина с угловой стабильностью ЛТМ, узкая - 1 шт. Винт для пластин с угловой стабильностью - 3 шт. Винт кортикальный -5шт. Пластина с угловой стабильностью ЛТМ, узкая должна быть изготовлена из сплава титана, соответствующего международному стандарту для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластина должны быть предназначена для остеосинтеза дистального отдела лучевой кости. Должна иметь анатомическую предизогнутую форму. Пластина должна иметь следующие отверстия: в диафизарной части от 5 до 9 отверстий, расположены последовательно, имеют форму от 3 до 5 круглых резьбовых чередуются с гладкими овальными; в метафизарной части от 5 до 7 отверстий, расположены в два ряда в форме круглых резьбовых. Винты для пластин с угловой стабильностью должны быть изготовлены из сплава титана для изделий, имплантируемых в организм человека. Тело винта должно быть диаметром не более 2,0 мм, длиной в пределах от 10 до 30 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Головка винта должна быть цилиндрическая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое коническое расширение в конце шляпки. Форма шлица в виде шестиконечной звезды. Винты кортикальный должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего международному стандарту для изделий, имплантируемых в организм человека. Тело винта должно быть диаметром не более 3,5 мм, длиной в пределах от 10 до 50 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Шляпка винта должна быть иметь шлиц под шестигранник S 2,5 мм. |
| 10 | Комплект пластины бедренного винта титан | шт | 10 | В состав комплекта должны входить: Пластина бедренного винта - 1 шт. Винт динамический - 1 шт. Винт компрессионный - 1 шт. Винт кортикальный - 8 шт. Спица - 1 шт. Пластина бедренного винта должна быть изготовлена из сплава титана, соответствующий ГОСТ 19807-91. Контакт с костью должен быть ограниченный. Угол сопряжения цилиндрической и диафизарной части должен составлять не более 135 град. Длина цилиндрической части должна быть не менее 38,0 мм. Пластина должна иметь от 3 до 8 отверстий. Отверстия овальные должны быть расположены в шахматном порядке. Винт динамический должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующий ГОСТ 19807-91. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен быть канюлированным. Диаметр канюляции не более 2,5 мм, длина резьбы не менее 32 мм, наружный диаметр винта не более 12 мм. Тело винта должно быть длиной в пределах от 60 до 110 мм. Винт компрессионный изготовлен из сплава титана, соответствующий ГОСТ 19807-91. Тело винта должно быть длиной не менее 30 мм, с резьбой по всей длине. Винт должен по длине, диаметру и форме сопрягаться с внутренним отверстием динамического винта. Резьба должна быть метрическая. Винт кортикальный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующий ГОСТ 19807-91.Тело винта должно быть диаметром не более 4,5 мм, длиной в пределах от 12 до 62 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Шляпка винта должна быть иметь шлиц под шестигранник S 3,5 мм. Спица должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Должны иметь прямую форму, гладкую с резьбовым участком на конце длиной не менее 15 мм. Диаметр спицы должен быть не менее 2,5 м, длина должна быть не менее 230 мм. |
| 11 | Комплект пластины мыщелкого винта | шт | 2 | В состав комплекта должны входить: Пластина мыщелкового винта - 1 шт. Винт динамический - 1 шт. Винт компрессионный - 1 шт. Винт кортикальный - 10 шт. Винт спонгиозный – 2 шт. Спица - 1 шт. Пластина мыщелкового винта должна быть изготовлена из сплава титана, соответствующий ГОСТ 19807-91. Контакт с костью должен быть ограниченный. Угол сопряжения цилиндрической и диафизарной части должен быть не более 95 град. Длина цилиндрической части должно быть не более 25,0 мм. Пластина должна иметь от 6 до 16 отверстий. Два ближних отверстия, расположенные ближе всего к втулке должны быть круглые, остальные должны быть овальной формы, должны быть расположены в шахматном порядке. Винт динамический должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующий ГОСТ 19807-91. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен быть канюлированным. Диаметр канюляции не более 2,5 мм, длина резьбы не менее 32 мм, наружный диаметр винта не более 12 мм. Тело винта должно быть длиной в пределах от 60 до 110 мм. Винт компрессионный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующий ГОСТ 19807-91. Тело винта должно быть длиной не менее 30 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть метрическая. Винт кортикальный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующий ГОСТ 19807-91. Тело винта должно быть диаметром не более 4,5 мм, длиной в пределах от 12 до 62 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Шляпка винта должна быть иметь шлиц под шестигранник S 3,5 мм. Винт спонгиозный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующий ГОСТ 19807-91. Тело винта должно быть диаметром не более 6,5 мм, длиной в пределах от 20 до 125мм, с частичной резьбой не менее 16 мм. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Шляпка винта должна быть иметь шлиц под шестигранник S 3,5 мм. Спица должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Должна иметь прямую форму, гладкую с резьбовым участком на конце длиной не менее 15 мм. Диаметр спицы должен быть не менее 2,5 м, длина должна быть не менее 230 мм. |
| 12 | Винт фиксационный | шт | 10 | Винт фиксационный должен быть предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Должен представлять собой стержень с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце с подпружиненным захватом для крепления свободных концов нитей. Должен содержать нити, закрепленные в ушке фиксатора. Материал изготовления фиксатора должен быть синтетический гидроксиапатит. Материал изготовления нитей должен быть полиэтилен. Диаметр фиксатора должен быть не более 2,9 мм Количество борозд должно быть не менее 5. Количество нитей должно быть не более 1 в полости стержня. Диаметр нитей должен быть не менее 0,6 мм. |
| 13 | Комплект передней крестообразной связки | шт | 10 | В состав комплекта должны входить: Фиксатор реконструктивный - 1шт. Винт анкерный большеберцовый - 1шт. Спица направляющая - 1шт. Фиксатор реконструктивный должен быть изготовлен из сплава титана, разрешенный для имплантации. Должен быть предназначен для бедренной фиксации сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Должен представлять собой пластину с отверстиями, расположенными линейно. Через 2 отверстия в середине фиксатора должна проходить петля, а через остальные отверстия должны проходить нити для протягивания и навигации фиксатора. Количество отверстий должно быть не менее 4. Количество петель должно быть не более 1.Количество нитей должно быть не менее 2 нитей для вертикальной и горизонтальной навигации фиксатора в бедренном канале и на кортикале бедра. Типоразмерный ряд должен быть не менее 8 типоразмеров петли в пределах от 15 до 50 мм. Винт анкерный большеберцовый должен быть изготовлен из биоинертного пластика. Должен быть предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Типоразмерный ряд с должен быть не менее 7 типоразмеров по диаметру в пределах от 6 до 12мм, каждому диаметру соответствует не более 4 типоразмеров по длине в пределах от 20 до 35мм. Шлиц должен быть не менее 1,2 мм, крестообразный, по всей длине винта. Спица направляющая должна быть изготовлена из медицинской нержавеющей стали. Должна быть предназначена для проведения трансплантата через костные каналы, а также для первичного сверления. Форма должна быть с ушком для проведения нити. Диаметр должен быть не менее 2,4 мм. Длина должна быть не менее 380,0 мм. |

ЛОТ №3 Поставка расходного материала для травматологических операций в ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндопротез тазобедренного сустава тотальный бесцементный с комбинированной фиксацией | шт | 5 | В состав комплекта должны входить: Ножка бесцементной фиксации – 1 шт., Головка – 1 шт., Бесцементная чашка – 1 шт. Ножка бесцементной фиксации материал бедренного компонента (ножки) – кованый титан с плазменным напылением гидроксиапатита по всей длине ножки. Толщина слоя гидроксиапатита не более 155микрон, что предотвращает его отслоение и раннюю резорбцию. Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия не менее 35Мpa. Форма ножки – изогнуто-прямой "двойной клин", обеспечивающий самоцентрацию в костно-мозговом канале, с прямоугольным сечением, закругленными гранями в проксимальном отделе для обеспечения лучшего заклинивания в губчатой кости, без «воротничка», с горизонтальными бороздами по всему периметру проксимальной части ножки и продольными в дистальной части, что увеличивает площадь контакта на 15% и равномерно распределяет нагрузку на кость. Тип фиксации ножки – бесцементная проксимальная самозаклиниванием. Величина шеечно-диафизарного угла 135º. Конус для посадки головки 12/14. Количество типоразмеров не менее 11 для стандартного офсета и 8 для увеличенного офсета (латерализованные ножки), с увеличением длины ножки от размера к размеру. Подготовка ложа ножки протеза за счет уплотнения костной ткани. Головка должна быть изготовлена из нержавеющей стали, должна иметь конус 12/14, диаметром 28 мм, не менее 4 типоразмеров по глубине посадки. Бесцементная Чашка: моноблочная, однокомпонентная, бесцементной фиксации, с наличием двух первичных стабилизаторов ротационной устойчивости с высотой штифта не менее 12 мм и диаметром не менее 6 мм, изготовленный из СВМП(UHWMPE) ISO5834-2 с остеоинтеграцией за счет титанового напыления (размер частиц 100-200 микрон) на полиэтиленовую внешнюю поверхность чашки. Стабильность должна осуществляться за счёт плотной посадки чашки; деротационными штифтами, моноблочно крепящимися к чашке и дополнительная фиксация винтами по периметру чашки. Отверстия для винтов должны проходить через всю массу материала чашки, но вне зоны проекции модульной головки. Монокомплектность чашки должна обеспечивать эффективную толщину полиэтилена не менее 9 мм, даже при внешнем диаметре 46 мм. |
| 2 | Эндопротез тазобедренного сустава тотальный цементной фиксации | шт | 5 | В состав комплекта должны входить: Ножка цементной фиксации – 1 шт., Головка – 1 шт., Цементная чашка – 1 шт. Костный Цемент – 2 шт. Ножка цементной фиксации: Бедренный компонент эндопротеза под философию Мюллера должен быть изготовлен из нержавеющей стали, должен представлять собой прямую самозаклинивающуюся ножку. Ножка эндопротеза должна иметь продольные борозды, которые увеличивают площадь контакта между цементной мантией и ножкой эндопротеза, что способствуют плотному заполнению канала цементом и равномерному распределению нагрузки на цементную мантию. Угол шейки должен составлять не менее 125 и не более 140 градусов. Размеры ножки должны быть не менее 7. С увеличением размера должны увеличиваться: длина ножки - от 137 мм до 162 мм, офсет - с 33 мм до 38 мм в стандартной версии. Конус для посадки головки должен составлять 12/14. Имплантация не должна требовать применения разверток для канала бедренной кости. Головка должна быть изготовлена из нержавеющей стали, должна иметь конус 12/14, диаметром 28 мм, не менее 4 типоразмеров по глубине посадки. Цементная Чашка должна представлять собой полную полусферу, быть изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена, с внутренним диаметром под головку 28 мм, иметь циркулярные борозды для цемента и рентгеноконтрастный маркер в виде проволочного кольца, расположенного по периферии чашки. Размеры ацетабулярного компонента под головку 28 мм должны быть: от 44 до 60 мм с шагом в 2 мм. Костный цемент представляет собой самоотвердевающую цементообразную смесь, предназначенную для крепления металлических или полимерных эндопротезов к естественной кости во время артропластических операций, с наличием гентамицина (антибиотика) и без него, средней или высокой вязкости. |
| 3 | Комплект реконструктивной пластины и винтов с угловой стабильностью | шт | 5 | В состав комплекта должны входить: Пластина – 1 шт., Винт – 8 шт., Пластина широкая прямая с угловой стабильностью, не менее 12 отверстий. Толщина не менее 7,5 мм. Ширина не менее 18,0 мм. Отверстия должны иметь коническую резьбу и должны быть предназначены для использования винтов диаметром 5,0 мм. Пластина должна иметь ограниченный контакт - радиусные выборки глубиной не менее 1,5 мм, расположенные в шахматном порядке, выполненные в профиле пластины под углом не менее 150 гр. Цвет должен быть светло-серый. Материал должен быть сплав титана. Общая длина должна быть не менее 255,0 мм. |
| 4 | Комплект мыщелковой пластины для голени и винтов с угловой стабильностью | шт | 3 | В состав комплекта должны входить: Пластина – 1 шт., Винт – 8 шт., Пластина опорная мыщелковая с угловой стабильностью, не менее 8 отверстий. Толщина не менее 7,0 мм. Ширина не менее 18,0 мм. Отверстия должны иметь коническую резьбу и должны быть предназначены для использования винтов диаметром 5,0 мм. Цвет должен быть светло-серый. Материал должен быть сплав титана. Общая длина должна быть не менее 220,0мм. Должна быть в левом исполнении. |
| 5 | Комплект медиальной пластины и винтов для дистального отдела плеча с угловой стабильностью | шт | 2 | В состав комплекта должны входить: Пластина – 1 шт., Винт – 8 шт., Пластина медиальная для дистального отдела плеча с угловой стабильностью, не менее 6 отверстий. Толщина не менее 5,0 мм. Ширина не менее 14,0 мм. Отверстия должны иметь коническую резьбу. Цвет должен быть светло-серый. Материал должен быть сплав титана. Общая длина должна быть не менее 110,0 мм. |
| 6 | Комплект латеральной пластины и винтов для дистального отдела плеча с угловой стабильностью | шт | 2 | В состав комплекта должны входить: Пластина – 1 шт., Винт – 8 шт., Пластина латеральная для дистального отдела плеча с угловой стабильностью, не менее 6 отверстий. Толщина не менее 5,0 мм. Ширина не менее 14,0 мм. Отверстия должны иметь коническую резьбу. Цвет должен быть светло-серый. Материал должен быть сплав титана. Общая длина должна быть не менее 120,0 мм. |
| 7 | Комплект ладонной пластины и винтов с угловой стабильностью для дистального отдела лучевой кости. | шт | 3 | В состав комплекта должны входить: Пластина – 1 шт., Винт – 9 шт., Пластина ладонная для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью, не менее 6 отверстий. Толщина не менее 5,0 мм. Ширина не менее 14,0 мм. Отверстия должны иметь коническую резьбу. Цвет должен быть светло-серый. Материал должен быть сплав титана. Общая длина должна быть не менее 120,0 мм. |
| 8 | Набор пластины и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза шейки плечевой кости | шт | 5 | В состав комплекта должны входить: Пластина – 1 шт., Винт – 9 шт., Пластина Т-образная для плечевой кости с угловой стабильностью, должна иметь не менее 5 отверстий. Толщина не менее 3,0 мм. Ширина не менее 13,0 мм. Отверстия должны иметь коническую резьбу и должны быть предназначены для использования винтов диаметром 3,5 мм. По периметру пластины должны быть расположены не менее 9 отверстий диаметром не более 2,3 мм для спиц предварительной фиксации. Цвет должен быть светло-серый. Материал должен быть сплав титана. Общая длина должна быть не менее 113,0 мм. |
| 9 | Набор малой прямой пластины и винтов с угловой стабильностью для остеосинтеза | шт | 3 | В состав комплекта должны входить: Пластина – 1 шт., Винт – 7 шт., Пластина малая прямая с угловой стабильностью, не менее 6 отверстий. Толщина не менее 3,5 мм. Ширина не менее 10,0 мм. Отверстия должны иметь коническую резьбу и должны быть предназначены для использования винтов диаметром 3,5 мм. В дистальной части пластины должно быть выполнено отверстие диаметром не более 2,0 мм для спицы предварительной фиксации. В проксимальной части пластины должен быть выполнен скос не более 2 гр. для достижения в окончании пластины толщины не более 2,0 мм. Материал должен быть сплав титана. Общая длина должна быть не менее 84,0 мм. |

ЛОТ №4 Поставка имплантатов BioHorizons (США) для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат с внутренним соединением TLR4610, 4,6мм х 10,5мм BioHorizons, США | шт | 15 | Корневидный имплантат с внутренним шестигранником диаметр тела 4,6мм, длина 10,5мм, диаметр ортопедической платформы 4,5мм, сплав титана (Ti-6AI-4V) |
| 2 | Имплантат с внутренним соединением TLR4609 4,6мм х 9мм, BioHorizons, США | шт | 10 | Корневидный имплантат с внутренним шестигранником диаметр тела 4,6мм, длина 9мм, диаметр ортопедической платформы 4,5мм, сплав титана (Ti-6AI-4V) |
| 3 | Имплантат с внутренним соединением TLR3809 ,3,8мм х 9мм, BioHorizons, США | шт | 10 | Корневидный имплантат с внутренним шестигранником диаметр тела 3,8мм, длина 10,5мм, диаметр ортопедической платформы 3,5мм, сплав титана (Ti-6AI-4V) |
| 4 | Имплантат в внутренним соединением TLR3810 ,3,8мм х 10,5мм, BioHorizons, США | шт | 15 | Используется для изготовления одиночных коронок или мостовидных протезов с цементной фиксацией. В стандартный комплект входит винт (PXAS). Сплав титана (Ti-6AI-4V). Покрытие TiN. Фиксируется с усилием 30 Hcm. |
| 5 | Абатмент угловой эстетический (широкий)3,5мм PYAEA, BioHorizons, США | шт | 2 | Используется для изготовления одиночных коронок или мостовидных протезов с цементной фиксацией. В стандартный комплект входит винт (PXAS). Сплав титана (Ti-6AI-4V). Покрытие TiN. Фиксируется с усилием 30 Hcm. |
| 6 | Абатмент угловой (стандартный) 4,5мм PGRAA, BioHorizons, США | шт | 2 | Используется для получения оттиска на уровне имплантата с переносом положения шестигранника (открытая ложка). Сплав титана (Ti-6AI-4V). В комплект входит винт для фиксации трансфера (PXDCS). Закручивается в ручную. |
| 7 | Трансфер для техники снятия слепков открытой ложкой 3,5 мм PYRDC, BioHorizons,США. | шт | 5 | Используется для получения оттиска на уровне имплантата с переносом положения шестигранника (открытая ложка). Сплав титана (Ti-6AI-4V). В комплект входит винт для фиксации трансфера (PXDCS). Закручивается в ручную. |
| 8 | Трансфер для техники снятия слепков открытой ложкой 4,5 мм PGRDC, BioHorizons,США | шт | 5 | Аналог имплантата для лабораторного этапа. Работа с гипсовой моделью (оттиск на уровне имплантата). Не используется при работе с компонентами Ортопедического набора «Простое решение». Сплав титана (Ti-6AI-4V). |
| 9 | Аналог имплантата 3,5 мм PYIA, BioHorizons, США | шт | 15 | Аналог имплантата для лабораторного этапа. Работа с гипсовой моделью (оттиск на уровне имплантата). Не используется при работе с компонентами Ортопедического набора «Простое решение». Сплав титана (Ti-6AI-4V). |
| 10 | Аналог имплантата 4,5 мм PGIA, BioHorizons, США | шт | 15 | Стандартный вариант прикрепления к съемному протезу. Комплект кольцевого крепления: (1) капсула кольца; (2) техническое кольцо; (2) клиническое кольцо. |
| 11 | Кольцо нейлоновое фиксирующее 260-100 | шт | 2 | Для фиксации съемного протеза с помощью шаровидных абатментов - шаровидными креплениями и кольцами. |
| 12 | Абатмент Шаровидный PGBA5 4,5 мм, шейка 5 мм. BioHorizons, США | шт | 2 | Для фиксации съемного протеза с помощью шаровидных абатментов - шаровидными креплениями и кольцами. |

ЛОТ №5 Поставка антибактериальных ковриков для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коврик полимерный многослойный антибактериальный Чистея с клеевым покрытием 600 х 1150 мм, 30 слоев, 4 шт в упаковке | уп | 70 | Коврик представляет собой покрытие, состоящее из не менее тридцати слоев специальной полиэтиленовой пленки, пронумерованных в обратном порядке от 30 до 1. Каждый коврик с двух сторон имеет защитное покрытие, которое гарантирует сохранение целостности при транспортировке, хранении и размещении. Каждый слой покрыт нетоксичным напылением, которое не оставляет следов на подошвах, колесах и т.д. и антибактериальный компонент (1,2 бензо-тиазолин-3-один бит), активный против микроорганизмов, таких как: бактерии (Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Streptococcus lactis Streptococcus faecalis), грибки (Aereobasidlum pullulans, Aspergillus niger, Alternaria alternata, Chaetomium globosum, Cladosporium cladosporoides, Pennicillium notaturn), дрожжи (Saccheromyces cerevisiae, Rhodotorula rubra, Endomycopsya albicansбактерии). После удаления нижнего защитного слоя коврик ровно приклеивается непосредственно к рамке-держателю, либо к полу. В углу каждого листа должен находиться бесклеевой участок с номером для быстрого отделения отработанного слоя. Толщина коврика вместе с защитными слоями – не менее 2,5 мм. Прочность на растяжение не менее 190 кг/см2. Толщина слоя – не менее 70 мкр. Срок годности коврика не менее 3 лет в невскрытой упаковке производителя. Размер: ширина не менее 600 ± 5мм, длина не менее 1150 ± 5мм. |