РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку облучателей для нужд ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемого Товара:

1) Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности, службы, который должен составлять не менее 5 лет, гарантийных сроков эксплуатации, которые должны составлять не менее 2 лет. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Весь Товар должен быть новым, ранее не использованным, должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-"Я-ФП" | шт | 53 | Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более 200 ВА. Облученность от источника УФ-излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/м кв. Источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления фирмы PHILIPS типа TUV мощностью 30W . Для изготовления ламп PHILIPS-TUV применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. Благодаря этому фиксируется предельно малое озонообразование (в пределах ПДК), которое исчезает полностью приблизительно через 100 часов работы лампы. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 8000 часов. Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. Время выхода рециркулятора на рабочий режим должно быть не более 1 мин. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Габаритные размеры рециркулятора 1190х160х125 мм. Масса рециркулятора 10,4 кг. Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов. Наружные поверхности рециркулятора выполнены из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого поликарбоната и допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке. Комплект поставки: рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-"Я-ФП" - 1 шт.; лампа бактерицидная PHILIPS TUV 30W LL - 2 шт.; тара упаковочная - 1 шт.; паспорт - 1 шт.; сертификат соответствия и регистрационное удостоверение. |
| 2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор ДЕЗАР-4 (ОРУБп-3-3-КРОНТ) передвижной | шт | 5 | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории. Эффективность обеззараживания, не менее – 99,0 %. Производительность, не менее – 100±10 м3/час. Исполнение – передвижное. Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические» для изделий класса II. Повышенная безопасность персонала – не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. Самофокусирующийся фильтровальный блок со сменным фильтром, устанавливающийся на корпус рециркулятора посредствам упругих фиксаторов-защелок. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора с легкозаменяемым воздушным фильтром посредствам самофиксирующейся решетки-фильтродержателя, без применения какого-либо инструмента. Фильтровальный блок доступен для химической дезинфекции методом протирания и погружения. Частицы размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа. Комплект сменных воздушных фильтров для фильтровального блока – 12 шт. Срок службы фильтра 1 месяц. Напряжение питающей сети – 220±10% В. Потребляемая мощность – не более 60 Вт. Габаритные размеры в рабочем состоянии не более 1200х370х580 мм. Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа) - 15 Вт TUV 15 W Philips или HNS 15 W OFR Osram, или LTC 15 W T8, Lighttech. Количество – 3 шт. Срок службы источников излучения – не менее 9000 часов. Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения. 100 % предотвращение возможности выхода УФ-излучения конструкцией корпуса - лабиринтные экраны. Усиление бактерицидного эффекта источников излучения вследствие отражения УФ-излучения - зеркальное алюминиевое напыление поверхности камеры облучения. Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - индивидуальная световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов. Сигнализация проведения профилактических работ (протирка источников излучения и камеры излучения от пыли, замена фильтров) – мигание цифрового счетчика каждые 200 часов работы. Ударопрочный корпус с возможностью влажной санитарной обработки - цельнолитой корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению с временными параметрами использования рециркулятора при подготовке помещения к работе, утвержденная Росздравнадзором. |