III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка шовного материала для нужд ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Шовный материал должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакован;

- Шовный материал должен сопровождаться документами, подтверждающими качество товара и его соответствие согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла из. 3/8 3В1-0,6*20 | уп | 5 | Игла хирургическая 3/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,6 мм, длина иглы не менее 20 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 2 | Игла из. 3/8 3В1-0,7*28 | уп | 2 | Игла хирургическая 3/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,7 мм, длина иглы не менее 28 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 3 | Игла из. 3/8 3В1-1,1*36 | уп | 5 | Игла хирургическая 3/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,1 мм, длина иглы не менее 36 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 4 | Игла из. 4/8 4А1-0,6*20 | уп | 2 | Игла хирургическая 4/8 окружности круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,6 мм, длина иглы не менее 20 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 5 | Игла из. 4/8 4А1-0,6*30 | уп | 4 | Игла хирургическая 4/8 окружности круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,6 мм, длина иглы не менее 30 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 6 | Игла из. 4/8 4А1-0,6*36 | уп | 4 | Игла хирургическая 4/8 окружности круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,6 мм, длина иглы не менее 36 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 7 | Игла из. 4/8 4В1-0,9*36 | уп | 2 | Игла хирургическая 4/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,9 мм, длина иглы не менее 36 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 8 | Ай- кол неокрашенный длина нити 90 см 3/8 обратно-режущая (супер острая) 25 мм 3-0 (2)SFN2328 | уп | 2 | Стерильная синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить, плетеная. Неокрашенная. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420. На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Соответствие игл ГОСТ Р 26641-85 ( в том числе п2.7, 2.12, 2.14) и нитей по ГОСТ Р53005-2008. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Индивидуально упакованные нити поставляются в упаковке производителя. Тройная или двойная упаковка. Внешняя упаковка нитей (для легкого и быстрого вскрытия)- полимерный пакет, состоящий из двух отслаивающихся швов с легко разделяющимися лепестками, обеспечивающего доступ к внутреннему пространству. Внутренняя стерильная фольгированная или полимерная, свето- и влагостойкая, на упаковке указано, кроме прочих характеристик, информация о сроке стерильности, имеется изображение иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая (супер острая) 3\8 окружности, длина 25 ±1 мм. |
| 9 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 20 мм 4 - 0 (1,5)SFN2304 | уп | 5 | Стерильная синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 . На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Соответствие игл ГОСТ Р 26641-85 ( в том числе п2.7, 2.12, 2.14) и нитей по ГОСТ Р53005-2008 . Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода. Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Индивидуально упакованные нити поставляются в упаковке производителя. Тройная или двойная упаковка. Внешняя упаковка нитей (для легкого и быстрого вскрытия)- полимерный пакет, состоящий из двух отслаивающихся швов с легко разделяющимися лепестками, обеспечивающего доступ к внутреннему пространству. Внутренняя стерильная фольгированная или полимерная, свето- и влагостойкая, на упаковке указано, кроме прочих характеристик, информация о сроке стерильности, имеется изображение иглы В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической . Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет . Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1,5. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 20 ±1 мм. |
| 10 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 25 мм 2-0 (3)SFN2017A | уп | 5 | Стерильная синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 . На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Соответствие игл ГОСТ Р 26641-85 ( в том числе п2.7, 2.12, 2.14) и нитей по ГОСТ Р53005-2008 . Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода. Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Индивидуально упакованные нити поставляются в упаковке производителя. Тройная или двойная упаковка. Внешняя упаковка нитей (для легкого и быстрого вскрытия)- полимерный пакет, состоящий из двух отслаивающихся швов с легко разделяющимися лепестками, обеспечивающего доступ к внутреннему пространству. Внутренняя стерильная фольгированная или полимерная, свето- и влагостойкая, на упаковке указано, кроме прочих характеристик, информация о сроке стерильности, имеется изображение иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 25 ±1 мм. |
| 11 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 40 мм 2 - 0 (3)SFN2345C | уп | 10 | Стерильная синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 . На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Соответствие игл ГОСТ Р 26641-85 ( в том числе п2.7, 2.12, 2.14) и нитей по ГОСТ Р53005-2008 . Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода . Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Индивидуально упакованные нити поставляются в упаковке производителя. Тройная или двойная упаковка. Внешняя упаковка нитей (для легкого и быстрого вскрытия)- полимерный пакет, состоящий из двух отслаивающихся швов с легко разделяющимися лепестками, обеспечивающего доступ к внутреннему пространству. Внутренняя стерильная фольгированная или полимерная, свето- и влагостойкая, на упаковке указано, кроме прочих характеристик, информация о сроке стерильности, имеется изображение иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 12 | Ай- кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 колюще-режущая тяжелая 40 мм 1 (4)SFN2364 | уп | 5 | Стерильная синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 . На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити(приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Соответствие игл ГОСТ Р 26641-85 ( в том числе п2.7, 2.12, 2.14) и нитей по ГОСТ Р53005-2008 . Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Индивидуально упакованные нити поставляются в упаковке производителя. Тройная или двойная упаковка. Внешняя упаковка нитей (для легкого и быстрого вскрытия)- полимерный пакет, состоящий из двух отслаивающихся швов с легко разделяющимися лепестками, обеспечивающего доступ к внутреннему пространству. Внутренняя стерильная фольгированная или полимерная, свето- и влагостойкая, на упаковке указано, кроме прочих характеристик, информация о сроке стерильности, имеется изображение иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая тяжелая 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 13 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 колюще-режущая 30 мм 1 (4)SFN2220B | уп | 5 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 . На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Соответствие игл ГОСТ Р 26641-85 ( в том числе п2.7, 2.12, 2.14) и нитей по ГОСТ Р53005-2008 . Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода. Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Индивидуально упакованные нити поставляются в упаковке производителя. Тройная или двойная упаковка. Внешняя упаковка нитей (для легкого и быстрого вскрытия)- полимерный пакет, состоящий из двух отслаивающихся швов с легко разделяющимися лепестками, обеспечивающего доступ к внутреннему пространству. Внутренняя- стерильная фольгированная или полимерная, свето- и влагостойкая, на упаковке указано, кроме прочих характеристик, информация о сроке стерильности, имеется изображение иглы В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической . Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм. |
| 14 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 20 мм 3-0 (2)SFN2437 | уп | 10 | Стерильная синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 . На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Соответствие игл ГОСТ Р 26641-85 ( в том числе п2.7, 2.12, 2.14) и нитей по ГОСТ Р53005-2008 . Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Индивидуально упакованные нити поставляются в упаковке производителя. Тройная или двойная упаковка. Внешняя упаковка нитей (для легкого и быстрого вскрытия)- полимерный пакет, состоящий из двух отслаивающихся швов с легко разделяющимися лепестками, обеспечивающего доступ к внутреннему пространству. Внутренняя стерильная фольгированная или полимерная, свето- и влагостойкая, на упаковке указано, кроме прочих характеристик, информация о сроке стерильности, имеется изображение иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 20 ±1 мм. |
| 15 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 25 мм 3 - 0 (2)SFN2016A | уп | 5 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 . На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Соответствие игл ГОСТ Р 26641-85 ( в том числе п2.7, 2.12, 2.14) и нитей по ГОСТ Р53005-2008 . Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Индивидуально упакованные нити поставляются в упаковке производителя. Тройная или двойная упаковка. Внешняя упаковка нитей (для легкого и быстрого вскрытия)- полимерный пакет, состоящий из двух отслаивающихся швов с легко разделяющимися лепестками, обеспечивающего доступ к внутреннему пространству. Внутренняя стерильная фольгированная или полимерная, свето- и влагостойкая, на упаковке указано, кроме прочих характеристик, информация о сроке стерильности, имеется изображение иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 25 ±1 мм. |
| 16 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 40 мм 3 - 0 (2)SFN2059 | уп | 2 | Стерильная синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 . На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Соответствие игл ГОСТ Р 26641-85 ( в том числе п2.7, 2.12, 2.14) и нитей по ГОСТ Р53005-2008 . Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Индивидуально упакованные нити поставляются в упаковке производителя. Тройная или двойная упаковка. Внешняя упаковка нитей (для легкого и быстрого вскрытия)- полимерный пакет, состоящий из двух отслаивающихся швов с легко разделяющимися лепестками, обеспечивающего доступ к внутреннему пространству. Внутренняя стерильная фольгированная или полимерная, свето- и влагостойкая, на упаковке указано, кроме прочих характеристик, информация о сроке стерильности, имеется изображение иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70 ±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 17 | Ай-кол фаст длина нити 90 см 1/2 круглая колющая 36 мм 0 (3,5)SFN3024 | уп | 5 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Нить хирургическая на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Отсутствие "пилящего эффекта". Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Сроки рассасывания нити должны: не менее 55% прочности нити после имплантации сохраняется в течение 14 дней, не менее 24% прочности сохраняется в течение 21 дня; не менее 15% прочности сохраняется в течение 28 дней. Полностью рассасывание нити происходит в пределах от 60 до 90 дней. Одноигольное исполнение. На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 (с содержанием углерода 0,20 % , 0,12 % - хрома), твердостью 4900- 6475 Н/мм2) Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода. Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Упаковка должна состоять из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 36 ±1 мм. |
| 18 | Ай-кол фаст неокрашенный длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 31 мм 2-0 (3)SFN1965 | уп | 5 | Нить стерильная рассасывающаяся. Неокаршенная. Нить хирургическая на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция. Отсутствие "пилящего эффекта". Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Не менее 75 % и не более 78% прочности нити после имплантации сохраняется после 4 дней, не менее 20% прочности сохраняется через 10 дней; Полностью рассасывание нити происходит в пределах от 40 до 50 дней. На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 (с содержанием углерода 0,20 % , 0,12 % - хрома), твердостью 4900- 6475 Н/мм2). Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода. Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Упаковка должна состоять из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 75 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 31 ±1 мм. |
| 19 | Викрил 1, 75см, игла таперкат кол. V-30W9362 | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M1.5 (4/0), длина нити 75 ±1 см.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 31 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 3х лет с даты изготовления. |
| 20 | Викрил 2/0, 90см, фиолет. игла колющая МН уп/12штW9440 | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M3 (2/0), длина нити 90 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата и скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 36 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 21 | Викрил 3/0 75см, фиолет. игла кол. 20мм, в уп 12штW9114 | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M2 (3/0), длина нити 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата и скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе Игла колющая, 1/2 окружности, 20 ±1 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 22 | Викрил 4/0 75см, фиолет. кол. 20мм, 1/2 в уп 12штW9113 | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M1.5 (4/0), длина нити 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 20 мм ±1, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 23 | Викрил Плюс фиолетовый М3,5 (0) 70 см, игла таперкат V-30VCP9361H | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. М3,5 (0), длина нити 70 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 31 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, 3х лет с даты изготовления. |
| 24 | Викрил Плюс фиолетовый М3.5 (0) 90см игла таперкат V-34VCP518H | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели,не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. М3,5 (0), длина нити 90 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая массивная, 26 мм длиной, 1/2 окружности. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 3х лет с даты изготовления. |
| 25 | Викрил Плюс фиолетовый М3,5 (0) 70 см, игла таперкат V-30VCP9361H | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. М3,5 (0), длина нити 70 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая массивная, 26 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 3х лет с даты изготовления. |
| 26 | Викрил Плюс фиолетовый М3.5 (0) 90см игла кол СТ-2VCP330H | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. М3,5 (0), длина нити 90 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая массивная, 26 мм длиной, 1/2 окружности. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 3х лет с даты изготовления. |
| 27 | Викрил 3/0 75см, фиолет. игла кол. 20мм, в уп 12штW9114 | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Толщина нити M2 (3/0), длина нити 75 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 20 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 28 | Викрил 3/0, 75см, н/окр. игла таперкат V-4W9826 | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить неокрашенная. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M2 (3/0), длина нити 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе (насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем . Игла режущая - геометрия поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля. 3/8 окружности, 19 ±1 мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 29 | Викрил 3/0, 75см, фиолет. игла кол, 26мм, уп/12штW9120 | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M2 (3/0), длина нити 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе . Игла колющая, 1/2 окружности, 26 ±1 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 30 | Викрил 4/0 45см н/окр. прайм. реж. 19мм 3/8 уп/24штW9510T | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить неокрашенная. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M1.5 (4/0), длина нити 45 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе (насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем Игла режущая - геометрия поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля. 3/8 окружности, 19 ±1 мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 31 | Викрил 4/0 75см, фиолет. кол. 20мм, 1/2 в уп 12штW9113 | уп | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M1.5 (4/0), длина нити 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 20 ±1 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 32 | Викрил 4/0, 75см, н/окр. игла таперкат UV-17W9820 | уп | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Неокрашенная. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. М1,5 (4-0), длина нити 75 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 31 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 3х лет с даты изготовления. |
| 33 | ПДС II 5/0, 90 см, фиолет. кол. 17мм х 2, 1/2 (в уп.36шт)W9108Н | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет не менее 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 70% через 4 недели, не менее 60% через 6 недель, срок полного рассасывания в пределах от 182 до 238 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus,Staphylococcus epydermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов . Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную групп часов после имплантации нити.М1 (5/0), длина нити 90 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 17 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем не менее 4 года с даты изготовления |
| 34 | ПДС II фиолетовый М 1 (5/0), 45см, игла колющая RB-2W9101Н | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет не менее 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 70% через 4 недели, не менее60% через 6 недель, срок полного рассасывания в пределах от 182 до 238 дней. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную групп часов после имплантации нити . М1 (5/0), длина нити 45 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 17 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем не менее 4 года с даты изготовления |
| 35 | Пролен 3/0, 75см, синий обратно-реж 16мм, в уп. 12штW8549 | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити М2 (3/0), длина 75 ± см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 16 ± мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом. Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 36 | Пролен 5/0 75см синий СС 13мм х 2, 1/2 уп/12штW8816 | уп | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M1 (5/0), длина 75±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом. Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 37 | Пролен 7-0 60см две иглы СС-6 12ммХ1004G | уп | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M0,5 (7/0), длина 60±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 12±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом. Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 38 | Пролен М 0,4 (8/0), 45см две иглы кол 6,5ммW2777 | уп | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M0,4 (8/0), длина 45±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 6,5±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом. Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 39 | Пролен М 0,5 (7/0), 60см две иглы колющие BV175-8W8702 | уп | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M0,5 (7/0), длина 60±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом. Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 40 | Пролен синий М2 (3/0), 90см две иглы колющие RB-1 17ммW8558 | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M2 (3/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 17±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом. Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 41 | Стерибон длина 150см 1/2 круглая колющая 30мм 1 (4)SFN697B | уп | 5 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 150±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали сериине менее AISI-420 (с содержанием углерода 0,20 % и 0,12 % - хрома), твердостью 4900-6475 Н/мм2 СОЕДИНЕНИЕ НИТИ С ИГЛОЙ: Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. УПАКОВКА: Упаковка состоит из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 42 | Стерибон длина 150см 1/2 круглая колющая 30мм 2 (5)SFN438 | уп | 1 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 150±1см толщина: условный номер 2 метрический 5. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 (с содержанием углерода 0,20 % и 0,12 % - хрома), твердостью 4900-6475 Н/мм2 СОЕДИНЕНИЕ НИТИ С ИГЛОЙ: Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях) , равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. УПАКОВКА: Упаковка состоит из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 43 | Стерибон длина 75 см 1/2 круглая колющая 31 мм 0 (3,5)SFN681 | уп | 2 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 31 ±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии AISI-420 (с содержанием углерода 0,20 % и 0,12 % - хрома), твердостью 4900-6475 Н/мм2 СОЕДИНЕНИЕ НИТИ С ИГЛОЙ: Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. УПАКОВКА: Упаковка состоит из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 44 | Стерикат простой длина нити 76 см 1/2 круглая колющая 25 мм 2-0 (3,5)SFN4338 | уп | 5 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3,5. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 25±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 (с содержанием углерода 0,20 % и 0,12 % - хрома), твердостью 4900-6475 Н/мм2 СОЕДИНЕНИЕ НИТИ С ИГЛОЙ: Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. УПАКОВКА: Упаковка состоит из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 45 | Стерикат простой стерильный длина нити 152 см 2 - 0 (3,5)SFP603 | уп | 10 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 152 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3,5. Без иглы. Инструкция по применению на русском языке в каждой заводской упаковке, выполненная типографским способом. В упаковке не менее 12 шт нитей. |
| 46 | Капрон 1 (№4) с иглой атравматической 4Д-0,9*35-1, 75см | уп | 10 | Нить хирургическая стерильная крученая состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная Игла должна быть из коррозионостойкого высокопрочного стального сплава (с содержанием углерода не менее 0,08 %. Усилие отрыва нити от иглы – не менее 0,5 Н, твердость – не менее НV 4900 Н/мм2. Шероховатость на стержне - не более 0,32 мкм, на шлифованной поверхности острия - не более ,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - не более 20 мкм. Коэффициент остаточной деформации - не более 0,05 максимального изгиба. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена не менее чем в двух проекциях. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4, одноигольное исполнение 35±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 47 | Капрон 2/0 (№3) с иглой атравматической 4Д-0,7*25-2/0, 75см | уп | 10 | Нить хирургическая стерильная крученая состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная Игла должна быть из коррозионостойкого высокопрочного стального сплава (с содержанием углерода не менее 0,08 %. Усилие отрыва нити от иглы – не менее 0,5 Н, твердость – не менее НV 4900 Н/мм2. Шероховатость на стержне - не более 0,32 мкм, на шлифованной поверхности острия - не более ,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - не более 20 мкм. Коэффициент остаточной деформации - не более 0,05 максимального изгиба. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена не менее чем в двух проекциях. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3, одноигольное исполнение 25±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 48 | Капрон 3/0 (№2) с иглой атравматической 4Д-0,6*20-3/0, 75см | уп | 10 | Нить хирургическая стерильная крученая состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная Игла должна быть из коррозионостойкого высокопрочного стального сплава (с содержанием углерода не менее 0,08 %. Усилие отрыва нити от иглы – не менее 0,5 Н, твердость – не менее НV 4900 Н/мм2. Шероховатость на стержне - не более 0,32 мкм, на шлифованной поверхности острия - не более ,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - не более 20 мкм. Коэффициент остаточной деформации - не более 0,05 максимального изгиба. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена не менее чем в двух проекциях. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 3/0 метрический 2, одноигольное исполнение 20±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 49 | Капрон н/с в бобинах 2(5) 80м | уп | 5 | Нить капроновая (полиамид) крученая нестерильная в бобине 80±1 м, условный номер 2 Метрический 5. В упаковке не менее 18 шт бобин. |
| 50 | Кетгут полированный 2/0 (№3,5) 150см | уп | 10 | Стерильный рассасывающийся натуральный шовный материал. Натуральная коллагеновая ткань, извлечённая из кишок здоровых млекопитающих. Эластичная нить с гладкой поверхностью от кремового до светло-коричневого цвета. Рассасывается в тканях под действием протеолитических ферментов. Время рассасывания (потеря прочности на разрыв до 50 %) от 7 до 12 дней. Удаляется из организма энзиматическим действием в течение 70 дней. Длина нити 150 ±1см, условный номер 2/0 метрический 3,5, Без иглы. Упаковка - стерильный пакет. Гарантийный срок стерильности без нарушения оригинальной упаковки материала - не менее 4 лет. |
| 51 | Мерсилен лента 5мм*40см белая 5мм*40см две иглы СТХ 48мм (6 шт. в уп.)RS22 | уп | 2 | Лента стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из волокон полиэстера. Лента толщиной 5 ±1 мм, длиной 40±1 см. Соединение ленты с атравматической иглой прочное. Игла ½ колющая утолщенная 48 мм. Двухигольное исполнение Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах ленты, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 6 индивидуальных упаковок, Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. |
| 52 | Поликол длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 20 мм 3-0 (2)SPL2437 | уп | 5 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Нить хирургическая плетеная состоит из сополимера 90% гликолида (полиглактин 910) и 10% л-лактида. Покрыта сополимером L-молочной и гликолевой кислот (Гликомер 37) и стеаратом кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Отсутствие "пилящего эффекта". Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. 55% прочности нити после имплантации сохраняется в течение 14 дней, 20% прочности сохраняется в течение 21 дней. Полностью рассасывание нити происходит через 60-70 дней. Нить длина не менее 70 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 20 мм. На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии AISI-420 (с содержанием углерода 0,20 % , 0,12 % - хрома), твердостью 4900- 6475 Н/мм2). Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Упаковка состоит из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 53 | Поликол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 17 мм 4 -0(1,5)SPL2065 | уп | 5 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Нить хирургическая плетеная состоит из сополимера 90% гликолида (полиглактин 910) и 10% л-лактида. Покрыта сополимером L-молочной и гликолевой кислот (Гликомер 37) и стеаратом кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Отсутствие "пилящего эффекта". Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. 55% прочности нити после имплантации сохраняется в течение не менее 14 дней, 20% прочности сохраняется в течение не менее 21 дней. Полностью рассасывание нити происходит через не менее 60-70 дней Нить длина 75±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1,5. Одноигольное исполнение. Игла колющая тяжелая 1\2 окружности, длина 17±1 мм. На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 (с содержанием углерода 0,20 % , 0,12 % - хрома), твердостью 4900- 6475 Н/мм2). Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. Упаковка состоит из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 54 | Пролен 3/0, 120см, син кол. 26мм*2 в уп. 12штW8534 | уп | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M2 (3/0), длина 120±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем. Игла колющая, геометрия ее поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля, 3/8 окружности, 26 ±1 мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом. Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 55 | Пролен 3/0, 45см, синий прайм реж. 26мм, 3/8 уп/24штW8021T | уп | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M2 (3/0), длина 45±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем. Игла режущая, геометрия ее поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля, 3/8 окружности, 26 ±1 мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом. Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 24 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 56 | Стерикрил неокрашенный длина нити 65 см 1/2 круглая колющая (первоклассное острие) 13 мм 5 - 0 (1,5)STR1667 | уп | 2 | Стерильный, синтетический, абсорбируемый, монофиламентный шовный материал, состоит из сополимера гликолида и капролактона, неокрашенный. Сохраняет не менее 50% от первоначальной прочности на разрыв через не менее 7 дней после имплантации, не менее 20% - через не менее 14 дней, полностью теряется через не менее 21 день. Полное рассасывание происходит через 90-120 дней. Нить длиной 65 ±1 см, толщина: условный номер 5-0 метрический 1,5. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности первоклассное острие, длина 13±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 (с содержанием углерода не менее 0,20 % и не менее 0,12 % - хрома), твердостью 4900-6475 Н/мм2 СОЕДИНЕНИЕ НИТИ С ИГЛОЙ: Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления не менее 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. УПАКОВКА: Упаковка состоит из не менее 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 57 | Стерилен нить 90 см 1/2 круг. кол. с 2 сторон (2 иглы) 31 мм 2-0 (3)SFN1494 | уп | 5 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности , длина 31±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 (с содержанием углерода не менее 0,20 % и не менее 0,12 % - хрома), твердостью 4900-6475 Н/мм2 СОЕДИНЕНИЕ НИТИ С ИГЛОЙ: Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. УПАКОВКА: Упаковка состоит из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 58 | Стерилен нить 90 см 1/2 круг. кол. с 2 ст-н (2 иглы) 25 мм 2 - 0 (3)SFN914 | уп | 5 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовлена из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 25±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии не менее AISI-420 (с содержанием углерода не менее 0,20 % и не менее 0,12 % - хрома), твердостью 4900-6475 Н/мм2 СОЕДИНЕНИЕ НИТИ С ИГЛОЙ: Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити (приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм. УПАКОВКА: Упаковка состоит из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |