РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Наименование и количество товара:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х28 мм | шт | 1 |
| 2 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х23 мм | шт | 1 |
| 3 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х18 мм | шт | 1 |
| 4 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х15 мм | шт | 1 |
| 5 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 4х12 мм | шт | 1 |
| 6 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х28 мм | шт | 1 |
| 7 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х23 мм | шт | 1 |
| 8 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х18 мм | шт | 1 |
| 9 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х15 мм | шт | 1 |
| 10 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3.5х12 мм | шт | 1 |
| 11 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х28 мм | шт | 1 |
| 12 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х23 мм | шт | 1 |
| 13 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х18 мм | шт | 1 |
| 14 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х15 мм | шт | 1 |
| 15 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 3х12 мм | шт | 1 |
| 16 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.75х28 мм | шт | 1 |
| 17 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.75х23 мм | шт | 1 |
| 18 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.75х18 мм | шт | 1 |
| 19 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.75х15 мм | шт | 1 |
| 20 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.75х12 мм | шт | 1 |
| 21 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.5х28 мм | шт | 1 |
| 22 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.5х23 мм | шт | 1 |
| 23 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.5х18 мм | шт | 1 |
| 24 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.5х15 мм | шт | 1 |
| 25 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.5х12 мм | шт | 1 |
| 26 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.25х28 мм | шт | 2 |
| 27 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.25х23 мм | шт | 2 |
| 28 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.25х18 мм | шт | 1 |
| 29 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.25х15 мм | шт | 1 |
| 30 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience V 2.25х12 мм | шт | 1 |
| 31 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 4х38 мм | шт | 1 |
| 32 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 4х33 мм | шт | 1 |
| 33 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 3.5х38 мм | шт | 1 |
| 34 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 3.5х33 мм | шт | 1 |
| 35 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 3х38 мм | шт | 1 |
| 36 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 3х33 мм | шт | 1 |
| 37 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 2.75х38 мм | шт | 1 |
| 38 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 2.75х33 мм | шт | 1 |
| 39 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 2.5х38 мм | шт | 1 |
| 40 | Стент с лекарственным покрытием Abbott Xience Prime 2.5х33 мм | шт | 1 |
| 41 | Стент коронарный рассасывающийся Absorb Abbott 3х18 мм | шт | 1 |
| 42 | Стент коронарный рассасывающийся Absorb Abbott 3х28 мм | шт | 1 |
| 43 | Стент коронарный рассасывающийся Absorb Abbott 3.5х18 мм | шт | 1 |
| 44 | Стент коронарный рассасывающийся Absorb Abbott 3.5х28 мм | шт | 1 |
| 45 | Стент-графт коронарный баллонорасширяемый Aneugraft D 2.5х27 мм | шт | 1 |
| 46 | Стент-графт коронарный баллонорасширяемый Aneugraft D 3х27 мм | шт | 1 |
| 47 | Стент-графт коронарный баллонорасширяемый Aneugraft D 3.5х18 мм | шт | 1 |
| 48 | Стент-графт коронарный баллонорасширяемый Aneugraft D 4х18 мм | шт | 1 |
| 49 | Стент-графт коронарный Direct-Stent 4.5х16 мм | шт | 1 |
| 50 | Стент-графт коронарный Direct-Stent 5х16-20 мм | шт | 1 |
| 51 | Стент-графт коронарный Direct-Stent 6х19-20 мм | шт | 1 |

Обязательные требования к товару:

Медицинские инструменты должны сопровождаться регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия.

Описание, качественные характеристики:

| Наименование товара | Параметры эквивалентности | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Стент с лекарственным покрытием Xience V | Матричный баллонорасширяемый стент. Вид стента: ряд волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.88мм3, соотношение металл/артерия не более 12.6%, укорочение 0%, рекойл не более 5%. Размеры (диаметр, мм х длина, мм): 2.25х8; 2.5х12; 2.75х15; 3.0х18; 3.5х23; 4.0х28. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 9 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва 16 атм. | 32 |
| Стент с лекарственным покрытием Xience Prime | Матричный баллонорасширяемый стент. Вид: ряд волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Диаметры: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143 см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Длина конической части баллона: не более 1 мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва 18 атм. | 10 |
| Стент графт коронарный баллонорасширяемый Aneugraft DX | Материал стента - медицинская сталь 316 L. Толщина балки стента – 0,0045"х0,0039" (для стентов диаметром 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм), 0,0028"х0,0036" (для стентов диаметром 2,5 мм). Стент покрыт цилиндром из биосовместимого конского перикарда, который присоединен полипропиленовым швом к металлической основе стента. Покрытие стента перикардом - 100%. Толщина покрытия 105±5µm. Доступные диаметры стентов: 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм. Доступные длины стентов: 13 мм, 18 мм, 23 мм, 27 мм. Стент размещен на баллонном катетере. Диаметр баллона соответствует диаметру стента. Длины баллонов: 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм. Номинальное давление 5 атм, предельное давление 15 атм для баллонов диаметром 2,5-3,5 мм, 14 атм - для баллонов диаметром 4,0 мм. Возможно увеличение номинального диаметра стента на 15% без повреждения покрытия. Внешний диаметр шафта катетера: проксимальный не более 2,3 F; дистальный - не более 2,6 F. Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент 140 см. Тип доставляющей системы: монорельсовая. Совместим с проводником 0,014", с проводниковым катетером 6F (для всех диаметров стента). | 4 |
| Стент графт коронарный баллонорасширяемый Direct-Stent | Материал полимера: ePTFE. Материал стента: нержавеющая сталь марки 316L. Структура каркаса – «гибридная ячейка». Смонтирован на системе доставки с баллоном – единая конструкция. Предназначен для одноэтапной имплантации. Толщина стенки: не более 0.21±0,1мм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм). Совместимость с проводниковым катетером - 7F. Система доставки: RX. Покрытие системы доставки: гидрофильное. Количество рентгеноконтрастных маркеров - не менее 2-х. Диаметр шафта: проксимальный не более 2,0 F, дистальный не более 2,7F. Номинальное давление: не менее 14 атм. Давление разрыва: не менее 16 атм. Диаметр стент графта – 4.5, 5.0 и 6.0 мм. Длина стент графта: 16 мм и 19-20 мм. Длина доставляющей системы: 137-140см. Стерильная упаковка. Не нуждается в предварительной предоперационной подготовке | 3 |
| Системы для имплантации саморассасывающегося стентирующего каркаса Absorb /Abbott/ | Матричный баллонорасширяемый саморассасывающийся стентирующий каркас. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных не менее 3-мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал каркаса: Поли L-молочная кислота. Покрытие (выделяющий лекарство слой): Поли D,L-молочная кислота, содержащая эверолимус в концентрации не менее 100 мкг/см2. Не менее двух парных рентгеноконтрастных платиновых меток по краям каркаса. Диаметр: 3.0(+/-0,1) мм и 3.5(+/-0,1) мм. Длина: 18(+/-0,1) мми 28(+/-0,1) мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены не менее 143см, выполненный из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. Номинальное давление раскрытия не менее 2.5мм – не менее 6 атм; расчетное давление разрыва не менее 16 атм. Одноразовый, стерильный | 4 |