РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности изделий медицинской техники ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 2 Лотов.

Лот №1 – Оказание услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники ООО «Медсервис»;

1. Основные требования

1.1.Настоящее Техническое задание определяет порядок и сроки оказания услуг по техническому обслуживанию (в дальнейшем - ТО) изделий медицинской техники (в дальнейшем ИМТ).

1.2. На техническое обслуживание принимаются технически исправные ИМТ, полностью укомплектованные ИМТ с предоставлением  технической документации на них.

1.3. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности ИМТ Заказчика при использовании ее по назначению.

1.4. ТО включает в себя плановое (периодическое) и внеплановое (ТО.

1.5. Плановое ТО включает в себя:

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- периодическое ТО.

1.5.1. Периодический (плановый) контроль технического состояния (в дальнейшем - ПКТС):

- внешний осмотр ИМТ;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности ИМТ;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки ИМТ;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности ИМТ в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

1.5.2. Периодическое техническое обслуживание (ПТО) включает типовые регламентные работы:

- общая протирка, очистка от пыли, грязи и т.д. ИМТ в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка ИМТ эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа ИМТ, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации.

1.6. Внеплановое (текущее) ТО включает в себя:

- внеплановый (текущий) контроль технического состояния (ВКТС);

- внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО).

- ВТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам ВКТС ИМТ и включает в себя устранение мелких неисправностей:

- замена плавких предохранителей, автоматов защиты;

- восстановление или замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима работ, концевых выключателей;

- восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений;

- удаление следов коррозии и окисление с наружных поверхностей ИМТ;

- замена шлангов при их разрыве;

- замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата;

- замена элементов индикации, контроля подсветки, не влекущих полной разборки аппарата.

1.7. Стоимость работ, обозначенных в Перечне изделий медицинской техники (Приложение №2 к договору от _________ № __________), включает стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей. Все используемые при техническом обслуживании запасные части и эксплуатационные материалы должны быть оригинальными, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленные, производства компании производителя. До проведения работ, требующих замены таких запасных частей и эксплуатационных материалов, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты качества, регистрационные удостоверения или иные документы, подтверждающие качество и происхождение материалов.

1.8. Ввод в эксплуатацию ИМТ – процедура проведения комплекса регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по подготовке к эксплуатации приобретенной ЛПУ медицинской техники, завершающаяся передачей ИМТ медицинскому персоналу для использования по назначению. Ввод в эксплуатацию охватывает комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию.

1.9. В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ.

1.10. Стоимость работ, обозначенных в Перечне изделий медицинской техники (Приложение №2 к договору от _________ № __________), стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей не включает. При возникновении необходимости использования расходных материалов, не включенных в стоимость услуг в рамках заключенного договора, Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика дефектную ведомость, калькуляцию, акт диагностики или аварийного выхода из строя оборудования с указанием в таком документе ориентировочной стоимости запасных частей или иных материалов. Заказчик вправе самостоятельно предоставить необходимые запасные части либо оплатить стоимость расходных материалов на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения и акта выполненных работ.

1.11. Исполнитель предоставляет лицензии на право оказания услуг, являющихся предметом Договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Сроки оказания услуг: с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 включительно.

2.2. Периодичность оказания услуг:

    - . плановое ТО в соответствии с графиком ТО, сроки дополнительно согласовываются сторонами;

- 2.2.2. внеплановое ТО на месте эксплуатации ИМТ после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня. Направление заявок Исполнителю осуществляется по следующей электронной почте: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении.

- 2.2.3. проведение не менее одного раза в течение срока действия договора инструктажа специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации ИМТ, находящихся на ТО у Исполнителя, а также при приемке их на техническое обслуживание Исполнителем.

3. Место оказания услуг:

3.1. Изделия медицинской техники установлены на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35).

3.2. Восстановление исправности и работоспособности ИМТ в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации ИМТ.

3.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации медицинской техники.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится без дополнительной платы.

4.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

Лот №2 – Оказание услуг по восстановлению работоспособности изделий медицинской техники ООО«Медсервис»;

- Общие требования

Услуги по восстановлению работоспособности изделий медицинской техники (далее - ИМТ включают в себя:

- капитальный ремонт ИМТ;

- оформление ведомостей дефек-тов на списание ИМТ, не подлежащих восстановлению;

- монтаж и демонтаж ИМТ.

1.2. Исполнитель предоставляет лицензии на право оказания услуг, являющихся предметом Договора.

  - Исполнитель обязан предоставлять гарантию на отремонтированный узел или замененную деталь в течение:

- 3 месяца для ИМТ, выработавших нормативный срок эксплуатации с момента получения ИМТ Заказчиком после ремонта, если меньший срок не установлен предприятием-изготовителем, и при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации;

- осуществлять в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты ремонт узла ИМТ, на который распространяется действие гарантии, либо производить замену установленной детали.

- Расшифровка видов оказываемых услуг

  - Ремонт медицинской техники - это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322 - 78).

  - Текущий ремонт медицинской техники - неплановый мелкий ремонт медицинской техники. Текущий ремонт выполняется в процессе текущего технического обслуживания и заключается в замене или восстановлении отдельных частей ИМТ.

  - Средний ремонт медицинской техники - при среднем ремонте выполняется агрегатная замена составных частей и узлов медицинской техники, восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия, послеремонтные испытания.

2.4. Капитальный ремонт медицинской техники - крупный плановый ремонт, выполняемый для изделий, выработавших свой ресурс эксплуатации. При капитальном ремонте выполняется агрегатная (блочная) замена всех составных частей изделия, остаточный ресурс которых составляет менее 50% от начального, восстановление и окраска корпусов изделий, восполнение эксплуатационно-технической документации.

  - Ведомости дефектов на списание ИМТ оформляются после проведения экспертизы технического состояния без выставления дополнительной платы.

  - После проведения ремонта Исполнитель должен выдать Заказчику акт-заключение и свидетельство о поверке на пригодность для дальнейшей эксплуатации ИМТ.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг: с момента заключения Договора по 31 декабря 2016 года включительно.

3.2. Периодичность оказания услуг:

- восстановление исправности и работоспособности ИМТ, в рамках внепланового технического обслуживания (далее – ТО), на месте эксплуатации ИМТ, после проведения диагностики, Исполнителем выдаётся Акт обследования, с учётом запасных частей и расходных материалов.

- При невозможности восстановления работоспособности ИМТ, после проведения внепланового ТО – Исполнителем выдаётся направление на проведение ремонта, после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня. Направление заявок Испонителю осуществляется по следующей электронной почте: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении.

- проведение работ по вводу в эксплуатацию ИМТ (монтаж, пуско-наладка) по письменным заявкам Заказчика в течение 10 дней с момента получения Исполнителем заявки, если иной срок не установлен дополнительным соглашением к договору.

4. Место оказания услуг:

4.1. Изделия медицинской техники установлены на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35).

4.2. Восстановление исправности и работоспособности ИМТ в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации ИМТ.

4.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации медицинской техники.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение 3-х месяцев, с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится без дополнительной платы.

5.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.