Приложение №1

к   договору №____________ от ______20___.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию  рентгенологического оборудования для нужд ООО « Медсервис»

1. Основные положения

1.1. Комплекс технических услуг включает в себя:

- техническое обслуживание (в дальнейшем ТО) Оборудования (в дальнейшем Оборудование);

- текущий ремонт Оборудования с заменой запасных частей;

- ввод в эксплуатацию Оборудования (монтаж, пуско-наладка).

1.2. На техническое обслуживание принимаются технически исправное Оборудование, полностью укомплектованные, в том числе технической документацией.

- 1.3. Исполнитель обязан: предоставить Лицензии на техническое обслуживание Оборудования (приборов, аппаратов и оборудования для рентгенологии);

- Лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

2. Функциональные требования

2.1. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности изделий медицинской техники Заказчика при использовании ее по назначению.

2.2. Техническое обслуживание (далее по тексту – ТО) включает в себя плановое (периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание.

2.3. Плановое ТО включает в себя:

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- периодическое техническое обслуживание.

2.3.1. Периодический (плановый) контроль технического состояния (в дальнейшем ПКТС):

- внешний осмотр  Оборудования

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности  Оборудования;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки Оборудования ;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности Оборудования в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

2.3.2. Периодическое техническое обслуживание (ПТО) включает типовые регламентные работы:

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. Оборудования в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка Оборудования эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа  Оборудования, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации.

2.4. Внеплановое (текущее) ТО включает в себя:

- внеплановый (текущий) контроль технического состояния (ВКТС);

- внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО).

- ВТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам ВКТС  Оборудования и включает в себя устранение мелких неисправностей:

- замена плавких предохранителей, автоматов защиты;

- восстановление или замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима работ, концевых выключателей;

- восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений;

- удаление следов коррозии и окисление с наружных поверхностей  Оборудования;

- замена шлангов при их разрыве;

- замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата;

- замена элементов индикации, контроля подсветки, не влекущих полной разборки аппарата.

2.5. Текущий ремонт Оборудования с заменой запасных частей – неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса  Оборудования путем замены и (или) восстановления отдельных деталей, сменных комплектующих частей с уведомлением о необходимости проведения послеремонтного метрологического (инструментального) контроля технического состояния Оборудования с метрологическими характеристиками (поверкой для средств измерений медицинского назначения) в объеме, установленном эксплуатационной документацией и Федеральным Законом «Об обеспечении единства измерений» (для средств измерений медицинского назначения).

2.6. Ввод в эксплуатацию Оборудования – процедура проведения комплекса регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по подготовке к эксплуатации приобретенной ЛПУ медицинской техники, завершающаяся передачей Оборудования медицинскому персоналу для использования по назначению. Ввод в эксплуатацию охватывает комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию.

3.Стоимость и порядок оплаты

3.1 В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект Оборудования, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к Оборудования.

3.2 Стоимость услуг, обозначенных в п.3.1 настоящего технического задания, стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей не включает. При возникновении необходимости использования расходных материалов, не включенных в стоимость услуг в рамках заключенного договора, Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика дефектную ведомость, калькуляци акт диагностики или аварийного выхода из строя оборудования с указанием в таком документе ориентировочной стоимости запасных частей или иных материалов. Заказчик вправе самостоятельно предоставить необходимые запасные части либо оплатить стоимость расходных материалов на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения и акта выполненных работ.

3.3 Стоимость работ, обозначенных в п.2.3-2.4 настоящего технического задания, включает стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки и периоды оказания услуг:

- Срок оказания услуг по техническому обслуживанию: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Исполнителю письменной заявки от Заказчика. Направление заявок Исполнителю осуществляется в течение срока действия Договора посредством электронной почты: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении.

- внеплановое ТО на месте эксплуатации Оборудования  после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня; направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении

- восстановление исправности и работоспособности Оборудования  в рамках внепланового ТО на месте эксплуатации Оборудования после проведения дефектации в течение 1 (одного) рабочего дня при наличии запасных частей и расходных материалов. При невозможности восстановления работоспособности Оборудования  после проведения внепланового ТО – выдача направления на текущий ремонт;

- текущий ремонт Оборудования с заменой запасных частей в минимальные сроки, но не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта обследования технического состояния оборудования. В случае возникновения непреодолимых обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению работ (длительные сроки поставки запасных частей, отсутствие технической документации, отсутствие оплаты дорогостоящих запасных частей по выставленным счетам и т.п.) сроки могут быть изменены при условии письменного уведомления Заказчика;

- проведение работ по вводу в эксплуатацию Оборудования (монтаж, пуско-наладка) по письменным заявкам Заказчика, направляемым  посредством электронной почты:_______в течение 10 дней, если иной срок не установлен дополнительным соглашением Заказчика и Исполнителя;

- проведение не менее одного раза в год инструктажа специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации  Оборудования, находящихся на ТО у Исполнителя, а также при приемке их на техническое обслуживание Исполнителем.

4. Адрес и место оказания услуг:

4.1. Место оказания услуг/эксплуатации оборудования: ООО «Медсервис», Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35 (рентгенологическое  отделение).

4.2. Восстановление исправности и работоспособности Оборудования в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации  Оборудования.

4.3. Выполнение ремонта производится как на месте эксплуатации, так и на производственных площадях Исполнителя в зависимости от сложности, объема работ, возможности транспортировки изделий.

4.4. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации медицинского оборудования.

5. Перечень Оборудования, подлежащих техническому обслуживанию

| № п/п | Тип оборудования | Наименование оборудования | Заводской номер | Год изготовления | Коли-чество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Отделение РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | STEPHANIX (EVOLUTION) | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОГО СТОЛА | 0811322 / G 0680 | 2008 |  | 1 |
| 2 | STEPHANIX (STU+STUM) | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. СО СТОЙКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАДИОГРАФ-ОЙ И СТОЛОМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ | 562 / G 30704 | 2008 |  | 1 |
| 3 | STEPHANIX RAD Series PRO (TPF3S) | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ СТОЛА С ПЛАВ. ДЕКОЙ | 30312 / G 30705 | 2008 |  | 1 |
| 4 | MOVIX 30 | АПП. РЕНТГЕНОВСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ | G30777 | 2008 |  | 1 |
| 5 | OMNISCOP C | СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ МОБИЛЬНАЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ С-ДУГА) | 030624908 | 2008 |  | 1 |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |