РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по техническому обслуживанию стерилизационной медицинской техники (STERRAD) ООО «Медсервис» в 2018 году

1. Основные положения

1.1. Комплекс технических услуг включает в себя:

- техническое обслуживание (далее - ТО) медицинской техники, производства Johnson&Johnson (далее - МТ) установленного у Заказчика;

2.ТО включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности МТ Заказчика при использовании их по назначению.

ТО включает в себя плановое регламентное  (периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание.

Плановое регламентное ТО МТ включает в себя: регламентированное заводом изготовителя техническое обслуживание, направленное на поддержание работоспособности МТ.

Регламентное техническое обслуживание включает в себя комплекс мероприятий с заменой запасных частей, приведенной в Таблице №1.

2.1. Стоимость работ по настоящему договору, включает стоимость запасных частей, необходимых для проведения регламентного технического обслуживания, согласно Приложению №1 настоящего Договора. Все используемые при техническом обслуживании запасные части и эксплуатационные материалы должны быть оригинальными, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленные, производства компании производителя. До проведения работ, требующих замены таких запасных частей и эксплуатационных материалов, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты качества, регистрационные удостоверения или иные документы, подтверждающие качество и происхождение материалов.

2.2. В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект МТ, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к МТ.

3. Сроки и периодичность оказания услуг

3.1. Сроки действия договорных отношений: с момента заключения Договора и по 31 декабря 2018 года включительно.

3.2. Сроки и периоды оказания услуг:

- плановое регламентное ТО в соответствии с графиком ТО;

- услуги оказываются в течение 3 (трех) дней с получения заявки от Заказчика, в соответствии с перечнем работ и периодичностью их проведения, предусмотренными настоящим договором и эксплуатационной документацией производителя, в рабочее время Заказчика (с 08:00-16:00ч., обед с 13:00-14:00ч., кроме суб., воскр., празд. дни); выезды для диагностики текущих неисправностей в течение действия договора, но не более 2 (двх) раз на всем сроке действия настоящего договора, осуществляются по заявке Заказчика, переданной по тел./факсу Исполнителя. После получения заявки от Заказчика уполномоченный представитель Исполнителя в течение 48 часов с момента получения заявки выезжает в согласованное время в адрес Заказчика. Ремонт всех выявленных в ходе диагностики неисправности оплачиваются отдельно в рамках договора на ремонт.

- проведение не менее одного раза в год инструктажа специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации МТ, находящихся на ТО у Исполнителя, а также при приемке их на техническое обслуживание Исполнителем.

4. Место оказания услуг:

4.1. Медицинскоя техника установлена на следующих объектах Заказчика: ООО«Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35).

4.2. Восстановление исправности и работоспособности МТ производится на месте эксплуатации МТ.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится без дополнительной платы.

5.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

6. Перечень медицинской техники, принимаемых на обслуживание, указан в отдельном документе и является неотъемлемой частью Договора.

Лот №1 – Оказание услуг по ТО терилизационной медицинской техники ООО«Медсервис»;

Таблица 1.

| 1. | Техническое обслуживание плазменной низкотемпературной стерилизационной системы STERRAD 100NX ( |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ |  |  |  | Длительность работ (часы) |  | Периодичность проведения работ |
| Замена масла вакуумного насоса |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена масляного фильтра |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Очистка/замена впускного воздушного фильтра |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Очистка от пыли вентиляторов охлаждения |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Очистка внутренних поверхностей камеры |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена пластиковых сепараторов электрода в камере |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Тестирование систем стерилизатора |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Обновление информации в памяти стерилизатора |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Тестовый цикл стерилизации |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена расходных материалов согласно регламентированному сроку (набор – 1 шт.) |  |  |  | - |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| 2. | Техническое обслуживание плазменной низкотемпературной стерилизационной системы STERRAD 100NX (годовое ТО) |  |  |  |  |  |
| Перечень работ |  |  |  | Длительность работ (часы) |  | Периодичность проведения работ |
| Замена масла вакуумного насоса |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена масляного фильтра |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Очистка/замена впускного воздушного фильтра |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Очистка от пыли вентиляторов охлаждения |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Очистка внутренних поверхностей камеры |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена пластиковых сепараторов электрода в камере |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена воздушного антибактериального НЕРА- фильтра |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена каталитического конвертера |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена защитного стекла Н2О2 – монитора |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена УФ-лампы Н2О2-монитора и резинового уплотнителя корпуса лампы |  |  |  | 0,25 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена резиновых уплотнителей дверей камеры |  |  |  | 0,25 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Проверка работоспособности / замена термисторов дверей, камеры, испарителя, конденсора |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена электромагнитных клапанов испарителя / конденсора (2 шт.) |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена электромагнитного клапана подачи Н2О2 |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена игл подачи Н2О2 (2 шт.) и воздушного фильтра канала подачи Н2О2 |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Тестирование систем стерилизатора |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Обновление информации в памяти стерилизатора по ТО |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Тестовый цикл стерилизации |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| Замена расходных материалов согласно регламентированному сроку (набор – 1 шт.) |  |  |  | - |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по истечении 6 месяцев после ТО1 |
| 3. |  | Техническое обслуживание плазменной низкотемпературной стерилизационной системы STERRAD NX (годовое ТО) |  |  |  |  |
| Замена масла вакуумного насоса |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Очистка фильтров |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена каталитического конвертера |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена бактериального фильтра |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена масляного фильтра |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Очистка внутренних поверхностей камеры |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена уплотнителя двери |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена ультрафиолетовой лампы (системы мониторирования концентрации Н2О2) |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена разделителей электрода |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена датчиков температуры |  |  |  | 0,25 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена клапана подачи Н2О2 |  |  |  | 0,25 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Тестирование систем стерилизатора |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Обновление информации в памяти стерилизатора по ТО |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Тестовый цикл стерилизации |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| 4. |  | Техническое обслуживание аппарата для дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов AER – 2шт. (годовое ТО) |  |  |  |  |
| Проверка работы воздушного компрессора, настройка давления воздуха ( 20 Psig). Осушение воздушного контура (стакан для сбора конденсата – визуальный контроль, удаление воды, продувка системы сжатым воздухом). |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Очистка внешних и внутренних поверхностей машины. |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Проверка системы подачи детергента (моющего средства). Заполнение емкости детергентом. |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Проверка работоспособности всех каналов (коннекторов) для подключения эндоскопов (6 шт.) Проверка коннекторов на отсутствие утечек. |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Очистка фильтра камеры от загрязнений. |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Проверка /контроль батареи на плате управления. Замена при необходимости. |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Проверка работоспособности всех электромагнитных клапанов (6шт.). Разборка, чистка, замена при необходимости. |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Проверка внутренних соединений машины на отсутствие утечек. |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Обслуживание системы фильтрации, замена фильтров, резиновых уплотнителей. Санитарная обработка системы фильтрации Пресептом. |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Проверка настройки рабочих параметров цикла. Проведение тестового цикла. |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Необходимое кол-во журналов учета работы |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| 5. |  | Техническое обслуживание шкафа для сушки и хранения гибких эндоскопов CondiScope/DRY (годовое ТО) |  |  |  |  |
| Замена корпусного бактериального фильтра |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена предварительного фильтра на вентиляторе |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена бактериального фильтра канала |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена ловушки влаги в системе пневматике |  |  |  | 1 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Замена штуцера подключения трубки к каналу продувки |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| Сброс счетчика технического обслуживания |  |  |  | 0,5 |  | 1 раз в течение периода оказания услуг, по заявке Заказчика |
| 3. | Расходные материалы, заменяемые Исполнителем при оказании услуг |  |  |  |  |  |
| Наименование расходных материалов |  |  | Наименование стерилизационной системы, в которой заменяются расходные материалы |  | Комплектация/состав расходных материалов |  |
| Набор годового ТО обслуживания |  |  | STERRAD 100NX s/n: 01041100239 |  | Емкость для отработанного масла (3шт) |  |
|  |  |  |  |  | Масло вакуумного насоса (3л) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр масляный вакуумного насоса (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Салфетка нетканая (3шт) |  |
|  |  |  |  |  | Электромагнитный клапан, 24 Вольта (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр воздушный (корпусной) (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Конвертер каталитический (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Переходник конвертера (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Направляющая полки верхняя (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Разделитель электрода (4шт) |  |
|  |  |  |  |  | Ограничитель полки верхний (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Ограничитель полки нижний (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Разделитель электрода нижний (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Направляющая полки нижняя (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Разделитель электрода боковой (6шт) |  |
|  |  |  |  |  | Ручка полки (4шт) |  |
|  |  |  |  |  | Трубка подачи Н2О2 (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Термистор (7шт) |  |
|  |  |  |  |  | Клапан доставки Н2О2, электромагнитный (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр бактериальный, НЕРА (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Уплотнитель трубки подачи Н2О2 (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр воздушный 0.2 мкм (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Лампа ультрафиолетовая (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Стекло защитное (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Уплотнитель двери камеры (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Уплотнитель держателя УФ-лампы (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Игла Н2О2 (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Уплотнитель иглы Н2О2 (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Термопаста (1шт) |  |
| Набор годового обслуживания ТО |  |  | STERRAD NX (сер.номер 0033102004) |  | Емкость для отработанного масла (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Масло вакуумного насоса (1л) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр масляный вакуумного насоса (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Салфетка нетканая (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр воздушный (корпусной) (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Конвертер каталитический (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Переходник конвертера (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Направляющая полки верхняя (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Направляющая полки нижняя (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Разделитель электрода (4шт) |  |
|  |  |  |  |  | Ручка полки (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Термистор (5шт) |  |
|  |  |  |  |  | Клапан доставки Н2О2, электромагнитный (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр бактериальный, НЕРА (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр воздушный 0.2 мкм (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Лампа ультрафиолетовая (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Стекло защитное (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Уплотнитель двери камеры |  |
|  |  |  |  |  | Уплотнитель держателя УФ-лампы |  |
|  |  |  |  |  | Уплотнитель воздушного компрессора |  |
|  |  |  |  |  | Термопаста |  |
| Набор годового обслуживания ТО |  |  | CondiScope/DRY |  | Фильтр бактериальный (2шт) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр предварительный, ткань (1шт) |  |
|  |  |  |  |  | Трубка силиконовая (1комп) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтр бактериальный, канала (9шт) |  |
|  |  |  |  |  | Штуцер, (9шт) |  |