РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники

для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

1. Основные требования

1.1.Настоящее Техническое задание определяет порядок и сроки оказания услуг по техническому обслуживанию (в дальнейшем - ТО) медицинской техники (в дальнейшем - МТ).

1.2. На техническое обслуживание принимаются технически исправные МТ, полностью укомплектованные с предоставлением  технической документации.

1.3. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности МТ Заказчика при ее использовании по назначению.

1.4. ТО включает в себя периодическое и текущее обслуживание.

1.5. Периодическое обслуживание включает в себя:

- периодический контроль технического состояния МТ;

- периодическое техническое обслуживание (далее – ПТО).

1.5.1. Периодический контроль технического состояния (в дальнейшем - ПКТС):

- внешний осмотр МТ;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности МТ;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки МТ;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности МТ в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

1.5.2. ПТО включает в себя следующие работы:

- общая протирка, очистка от пыли, грязи и т.д. МТ в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка МТ эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа МТ, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации.

1.6. Текущее техническое обслуживание (далее - ТТО) включает в себя:

- текущий контроль технического состояния (ТКТС);

- текущее техническое обслуживание (ТТО).

- ВТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам ТКТС МТ и включает в себя устранение нижеперечисленных мелких неисправностей:

- замена плавких предохранителей, автоматов защиты;

- восстановление или замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима работ, концевых выключателей;

- восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений;

- удаление следов коррозии и окисление с наружных поверхностей МТ;

- замена шлангов при их разрыве;

- замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата;

- замена элементов индикации, контроля подсветки, не влекущих полной разборки аппарата и т.п.

1.7. Исполнитель предоставляет лицензию на право оказания услуг, являющихся предметом закупки.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Сроки оказания услуг: с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 включительно.

2.2. Периодичность оказания услуг:

    - . периодическое ТО в соответствии с графиком ТО, сроки дополнительно согласовываются сторонами; заявки направляются Заказчиком Исполнителю не менее чем за 3 рабочих дня до планируемого прибытия специалистов Исполнителя. Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении. Выезд специалистов Исполнителя, необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 2 рабочий день до планируемого прибытия на место оказания услуг

- 2.2.2. текущее ТО на месте эксплуатации МТ после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня. Направление заявок Исполнителю осуществляется по следующей электронной почте: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении.

- 2.2.3. проведение не менее одного раза в течение срока действия договора инструктажа специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации МТ, находящихся на ТО у Исполнителя, а также при приемке их на техническое обслуживание Исполнителем.

3. Место оказания услуг:

3.1. Медицинская техника установлена по адресу: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35).

3.2. Восстановление исправности и работоспособности МТ в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации МТ.

3.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации медицинской техники.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится без дополнительной платы.

4.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.