ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение разового технического обслуживания литотриптера производства компании «Storz Medical» для ООО «Медсервис»

| № п.п | Наименование работ (плановых работ) | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр. Проверка фиксации элементов корпуса. | 1 |
|  | Проверка правильного подключения кабелей. | 1 |
|  | Проверка функционирования: -системного блока OR1 -кнопок старта ударной волны -панели управления -кнопки экстренного выключения -датчика столкновения -способности излучать ударные волны | 1 |
|  | Проверка движения стола: в режиме «УРО» в режиме «ЛИТО» | 1 |
|  | Проверка корректного движения терапевтической головки. | 1 |
|  | Осмотр, проверка работы гидравлической системы стола. | 1 |
|  | Проверка высоковольтного блока «PCCU»: -измерение ёмкости конденсатора C1 -измерение ёмкости конденсатора C2 -измерение и проверка высокого напряжения при малом фокусе на разных уровнях энергии -измерение и проверка высокого напряжения при большом фокусе на разных уровнях энергии -контроль напряжения подогрева катода тиратрона | 1 |
|  | Проверка работы системы дегазации воды: -чистка водяного фильтра. -замена воды. -проверка работы дегазирующего насоса -проверка работы воздушного компрессора -проверка работы водяного насоса | 1 |
|  | Проверка работы УЗ аппарата и качества наведения по УЗ сигналу. | 1 |
|  | Проверка качества наведения по рентгеновскому изображению и при необходимости корректировка. | 1 |
|  | Проверка работы С дуги: -проверка движения -проверка привода C-дуги на признаки чрезмерного изнашивания. -проверка функционирования механизма блокировок дуги | 1 |
|  | Проверка генератора интегрированной рентгеновской системы. -проверка правильной работы контроллера управления. -высоковольтного трансформатора на предмет утечек масла. -проверка уровня высокого напряжения и тока рентгеновской трубки. | 1 |
|  | Проверка правильного функционирования системы обработки изображений | 1 |
|  | Мелкий ремонт | Входит в стоимость договора |
|  | Диагностика неисправности | Входит в стоимость договора |
|  | Регламентированная модернизация программного обеспечения | Входит в стоимость договора |
|  | Регламентированная модернизация оборудования | Входит в стоимость договора |
|  | Время оказания услуг (по рабочим дням) | с 9.00 до 17.00 |
|  | Командировочные расходы | Входит в стоимость договора |

срок оказания услуг  – 15 рабочих дней с даты заключения договора