РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пластин, эндопротезов, металлоконструкций для нужд травматологии ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 3 лотов.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка пластин с угловой стабильностью для травматологии для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина с угловой стабильностью, ладонная, полиаксиальная, с комплектом кортикальных винтов, титан | набор | 4 | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза комплексных переломов дистального отдела лучевой кости, в том числе внутрисуставных. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO 5832-2; DIN ISO 5832-3; Покрытие пластины - анодирование. Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Пластина Т- образной формы состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части. Околосуставная часть шириной 22,6 мм, имеет три отверстия. Угол 10°, 15°, 20°(по запросу заказчика). Диафизарная часть пластины шириной – 10,0 мм имеет два отверстия диаметром 1,8 мм для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера и одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия в диафизарной части - круглой формы ,позволяющие использовать винты с угловой стабильностью диаметром 3,0 мм. Количество отверстий в диафизарной части - 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 (по запросу заказчика). Все отверстия с резьбой в пластине дают возможность проведение винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него до 15 градусов в любом направлении. Расстояние между отверстиями 8,5 мм. Длина пластины (в зависимости от количества отверстий) – 44мм; 53 мм; 61мм; 70 мм; 78мм; 87 мм; 95мм; 104 мм; 121 мм. Толщина пластины – 3,0 мм. Маркировка лазерная с указанием производителя, каталожного номера и партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке. Кортикальный винт Материал изготовления титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO 5832-2; DIN ISO 5832-3 Диаметр винта -3,5 мм , головка винта диаметром 5,3 мм, Внутренний диаметр резьбы -2,4 мм Внутренний шестигранник -2,5 мм Сверло под резьбу – 2,5 мм Длина винта в диапазоне 16-30мм (по запросу заказчика) Количество винтов в комплекте зависит от количества отверстий в пластине. |
| 7 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза ключицы в комплекте с кортикальными винтами, титан. | набор | 2 | Пластина предназначена для медиальной и латеральной имплантации при переломах ключицы. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Анатомически предизогнутая, полиаксиальная пластина в правом и левом исполнении. Форма пластины – S образная. толщина пластины 3,0 мм ширина пластины 10,0 мм Два овальных отверстия позволяют производить фиксацию как винтами с угловой стабильностью 3,5 мм (спонгиозными и кортикальными), так и обычными винтами 3,5 Количество цилиндрических отверстия с конической резьбой (в дапазоне 5-7 -10 штук) они позволяют использовать только винты с угловой стабильностью 3,5 мм. Сходящееся на 5 градусов расположение винтов позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Реконструктивные вырезки в метафизарной части пластины позволяют ее моделирование в не менее 3-х плоскостях. Маркировка лазерная с указанием производителя, каталожного номера и партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка эндопротезов керамических для травматологии для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамический эндопротез первого плюснефалангового сустава MOLANA МТР, проксимальный компонент | шт | 2 | Эндопротез первого плюсне-фалангового сустава должен представлять собой набор имплантатов, изготовленных из цирконоксидной керамики с биоактивным покрытием, подразделяющихся на дистальный компонент с эллипсоидной впадиной и проксимальный компонент, с круглой головкой с тем же самым радиусом кривизны, как и у дистального. Из них должен формироваться искусственный сустав, который должен действовать как шаровой шарнир, имплантироваться на место пораженного сустава для выполнения его функции. Имплантация должна быть произведена в интрамедуллярный канал по бесцементной технологии с прессовой посадкой. Проксимальный компонент должен иметь не менее 4-х типоразмеров. Диаметр головки (основной размер) в диапазоне от 15 мм до 19 мм (15 мм, 15 мм с тонкой ножкой, 17 мм, 19 мм). Диаметр ножки в диапазоне от 6,5 мм до 8 мм. Ножка проксимального компонента должна иметь коническую форму с четырьмя продольными канавками. Головка проксимального компонента эндопротеза должна быть отклонена кзади под углом 12 град., и иметь плантарную (подошвенную) заточку. На задней поверхности головки должен быть рифленый участок. Каждый компонент должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке. Остаточный срок годности (стерильности) поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику. На время проведения операций должны бесплатно предоставляться инструменты необходимые для установки компонентов предлагаемых эндопротезов. |
| 2 | Керамический эндопротез первого плюснефалангового сустава MOLANA МТР, дистальный компонент | шт | 2 | Эндопротез первого плюсне-фалангового сустава должен представлять собой набор имплантатов, изготовленных из цирконоксидной керамики с биоактивным покрытием, подразделяющихся на дистальный компонент с эллипсоидной впадиной и проксимальный компонент, с круглой головкой с тем же самым радиусом кривизны, как и у дистального. Из них должен формироваться искусственный сустав, который должен действовать как шаровой шарнир, имплантироваться на место пораженного сустава для выполнения его функции. Имплантация должна быть произведена в интрамедуллярный канал по бесцементной технологии с прессовой посадкой. Дистальный компонент должен иметь не менее 4-х типоразмеров. Диаметр головки (основной размер) в диапазоне от 14 мм до 19 мм (14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм). Диаметр ножки в диапазоне от 6,5 мм до 8 мм. Ножка дистального компонента должна иметь коническую форму с четырьмя продольными канавками. Головка дистального компонента эндопротеза должна быть в форме чашки с тем же самым радиусом кривизны, что и у головки проксимального компонента. На задней поверхности головки должен быть рифленый участок. Каждый компонент должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке. Остаточный срок годности (стерильности) поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику. На время проведения операций должны бесплатно предоставляться инструменты необходимые для установки компонентов предлагаемых эндопротезов. |

ЛОТ №3 Предмет договора: Поставка металлоконструкций для травматологии для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование изделия | Единица измерения | Кол-во | Требования к характеристикам товара |  | Единица измерения | Наличие или значение требуемой характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонент феморальный цементный | шт | 6 | Материал феморального компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тип феморального компонента должен быть для правой и для левой конечностей |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тип фиксации феморального компонента должен быт цементный |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Должен быть ограничитель гиперсгибания феморального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Размерный ряд феморального компонента |  |  | Не более 10 |
|  |  |  |  | Совместимость с соседними типоразмерами феморального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка феморального компонента должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 2 | Компонент тибиальный цементный | шт | 6 | Материал тибиалного компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тип фиксации тибиального компонента должен быть цементный |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Ножка на нижней стороне платформы тибиального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Вид платформы тибиального компонента должен быть в форме мыщелков тибиальной кости в горизонтальной плоскости |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Форма ножки тибиального компонентадолже быть в форме клина |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Ось клина тибиального компонента должен быть в центре платформы |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тип запорного механизма для тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |
| 3 | Тибиальный вкладыш (прокладка) | шт | 6 | Совместимость с соседними типоразмерами тибиального вкладыша |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Материал тибиального вкладыша должен быть высокомолекулярный полиэтилена |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Должен быть высокий межмыщелковый гребень тибиального вкладыша для применения без сохранения задней крестообразной связки |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Метод фиксации тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Замена тибиального вкладыша должна быть без удаления бедренной или тибиальной частей протеза коленного сустава |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 4 | Костный цемент | шт | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав должен быть | Порошок Полимер Полиметаметилакрилат; |  | Наличие |
|  |  |  |  |  | Жидкость Мономер Метаметилакрилат (MMA) |  | Наличие |
|  |  |  |  | Вязкость |  |  | Стандартная |
|  |  |  |  | Температура полимеризации используемого цемента |  | Градус | Не выше 51° |
|  |  |  |  | Тубусное введение цемента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 5 | Пластина опорная для латерального мыщелка с о/к, 10 отв. | шт | 1 | Пластина опорная для латерального мыщелка с ограниченным контактом |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 10+4(для мыщелков голени) |
|  |  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 4,5 |
|  |  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 14,0 |
|  |  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 164,0 |
| 6 | Винт кортикальный д. 4.5 мм | шт | 5 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 42 |
|  |  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 7 | Винт кортикальный д. 4.5 мм | шт | 5 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 44 |
|  |  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 8 | Винт губчатый д. 6.5/16 мм, дл. 65 мм | шт | 4 | Диаметр резьбы |  | мм | 6,5 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | мм | 65 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 8,0 |
|  |  |  |  | Диаметр шейки винта |  | мм | 4,5 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Частичная резьба |  | мм | 16 |