Аппаратный комплекс обезвреживания отходов класса Б и В- 1шт.

Предназначена для: дезинфекции (обеззараживания) медицинских отходов классов Б и В непосредственно в местах их первичного образования и дальнейшего изменения товарного вида медицинских отходов (прессования), с целью не допущения их повторного применения. Обеззараживание достигается путем объемного СВЧ-нагрева, без использования химических дезинфицирующих средств. Обработанные отходы утилизируются  как бытовой мусор.

| Технические характеристики: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставляемая техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовлена не ранее 2021 года. | Наличие |
| 2 | Установка для обеззараживания медицинских отходов | Наличие |
| 3 | Процесс дезинфекции полностью автоматический, т.е. не требует от оператора проведения дополнительных настроек и параметров в зависимости от объема и состава загруженных отходов. | Наличие |
| 4 | Автоматическая самодиагностика в процессе работы. В случае отказа/некорректной работы оборудования оператор должен получать текстовое сообщение с описанием неисправности | Наличие |
| 5 | ЖК-дисплей для отображения информации. На дисплее должна отображаться вся информация о процессе: текущая стадия процесса (нагрев, дезинфекция, охлаждение), текущая температура, время, время до окончания процесса, дата | Наличие |
| 6 | Встроенный принтер для распечатки информации о процессе на клейких стикерах. В распечатанном протоколе должна содержаться информация об организации, о времени и дате проведения дезинфекции, данные о температуре (в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10) | Наличие |
| 7 | Контроль температуры нагрева отходов осуществляется температурным датчиком | Наличие |
| 8 | Контроль температуры нагрева отходов должен осуществляется автоматически во время всего цикла в режиме реального времени | Наличие |
| 9 | В случае повышения температуры в камере выше 110оС для предотвращения возгорания установка должна отключать нагрев и сигнализировать об аварийной ситуации | Наличие |
| 10 | Воздушный угольный фильтр, для работы без подключения к вытяжной вентиляции | Наличие |
| 11 | Давление при дезинфекции - атмосферное | Наличие |
| 12 | Для работы установки не должно требоваться никаких химических дезинфектантов и сенсабиризирующих растворов | Наличие |
| 13 | Для увлажнения медицинских отходов используется водопроводная вода без необходимости предварительной подготовки | Наличие |
| 14 | Доказанная эффективность в отношении микроорганизмов I-II группы патогенности, в частности micobacterium terrae, bacillus antracis, vibro cholerae и др. | Наличие |
| 15 | Диагностика сети питания с индикацией показания напряжения и силы тока | Наличие |
| 16 | Должно отображаться количество циклов и общее время работы | Наличие |
| 17 | Датчик утечки СВЧ-излучения в корпусе установки | Наличие |
| 18 | USB-порт для подключения к компьютеру | Наличие |
| 19 | Среда в камере - водяной пар | Наличие |
| 20 | Максимальная температура дезинфекции | Не более 100оС |
| 21 | Объем контейнера для дезинфекции, не менее | 8 л |
| 22 | Продолжительность цикла дезинфекции, не более | 40 мин |
| 23 | Потребляемая мощность, не более | 1 800 Вт |
| 24 | Габаритные размеры, (ШхГхВ), не более мм | 650х550х550 мм |
| 25 | Контейнер для отходов выполнен из термоустойчивого прозрачного пластика | Наличие |
| 26 | Контейнер должен быть безопасным при обращении с медицинскими отходами | Наличие |
| 27 | Крышка контейнера должна фиксироваться при помощи пластиковых защелок, без необходимости затяжки резьбовых фиксаторов | Наличие |
| 28 | Масса контейнера, не более | 1 кг |
| 29 | Монтажная стойка с электроподключением для установки обеззараживания медицинских отходов | Наличие |
| 30 | Монтажная стойка предназначена для размещения установки, принадлежностей и расходных материалов | Наличие |
| 31 | Установка должна монтироваться в стойку, под установкой расположен выдвижной столик для удобства сборки и установки контейнера | Наличие |
| 32 | В нижней части стойки расположены отсеки для хранения контейнера и расходных материалов | Наличие |
| 33 | Интегрированная в стойку электронная система дозирования жидкости в контейнер для увлажнения отходов | Наличие |
| 34 | Щитовой блок подключения (устройство защитного отключения (УЗО), розетка щитовая, вольтамперметр однофазный) | Наличие |
| 35 | Стойка должна иметь 4 (четыре) колесные опоры с фиксатором | Наличие |
| 36 | Материал изготовления стойки, включая столик и наполнение: нержавеющая сталь | Наличие |
| 37 | Конструкция стойки: цельносварная | Наличие |
| 38 | Внешний вид: сатинированная нержавеющая сталь без покрытия | Наличие |
| 39 | Габаритные размеры стойки, не более мм | 800х500х600 |
| 40 | Цикл прессования не более | 30 сек |
| 41 | Тип пресса | Гидравлический |
| 42 | Уменьшение объема отходов не менее | до 10 раз |
| 43 | Усилие прессования не менее | 9 тонн |
| 44 | Объем корзины пресс не более | 25 литров |
| 45 | Материал корпуса пресса | Полированная нержавеющая сталь |
| 46 | Материал корзины пресса | Нержавеющая сталь |
| 47 | Размер загрузочного окна корзины пресса, не более | 300х300 мм |
| 48 | Питающее напряжение пресса | 220В/50 Гц |
| 49 | Габаритные размеры (ВхШхГ) пресса, не более | 1800х550х550 мм |
| 50 | Вес пресса, не более | 120 кг |
| 51 | Система сепарации жидкости | Наличие |
| 52 | Платформа, с расположенными на ней ребрами | Наличие |
| 53 | Функция бесконтактной выгрузки отходов после прессования исключающая застревание отходов в корзине и необходимость дополнительных манипуляций по их извлечению | Наличие |
| 54 | Механизм выгрузки отходов с устройством опрокидывания корзины на угол не менее 1500 для самопроизвольного извлечения отходов без ручных манипуляций | Наличие |
| 55 | Крышка корзины должна автоматически закрывать корзину в процессе прессования, для предотвращения разбрызгивания жидкой фракции | Наличие |
| 56 | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев |
| 57 | Регистрационное удостоверения Минздрава РФ | Наличие |
| 58 | Декларация соответствия | Наличие |
| 59 | Лицензия на изготовление медицинской техники у производителя | Наличие |

Комплект поставки:

|  | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка для дезинфекции | 1 шт. |
| 2 | Многоразовый герметичный контейнер с крышкой для сбора и дезинфекции отходов не менее 8 л | Не менее 5 шт. |
| 3 | Пакеты для утилизации медицинских отходов желтого цвета размером не менее 60х60 см | Не менее 300 шт. |
| 4 | Лента для термопринтера на 250 циклов | Не менее 3 рулона |
| 5 | Фильтр угольный воздушный запасной | Не менее 1 шт. |
| 6 | Перчатки защитные термостойкие | 1 пара |
| 7 | Монтажная стойка | 1 шт. |
| 8 | Установка для дезинфекции | 1 шт. |
| 9 | Пресс-деструктор | 1 шт. |
| 10 | Пакеты черного цвета | Не менее 100 шт. |
| 11 | Ручка для корзины | 1 шт. |
| 12 | Шаровой кран для слива | 1 шт. |
| 13 | Переходной штуцер | 1 шт. |
| 14 | Шланг ПВХ сливной | Не менее 2 м |
| 15 | Хомут | 1 шт. |
| 16 | Паспорт | 2 шт. |
| 17 | Руководство по эксплуатации | 2 шт. |