## Лист1
Технические характеристики по Лоту № 3
Привод пневматический
№ | АРТИКУЛ | Наименование | Наименование по РУ | РУ | ДС | КТРУ наименование | КТРУ описание | ТТХ
1 | 511.610 | Привод пневматический APL II, осциллятор | Инструменты механизированные для остеосинтеза, эндопротезирования и реконструктивной хирургии, с принадлежностями: инструменты механизированные для остеосинтеза, эндопротезирования и реконструктивной хирургии: привод | ФСЗ 2012/12800 от 20 сентября 2012 года | РОСС RU Д-СН.МП18.В.01906/19 от 20.11.2019 | Электродвигатель к хирургической дрели с питанием от сети | Ручной компактный двигатель, который подключается к различным приспособлениям для хирургических электрических устройств для выполнения хирургических процедур, которые включают сверление, распиливание и введение, касающихся костных и жестких тканей (например, хрящевых, связок). Двигатель получает энергию от блока управления, который обеспечивает питание низковольтным пониженным напряжением (например, 24 вольта) непосредственно через электрический соединительный кабель. Изделие может быть канюлированным, чтобы позволить использование проводника. Изделие имеет микродизайн и может быть с ручным или ножным переключателем. Это изделие многоразового использования. | Привод осциллятор пневматический. Показания: общая травматология, ортопедия, включая эндопротезирование крупных суставов, в том числе такие функции как осциллирующее пиление кортикальной и губчатой кости Тип соединения лезвий: для лезвий с AO/ASIF быстрым соединением быстрое соединение. Тип фиксации лезвий: быстрая фиксация без использования ключей и других приспособлений. Выбор плоскости пиления: возможность изменения плоскости пиления на 45°, всего 8 различных положений; Скорость пиления: 0-14000 осцилляций в минуту; Угол дефлекции (отклонения) 4.5°(0° +/- 2.25°). Размеры (длина х ширина х высота): 221.5 x 30 x 176 мм. Масса привода (отдельно) 1260 г . Потребление воздуха: 380 л/мин. Рабочее давления воздуха: 6-7 бар. Рабочая температура: от 10 до +40 °C Температура транспортировки и хранения: от -20 до +50 °C. Смена насадок: смена насадок без дополнительных устройств (ключей, зажимов и т. п.). Допускается стерилизация. Уровень вибрации: менее 6.3 м/с2. уровень звукового давления: 85 дБ. Материал: нержавеющая сталь, сплав алюминия. Материал кнопки: полиэфирэфиркетон (PEEK)