ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

1. Наименование изделия: Экспресс-тест AMA RUT для качественного определения уреазы Helicobacter pylori хромогенным методом ин витро. Исполнение АМА RUT Pro -12 в количестве 200 комплектов

Назначение изделия: диагностика инфекции Helicobacter pylori в клиническом образце хромогенным методом

Внешний вид устройства: Изделие представляет собой подложку, в которой закреплен чувствительный элемент, защищенный полимерной пленкой.

| № п/п | Наименование параметра | Нормативные характеристики |
| --- | --- | --- |
| - Технические характеристики экспресс-теста |  |  |
| 1.1 | Описание | селективный уреазный тест: многослойная конструкция обеспечивает разделение слоя ферментативной реакции и индикаторного слоя посредством мембраны |
| 1.2 | Количество обследований | на одно обследование |
| 1.3 | Подложка | бесцеллюлозная подложка для исключения нецелевых реакций теста |
| 1.4 | Время достижения стабильной окраски | не менее 5 минут |
| 1.5 | Переход окраски | с желтого на красный/малиновый |
| 1.6 | Аналитическая чувствительность (предел обнаружения) | не менее 2,6*10-3 е.а. уреазы бобовых не менее 2,6*104 КОЕ Helicobacter pylori |
| 1.7 | Аналитическая специфичность | отсутствие реакции на штаммы прочих уреазопродуцентов желудка |
|  |  | отсутствие реакции на потенциально интерферирующие вещества – щелочные агенты, кровь, желудочное содержимое |
| - Диагностические характеристики экспресс-теста |  |  |
| 2.1 | Диагностическая чувствительность | не менее 99% |
| 2.2 | Диагностическая специфичность | не менее 99% |
| - Дополнительная информация |  |  |
| Очевидное изменение окраски теста: ни биоптат, ни пятно смачивания не мешают оценке результата, потому что мембрана отделяет слой с биоматериалом от индикаторного слоя |  |  |

2. Наименование изделия: Набор на 50 обследований для Системы комбинированной ХЕЛИК® -скан-М-в количестве 5 комплектов.

Назначение изделия: «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным  методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой» предназначено для быстрой специфической диагностики инфекции Helicobacter pylori. Устройство может использоваться в практике КДЛ, врачей гастроэнтерологов, эндоскопистов, терапевтов, педиатров и семейных врачей. Устройство применимо как для первичного обследования, так и для контроля эффективности антихеликобактерной терапии.

Описание изделия: Обследование с использованием тест-системы ХЕЛИК® проводится безболезненно и без привлечения лаборатории. Устройство совместимо с Системой комбинированной ХЕЛИК- скан-М (РУ № РЗН 2015/2536 от 09.04.2018), позволяющей автоматизировать процедуру обследования.

| № п/п | Наименование параметра | Нормативные характеристики |
| --- | --- | --- |
| - Комплект поставки |  |  |
| 1.1 | Индикаторная трубка | 50 шт. |
| 1.2 | Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина) | 50 уп. |
| 1.2 | Мундштук | 50 шт. |
| 1.3 | Стаканчик | 50 шт. |
| 1.4 | Размешиватель | 50 шт. |
| - Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Индикаторная трубка | на одно обследование |
|  | - внешний вид | пластмассовая трубка, запаянная с двух сторон, имеющая внутри индикаторную композицию, зафиксированную с двух сторон пробками-фильтрами |
|  | - наружный диаметр индикаторной трубки | (3,00,5) мм |
|  | - длина индикаторной трубки | (1275) мм |
|  | - длина слоя индикаторной композиции | (302) мм |
|  | - масса, не более | 2,0 г |
|  | - срок годности | 12 месяцев |
| 2.2 | Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина) | на одно обследование |
|  | - внешний вид | порошок или гранулы белого цвета |
|  | - масса | (0,5±0,1) г |
| 2.3 | Время проведения обследования, не более | 15 мин. |
| 2.4 | Температура хранения | от +5 °С до +30 °С |
| 2.5 | Чувствительность | 95 % |
| 2.6 | Специфичность | 92 % |
| - Документация (разрешительная и эксплуатационная) |  |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение на «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой» | наличие |
| 3.2 | Отказное письмо (о сертификации продукции) на «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой» | наличие |
| 3.3 | Декларация о соответствии на пищевую добавку E927b Карбамид (мочевина) | наличие |
| 3.4 | Памятка пациенту | наличие |
| 3.5 | Инструкция по применению | наличие |
| 3.6 | Бланки результата обследования / карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (РУ № РЗН 2015/2536) | наличие |
| 3.7 | Сертификаты/Декларации на комплектующие материалы | наличие |
| - Дополнительные услуги |  |  |
| 4.1 | Инструктаж по применению устройства | проводится квалифицированными специалистами предприятия по телефону и посредством сеанса удаленного доступа через сеть Интернет |
| 4.2 | Консультационная поддержка |  |