Техническое задание Лот №1

Полуавтоматический автоклав  (1 шт.) используется для стерилизации только неупакованных изделий без пустот и щелей, цельнометаллических инструментов, загружаемых непосредственно в камеру автоклава.

Технические особенности:

- электронное управление программами облегчает работу с автоклавом и позволяет регулировать все основные параметры процесса, а также выявляет и указывает ошибки эксплуатации;

- цифровой дисплей отображает температуру в стерилизационной  камере;

- рабочая камера произведена из нержавеющей стали, что позволяет увеличить срок службы автоклава;

- настройки позволяют активировать функции предварительной сушки или прогрева;

- простая механическая система дренажа обеспечивает простой слив использованной воды;

- устройство автоклава обеспечивает удобный доступ к баку с водой.

Рабочие программы

- Универсальная программа (2 бар / 134С) для быстрой стерилизации инструментов и займет 25-35 минут.

- «Мягкая» программа (1 бар / 120С) используется для стерилизации ткани и резиновых изделий и требует 35-45 минут.

## Технические характеристики

| Размер рабочей камеры | ø 23 x 45 см |
| --- | --- |
| Наружные размеры | ширина: 52 см x глубина: 59 см x высота: 38 см |
| Объём рабочей камеры | 19 литров |
| Лоток | ширина: 19 см, глубина: 42 см, высота: 2 см |
| Норма загрузки | 4 кг |
| Расход воды за один цикл | 400 мл |
| Вес | 32 кг |
| Электропитание | 220-240 В, 50/60 Гц, 1.600 Вт |
| Варианты загрузки лотков или резервуаров | 5 лотков или 3 стандартных кассеты или 1 лоток и 1 контейнер 23М или 2 контейнера 23М или 1 контейнер 23G или 2 контейнера 23R или 1 держатель пленки |