## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
(таблица технического соответствия)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТСОС - 1 шт.
(указать наименование продукции)
№ | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание
1. Общие требования
1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие
1.2 | Декларация соответствия | Наличие
1.3 | Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие
2 | Технические характеристики:
2.1 | Создаваемый вакуум, не менее | -0.9 бар
2.2 | Скорость потока воздуха ,не менее | 60л/мин
2.3 | Регулировка вакуума | Специальной ручкой, расположенной на лицевой панели прибора.
2.4 | Система электрозащиты и подключение периферии | Предохранитеь и штекер для подсоединения сетевого кабеля.
2.5 | Емкость для аспирации : | Наличие
2.6 | Объем ,не менее | 4 л.
2.7 | Материал изготовления | Гетероцепный полимер, содержащие в основной цепи повторяющиеся группы SO2
2.8 | Плотность г/см3, не менее | 1.25
2.9 | Ударная вязкость по Изоду ( с надрезом) , кДж/м2, не менее | 69
2.10 | Возможность автоклавирования | Наличие ,134 град С
2.11 | Кол-во , не менее | 1 шт.
2.12 | Система защиты от перелива | Наличие
2.13 | Система защиты от перелива | Наличие
2.14 | Бактериальный фильтр, не менее 10 шт | Наличие
2.15 | Силиконовые отсасывающие трубки | автоклавируемые при 134С
2.16 | -внутренний диаметр | не менее 8мм
2.17 | -внешний диаметр | не более14мм
2.18 | Низкий уровень шума | Наличие
2.19 | Мощность Вт | не более 400 VA
2.20 | Габаритные размеры:
2.21 | -ширина | не более 360мм
2.22 | -высота | не более 300мм
2.23 | -глубина | не более 280мм
2.24 | Вес прибора | не более 12кг
2.25 | Мобильная стойка | Имеет специальные антистатические ролики и отверстия для крепление блока отсоса и бутылей для сбора жидкости