ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  | Ед. изм. | Обоснование необходимости использования дополнительных параметров (показателей) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с аккумуляторной батареей | Комплект изделий, предназначенных для резекции костей и твёрдых тканей (например, хряща, связок) во время хирургического вмешательства; он не имеет специального назначения для проведения конкретных клинических процедур. Он включает в себя блок перезаряжаемых батарей/блок управления, обеспечивающие низковольтное питание, моторы/наконечники/насадки, а также различные инструменты (например, сверла, буры, лезвия пилы, биты отвёрток, проволочные направители). Изделие не предназначено для питания от сети. |  |  |  | КТРУ № 32.50.50.190-00000069 | штуки | 1 |
|  |  | Бесколлекторный двигатель со сквозным отверстием вала |  | Наличие |  | Характеристика, влияющая на эксплуатационные характеристики инструмента, и позволяет работать со спицами |  |  |
|  |  | Соосность вращения рабочего инструмента с осью вращения двигателя |  | Наличие |  | Характеристика, обеспечивающая удобство работы специалиста |  |  |
|  |  | Устойчивость в вертикальном положении при подсоединённом стерилизуемом аккумуляторном боксе. |  | Наличие |  | Характеристика, обеспечивающая удобство работы специалиста |  |  |
|  |  | Отверстие сквозного вала |  | Не менее 4,5 | мм | Характеристика, обеспечивающая большой диапазон размеров спиц |  |  |
|  |  | Максимальный вес рукоятки с аккумуляторной батареей |  | Не более 1800. | гр | Характеристика, обеспечивающая удобство работы специалиста |  |  |
|  |  | Максимальная мощность |  | Не менее 250 | Вт | Характеристика, влияющая на скорость выполнения оперативных манипуляций |  |  |
|  |  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |  | соответствие |  | Соответствие ГОСТ |  |  |
|  |  | Плавная регулировка скорости вращения |  | Наличие |  | Характеристика, позволяющая регулировать скорость работы |  |  |
|  |  | Плавное увеличение выходной мощности |  | Наличие |  | Характеристика, обеспечивающая удобство работы и безопасность специалиста |  |  |
|  |  | Максимальный крутящий момент |  | Не менее 18,8 | Нм | Характеристика, влияющая на качество и скорость выполнения оперативных манипуляций |  |  |
|  |  | Максимальная скорость вращения |  | Не менее 310 | Об.мин | Характеристика, влияющая на качество и скорость выполнения оперативных манипуляций |  |  |
|  |  | Максимальный уровень шума |  | Не более 70 | дБ | Характеристика, влияющая на комфорт и безопасность эксплуатации |  |  |
|  |  | Реверсивное вращение |  | Наличие |  | Характеристика, необходимая для возможности реверсивного вращения |  |  |
|  |  | Трёхпозиционный переключатель направления вращения, движкового типа |  | Наличие |  | Характеристика, обеспечивающая удобство работы специалиста |  |  |
|  |  | Двухклавишная система установки направления движения с блокировкой одной из клавиш трёхпозиционным переключателем движкового типа с возможной блокировкой обоих кнопок |  | Наличие |  | Характеристика, обеспечивающая безопасность работы специалиста |  |  |
|  |  | Трехкулачковый патрон Jacobs (название по автору), с ключом |  | Наличие |  | Тип соединения |  |  |
|  |  | Интегрированный быстрозажимной патрон для крепления фрез и кулачкового патрона без дополнительного инструмента. |  | Наличие |  | Тип соединения |  |  |
|  |  | Стерилизация согласно ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016 |  | В форвакуумном автоклаве |  | В соответствии с ГОСТ |  |  |
|  |  | Установка аккумулятора |  | В стерилизуемый защитный переходник |  | Характеристика, обеспечивающая стерильность при нестерильном аккумуляторе |  |  |
|  |  | Габаритные размеры рукоятки дрели (длина х высота х ширина) |  | Не более 170х150х40 | мм | Характеристика, влияющая на удобство эксплуатации персоналом |  |  |
|  |  | Аккумулятор |  | Не менее 2 | шт | Характеристика, обеспечивает комплектность |  |  |
|  |  | Тип аккумулятора |  | Никель-металлогидридный |  | Характеристика, обеспечивающая безопасность персонала и пациента |  |  |
|  |  | Номинальная ёмкость |  | Не менее 2100 | мАч | Характеристика обеспечивающая длительность эксплуатации в течении дня. |  |  |
|  |  | Среднее время зарядки аккумулятора |  | Не менее 90 | мин | Характеристика, влияющая на скорость готовности аккумулятора к работе |  |  |
|  |  | Отсутствие эффекта памяти у аккумуляторной батареи |  | Наличие |  | Характеристика, влияющая на эффективную ёмкость аккумуляторной батареи |  |  |
|  |  | Общее количество циклов зарядки – разрядки на батарею |  | Не менее 1000 | цикл | Характеристика, влияющая на срок эксплуатации |  |  |
|  |  | Складывающаяся ручка на аккумуляторной батарее для удобства извлечения. |  | Наличие |  | Характеристика, обеспечивающая удобство эксплуатации персоналом |  |  |
|  |  | Фиксирующий замок на крышке отсека съёмного стерилизуемого защитного переходника |  | Наличие |  | Характеристика, позволяющая предотвратить самопроизвольное открытие защитного переходника |  |  |
|  |  | Переходник для стерильной смены аккумулятора |  | Наличие |  | Характеристика, обеспечивает комплектность |  |  |
|  |  | Зарядное устройство для никель-металлогидридных аккумуляторов, 100 ~ 240 В / 50 Гц ~ 60 Гц |  | Наличие |  | Характеристика, обеспечивает комплектность |  |  |
|  |  | Количество одновременно заряжаемых аккумуляторных батарей |  | Не менее 2 | шт | Характеристика, обеспечивает удобство эксплуатации персоналом |  |  |
|  |  | Зарядное устройство автоматически производит щадящий дозаряд аккумулятора при пониженном уровне тока после основной зарядки |  | Наличие |  | Характеристика, обеспечивающая продлённый срок службы аккумулятора. |  |  |
|  |  | Наличие в зарядном устройстве индикатора, указывающего степень заряда аккумулятора и индикацию полного заряда батареи |  | Наличие |  | Характеристика, позволяющая определить степень готовности аккумулятора к работе |  |  |
|  |  | Контейнер для стерилизации с системой фиксации инструмента и приспособлений с крышкой |  | Наличие |  | Характеристика, обеспечивает комплектность |  |  |
|  |  | Габаритные размеры контейнера для стерилизации (длина х ширина х высота) |  | Не более 315х255х95 | мм | Характеристика, влияющая на удобство эксплуатации персоналом |  |  |
| 2 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с аккумуляторной батареей | Комплект изделий, предназначенных для резекции костей и твёрдых тканей (например, хряща, связок) во время хирургического вмешательства; он не имеет специального назначения для проведения конкретных клинических процедур. Он включает в себя блок перезаряжаемых батарей/блок управления, обеспечивающие низковольтное питание, моторы/наконечники/насадки, а также различные инструменты (например, сверла, буры, лезвия пилы, биты отвёрток, проволочные направители). Изделие не предназначено для питания от сети. |  |  |  | КТРУ № 32.50.50.190-00000069 | штуки | 1 |
|  |  | Бесколлекторный двигатель со сквозным отверстием вала | Наличие |  |  | Характеристика, влияющая на эксплуатационные характеристики инструмента, и позволяет работать со спицами |  |  |
|  |  | Соосность вращения рабочего инструмента с осью вращения двигателя | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивающая удобство работы специалиста |  |  |
|  |  | Устойчивость в вертикальном положении при подсоединённом стерилизуемом аккумуляторном боксе. | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивающая удобство работы специалиста |  |  |
|  |  | Отверстие сквозного вала | Не менее 4,5 |  | мм | Характеристика, обеспечивающая большой диапазон размеров спиц |  |  |
|  |  | Максимальный вес рукоятки с аккумуляторной батареей | Не более 1800 |  | гр. | Характеристика, обеспечивающая удобство работы специалиста |  |  |
|  |  | Максимальная мощность | Не менее 250 |  | Вт | Характеристика, влияющая на скорость выполнения оперативных манипуляций |  |  |
|  |  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Соответствие |  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |
|  |  | Плавная регулировка скорости вращения | Наличие |  |  | Характеристика, позволяющая регулировать скорость работы |  |  |
|  |  | Плавное увеличение выходной мощности | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивающая удобство работы и безопасность специалиста |  |  |
|  |  | Максимальный крутящий момент | Не менее 5,5 |  | Нм | Характеристика, влияющая на качество и скорость выполнения оперативных манипуляций |  |  |
|  |  | Максимальная скорость вращения | Не менее 1200 |  | Об.мин | Характеристика, влияющая на качество и скорость выполнения оперативных манипуляций |  |  |
|  |  | Максимальный уровень шума | Не более 70 |  | дБ | Характеристика, влияющая на комфорт и безопасность эксплуатации |  |  |
|  |  | Реверсивное вращение | Наличие |  |  | Характеристика, необходимая для возможности реверсивного вращения |  |  |
|  |  | Трёхпозиционный переключатель направления вращения, движкового типа | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивающая удобство работы специалиста |  |  |
|  |  | Двухклавишная система установки направления движения с блокировкой одной из клавиш трёхпозиционным переключателем движкового типа с возможной блокировкой обоих кнопок | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивающая безопасность работы специалиста |  |  |
|  |  | Трехкулачковый патрон Jacobs (название по автору), с ключом | Наличие |  |  | Тип соединения |  |  |
|  |  | Интегрированный быстрозажимной патрон для крепления фрез и кулачкового патрона без дополнительного инструмента. | Наличие |  |  | Тип соединения |  |  |
|  |  | Стерилизация согласно ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016 | В форвакуумном автоклаве |  |  | В соответствии с ГОСТ |  |  |
|  |  | Установка аккумулятора | В стерилизуемый защитный переходник |  |  | Характеристика, обеспечивающая стерильность при нестерильном аккумуляторе |  |  |
|  |  | Габаритные размеры рукоятки дрели (длина х высота х ширина) | Не более 160х150х40 |  | мм | Характеристика, влияющая на удобство эксплуатации персоналом |  |  |
|  |  | Аккумулятор | Не менее 2 |  | шт | Характеристика, обеспечивает комплектность |  |  |
|  |  | Тип аккумулятора | Никель-металлогидридный |  |  | Характеристика, обеспечивающая безопасность персонала и пациента |  |  |
|  |  | Номинальная ёмкость | Не менее 2100 |  | мАч | Характеристика обеспечивающая длительность эксплуатации в течении дня. |  |  |
|  |  | Среднее время зарядки аккумулятора | Не менее 90 |  | мин | Характеристика, влияющая на скорость готовности аккумулятора к работе |  |  |
|  |  | Отсутствие эффекта памяти у аккумуляторной батареи | Наличие |  |  | Характеристика, влияющая на эффективную ёмкость аккумуляторной батареи |  |  |
|  |  | Общее количество циклов зарядки – разрядки на батарею | Не менее 1000 |  | цикл | Характеристика, влияющая на срок эксплуатации |  |  |
|  |  | Складывающаяся ручка на аккумуляторной батарее для удобства извлечения. | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивающая удобство эксплуатации персоналом |  |  |
|  |  | Фиксирующий замок на крышке отсека съёмного стерилизуемого защитного переходника | Наличие |  |  | Характеристика, позволяющая предотвратить самопроизвольное открытие защитного переходника |  |  |
|  |  | Переходник для стерильной смены аккумулятора | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивает комплектность |  |  |
|  |  | Зарядное устройство для никель-металлогидридных аккумуляторов, 100 ~ 240 В / 50 Гц ~ 60 Гц | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивает комплектность |  |  |
|  |  | Количество одновременно заряжаемых аккумуляторных батарей | Не менее 2 |  | шт | Характеристика, обеспечивает удобство эксплуатации персоналом |  |  |
|  |  | Зарядное устройство автоматически производит щадящий дозаряд аккумулятора при пониженном уровне тока после основной зарядки | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивающая продлённый срок службы аккумулятора. |  |  |
|  |  | Наличие в зарядном устройстве индикатора, указывающего степень заряда аккумулятора и индикацию полного заряда батареи | Наличие |  |  | Характеристика, позволяющая определить степень готовности аккумулятора к работе |  |  |
|  |  | Контейнер для стерилизации с системой фиксации инструмента и приспособлений с крышкой | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивает комплектность |  |  |
|  |  | Габаритные размеры контейнера для стерилизации (длина х ширина х высота) | Не более 315х255х95 |  | мм | Характеристика, влияющая на удобство эксплуатации персоналом |  |  |
|  |  | Автоматический зажимной патрон | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивает комплектность |  |  |
|  |  | Быстросъёмное крепление и фиксация патрона на валу дрели без дополнительного инструмента и приспособлений | Наличие |  |  | Характеристика, влияющая на удобство эксплуатации персоналом |  |  |
|  |  | Позволяет проводить спицу в костной ткани без ручного перезажима, без помощи рук и приспособлений | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивающая удобство работы специалиста |  |  |
|  |  | Автоматическая фиксация спицы в патроне | Наличие |  |  | Характеристика, обеспечивающая удобство работы специалиста |  |  |
|  |  | Возможность повторной фиксации спицы для извлечения её из косной ткани | Наличие |  |  | Характеристика, позволяющая извлекать спицу из костной ткани |  |  |
|  |  | Длина патрона | Не менее 80 |  | мм | Характеристика, влияющая на удобство эксплуатации персоналом |  |  |
|  |  | Диаметр патрона | Не менее 24 |  | мм | Характеристика, влияющая на удобство эксплуатации персоналом |  |  |
|  |  | Размер фиксируемых спиц в диапазоне | 1,3 – 1,5 |  | мм | Характеристика, влияющая на удобство эксплуатации персоналом |  |  |