ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка протезов кровеносных сосудов

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Товары | Техническое задание | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки, эта группировка также включает: - имплантаты и фиксирующие системы ортопедические, - протезы сердечно-сосудистые, - стенты | Код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005083 Протез кровеносного сосуда синтетический. Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он обычно изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов большого диаметра (более 10 мм) с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемодиализного доступа и внеанатомического шунтирования. Изделие используется во многих процедурах шунтирования сосудов (например, аорты и подвздошных артерий, бедренной и подколенной артерий, подмышечных артерий) за исключением коронарных артерий. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1) Наличие углеродного покрытия внутренней стенки. 2) Наличие съемной спирали из ПТФЭ 3) Наличие двух голубых параллельных линий на поверхности протеза для удобства формирования шунта 4) Толщина стенки: 0,6 мм 5) Диаметр протеза: 7 мм 6) Длина протеза: 70 см ОБОСНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК: 1. Снижает риск тромбообразования 2, 3. Для предотвращения перегибов протеза 4. Оптимальна согласно стенке артерии 5, 6. Индивидуальный подбор диаметра протеза под конкретного пациента | 1 | шт |
| 2 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки, эта группировка также включает: - имплантаты и фиксирующие системы ортопедические, - протезы сердечно-сосудистые, - стенты | Код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005083. Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он обычно изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов большого диаметра (более 10 мм) с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемодиализного доступа и внеанатомического шунтирования. Изделие используется во многих процедурах шунтирования сосудов (например, аорты и подвздошных артерий, бедренной и подколенной артерий, подмышечных артерий) за исключением коронарных артерий. Ед. изм.- шт. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1.Материал устойчив к долговременной нагрузке на растяжение за счет плетения нити "двойная гладь", прочность на разрыв - минимум 32,7кг/см2 2.Толщина стенки 0,49 мм 3.Нулевая хирургическая проницаемость за счет покрытия бычьим коллагеном 1 типа 4.Водная проницаемость менее 5 мл/см2/мин 5.Наличие дополнительного покрытия ацетатом серебра 6.Наличие одинарного наружного низкопрофильного велюра. Отсутствие внутреннего слоя велюра 7.Наличие прозрачной упаковки с возможностью визуальной оценки диаметра и длины протеза в нестерильных условиях до вскрытия стерильной упаковка 8.Диаметр протеза 8 мм 9.Длина протеза 40 см ОБОСНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК: 1. Устойчивость к дилатации и долговечность. Высокая прочность удержания шва 2. Оптимальна согласно стенке артерии 3. Нулевая хирургическая проницаемость 4. Минимальный риск кровотечения 5. Профилактика послеоперационных осложнений 6. Для инкорпорации в окружающие ткани 7. Возможность визуальной оценки диаметра и длины протеза в нестерильных условиях до вскрытия стерильной упаковки 8,9. Индивидуальный подбор размеров протеза под конкретного пациента. | 1 | шт |
| 3 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки, эта группировка также включает: - имплантаты и фиксирующие системы ортопедические, - протезы сердечно-сосудистые, - стенты | Код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005083. Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он обычно изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов большого диаметра (более 10 мм) с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемодиализного доступа и внеанатомического шунтирования. Изделие используется во многих процедурах шунтирования сосудов (например, аорты и подвздошных артерий, бедренной и подколенной артерий, подмышечных артерий) за исключением коронарных артерий. Ед. изм.- шт. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1.Материал устойчив к долговременной нагрузке на растяжение за счет плетения нити "двойная гладь", прочность на разрыв - минимум 32,7кг/см2 2.Толщина стенки 0,49 мм 3.Нулевая хирургическая проницаемость за счет покрытия бычьим коллагеном 1 типа 4.Водная проницаемость менее 5 мл/см2/мин 5.Наличие дополнительного покрытия ацетатом серебра 6.Наличие одинарного наружного низкопрофильного велюра. Отсутствие внутреннего слоя велюра 7.Наличие прозрачной упаковки с возможностью визуальной оценки диаметра и длины протеза в нестерильных условиях до вскрытия стерильной упаковка 8.Диаметр протеза 10 мм 9.Длина протеза 40 см Обоснование дополнительных характеристики товара: 1. Устойчивость к дилатации и долговечность. Высокая прочность удержания шва 2. Оптимальна согласно стенке артерии 3. Нулевая хирургическая проницаемость 4. Минимальный риск кровотечения 5. Профилактика послеоперационных осложнений 6. Для инкорпорации в окружающие ткани 7. Возможность визуальной оценки диаметра и длины протеза в нестерильных условиях до вскрытия стерильной упаковки 8,9. Индивидуальный подбор диаметра протеза под конкретного пациента | 1 | шт |