ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

1. Общие требования к поставляемому Товару:

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стент коронарный Калипсо 2,5х15мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 15 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 2,75х33мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 33 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 3х33мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 33 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 4х33мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 33 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Xience Xpedition 3х23мм Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 23 мм. | 1 |
|  | стент периферический Supera 5х200мм на доставке 120см Abbott | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся Supera c системой доставки. Дизайн стента - 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Длина стента - 200 мм. Диаметр стента – 5.0 мм. Диаметр проволоки - 0.006". Соотношение метал/артерия - 28%. Укорочение стента (среднее) - 0.86%. Радиальная жесткость стента (N/cm) - 4.57 (4 мм). Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - PEBAX в дистальной части (20 см), остальная часть шафта.- нейлон (NYLON). Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки, (материал маркеров - Tungsten). Длина системы доставки 120 см. Совместимость с проводниками 0.014 и 0.018". Профиль системы доставки - 6F (2 мм), профиль кончика - 0.68 мм. Возможность выполнить МРТ до 3.0 Тесла непосредственно после имлантации стента. | 1 |
|  | стент периферический Supera 6х200мм на доставке 120см Abbott | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся Supera c системой доставки. Дизайн стента - 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Длина стента - 200 мм. Диаметр стента – 6.0 мм. Диаметр проволоки - 0.006". Соотношение метал/артерия - 28%. Укорочение стента (среднее) - 0.86%. Радиальная жесткость стента (N/cm) - 4.57 (4 мм). Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - PEBAX в дистальной части (20 см), остальная часть шафта.- нейлон (NYLON). Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки, (материал маркеров - Tungsten). Длина системы доставки 120 см. Совместимость с проводниками 0.014 и 0.018". Профиль системы доставки - 6F (2 мм), профиль кончика - 0.68 мм. Возможность выполнить МРТ до 3.0 Тесла непосредственно после имлантации стента. | 1 |
|  | стент периферический XACT 9-7х30мм Abbott | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде зигзагообразных колец соединенных вершинами, образующих 18 "закрытых" ячеек ромбовидной формы. Площадь ячеек уменьшается к середине стента, края стента воронкообразно расширяются на концах. Толщина стенки не более 0.0075", ширина стенки не более 0.0035", соотношение металл/артерия не более 10.09%, укорочение не более 0.94%. Материал шафта доставляющей системы: политетрафторэтилен (тефлон). Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида. Профиль доставляющей системы в дистальной части 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Вида стента: цилиндрический. Диаметр стента 9-7х30 | 1 |
|  | катетер баллонный Mini Trek 2х15мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.5мм. Диаметр 2.0 мм., длина 15 мм. | 5 |
|  | катетер баллонный Mini Trek 2х20мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.5мм. Диаметр 2.0 мм., длина 20 мм. | 10 |
|  | Баллонный катетер EMPIRA NC RX PTCA 10х2.75 | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 10 мм. | 3 |
|  | Баллонный катетер EMPIRA NC RX PTCA 15х3.50 | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 15 мм. | 3 |
|  | Баллонный катетер EMPIRA NC RX PTCA 15х4.00 | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 15 мм. | 3 |
|  | Катетер проводниковый Adroit 6F .072 XB 3.5 100 см | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика XB 3.5 | 10 |
|  | катетер Guidezilla Boston | Катетер для обеспечения улучшенной поддержки проводниковому катетеру Guidezilla. Катетер для поддержки проводникового катетера при проведении интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Диаметр микрокатетера не более 6F. Наружный диаметр 0,066"(1,68 мм), внутренний диаметр 0,057" (1,45 мм). Гидрофильное покрытие микрокатетера. Мягкий атравматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Длина проксимального шафта стальной гипотрубки 120 см. Длина дистального сегмента микрокатетера 25 см. | 3 |
|  | Диагностический проводник "Эмеральд" GW, .035", 260см, J-3 | Диагностический проводник с фиксированным внутренним стержнем. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. J-изогнутый кончик 7см. Радиус изгиба кончика 3мм. Диаметр 0,035 дюйма, длина 260см | 30 |
|  | Коронарный проводник STABILIZER MARKER WIRE 014", 180STR | Проводник коронарный управляемый. Материал поддерживающего внутреннего стержня и проксимальная часть – нержавеющая сталь, покрытая Duraglide, переходная часть – Duraglide, дистальная часть – платина. Характеристики: Наружный диаметр не более 014”, Длина 180см., диаметр внутреннего стержня – 0,0085” и 0,010”. Длина гибкого рентгенконтрастного кончика – 3см, Форма дистального кончика мягкой части проводника – прямая или J-образная. Тип кончика – софт и суперсофт. PTFE-покрытие (политетрафторэтилен) дистальной части. | 5 |
|  | проводник интервенционный Command ES 300см Abbott | Проводник периферический. Диаметр 0.014 дюйм. Длина 300 см. Комбинированный сердечник из стали повышенной эластичности покрытый тефлонов в проксимальном сегменте. Дистальный сегмент выполнен из никель-титанового сплава с рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика не менее 3.0 см. Параболический профиль сужения сердечника со сплющенной в виде лопатки вершиной без дополнительных вставок на конце. Полимерное покрытие дистальной части, включая оплетку кончика длиной не менее 28 см. Длина дистального сегмента с гидрофильным покрытием не менее 41 см. Форма кончика прямой. Жесткость кончика не менее 3,5 г. Степень поддержки в дистальной части: повышенная. Одноразовый Стерильный. | 5 |
|  | проводник интервенционный HT Whisper MS 190см Abbott | 0.014" проводник длиной 190см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: жесткий - 5.0г. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: MS - 1.0г | 15 |
|  | микрокатетер Progreat 2,7F 150см Terumo | Сверхселективные микрокатетеры для доставки эмболизирующих материалов и лекарственных веществ в периферические и экстракраниальные сосуды. Материал катетера: наружный слой – полиуретан в сочетании с полиэтиленом, внутренний слой – PTFE, между ними заложено армирование в виде рентгеноконтрастной спирали. Наружный слой на расстоянии 60 см от проксимального конца несет гидрофильное покрытие. В структуре катетера выделяют до 5 зон, различных по степени жесткости. Диаметр: не менее 2,7Fr. Длина катетера: не менее 150 см. Максимальное давление: не менее 900 psi. Длина проводника: 120/140 см. Совместимый проводник: не менее 0,021’’ Форма кончика: прямой (формируемый). Микрокатетер высокопоточный рентгеноконтрастный гидрофильный с оплеткой, на пластиковом проводнике 0,021'' с дистальным рентгеноконтрастным маркером. Проксимальный диаметр 3.0Fr, дистальный диаметр 2.8Fr, наружный диаметр 2.8Fr/0,93 мм, внутренний диаметр 0,027 дюйма/0,7 мм, длина 150 см, совместимый проводник 0,021 дюйма, максимальное давление 900 psi. | 1 |
|  | микросферы Embozene 500 2мл CeloNova | Микросферы для контролируемой целевой дистальной эмболизации периферических артерий. Материал: гидрогель с полимерным покрытием из неорганического перфторированного полимера. Цветовая маркировка сфер в зависимости от размера (зеленая). Точная калибровка. Возможность сжатия - не менее 35% с возвратом к исходным размерам. Расфасовка по 2 мл стабильной суспензии микросфер в 5 мл физиологического раствора в шприце объемом 20 мл. Исключена агрегация и фрагментация в катетере. Не содержат компонентов животного происхождения, полностью синтетические. Наличие внешней гидрофильной поверхности с дополнительными свойствами: биосовместимости, биоинтертности, биостабильности и структурной интергации. Внутренний диаметр совместимого катетера не более .021". Размер 700 мкм. Паровая стерилизация. Наличие инструкции пользователя на русском языке и таблицы объемов рентгеноконтрастного вещества в каждой транспортной коробке. | 2 |
|  | устройство дистальной защиты Rx Accunet 5,5мм х 190см Abbott | Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от дистальной эмболизации. Фильтр представляет собой веретенообразную конструкцию (корзинку) из нитинола, наполовину покрытую полимерной мембраной и свободно вращающуюся на проводнике, проходящем через центр корзинки. Размер пор полимерной мембраны не более 115 микрон. 4 рентгеноконтрастных маркера. Диаметр фильтра 5.5 мм (для сосудов от 3.25 до 7.0 мм соответственно). Участок стенки артерии, требуемый для "парковки" фильтра: не более 44мм. Совместим с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). В комплекте доставляющий катетер быстрой смены с 0.014" проводником 190см и два катетера для удаления. | 1 |
|  | трансрадиальный интродъюсер Engage 12см 6F StJude | Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с проводником, дилятатором и иглой/канюлей. Интродьюсер предназначен для введения ангиографических катетеров, катетеров со слепым концом, баллонных катетеров и электрофизиологических электродов в лучевые сосуды. Покрытие: Гидрофильное Уникальная вращающаяся муфта с гибким кольцом для шва, чтобы обеспечить широкие возможности фиксации интродьюсера. Цветовая кодировка размеров. Локализатор для кончика интродьюсера (материал - полиэтилен высокой плотности). Длина интродьюсера: не более 12см. Два варианта комплектации: - Прямой проводник 0.025” из нержавеющей стали floppy-тип в комплектации с иглой 20G и длиной 3.8 см. - гибкий проводник 0.025” из нержавеющей стали с PTFE покрытием floppy-тип в комплекте с иглой 20G и длиной 3.2 см и полиэтиленовой канюлей. Длина проводника не более 50 см. Внутренний диаметр интродьюсера на 0,5 F больше указанного, что нивелирует разницу истинных диаметров электродов и катетеров различных производителей, вводимых в тело пациента через интродьюсер. Диаметр интродьюсера 6F, длина 12см. | 20 |