РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 10 лотов.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых наборов реагентов с находящимися на балансе клиники иммуноферментном анализаторе «Мультискан EX» производства «Термо Лабсистемс» Финляндия и автоматическим анализатором Elisys 2 Plus (Human Германия)  с программным обеспечением работающим только с данными  наборами  реагентов, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этими аппаратами.

ЛОТ №1:Поставка диагностических наборов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, Германия  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кат.№ 12028600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro, вариант исполнения: Набор реагентов для определения альфа-амилазы (Alpha Amylase liquicolor) [780 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор. | 6 | Состав набора: Реагент. Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Кинетический, CNPG3. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее12 недель; 15-25°С не менее 4 недели. Количество тестов не менее 780. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 2 | кат. №12022600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro: набор для определения АЛТ (GPT (ALAT) liquiUV) [1550тестов] (Human GmbH, Германия) | набор. | 7 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 3 | кат.№12021600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro: Набор реагентов для определения ACT (GOT (ASAT) liquiUV) [1550тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 7 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 4 | кат.№10741600 Набор реагентов in vitro для биохимических исследований: Набор реагентов для определения прямого билирубина (Auto-Bilirubin-D liquicolor) [1050тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 7 | Состав набора: Детергент не менее 5,2 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения общего билирубина. Линейность не менее 513 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 5 | кат.№10742600 Набор реагентов in vitro для биохимических исследований: Набор реагентов для определения прямого билирубина (Auto-Bilirubin-D liquicolor) [1050тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 7 | Состав набора: Соляная кислота не менее 170 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения прямого билирубина. Линейность не менее 171 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 15-25°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 6 | кат.№12023600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro, вариант исполнения: Набор реагентов для определения гамма-ГТ (Gamma Glutamil Transferase liquicolor) [750 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 3 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по Persijn & van der Slik. Линейность не менее 280 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 6 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 7 | №10052600кат. №10052600 Набор реагентов in vitro для биохимических исследований: Набор реагентов для определения креатинина (Auto-Creatinine Liquicolor) [1250тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 8 | Состав набора: Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Яффе, кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность сыворотка/плазма- не менее 1150 мкмоль/л, моча- не менее 44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности, 15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 8 | кат. №12015600 Набор реагентов in vitro для биохимических исследований: Набор реагентов для определения креатинкиназы (СК NAC liqui UV) [360 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 4 | Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Метод модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории, а также IМеждународной Федерации по Клинической Химии. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 9 | кат. №12118600 Набор реагентов in vitro для биохимических исследований: Набор реагентов для определения креатинкиназы MB (СК-МВ liqui UV) [200 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 4 | Креатинкиназа MB фракция. Состав набора: Ферментативный реагент, Субстрат. Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Количество тестов не менее 200. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 10 | кат. №12014600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro, вариант исполнения: Набор реагентов для определения ЛДГ модифицированным SCE методом (LDH SCE mod. LiquiUV) [360 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 4 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод Кинетический по рекомендации SCE. Линейность не менее 2000 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 11 | кат. №10694600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro: Набор реагентов для определения мочевой кислоты, для автоанализаторов (Uric Acid liquicolor Plus) [1250тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 1 | Состав набора: ферментативный реагент, стандарт (476 мкмоль/л). Пробы сыворотка гапаринизированная, или ЭДТА-плазма, моча.. Метод Ферментативный колориметрический (PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 1488 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 12 | кат. №10521600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro: Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом (Urea liquiUV) [1250тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 8 | Состав набора: Ферментативный реагент, субстрат, стандарт (13,3 ммоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод GLDH кинетический. Линейность сыворотка/плазма - не менее 50 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 13 | кат. №10724600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro: Набор реагентов для определения триглицеридов (Triglycerides liquicolor) [630 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 3 | Состав набора: реагент, стандарт (2,28 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 11,4 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 4 недель. Количество тестов не менее 630. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 14 | кат. №10028600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro: Набор реагентов для определения холестерина (Cholesterol liquicolor) [450 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 32 | Состав набора: реагент, стандарт (5,17 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 19,3 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 2 недель. Количество тестов не менее 450. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 15 | кат. №12027600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro, вариант исполнения: Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы (Alkaline Phosphatase opt. liquicolor) [750 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 3 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА буфером. Линейность не менее 700 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/рабочий реагент не менее 2 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 16 | кат. №16663/25 Набор растворов для промывки зонда (Tip Cleaning kit) (принадлежность к анализатору биохимическому HUMASTAR 600 для лабораторной диагностики in vitro) [2(4х20)мл] (Human GmbH, Германия) | набор | 4 | Набор растворов предназначен для промывки системы анализатора. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). Объем не менее 2(4х20 мл). |
| 17 | кат. №10084600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro: Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности (HDL Cholesterol liquicolor) [360 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 7 | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 3,9 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 18 | кат. №10094600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro: Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности (LDL Cholesterol liquicolor) [180 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 4 | Фасовка: не менее 2 х 90 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 25,8 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 19 | кат. №0055 Реагенты Quo-Lab, 50 тестов | набор | 20 | 50 тестов/наборе |
| 20 | кат. №10560600 Набор реагентов для биохимических исследований in vitro, вариант исполнения: Набор реагентов для определения альбумина (Albumin liquicolor) [900 тестов] (Human GmbH, Германия) | набор | 2 | Фасовка: не менее 6 х 150 тестов. Состав набора: реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: бромкрезоловый зеленый. Линейность: не менее 70 г/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 |
| 21 | кат. №C1101r Набор реагентов in vitro к анализатору RAMP для определения кардиомаркеров. Набор реагентов для определения тропонина I (RAMP Troponin I) [25тестов] (Response Biomedical Corp., Канада) | набор | 4 | Иммунохроматографическийнабор для количественного определения in vitroтропонина I в цельной крови, набор расчитан на 25 определений |
| 22 | кат. №3Drem3-PAC Набор диагностических реагентов in vitro к анализатору гематологическому DREW-3,Набор диагностических реагентов DREW3-РАС к анализатору гематологическому DREW-3 (D-3) (3шт)] (DREW Scientific, Великобритания - США) | набор | 5 | Набор диагностических реагентов предназначен для проведения общего анализа крови на гематологическом анализаторе Drew-3. Представляет собой кортонную коробку, на которой указан номер лота, дата истечения срока годности и код. Набор содержит три флакона. Изотонический разбавитель - флакон объемом не менее 5 л, промывающий раствор - флакон объемом не более 0,75 л, лизирующий раствор - флакон объемом не более 125 мл. Для удобства пользователя при подсоединении реагентов крышки флаконов промаркированы различными цветами - голубым, зеленым и белым. Упаковка содержит 3 набора реагентов - не менее 3×350 анализов. |

ЛОТ №2: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ООО Алкор Био, Санкт-Петербург  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-07 ГонадотропинИФА-ХГч | набор | 5 | Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2 МЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 2-500 МЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для разведения образцов, для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 2 | 100-05 ГонадотропинИФА-ЛГ | набор | 5 | Набор реагентов для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 3 | 100-06 ГонадотропинИФА-ФСГ | набор | 6 | Набор реагентов для количественного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций, 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 4 | 100-14 ИФА-АФП | набор | 5 | Набор реагентов для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 1 МЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 1-300 МЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 5 | 100-04 ИФА-пролактин | набор | 8 | Набор реагентов для количественного определения концентрации пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 50 мМЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 0-4500 мМЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 6 | 100-22 ИФА-ферритин | набор | 2 | Набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 5 нг/мл. Диапазон определяемых концентраций 5-1000 нг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 7 | 100-20 СтероидИФА-ДГЭА-сульфат | набор | 2 | Набор реагентов для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,04 мкг/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-10 мкг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 8 | 100-01 СтероидИФА-Кортизол | набор | 12 | Набор реагентов для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 10 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 5-2000 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 9 | 100-02 СтероидИФА-Прогестерон | набор | 5 | Набор реагентов для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,5 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,5-100 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 10 | 100-03 СтероидИФА-тестостерон | набор | 7 | Набор реагентов для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность теста не менее 0,2 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,2-50 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 11 | Эстриол Estriol Elisa | набор | 1 | Иммуноферментный тест для количественного определения свободного эстриола в сыворотке или плазме крови человека. Количество определений не менее 96 (12×8 анализов). Стрипы 8-луночные (в рамке-держателе), разделяемые на отдельные лунки, покрытые антителами кролика к эстриолу. Аналитическая чувствительность не более 0,02 нг/мл. Состав набора: 1. стрипы 8-луночные (в рамке-держателе) не менее 12 шт; 2. калибраторы A - F (готовые к использованию) человеческие сыворотки, содержащие эстриол в концентрациях 0 (А), 0,3 (В), 1,2 (С), 4,0 (D), 15 (Е) и 40 (F) нг/мл; 3. конъюгат (готовый к использованию, белого цвета, содержащий прогестерон, меченый пероксидазой хрена, БСА (0,5%), Трис-MOPS буфер (0,05 моль/л) и NaCl (0,1 моль/л), рН 6,9±0,2) не менее 1×14 мл; 4.промывочный раствор не менее 1×30 мл; 5. субстратный раствор (готовый к использованию ацетатный буфер (0,05 моль/л), содержащий 3,3’,5,5’-тетраметилбензидин (0,26 г/л), перекись водорода (0,015%) и ДМСО (<5%); pH 3,5-4,0) не менее 1×14 мл; 6.Стоп-реагент не менее 1×14 мл. Условия инкубации: стадия 1 – 60 минут при 20-25 °С, стадия 2 - 15 минут при 20-25 °С. Реагенты стабильны в течение срока годности, указанного на этикетках, в условиях хранения при температуре 2-8 °С. После вскрытия флаконов реагенты стабильны не менее 2 месяцев при температуре 2-8 °С. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |

ЛОТ №3: Поставка наборов реагентов для гематологических анализаторов для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кат. №3963 Изотонический разбавитель Diluid III Diff [20 л] (Avantor Performance Materials B.V., Нидерланды) | уп. | 25 | Состав - водный раствор веществ: Хлорид натрия – 2.5 г/л., Неорганический фосфатный буфер – 5.6 г/л., Сульфат натрия – 10 г/л., ЭДТА – 1 г/л., Консервант – 0.5 г/л. Реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора. Фасовка: в упаковке не менее 1 пластиковой канистры по не менее 20 л. Упаковка: пластиковая канистра упакована в картонном кубическом коробе (для сохранности целосности канистры от внешних повреждений) с пластиковой ручкой (для удобства транспортировки внутри лаборатории). |
| 2 | кат. №3968 Лизирующий реагент CyMet III Diff [1 л] (Avantor Performance Materials B.V., Нидерланды) | уп. | 13 | Состав - водный раствор веществ: Четвертичная аммониевая соль – 30 г/л., Хлорид натрия – 5 г/л., Цианид калия - 0.1 г/л. Лизирующий реагент для гематологического анализатора, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. В пластиковом флаконе не менее 1л. |
| 3 | кат. №3900 Реагент очищающий ProClean [5 л] (Avantor Performance Materials B.V., Нидерланды) | уп | 2 | Это обычный ежедневно применяемый химический очищающий раствор, изотонический и содержащий, кроме того, поверхностно-активные вещества, которые позволяют при промывке удалять остатки клеток крови. Он содержит также безвредный краситель зеленого цвета, благодаря которому раствор виден в соединительных шлангах прибора. |
| 4 | кат. №3422 Контрольные материалы J.T.BAKER для гематологических исследований in vitro: Контрольный материал 3-Diff Control Normal [1x2,5 мл] (Avantor Performance Materials B.V., Нидерланды) | фл. | 6 | Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка – флакон не менее 2,5 мл. Стабильность при температуре 2-8 С: 6 месяцов с даты изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). |
| 5 | кат. № RA9500 Реагент диагностический in vitro для гематологических анализаторов EXCELL. Лизирующий раствор (EX-LYZE) [0,5 л] (DREW Scientific, Великобритания - США) | уп. | 6 | Лизирующий реагент (EX- LYSE) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем флакона не менее 0,5л. Предназначен для быстрого и эффективного разрушения эритроцитов, высвобождения гемоглобина и подготовки лейкоцитов для проведения анализа. Содержит цианид-анион, позволяющий проводить определение концентрации гемоглобина, переводя его в цианметгемоглобиновую форму. Состав: 2-пропанол < 2,5%, четвертичные аммониевая соль < 3,6%, цианид калия < 0,02%. Хранится при температуре от 2 до 30°С. Лизирующий реагент используется только с изотоническим разбавителем EX-ISO. После вскрытия стабилен в течение не менее 30 дней. |
| 6 | кат. № RA004C Реагент диагностический in vitro для гематологических анализаторов EXCELL Очищающий энзиматический раствор, Юл (EX-ZYME) [10 л] (DREW Scientific, Великобритания -США) | уп. | 2 | Очищающий реагент (EX-ZYME) для работы на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 10 л. Содержит ферменты, быстро и эффективно разлагающие белки, и детергент для улучшения смачивания поверхностей. Используется для очистки измерительных трубок в измерительной системе прибора в течение всего цикла измерения и обеспечивает промывку апертур. После завершения работы с прибором используется для автоматической тщательной промывки всей измерительной системы, а также заполнение реагентом апертур до следующего запуска гематологического анализатора. Содержит соли, органические составляющие и раствор красителя. Все ингредиенты классифицируются как неопасные. Храниться при температуре от 2 до 30°С. |
| 7 | кат. №EX-3N+ Реагент диагностический in vitro для гематологических анализаторов EXCELL Контрольный материал, норма (EX-TROL+ Normal) [1x3 мл] (DREW Scientific, Великобритания -США) | фл. | 3 | Контрольная кровь для гематологических исследований, нормальные значения. Контрольный материал для проведения внутрилабораторного контроля качества на гематологическом анализаторе EXCELL 2280, позволяет проводить контроль качества по следующим показателям: WBC, LYM(#,%), Neu (#,%), EOS (#,%), Bas (#,%), Mon (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, PLT, MPV, нормальный уровень, фасовка -флакон не менее 3 мл с зеленой крышкой, срок годности с момента производства - не менее 3-х месяцев, со дня вскрытия флакона - не менее двух недель |

ЛОТ №4: Поставка  наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа)  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ 11-01, ТТГ-Имаксиз | набор | 40 | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки: не более 50 мкл; диапазон определения концентраций не уже: 0,02-50 мкМЕ/мл. Чувствительность: не более 0,02 мкМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 2 | ВТ 11-02, Свободный Т 4-Имаксиз | набор | 30 | Количественное определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки - не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1-90 пмоль/л. Чувствительность: не более 1 пмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 3 | ВТ 11-03, ТЗ-Имаксиз | набор | 3 | Количественное определение концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество исследуемой сыворотки - не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,2 - 8 нг/мл, Чувствительность: не более 0,2 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 4 | ВТ 11-07, ат ТПО-Исмаксиз | набор | 25 | Количественное определение концентрации аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Метод анализа – двухстадийный, непрямой ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемого образца не более 100 мкл, количество анализируемой сыворотки - не более 10 мкл. Предварительное разведение образцов не менее, чем в 100 раз. . Диапазон определения концентраций не уже: 1,5-500 МЕ/мл. Чувствительность: не более 1,5 МЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 5 | ВТ 12-09, ПСА-Исмаксиз | набор | 30 | Количественное определение концентрации общего ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,15-60 нг/мл. Чувствительность: не более 0,15 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 6 | ВТ 12-10, Свободный ПСА-Исмаксиз | набор | 4 | Количественное определение концентрации свободного ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,06-12 нг/мл, Чувствительность: не более 0,06 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 7 | ВТ 12-11, СА 125-Исмаксиз | набор | 5 | Количественное определение концентрации антигена СА 125 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1,6-1000 Ед/мл, Чувствительность: не более 1,6 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 8 | ВТ 12-12 СА 19-9-Исмаксиз | набор | 4 | Количественное определение антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 400 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 9 | ВТ 12-13, СА 15-3-Исмаксиз | набор | 4 | Количественное определение антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, основная инкубация не более, чем в 1 стадию, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 270 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 10 | ВТ 12-14, РЭА-Исмаксиз | набор | 5 | Количественное определение ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,25- 100 нг/мл, Чувствительность: не более 0,25 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |

ЛОТ №5: Поставка транспортных систем и расходных материалов для микробиологических исследований производства Medical Wire Equipmrnt Co, Великобритания,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MW168 Тупфер Transtube: среда Кери Блэра агар гель + пластик/ вискоза, 125шт/уп | шт | 125 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Кери Блэра. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку красного цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) с универсальным вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Кери Блэра (не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; наличие сертификатов СЕ и М40-А. Назначение: для отбора и безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования фекальных и ректальных проб. В упаковке не менее 125шт. |
| 2 | MW 170Р Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель+ пластик /вискоза, 125шт/уп | шт | 1250 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с агаризованной транспортной средой Эймса (объем не менее 5 мл), белой крышкой и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку синего цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (двойное сжатие пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Маркировка пробирки на русском языке. Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) с универсальным вискозным тампоном. Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для отбора проб биологического материала и безопасной транспортировки образцов в лабораторию для дальнейших микробиологических исследований. В упаковке не менее 125шт. |
| 3 | MW 171 Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель /уголь+ пластик/вискоза, 125шт/уп | шт | 500 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса с углем. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы, белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку черного цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более125мм) с универсальным вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Эймса с углем (объем не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия образцов и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 125шт. |
| 4 | MW 172Р Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель+ алюминий /вискоза, 125шт/уп | шт | 125 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с агаризованной транспортной средой Эймса (объем не менее 5 мл), белой крышкой и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку оранжевого цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (двойное сжатие пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: прямой алюминиевый зонд (длина не более 125мм) с вискозным тампоном. Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для отбора уретральных, отоларингологических проб, глазного отделяемого и безопасной транспортировки образцов в лабораторию для дальнейших микробиологических исследований. В упаковке не менее 125шт. |
| 5 | МW 1028 Тупфер Dryswab пластик/вискоза, 100 шт/уп | шт | 2000 | Тупферы для мазков в пробирке. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку черного цвета. На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) и универсальный вискозный тампон. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 60 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия образцов (раневое отделяемое, назальные, эндоцервикадьные, кожные пробы) и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 100 шт. |

ЛОТ №6: Поставка неонтральных материалов для гематологических анализаторов  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кат. №20.1288 Устройство для исследований проб крови Микроветта с антикоагулянтом 200 мкл К3-ЭДТА, 100 шт/уп. | шт | 17000 | Устройства для исследования проб крови с антикоагулянтом. Пробирка не менее 46х9мм, РР, круглодонная, "юбка" устойчивости, напыление К3-ЭДТА. На пробирку нанесены градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности, № лота. Поставляется в комплекте с двумя съемными крышками: специальной резьбовой крышкой для фиксации коллектора для взятия крови и прокалываемой резьбовой крышкой, обеспечивающей герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки, и интегрированным в пробирку коллектором. Коллектор обработан К3-ЭДТА. Длина коллектора не менее 70 мм, объем не менее 200 мкл. Коллектор имеет характерные сужения с двух концов, обеспечивающих быстрое заполнение коллектора. Цветовая маркировка - розовый. Сертификат СЕ. В упаковка не менее 100 шт. Назначение: для получения пробы капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. |

ЛОТ №7: Поставка расходных материалов для селективного автоматического анализатора-коагулометра  Destiny Plus (Tcoag, Ирландия) для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кат.№ 70.1130.410 Наконечник 10 мл, тип Е, РР, бесцветные, с фильтром,сертификат "РСR Perfomance Tested" в уп-480 шт | шт | 2400 | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 200 мкл, тип С, белого (прозрачного) цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Biohit, Biohit (многоканальный), Eppendorf, Finnpipette, Finnpipette (многоканальный) . Упаковка: пакет не менее 480шт. |

ЛОТ №8: Поставка расходных материалов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, Германия  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кат.№72.696 Микропробирки. 1.5 мл 39х10.8мм, РР, бесцветные, без крышки. В уп./500 шт. | уп. | 30 | Микропробирка (1.5 мл, 39х10.8 мм, нейтральная, без крышки, бесцветные, полипропилен). Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором «HUMASTAR 180». В упаковке не менее 500 штук |
| 2 | Кат.№ 02.1063.001 S-Monovette (9 мл (92х16 мм), АС/ сепарационные гранулы, этикетка). В уп./50 шт. | уп. | 17 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 9 мл, не менее 92х16 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 3 | Кат.№ 03.1397.001 S-Monovette (5,5 мл (75х15 мм), АС/ сепарационные гранулы, этикетка). В уп./50 шт | уп. | 5 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 5,5 мл, не менее 75х15 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 4 | Кат.№ 05.1557.001 S-Monovette (2,7 мл (66х11 мм), АС/ сепарационные гранулы, этикетка). В уп./50 шт | уп. | 1 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 2,7 мл, не менее 66х11 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 5 | Кат.№ 85.1162 Иглы трубчатые S-Monovette. 21 G x 1 1/2", зеленые. В уп./100 шт. | уп. | 5 | Двухсторонние, не менее 0.9х25 мм, 20 G x 1", силиконовое покрытие, стерильные, инд.уп. Игла соединена с держателем (холдером). Холдер иглы снабжен карабином для фиксации к стопороному механизму устройства для взятия крови. Игла и холдер во избежание повторного использования холдера должны быть неразборными. Внутренняя часть иглы закрыта латексным чехлом. Цветовая маркировка - желтые. Назначение: для венепункции и забора проб венозной крови в вакуумную пробирку с поршнем. Упаковка не менее 100 шт. |
| 6 | Кат.№ 95.954 Маркеры водостойкие черные. | шт. | 35 | Предназначен для нанесения водостойкой маркировки на стекло, пластик или керамику. Толщина линии не более 1мм., черный. Упаковка не менее 10шт. |

ЛОТ №9 Поставка расходных материалов и запасных частей для автоматического анализатора глюкозы и лактата BIOSEN C-Line Sport  производства EKF Diagnostic (Германия)  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кат № 5211-3017 Раствор мульти-стандарт 12 ммоль в пробирках, уп./100*2 мл | уп | 4 | Назначение: для проведения калибровки анализатора в автоматическом режиме. Состав р-ра: раствор глюкозы не менее 12 ммоль/л в фосфатном буфере PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: картонная упаковка; в упаковке не менее 100 пробирок типа Эппендорф по 2 мл., заполненные не менее 2 мл раствор глюкозы 12 ммоль. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 2 | Кат № 5130-6162 Раствор РедиКонПат для глюкозы и лактата в пробирках (патология) | уп | 2 | Назначение: для контроля измерения глюкозы/лактата на анализаторе (патология). Состав р-ра: 13.6-18.4 ммоль/л глюкозы/ лактата в фосфатном буфере РН 7.2 сост. из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: пластиковый пакет. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл желтого цвета, заполненные не менее 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 3 | Кат № 5130-6152 Раствор РедиКонНорм для глюкозы и лактата в пробирках (норма) | уп | 2 | Назначение: для определения глюкозы/лактата на анализаторе (норма). Состав р-ра: 5-7 ммоль/л глюкозы, 2.5-3.5 ммоль/л лактата в фосфатном буфере РН 7.2 сост. из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: пластиковый пакет. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл желтого цвета, заполненные не менее 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 4 | Кат № 0201-0002¬ Раствор глюкоза/лактат системный 5 л | уп | 4 | Назначение: для измерения глюкозы/лактата на анализаторе.Состав: фосфатный буфер PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: пластмассовый флакон не менее 5 л. прямоугольной формы с ручкой. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 5 | Кат № 5206-3011 Чип-сенсор Глюкоза II типа | шт | 1 | Назначение: для измерения глюкозы на анализаторе. Представляет собой прямоугольную керамическую подложку с электродом и нанесенным на неё ферментом. Состав: глюкозооксидазу, фосфатный буфер, нереактивные добавки, формирующий комплекс. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line |
| 6 | Кат № 0209-0100¬012 Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами 20 мкл в пробирках, 1000 шт/уп | уп | 15 | Назначение: для измерения глюкозы/лактата на анализаторе. Состав р-ра: фосфатный буфер PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: картонная упаковка; в упаковке не менее 1000 пробирок типа Эппендорф по 2 мл., заполненные не менее 1 мл гемолизирующе-го раствора + внутри картонная упаковка, в ней не менее 1000 пластиковых капилляров по 20 мкл End to end расфасованные по не менее 100 шт в пластиковые контейнеры. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |

ЛОТ №10: Поставка вспомогательных изделий и принадлежностей  для лабораторных исследований  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кат № 21000594 Ареометр стеклянный 1000-1050 | шт | 2 | Применяется для определения плотности урины и других жидкостей. Диапазон измерения плотности 1000-1050 кг/м, цена деления 1 кг/м, длина 158±2 мм |
| 2 | Кат № 11000235 Чашки биологические (Петри) ЧБН-2, 100*20 мм, толщ. стенки 3 мм, НС | шт | 300 | Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла марки НС. Наружный диаметр 100+2,0 мм; высота 20±2,0 мм. Упаковка: не менее 36шт. |
| 3 | Чашки Петри, п/c, 92х16мм, крышка с вентиляцией, стерильныеКат № 82.1473.001 Чашка Петри. PS, 92х16 мм, крышки с вентиляцией, стерильные, в пакете по 20 | шт | 7200 | Чашка Петри, стерильная, с вентиляцией, однократного применения. Назначение: для культивирования микроорганизмов при проведении бактериологических исследований. Материал: полистирол (пластик). Цвет: прозрачный. Размеры не менее 90-92 мм х 15-16 мм. Термоустойчивость до 80ºС. Упаковка: не менее 480 шт. |
| 4 | Кат № 12003104 Спиртовка СЛ-1-М-Т(с тубусом), V=100 мл | шт | 3 | Спиртовка со стеклянным притертым колпачком, предотвращающим испарение спирта вне работы. Хлопчатобумажный фитиль обеспечивает ровное спокойное горение. Предназначена для подогрева открытым пламенем. |