ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

1. Общие требования к поставляемому Товару:

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2,25х18мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.25 мм, длина 18 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2,25х23мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.25 мм, длина 23 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2,5х33мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 33 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2,75х11мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 11 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х11мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 11 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х18мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 18 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 7х18мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 7.0 мм, длина 18 мм | 1 |
|  | Устройство для закрытия сосудистого доступа AngioSeal 6F StJude | Стерильное имплантируемое рассасывающееся медицинское изделие, предназначено для обеспечения механического гемостаза различных диаметров артериального доступа от 5 до 9 F у пациентов, подвергшихся катетеризации бедренной артерии. Устройство для закрытия сосудов представляет собой рукоятку с механизмом для фиксирования к интродьюсеру и шафт, в котором расположены трубка-уплотнитель, абсорбируемая коллагеновая губка и абсорбируемый полимерный «якорь», соединенные рассасывающимся фиксирующим материалом. Система установки включает в себя интродьюсер с гемостатическим клапаном, локализатор (модифицированный расширитель) и проводник. Наличие муфты закрывающей якорь. Материал рукоятки и шафта – пластик. Материал проводника - сплав титана и никеля. Длина проводника не более 70 см. Тип кончика проводника - J-образный и прямой. Устройство для закрытия сосудов имплантируется с помощью системы установки, при этом «якорь» располагается интравазально и тем самым закрывает артериотомическое отверстие изнутри сосуда. Абсорбируемая коллагеновая губка имплантируется экстравазально (на внешнюю поверхность места доступа к бедренной артерии) и притягивается к «якорю» с помощью рассасывающегося фиксирующего материала для достижения механического гемостаза артериотомического отверстия между «якорем» и губкой. Наличие порта поступления крови, показывающее положение (интра или экстраваскулярное) дистального кончика шафта. Тампонирование коллагеновой губки проводится вручную при помощи пластиковой трубки-уплотнителя. Коллагеновые элементы биорезорбируемые и полностью рассасываются через 60-90 дней. Срок годности с момента производства не менее 6 месяцев. Доступные размеры устройства для закрытия сосудов: 6 F. | 10 |
|  | Баллоный катетер Empira NC RX PTCA 10х3.50 | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 10 мм. | 3 |
|  | катетер баллонный Powerflex Extreme 4х60мм х 80см (Cordis) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – Nylon (нейлон), материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Гидрофильное силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 6 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером / проводниковым катетером 5 F (Ø 4,0 мм), 6 F (Ø 5,0, 6,0 и 7,0 мм, кроме размера Ø 7,0 мм и длина 6 см), 7 F (Ø 8,0 и 9,0 мм, кроме размера Ø 9,0 мм и длина 6 см), 8 F (Ø 9,0 мм и длина 6 см), 9 F (Ø 10,0 мм). Рабочая длина системы доставки 80 см. Баллон сверхвысокого давления: номинальное 15 атм. (12 атм. для Ø 10 мм), максимальное давление разрыва 20 атм. (17 атм. для Ø 10 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Требуемый размер: диаметр баллона 4мм, длина баллона 60мм. | 1 |
|  | катетер баллонный Powerflex Extreme 5х60мм х 80см (Cordis) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – Nylon (нейлон), материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Гидрофильное силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 6 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером / проводниковым катетером 5 F (Ø 4,0 мм), 6 F (Ø 5,0, 6,0 и 7,0 мм, кроме размера Ø 7,0 мм и длина 6 см), 7 F (Ø 8,0 и 9,0 мм, кроме размера Ø 9,0 мм и длина 6 см), 8 F (Ø 9,0 мм и длина 6 см), 9 F (Ø 10,0 мм). Рабочая длина системы доставки 80 см. Баллон сверхвысокого давления: номинальное 15 атм. (12 атм. для Ø 10 мм), максимальное давление разрыва 20 атм. (17 атм. для Ø 10 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Требуемый размер: диаметр баллона 5мм, длина баллона 60мм. | 1 |
|  | катетер баллонный Powerflex Pro 6х80мм х 135см (Cordis) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5-8 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 135 см. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. Таблица соответствия в упаковке. Требуемый размер: диаметр 6мм, длина 80мм. Длина доставки 135 см. | 2 |
|  | катетер баллонный Powerflex Pro 6х150мм х 135см (Cordis) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5-8 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 135 см. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. Таблица соответствия в упаковке. Требуемый размер: диаметр 6мм, длина 150мм. Длина доставки 135 см. | 1 |
|  | катетер баллонный Powerflex Pro 7х100мм х 135см (Cordis) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5-8 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 135 см. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. Таблица соответствия в упаковке. Требуемый размер: диаметр 7мм, длина 100мм. Длина доставки 135 см. | 2 |
|  | индефлятор Ангиолайн | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. | 30 |
|  | Проводник интервенционный 0,014" Command ES 300 см | Проводник периферический. Диаметр 0.014 дюйм. Длина 300 см. Комбинированный сердечник из стали повышенной эластичности покрытый тефлонов в проксимальном сегменте. Дистальный сегмент выполнен из никель-титанового сплава с рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика не менее 3.0 см. Параболический профиль сужения сердечника со сплющенной в виде лопатки вершиной без дополнительных вставок на конце. Полимерное покрытие дистальной части, включая оплетку кончика длиной не менее 28 см. Длина дистального сегмента с гидрофильным покрытием не менее 41 см. Форма кончика прямой. Жесткость кончика не менее 3,5 г. Степень поддержки в дистальной части: повышенная. Одноразовый Стерильный. | 10 |
|  | Диагностический катетер INFINITY 5F, 100см., RADIAL/BRACHIA | Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – PTFE, внутренний просвет катетера: –0.038", максимальное давление – 1200psi. Наружный диаметр - 5F. Длина 100см. Пластик полиуретан обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального сегмента (для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования). Покрытие внутренней поверхности PTFE для снижения трения доставляемого по катетеру инструмента. | 15 |
|  | Катетер проводниковый Adroit 6F .072 XB4 100см | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика XB4 | 5 |
|  | устройство для реваскуляризации Solitaire 2 | Устройство для реваскуляризации SOLITAIRE™ 2 разработано для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт в результате закупорки крупного интракраниального сосуда, и предназначено для применения в сосудах нервной системы, например, внутренней сонной артерии, сегментах M1 и M2 средней мозговой артерии, базилярной и позвоночной артериях. Устройство для тромбэкстракции закреплено на толкателе. Открытая конструкция - наличие продольного разреза вдоль рабочей части для максимального сопоставления ретривера со стенками сосудов различного диаметра. Стенки перекрываются внахлест для обеспечения контакта множества граней со сгустком и улучшения захват тромба. Рекомендованный диаметр сосудов 2,0 - 4,0 мм. Совместимость с микрокатетера с минимальным внутренним диаметром 0,021 дюйма. Длина проводника-толкателя 180 см. Длина рабочей части - 20 мм. Диаметр в раскрытом состоянии не фиксированный, 4 мм. Общая длина устройства - 31 мм. Возможность точного проведения устройства сквозь всю длину тромба благодаря рентгеноконтрастной визуализации. Наличие 3х дистальных рентгеноконтрастных маркеров и одного рентгеноконтрастного проксимального маркера. Поставляется стерильным и предназначен только для однократного применения. | 1 |
|  | микрокатетер Rebar | Микрокатетер Rebar™ – это полый однопросветный катетер, предназначенный для проведения в сосуд через проводник-направитель. На проксимальном конце катетера находится стандартный люэровский адаптер, облегчающий присоединение к нему вспомогательных принадлежностей. В катетере имеется полужесткий проксимальный стержень, переходящий в гибкий дистальный стержень, облегчающий продвижение катетера по сосуду. Спиральная оплетка из нержавеющей стали для конралируемой доставки. Двойные рентгенконтрастные маркеры (на расстоянии 3см друг от друга) на дистальном конце облегчают флюороскопическую визуализацию катетера. Внешняя поверхность катетера покрыта составом, облегчающим скольжение катетера .Возможность изменения угла изгиба кончика при помощи пара. Предназначен для контролируемой селективной инфузии предписанных лечебных препаратов или контрастных веществ в периферические сосуды или сосуды головного мозга.Общая длина составляет 158 см, рабочая длина - 153 см. Проксимальный внешний диаметр 2,4F, дистальный внешний диаметр 2,7F. Дистальный внутренний диаметр составляет 0,021 дюйма. Данное устройство поставляется СТЕРИЛЬНЫМ и только для однократного применения. | 1 |