РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2,5х23мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 23 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2,75х18мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 18 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2,75х28мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 28 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 4х33мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 33 мм. | 1 |
|  | Стент периферический Acculink 7-10 x 40мм Abbott | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде 6 зигзагообразных колец соединенных 3мя продольными балками под углом в 120°, образующих "открытые" ячейки W-образной формы. Толщина стенки не более 0.005", соотношение металл/артерия не более 10.82%, укорочение не более 0.32%. Форма стента - трапециевидный. Материал шафта доставляющей системы: полиамид покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы 132см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Размеры требуемого стента: Диаметр дистальной части 7мм. Диаметр проксимальной части 10мм., длина 40мм. | 1 |
|  | Стент периферический Genesis 10х39 мм Cordis | Стент периферический баллонорасширяемый. Материал стента – нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными коннекторами между их радиальными перемычками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – Nylon (нейлон), материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Гидрофильное смазывающее покрытие MDX внутренней поверхности и 30 см дистальной части. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: система доставки – двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм Ø). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Баллон среднего давления: номинальное 6 атм. (Ø до 10,0 мм) и 4 атм. (Ø 12,0 мм), максимальное давление разрыва 10 атм. (Ø до 10,0 мм) и 6 атм. (Ø 12,0 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размер: 39 мм., диаметр 10,0 мм. | 1 |
|  | Стент периферический Genesis 9х39 мм Cordis | Стент периферический баллонорасширяемый. Материал стента – нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными коннекторами между их радиальными перемычками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – Nylon (нейлон), материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Гидрофильное смазывающее покрытие MDX внутренней поверхности и 30 см дистальной части. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: система доставки – двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм Ø). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Баллон среднего давления: номинальное 6 атм. (Ø до 10,0 мм) и 4 атм. (Ø 12,0 мм), максимальное давление разрыва 10 атм. (Ø до 10,0 мм) и 6 атм. (Ø 12,0 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размер: 39 мм., диаметр 9,0 мм. | 1 |
|  | Стент периферический Supera 5х200мм Abbott | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся Supera c системой доставки. Дизайн стента - 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки - 0.006". Соотношение метал/артерия - 28%. Укорочение стента (среднее) - 0.86%. Радиальная жесткость стента (N/cm) - 4.57 (4 мм). Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - PEBAX в дистальной части (20 см), остальная часть шафта.- нейлон (NYLON). Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки, (материал маркеров - Tungsten). Длина системы доставки 120 см. Совместимость с проводниками 0.014 и 0.018". Профиль системы доставки - 6F (2 мм), профиль кончика - 0.68 мм. Возможность выполнить МРТ до 3.0 Тесла непосредственно после имлантации стента. Размеры требуемого стента: Длина - 200 мм. Диаметр– 5.0 мм | 1 |
|  | Стент периферический Supera 6х120мм Abbott | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся Supera c системой доставки. Дизайн стента - 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки - 0.006". Соотношение метал/артерия - 28%. Укорочение стента (среднее) - 0.86%. Радиальная жесткость стента (N/cm) - 4.57 (4 мм). Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - PEBAX в дистальной части (20 см), остальная часть шафта.- нейлон (NYLON). Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки, (материал маркеров - Tungsten). Длина системы доставки 120 см. Совместимость с проводниками 0.014 и 0.018". Профиль системы доставки - 6F (2 мм), профиль кончика - 0.68 мм. Возможность выполнить МРТ до 3.0 Тесла непосредственно после имлантации стента. Размеры требуемого стента: Длина - 120 мм. Диаметр– 6.0 мм | 1 |
|  | Баллонный катетер Pacific Xtreme 2,5x150мм доставка 180 см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера не менее 180 см. Двухпросветный шафт. Внутренний просвет расширен для быстрого раздутия/сдутия баллона больших длин. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. платиноиридиевые рентгенконтрастные маркеры не менее 2 шт. Профиль баллона: не более 0.022 дюйма. Совместим с проводником: Не более 0.018 дюйма. Совместим интродьюсером: Не более 5 Фр. Номинальное давление: Не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва: Не менее 22 атм. Размер: диаметр 2,5 мм, длина 150 мм. | 3 |
|  | Баллонный катетер Pacific Xtreme 3x150мм доставка 180 см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера не менее 180 см. Двухпросветный шафт. Внутренний просвет расширен для быстрого раздутия/сдутия баллона больших длин. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. платиноиридиевые рентгенконтрастные маркеры не менее 2 шт. Профиль баллона: не более 0.022 дюйма. Совместим с проводником: Не более 0.018 дюйма. Совместим интродьюсером: Не более 5 Фр. Номинальное давление: Не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва: Не менее 22 атм. Размер: диаметр 3,0 мм, длина 150 мм. | 5 |
|  | Баллонный катетер Pacific Xtreme 4x150мм доставка 180 см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера не менее 180 см. Двухпросветный шафт. Внутренний просвет расширен для быстрого раздутия/сдутия баллона больших длин. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. платиноиридиевые рентгенконтрастные маркеры не менее 2 шт. Профиль баллона: не более 0.022 дюйма. Совместим с проводником: Не более 0.018 дюйма. Совместим интродьюсером: Не более 5 Фр. Номинальное давление: Не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва: Не менее 22 атм. Размер: диаметр 4,0 мм, длина 150 мм. | 5 |
|  | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 3мм х 220 мм х 135 см | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 3 мм, длина 220 мм. | 3 |
|  | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 8мм х 20 мм х 135 см | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 8 мм, длина 20 мм. | 2 |
|  | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 8мм х 40 мм х 135 см | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 8 мм, длина 20 мм. | 1 |
|  | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 10мм х 20 мм х 135 см | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 10 мм, длина 20 мм. | 1 |
|  | Катетер баллонный Mini Trek (Abbott) 2 x 20 мм | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.5мм. Диаметр 2.0 мм., длина 20 мм. | 10 |
|  | Катетер дилятационный периферический Aviator Plus 6х20 мм. | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), шафт – Nylon (нейлон), хаб – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркеров (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Рентгенконтрастный кончик (2 из 5,5 мм). Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер (коаксиальная часть – 25 см от дистального кончика), совместимый с проводником 0.014", интродьюсером 4 F, проводниковым катетером 6 F и 7 F (только для Ø 7 мм * 4 см). Рабочая длина системы доставки 142 см. Диаметр шафта 3,3 F, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. (до Ø 7,0 мм) и 12 атм. (Ø 7,0 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Размеры: длина 20 мм, диаметр 6.0 мм. | 1 |
|  | Проводниковый катетер VISTA BRITE TIP GC .078 7F 125см MPA-1 | Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.078". Форма кончика: MPA-1. Длина катетера 125см. Диаметр 7Фр. | 3 |
|  | Интродьюсер Brite Tip 7F 90см Cordis | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие SiLX® канюли, сосудистого дилятора и SLIX™клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см) для отдельных размеров: длина 11 см – все размеры, длина 5,5 см – 6, 7 и 8 F. Цветовая кодировка размеров. Диаметр 7Фр. Длина 90см. | 5 |
|  | катетер аспирационный 7F Eliminate (Terumo) | Обеспечивает оптимальный баланс между т.н. «crossing»/проходимостью, устойчивостью к перегибам и тромбоаспирационной способностью. Шафт катетера снабжен оплеткой из нержавеющей стали (SUS.304) по всей длине, что обеспечивает предотвращение перегиба катетера и сохранение внутреннего просвета. Длина «monorail» участка не менее 23 см. Катетер комплектуется предустановленным стилетом из нержавеющей стали, длиной не менее 143 см. Суживающийся стилет (проксимально диаметр 0.42 мм, дистально 0.4 мм) с гибким дистальным сегментом в оплетке располагается в основном (аспирационном) просвете катетера и заканчивается за 2.5 см до кончика. Стилет позволяет дозировать усилие при установке катетера. Длина катетера не менее 140 см. Дистальные 400 мм катетера покрыты качественным гидрофильным покрытием. Кончик катетера длиной 6 мм с рентгеноконтрастной меткой, располагающейся на 4 мм от дистального кончика и на 1 мм от отверстия экстракции. Длина самой метки – 1 мм. На расстоянии 90 см от кончика катетера находится маркер глубины, длиной 10 см. Аспирационный катетер совместим с 6F проводниковыми катетерами. Зона экстракции для катетера: дистально – 0.78 мм2, проксимально – 0.95 мм2. В комплект поставки входят: тромбоаспирационный катетер с предустановленным стилетом, 1 блистер с шприцом 30 мл преустановленным на 6" удлинняющую линию и 2 ходовым краном + корзинчатый фильтр (70 микрон) и 1 блистер с дополнительным 30мл шприцом и корзинчатым фильтром (70 микрон). Конструкция позволяет работать одному оператору. Диаметр 7Фр. | 2 |
|  | проводник интервенционный 0,035" Aquatrack ES 260см (Cordis) | Проводник гидрофильный управляемый периферический. Материал: внутренний стержень – никелит титана (нитинол), промежуточный полимерный слой с рентгеноконтрастным компонентом, соединительные слои, наружное четырехслойное гидрофильное покрытие (PhotoLink®). Рентгеноконтрастность по всей длине, усиленная рентгеноконтрастность дистального кончика (3 см). Характеристики: наличие прямых и изогнутых (60°) кончиков. Возможность выбора проводников с обычной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 3,15 см) или с усиленной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 2,32 см). Передача вращательного движения 1:1. Комплектуется вращающим устройством. 5 единиц в упаковке. Размеры: диаметр 0,035", длина 260 см. | 5 |
|  | проводник интервенционный HT Whisper ES 300см (Abbott) | 0.014" проводник длиной 190см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: жесткий - 14.3г. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: - 1.2г Длина 300см. | 5 |
|  | интродъюсер трансрадиальный Engage 12см 5F (St Jude) | Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с проводником, дилятатором и иглой/канюлей. Интродьюсер предназначен для введения ангиографических катетеров, катетеров со слепым концом, баллонных катетеров и электрофизиологических электродов в лучевые сосуды. Покрытие: Гидрофильное Уникальная вращающаяся муфта с гибким кольцом для шва, чтобы обеспечить широкие возможности фиксации интродьюсера. Цветовая кодировка размеров. Локализатор для кончика интродьюсера (материал - полиэтилен высокой плотности). Длина интродьюсера: не более 12см. Два варианта комплектации: - Прямой проводник 0.025” из нержавеющей стали floppy-тип в комплектации с иглой 20G и длиной 3.8 см. - гибкий проводник 0.025” из нержавеющей стали с PTFE покрытием floppy-тип в комплекте с иглой 20G и длиной 3.2 см и полиэтиленовой канюлей. Длина проводника не более 50 см. Внутренний диаметр интродьюсера на 0,5 F больше указанного, что нивелирует разницу истинных диаметров электродов и катетеров различных производителей, вводимых в тело пациента через интродьюсер. Диаметр интродьюсера 5F, длина 12см. | 10 |
|  | устройство защиты от эмболии RX Accunet 5.5мм х 190см (Abbott) | Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от дистальной эмболизации. Фильтр представляет собой веретенообразную конструкцию (корзинку) из нитинола, наполовину покрытую полимерной мембраной и свободно вращающуюся на проводнике, проходящем через центр корзинки. Размер пор полимерной мембраны не более 115 микрон. 4 рентгеноконтрастных маркера. Диаметр фильтра 6.5 мм. Участок стенки артерии, требуемый для "парковки" фильтра: не более 44мм. Совместим с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). В комплекте доставляющий катетер быстрой смены с 0.014" проводником 190см и два катетера для удаления. | 1 |