Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование оборудования (марка, производитель), объекта | Перечень работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию литотриптера |  |  |  |
| 1 | литотриптер производства компании "Storz Medical | Внешний осмотр. Проверка фиксации элементов корпуса. Проверка правильного подключения кабелей. Проверка функционирования: -системного блока OR1 -кнопок старта ударной волны -панели управления -кнопки экстренного выключения -датчика столкновения -способности излучать ударные волны Проверка движения стола: в режиме «УРО» в режиме «ЛИТО» Проверка корректного движения терапевтической головки. Осмотр, проверка работы гидравлической системы стола. Проверка высоковольтного блока «PCCU»: -измерение ѐмкости конденсатора C1 -измерение ѐмкости конденсатора C2 -измерение и проверка высокого напряжения при малом фокусе на разных уровнях энергии -измерение и проверка высокого напряжения при большом фокусе на разных уровнях энергии -контроль напряжения подогрева катода тиратрона Проверка работы системы дегазации воды: -чистка водяного фильтра. -замена воды. -проверка работы дегазирующего насоса -проверка работы воздушного компрессора -проверка работы водяного насоса Проверка работы УЗ аппарата и качества наведения по УЗ сигналу. Проверка качества наведения по рентгеновскому изображению и при необходимости корректировка. Проверка работы С дуги: -проверка движения -проверка привода C-дуги на признаки чрезмерного изнашивания. -проверка функционирования механизма блокировок дуги Проверка генератора интегрированной рентгеновской системы. -проверка правильной работы контроллера управления. -высоковольтного трансформатора на предмет утечек масла. -проверка уровня высокого напряжения и тока рентгеновской трубки. Проверка правильного функционирования системы обработки изображений | 2020г. |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию литотриптера |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

- Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2020 г

Требования к исполнителям работ/услуг:

- наличие лицензии на оказание услуг по техническому обслуживанию литотриптера;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию  услуг не менее 3 лет.