ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

ЛОТ №1: Поставка медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов | Стерильная гибкая однопросветная трубка небольшого диаметра, разработанная для контролируемой инфузии жидкостей (например, тромболитиков, диагностических контрастных веществ) в суперселективные небольшие сосуды (включая нервную ткань, периферические или окклюдированные коронарные сосуды) для ангиографии/лечения, а также, как правило, для доставки изделий (например, имплантатов для эмболизации, проволочных направителей) в извилистые сосуды или через плотные очаги поражения. Может включать ультразвуковой датчик, термодатчик и отверстие на дистальном кончике для размещения проволочного направителя. Изделие не является проводниковым катетером (т.е., не предназначено для доставки других катетеров или терапевтических отведений непосредственно через свой просвет). Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Внешний слой микрокатетера выполен из полиэстер эластомера, внутренний слой из PTFE, между ними заложено армирование в виде спирали. Вольфрамовая оплетка по всей длине позволяет исключить перегибы. В структуре катетера выделяют до 5 зон, различных по степени жесткости. Катетер комплектуется мандреном для создания формы дистальному кончику. Внешний диаметр 2,8Fr. Внутренний диаметр 0,027’’. Длина катетера 150 см. Максимальное давление 900 psi. Совместимый проводник 0,021’’. Форма кончика: прямой (формируемый). Два дистальных рентгеноконтрастных маркера (материал маркеров Pt-Ir). | 1 |
| 2 | Микрокатетер | Микрокатетер – это полый однопросветный катетер, предназначенный для проведения в сосуд через проводник-направитель. На проксимальном конце катетера находится стандартный люэровский адаптер, облегчающий присоединение к нему вспомогательных принадлежностей. В катетере имеется полужесткий проксимальный стержень, переходящий в гибкий дистальный стержень, облегчающий продвижение катетера по сосуду. Двойные или одиночные рентгенконтрастные маркеры на дистальном конце облегчают флюороскопическую визуализацию катетера. Внешняя поверхность катетера покрыта составом, облегчающим скольжение катетера. Микрокатетер предназначен для контролируемой селективной инфузии предписанных лечебных препаратов или контрастных веществ в периферические сосуды или сосуды головного мозга. Возможно изменение формы кончика катетера при помощи источника пара. Общая длина устройства 158 см. Рабочая длина устройства 153 см. Максимальный диаметр проводника 0.018 дюйм. Дистальный I.D. 0.021 дюйм. Маркерные полоски: 2 шт | 1 |
| 3 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, дистальный кончик рентгенконтрастный (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Краник трехходовой для управления боковым портом. Наличие специального замка для бужа для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Размер 8F длина 55 см. | 5 |
| 4 | Катетер проводниковый периферический. | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Интегрированный шестилепестковый гемостатический клапан и наличие дилятора для проведения процедур без применения интродьюсера. Внутренний просвет катетера: 8 F. 1 единица в упаковке. Размеры: длина 95 см. | 2 |
| 5 | Катетер проводниковый периферический. | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Интегрированный шестилепестковый гемостатический клапан и наличие дилятора для проведения процедур без применения интродьюсера. Внутренний просвет катетера: 9 F. 1 единица в упаковке. Размеры: длина 95 см. | 2 |
| 6 | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения . Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов . Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр баллона 6 мм, длина баллона 10см. Длина катетера не менее 75 см. | 4 |
| 7 | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения . Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов . Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр баллона 12 мм, длина баллона 4см. Длина катетера не менее 75 см. | 5 |
| 8 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 16 мм, длина 60 мм. | 5 |
| 9 | Стент периферический саморасширяющийся. | Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента полностью замкнутый, 16 мостиков и 32 сегмента (по краям 36). На дистальном крае 5 рентгенконтрастных танталовых маркеров, на проксимальном 4. Соотношение металла к ткани в стентированном сегменте 10-15%. Материал системы доставки – внутренний шафт – полимерная трубка, дистально покрыта оплеткой из нержавеющей стали и переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик, проксимально заключена в стальную трубку, внутренний слой покрывающего катетера – нейлон. На шафте есть рентгенконтрастный маркер (платина с 10% иридия), маркирующий длину стента после установки. Рабочая длина системы 120 см. Размеры: Система стентирования сосудов для бедренного и подколенного артериального сегмента д. 9 мм дл. 100 мм | 1 |