Техническое задание

Закупка состоит из 1 лота

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

4) Товар должен быть разрешён к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Необходимый инструмент для установки металлоконструкций предоставляется Поставщиком на время операции.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Поставка металлоконструкций для травматологии

| № п/п | Наименование товара | ед. измерения | Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина с угловой стабильностью, ладонная, полиаксиальная, с комплектом кортикальных винтов | набор | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза комплексных переломов дистального отдела лучевой кости, в том числе внутрисуставных. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO 5832-2; DINISO 5832-3; Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Пластина Т- образной формы состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части. Околосуставная часть шириной 22,6 мм, имеет три отверстия. Угол 10°, 15°, 20°(по запросу заказчика). Диафизарная часть пластины шириной – 10,0 мм имеет два отверстия диаметром 1,8 мм для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера и одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия в диафизарной части - круглой формы ,позволяющие использовать винты с угловой стабильностью диаметром 3,0 мм. Количество отверстий в диафизарной части - 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 (по запросу заказчика). Все отверстия с резьбой в пластине дают возможность проведение винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него до 15 градусов в любом направлении. Расстояние между отверстиями 8,5 мм. Длина пластины (в зависимости от количества отверстий) – 44мм; 53 мм; 61мм; 70 мм; 78мм; 87 мм; 95мм; 104 мм; 121 мм. Толщина пластины – 3,0 мм. Кортикальный винт Материал изготовления титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO 5832-2; DINISO 5832-3 Диаметр винта -3,5 мм , головка винта диаметром 5,3 мм, Внутренний диаметр резьбы -2,4 мм Внутренний шестигранник -2,5 мм Сверло под резьбу – 2,5 мм Длина винта в диапазоне 16-30мм (по запросу заказчика) Количество винтов в комплекте зависит от количества отверстий в пластине |
| 2 | Компрессионный винт безшляпочный, самонарезающий, канюллированный, титан в комплекте со спицей | шт | Компрессионный, самонарезающий, канюллированный винт предназначен для фиксации отломков костей стопы и кисти после переломов и остеотомий. Винт не подлежит обязательному удалению. Изготовлен из титанового сплава, соответствующему международным нормам DINISO 5832-2 ;DINISO 5832-3; Безшляпочная головка винта имеет собственную резьбу и торцевое сужающее отверстие гексагональной формы диаметром 2,0 мм. Винт имеет два резьбовых участка – проксимальный (на головке) и дистальный. Резьба в проксимальной и дистальной части винта имеет разный шаг. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Длина резьбовых частей составляет 1/3 часть общей длины винта Диаметр проксимальной резьбовой части – 3,0 мм, дистальной резьбовой части- 2,3 мм.. Диаметр внутреннего канала винта составляет 0,9 мм, для введения спиц Киршнера диаметром 0,8 мм Длина винта от 10 до 30 мм (по запросу заказчика). Винт поставляется в индивидуальной упаковке с маркировкой согласно ГОСТ Р ИСО Спица Киршнера Тонкий металлический стержень проводимый через кость. Должен иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Спица предназначена для точного введения канюлированного винта и стабилизации репозиции перед введением винта Спица диаметром 0,8 мм, длиной 70 мм, один конец закругленный, другой – троакар |
| 3 | Пластина с угловой стабильностью для лечения проксимальных переломов плечевой кости, полиаксиальная, малый фрагмент с комплектом винтов | набор | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза проксимальных переломов плечевой кости. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие. Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Толщина пластины 3,0 мм Пластина состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части Околосуставная часть пластины - ложковидной формы, шириной 28,4 мм. Диафизарная часть – прямая, шириной 15,0 мм. Отверстия в пластине взаимно смещенные. Для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера имеется 6 отверстий диаметром 1,8 мм . Одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия круглые диаметром 6,4 мм. Количество круглых отверстий, в околосуставной части – 6 , в диафизарной части в диапазоне от 3 до 18 ( по запросу заказчика). Расстояние между отверстиями 10,5 мм Сходящееся на 5 градусов расположение винтов по длинной стороне пластины позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 20 мм- 70 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 4 | Пластина 1/4 трубчатая с круговыи отверстиями с комплектом винтов диаметром 2,7 мм | набор | Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие. Форма – прямая. В поперечном сечении имеет вид дуги. Отверстия круглой формы распределены по всей длине, расстояние между их центрами – 8,0 мм. Диаметр отверстия – 2,7 мм. Количество отверстий в диапазоне от 3 до 8 шт. Толщина пластины – 1,0 мм, ширина – 7,0 мм. Длина пластины в диапазоне 26,0- 66,0 мм. Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО. Винт кортикальный диаметром 2,7 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,9 мм. Диаметр головки 5,0 мм. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 5 | Пластина с угловой стабильностью, тибиальная, дистальная, медиальная с комплектом кортикальных винтов | набор | Пластина для лечения внутри- и внесуставных переломов дистального отдела и оскольчатых переломов большеберцовой кости. Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Толщина пластины 4,0 мм Пластина состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части Околосуставная часть пластины - ложковидной формы, шириной 25,8 мм. Диафизарная часть – прямая, шириной 15,5 мм. Отверстия в пластине взаимно смещенные. Для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера имеется 4 отверстий диаметром 1,8 мм . Одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия круглые диаметром 2,8 мм. Количество круглых отверстий, в околосуставной части – 8 , в диафизарной части в диапазоне от 5 до 15 (по запросу заказчика). Расстояние между отверстиями 10,5 мм Сходящееся на 5 градусов расположение винтов по длинной стороне пластины позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Имеется 6 вариантов длины 117-138-159-180-201-222 мм Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 6 | Пластина с угловой стабильностью для малоберцовой кости, дистальная ,латеральная с комплектом кортикальных винтов, титан | набор | Анатомически адаптированная пластина для лечения дистальных переломов малоберцовой кости. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам Покрытие поверхности пластины - анодирование. Пластина специально смоделирована для дистального отдела малоберцовой кости. Высокая первичная стабильность пластины достигается за счет возможности установки блокируемых винтов под углом 90 ± 15°. Дистальная часть пластины имеет расширение по форме наружной лодыжки. В дистальной части имеется 4 круглых блокируемых отверстия конической формы под винты 3,5 мм и одно отверстие для временной фиксации спицами Киршнера диаметром 1,8 мм. Диафизарная часть пластины имеет круглые блокируемые отверстия конической формы в диапазоне 5-7-9-11 шт. ( расстояние между отверстиями 12 мм ) и 2 отверстия для временной фиксации спицами Киршнера диаметром 1,8 мм. В дистальной части пластины имеется усиленное овальное отверстие длиной 10 мм и наклоном книзу на 30° для оптимального позиционирования регулировочного винта. Толщина пластины 2,5 мм. Ширина пластины в дистальной части 16,1 мм, в диафизарной части 9,7 мм. Длина пластины в диапазоне 85 мм-109 мм-133 мм -157 мм. Пластина исполнена для правой и левой конечности. Маркировка лазерная с указанием торговой марки, каталожного номера и № партии Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 7 | Реконструкционная пластина прямая с угловой стабильностью с комплектом винтов | набор | Реконструктивная пластина, полиаксиальная с угловой стабильностью Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Реконструктивные вырезки в пластине должны позволять ее моделирование в не менее 3-х плоскостях Отверстия должны быть круглой формы, диаметром 3,5 мм наличие резьбы и должны позволять проводить блокированные кортикальные винты, расстояние между отверстиями 12,0 мм, количество отверстий в диапазоне 4-26шт.Толщина пластины 3,0 мм, ширина пластины – 10,0 мм. Длина пластины в диапазоне 46 - 238 мм. Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 8 | Пластина с угловой стабильностью для остеосинтеза ключицы изогнутая с комплектом винтов | набор | Пластина предназначена для медиальной и латеральной имплантации при переломах ключицы. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Анатомически префомированная, полиаксиальная пластина в правом и левом исполнении. Форма пластины – S образная. Толщина пластины 3,0 мм ширина пластины 10,0 мм Два овальных отверстия позволяют производить фиксацию как винтами с угловой стабильностью 3,5 мм (спонгиозными и кортикальными), так и обычными винтами 3,5 Количество цилиндрических отверстия с конической резьбой (в диапазоне 5-7 -10 штук) они позволяют использовать только винты с угловой стабильностью 3,5 мм. Сходящееся на 5 градусов расположение винтов позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Реконструктивные вырезки в метафизарной части пластины позволяют ее моделирование в не менее 3-х плоскостях. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 9 | Винт компрессионный, позиционный, внутрикостный канюлированный в комплекте с резьбовой спицей. | компл. | Предназначен для остеотомии и артродеза в центральной и задней части стопы при переломах Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Диаметр винта 7,5 мм Внутренний диаметр 5,4 мм Резьба винта сплошная по всей длине. Торцевое сужающееся отверстие гексагональной формы Диаметр шлица 4,0 мм Диаметр внутреннего канала 2,7 мм Длина винта в диапазоне 40-120 мм с шагом 5,0 мм (по запросу 3аказчика) На резьбе тела винта имеется обратный метчик Дистальный отдел имеет три продольные фрезерованные канавки, придающие винту свойства самореза Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2; DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Винт поставляется в индивидуальной упаковке Спица Киршнера Тонкий металлический стержень проводимый через кость. Должен иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Спица предназначена для точного введения канюлированного винта и стабилизации репозиции перед введением винта Спица диаметром 2,5 мм, длиной 230 мм, один конец закругленный, другой – резьба длиной 10 мм |
| 10 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза малых фрагментов в комплекте с винтами , | набор | Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза переломов костей стопы. Форма зигзагообразная. Пластина имеет 5-10-11 круглых отверстий, расположенных на двух осях, координированных относительно друг друга в шахматном порядке. Перемычка между отверстиями 5 мм. Толщина пластины 1,5 мм, ширина 9,5 мм. Высокая первичная стабильность пластины достигается за счет возможности установки блокируемых винтов под углом 90 ± 15 Отверстия под винты 2,2 мм Винт кортикальный диаметром 2,2 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,5 мм. Диаметр головки 3,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 1,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28,0 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 1,2 мм |
| 11 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза стопы в комплекте с винтами | набор | Анатомически предизогнутая пластина ,имеет две околосуставные части, одна из которых по отношению к диафизарной части находится под углом 90 градусов, другая- 45 градусов наличие Отверстия обеспечивают возможность введения винтов с попарно «крест-накрест» направленными концами через заданный угол наличие Количество отверстий для винтов диаметром 2,5 мм: - 4 круглых по два в каждой околосуставной части - Одно продолговатое длиной –11 мм в диафизарной части пластины для стандартной фиксации и моноаксиальной фиксации с угловой стабильностью - Количество отверстий в околосуставной части обеспечивают возможность временной фиксации пластины с помощью спицы диаметром 1,0 мм - 2 шт Толщина пластины 2,0мм Длина пластины 28 мм Ширина пластины в околосуставной части 14 мм Ширина пластины в диафизарной части 6 мм Исполнение пластины универсальное правое и левое Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ; DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Винт кортикальный диаметром 2,2 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,5 мм. Диаметр головки 3,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 1,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28,0 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 1,2 мм Винт кортикальный диаметром 2,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,7 мм. Диаметр головки 4,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,0 мм. Длина винта в диапазоне 10,0 мм- 28,0 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 12 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для лечения дистальных переломов плечевой кости с комплектом кортикальных винтов, титан | набор | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза дистальных переломов плечевой кости. Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам Покрытие поверхности пластины - анодирование. Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Диафизарная часть пластины, на которой имеется 5-10-11круглых отверстий, расположенных в шахматном порядке. Проксимальная часть имеет два ответвления. Первое ответвление шириной 10,0 мм имеет боковые вырезки; четыре круглых отверстия. Второе ответвление шириной 10,0 мм имеет боковые вырезки и пять круглых отверстий. Толщина пластины 2,5 мм Ширина пластины: околосуставная часть- 71,8 мм, диафизарная часть – 12,5 мм Расстояние между отверстиями – 8 мм. Длина пластины в диапазоне 92-132-140 мм. Для установки пластины используются: кортикальный винт диаметром 3,5 мм. Для диафизарной части пластины – кортикальный винт диаметром 3,0 мм с конической резьбой головки Маркировка лазерная с указанием торговой марки, каталожного номера и № партии Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 13 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для лечения проксимальных переломов бедренной кости с комплектом кортикальных винтов,титан. | набор | Анатомически предизогнутая пластина, полиаксиальная, с угловой стабильностью предназначена для латеральной имплантации при дистальных переломах и околопротезных дистальных переломах бедренной стабильного кости. Материал изготовления титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO5832-2 без содержания цитотоксического ванадия покрытие пластины анодирование. исполнение : правая и левая (по запросу заказчика) соответствующая исполнению опознавательная маркировка Форма околосуставной части пластины: анатомически адаптирована форме кости Ширина метаэпифизарной части 39,3 мм Метаэпифизарная часть пластины имеет ассиметричное клиновидное расширение ширина диафизарной части пластины 17,5 Отверстия круглые с конической трехзаходной резьбой в околосуставной части под винты диаметром 5,5 мм 7 шт Отверстия круглые с конической трехзаходной резьбой в диафизарной части под винты диаметром 4,5 мм в диапазоне 5-13 шт ( по запросу заказчика) Расстояние между отверстиями 20,0 мм возможность проведение винтов с угловой стабильностью как в заданном напрвлении, так и с отклонением от него до 30 градусов в любом направлении в наличии Отверстия для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера диаметром 1,8 мм -5 шт Край диафизарнойчасти пластины с трех сторонним коническим сужением для удобства введения импланта Толщина пластины 5,0 мм длина пластины в диапазоне 164-324 мм маркировка лазерная с указанием торговой марки, каталожного номера и № партии сертификация качества соответствует стандартам ENISO 13485:2012/AS:2012 по сертификации TÜV .Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 4,5 мм. Внутренний диаметр резьбы 3,0 мм. Диаметр головки 8,0 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 3,5 мм. Длина винта в диапазоне 20 мм- 70 мм с шагом 2 мм (по запросу заказчика). Для установки винта используется сверло диаметром 3,2 мм. Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам Покрытие- анодирование |
| 14 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная, узкая, прямая с комплектом кортикальных винтов, титан. | набор | Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; Покрытие поверхности пластины - анодирование. Пластина имеет круглые и овальные отверстия количество которых в диапазоне от 4 до 18, расстояние между отверстиями 12,0 мм Толщина пластины – 3,4 мм Ширина пластины – 11,1 мм. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 15 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная, широкая, прямая с комплектом кортикальных винтов, титан. | набор | Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; Покрытие поверхности пластины - анодирование. Пластина имеет круглые отверстия количество которых в диапазоне от 6 до 16, расстояние между отверстиями 16,0 мм Толщина пластины – 5,2 мм Ширина пластины – 17,5 мм. Промежуток по центру пластины – 25,3,0 мм Винт кортикальный диаметром 4,5мм. Диаметр головки 8,0 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 3,5 мм. Длина винта в диапазоне 20 мм- 70 мм с шагом 2 мм (по запросу заказчика). Для установки винта используется сверло диаметром 3,2 мм. Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам Покрытие- анодирование |
| 16 | Пластина с угловой стабильностью тибиальная, проксимальная, латеральная с комплектом кортикальных винтов,титан. | набор | Анатомически предизогнутая пластина с угловой стабильностью для латеральной имплантации при проксимальных переломах большеберцовой кости и корригирующих остеотомий Материал изготовления титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO5832-2 Покрытие пластины анодирование.Исполнение для левой и правой конечности Форма пластины анатомически предизогнута в соответствии с анатомическим строением наружного мыщелка плечевой кости. Отверстия круглые с конической трехзаходной резьбой в метаэпифизарной части -3 шт Отверстия круглые с конической трехзаходной резьбой в диафизарной части пластины в диапазоне от 3 до 11 шт Отверстия диафизарной части пластины смещены по отношению друг к другу и повернуты вовнутрь на 5°, для того, чтобы избежать продольного раскола Количество отверстия пластины - овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости- 1 шт Наличие возможности проведение винтов с угловой стабильностью как в заданном напрвлении, так и с отклонением от него до 30 градусов в любом направлении Отверстия для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера диаметром 1,8 мм в метаэпифизарной части пластины – 1 шт Толщина пластины 3,0 мм Ширина пластины в метаэпифизарной части 29,6 мм ширина пластины в диафизарной части 15,0 мм Расстояние между отверстиями в диафизарной части 16,0 мм длина пластины в диапазоне 88-208 мм маркировка лазерная с указанием торговой марки, каталожного номера и № партии Винт кортикальный диаметром 4,5 мм. Внутренний диаметр резьбы 3,0 мм. Диаметр головки 8,0 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 3,5 мм. Длина винта в диапазоне 20 мм- 70 мм с шагом 2 мм (по запросу заказчика). Для установки винта используется сверло диаметром 3,2 мм. Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам Покрытие- анодирование Винт кортикальный диаметром 4,5 мм. Внутренний диаметр резьбы 3,0 мм. Диаметр головки 8,0 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 3,5 мм. Длина винта в диапазоне 20 мм- 70 мм с шагом 2 мм (по запросу заказчика). Для установки винта используется сверло диаметром 3,2 мм. Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам Покрытие- анодирование |
| 17 | Пластина с угловой стабильностью тибиальная, проксимальная, медиальная с комплектом кортикальных винтов, титан. | набор | Анатомически предизогнутая пластина с угловой стабильностью для медиальной имплантации при проксимальных переломах большеберцовой кости и корригирующих остеотомий Материал изготовления титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO5832-2 Покрытие пластины анодирование. Исполнение для левой и правой конечности. Форма пластины адаптирована по форме кости Отверстия круглые с конической трехзаходной резьбой в околосуставной части пластины – 4 шт Отверстия круглые с конической трехзаходной резьбой в диафизарной части пластины в диапазоне от 4 до 10 ( по запросу заказчика) Отверстия диафизарной части пластины смещены по отношению друг к другу и повернуты вовнутрь на 5°, для того, чтобы избежать продольного раскола. Наличие одного отверстия пластины - овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Отверстия для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера диаметром 1,8 мм в диафизарной части пластины -1 шт Наличие возможности проведение винтов с угловой стабильностью как в заданном напрвлении, так и с отклонением от него до 30 градусов в любом направлении Толщина пластины 3,5 мм Ширина пластины в околосуставной части 36,2 мм, ширина пластины в диафизарной части15,0 мм Расстояние между отверстиями 16,0 мм длина пластины в дапазоне 65 мм- 193 мм маркировка лазерная с указанием торговой марки, каталожного номера и № партии сертификация качества соответствует стандартам ENISO 13485:2012/AS:2012 по сертификации TÜV Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 4,5 мм. Внутренний диаметр резьбы 3,0 мм. Диаметр головки 8,0 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 3,5 мм. Длина винта в диапазоне 20 мм- 70 мм с шагом 2 мм (по запросу заказчика). Для установки винта используется сверло диаметром 3,2 мм. |
| 18 | Пластина с угловой стабильностью для лечения переломов тазовой кости с комплектом кортикальных винтов, титан. | набор | Анатомически предизогнутая пластина с угловой стабильностью для вертлужной впадины. Форма- дугообразная. Наличие возможности проведение винтов с угловой стабильностью как в заданном напрвлении, так и с отклонением от него до 30 градусов в любом направлении Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам Покрытие поверхности пластины - анодирование. Толщина пластины 4,0 мм. Длина пластины в диапазоне 64мм-208 мм Отверстия в пластине круглые конической формы под винты диаметром 4,5 мм. Количество отверстий в диапазоне от 4 до 16.Расстояние между отверстиями 16 мм Высокая первичная стабильность пластины достигается за счет возможности установки блокируемых винтов под углом 90 ± 15°. Винт кортикальный диаметром 4,5 мм. Внутренний диаметр резьбы 3,0 мм. Диаметр головки 8,0 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 3,5 мм. Длина винта в диапазоне 20 мм- 70 мм с шагом 2 мм (по запросу заказчика). Для установки винта используется сверло диаметром 3,2 |
| 19 | Пластина с угловой стабильностью для лечения переломов пяточной кости с комплектом кортикальных винтов, титан. | набор | Анатомически адаптированная пластина для имплантации при переломах пяточной кости . Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам Покрытие поверхности пластины - анодирование. Толщина пластины 2,5 мм. Длина пластины в диапазоне 61мм-72 мм- 80 мм Отверстия в пластине круглые конической формы под винты диаметром 3,5 мм. Количество отверстий – 14. Высокая первичная стабильность пластины достигается за счет возможности установки блокируемых винтов под углом 90 ± 15°. Пластина в правом и левом исполнении, в трех размерных вариантах (малая, большая, особо большая) Маркировка лазерная с указанием торговой марки, каталожного номера и № партии Поставляется в индивидуальной упаковке |
| 20 | Имплантаты на основе костной ткани, стерильные для травматологии | шт. | Натуральный костнозамещающий материал, состоящий из минеральных компонентов бычьей кости. Благодаря сохранной трабекулярной и пористой архитектоник, материал является отличной направляющей роста естественной кости и включается в процесс ремоделирования. Гранулы размера S. Преимущества: • стабилизация кровяного сгустка; • высокая гидрофильность благодаря уникальной системе макро и микро пор, которые обеспечивают быстрое и равномерное пропитывание гранул кровью; • остеокондуктивные свойства обеспечивают эффективную и предсказуемую костную регенерацию, гранулы интегрируются во вновь сформированную кость и становятся ее каркасом; • медленная резорбция гранул позволяет сохранять объем аугментата в течение длительного времени; • обеспечение эстетики мягких тканей за счет образования долгосрочной основы твердой ткани; • обладает хорошими манипуляционными свойствами и может быть использован в различных клинических ситуациях; • способствует получению успешных клинических результатов, как при самостоятельном применении, так и при смешивании с аутологичной костью; |
| 21 | Пластина 1/3-трубчатая с утолщением, полиаксиальная с комплектом кортикальных винтов, титан. | набор | Пластина, полиаксиальная с угловой стабильностью Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Исполнена в форме 1/3 трубки. Должна иметь низкопрофильный дизайн для минимального повреждения мягких тканей при установке. Должна иметь не менее одного скошенного конца для упрощения установки под мягкими тканями. Толщина пластины 2мм, ширина 9мм. Расстояние между центрами отверстий не более 12.0мм. Отверстия в пластине должны быть круглой формы, количество в диапазоне 2-12 шт ( по запросу заказчика), иметь резьбу и должны позволять проводитьблокированные кортикальные винты. Длина пластины в диапазоне 25-37-49- 61-73-85-97-109-121-145 мм, в зависимости от количества отверстий Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 22 | Кусачки для проволоки и спиц диаметром 2,5 мм | шт | Кусачки для скусывания спиц и проволоки диаметром не более 2,5 мм. Кусачки применяются для перекусывания проволоки, спиц и металло-конструкций из нержавеющей стали, используемых травмотологии. Кусачки имеют двойную передачу, благодаря чему требуется затратить меньше усилий для перекусывания спицы. На рабочей части имеются твердосплавные пластины, что увеличивает срок службы кусачек. Должны входить в комплекты наборов инструментов «Остеосинтез» и «Илизарова», и предназначены для скусывания излишней длины спиц и винтов, при их использовании для лечения переломов трубчатых костей. Кусачки изготовлены из нержавеющей стали. Масса кусачек – 0,62 кг Длина кусачек – 260 мм |
| 23 | Костная скобка скошенная | шт | Предназначена для остеосинтеза костей стопы и кисти. Должна иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Высота скобки 10,0мм, ширина – в диапазоне 8 и 10 мм, угол 26 градусов. Диаметр 1,0 и 1,2мм (по запросу) |
| 24 | Костная скобка прямая | шт | Предназначена для остеосинтеза костей стопы и кисти. Должна иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Высота скобки 10,0мм, ширина – в диапазоне 8 и 10 мм, угол 90 градусов. Диаметр 1,0 и 1,2мм (по запросу) |
| 25 | Направляющий гвоздь внутрикостный | компл | Канюлированный стержень с круглым поперечным сечением, полый внутри, предназначен для лечения суставных и околосуставных переломов , переломов надколенника, локтевого отростка, большой берцовой, малой берцовой кости, плюсны. Диаметр 4,5 мм. Внутреннее осевое отверстие для вкручивания запорного или компрессионного винта диаметром 2,5 мм, длиной 7,8 мм. В проксимальной части имеются 2 отверстия овальной формы длиной 5,8 мм под винты для блокировки. Круглые резьбовые отверстия по всей длине стержня конической формы диаметром 3,8/2,0 мм в диапазоне от 4 до 11 (по запросу заказчика). Длина в диапазоне от 38 мм до 99 мм. Материал изготовления Имплантантная сталь. Запорный винт диаметром 2,5 мм Диметр головки 3,5 мм, длина резьбы 3,2. Шлиц - гексагональный.Длина винта 6,5 мм. Компрессионный винт диаметром 2,5 мм Диметр головки 3,5 мм, длина резьбы 4,2. Шлиц - гексагональный.Длина винта 9,5 мм. Инструмент для установки предоставляется на время операции |