ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

ЛОТ №1: Поставка медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент коронарный покрытый | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девяти зубцовая корона Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.075 мм. Профиль стента не более 0,042 дюйм. Радиальная жесткость стента не менее 0,5 Н/мм. Укорочение стента при раскрытии менее 0,5%. Диаметр дистальной части: не более 2,7 Fr. Диаметр проксимальной части: не более 1,9 Fr. Матрицей для лекарственного покрытия является биорезорбируемая композиция сополимеров DL лактида с гликолидом. В качестве лекарственного агента покрытия стента используется: Сиролимус. Концентрация лекарств. вещества не более 150 мг/см 2.Система доставки: RX. Материал дистальной части шафта: термопластичный эластомер. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Материал проксимальной части - гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не более 0.0165 дюйм. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм), проводниковым катетером 5 Fr. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр стента 2.25(+/-0,1)мм, длина стента 18(+/-0,1)мм. Одноразово, стерильно. | 1 |
| 2 | Стент коронарный покрытый | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девяти зубцовая корона Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.075 мм. Профиль стента не более 0,042 дюйм. Радиальная жесткость стента не менее 0,5 Н/мм. Укорочение стента при раскрытии менее 0,5%. Диаметр дистальной части: не более 2,7 Fr. Диаметр проксимальной части: не более 1,9 Fr. Матрицей для лекарственного покрытия является биорезорбируемая композиция сополимеров DL лактида с гликолидом. В качестве лекарственного агента покрытия стента используется: Сиролимус. Концентрация лекарств. вещества не более 150 мг/см 2.Система доставки: RX. Материал дистальной части шафта: термопластичный эластомер. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Материал проксимальной части - гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не более 0.0165 дюйм. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм), проводниковым катетером 5 Fr. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр стента 2.25(+/-0,1)мм, длина стента 23(+/-0,1)мм. Одноразово, стерильно. | 1 |
| 3 | Стент коронарный покрытый | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девяти зубцовая корона Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.075 мм. Профиль стента не более 0,042 дюйм. Радиальная жесткость стента не менее 0,5 Н/мм. Укорочение стента при раскрытии менее 0,5%. Диаметр дистальной части: не более 2,7 Fr. Диаметр проксимальной части: не более 1,9 Fr. Матрицей для лекарственного покрытия является биорезорбируемая композиция сополимеров DL лактида с гликолидом. В качестве лекарственного агента покрытия стента используется: Сиролимус. Концентрация лекарств. вещества не более 150 мг/см 2.Система доставки: RX. Материал дистальной части шафта: термопластичный эластомер. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Материал проксимальной части - гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не более 0.0165 дюйм. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм), проводниковым катетером 5 Fr. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр стента 2.25(+/-0,1)мм, длина стента 28(+/-0,1)мм. Одноразово, стерильно. | 1 |
| 4 | Стент коронарный покрытый | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девяти зубцовая корона Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.075 мм. Профиль стента не более 0,042 дюйм. Радиальная жесткость стента не менее 0,5 Н/мм. Укорочение стента при раскрытии менее 0,5%. Диаметр дистальной части: не более 2,7 Fr. Диаметр проксимальной части: не более 1,9 Fr. Матрицей для лекарственного покрытия является биорезорбируемая композиция сополимеров DL лактида с гликолидом. В качестве лекарственного агента покрытия стента используется: Сиролимус. Концентрация лекарств. вещества не более 150 мг/см 2.Система доставки: RX. Материал дистальной части шафта: термопластичный эластомер. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Материал проксимальной части - гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не более 0.0165 дюйм. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм), проводниковым катетером 5 Fr. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр стента 2.5(+/-0,1)мм, длина стента 23(+/-0,1)мм. Одноразово, стерильно. | 1 |
| 5 | Стент коронарный покрытый | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девяти зубцовая корона Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.075 мм. Профиль стента не более 0,042 дюйм. Радиальная жесткость стента не менее 0,5 Н/мм. Укорочение стента при раскрытии менее 0,5%. Диаметр дистальной части: не более 2,7 Fr. Диаметр проксимальной части: не более 1,9 Fr. Матрицей для лекарственного покрытия является биорезорбируемая композиция сополимеров DL лактида с гликолидом. В качестве лекарственного агента покрытия стента используется: Сиролимус. Концентрация лекарств. вещества не более 150 мг/см 2.Система доставки: RX. Материал дистальной части шафта: термопластичный эластомер. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Материал проксимальной части - гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не более 0.0165 дюйм. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм), проводниковым катетером 5 Fr. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр стента 2.75(+/-0,1)мм, длина стента 33(+/-0,1)мм. Одноразово, стерильно. | 2 |
| 6 | Стент коронарный покрытый | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девяти зубцовая корона Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.075 мм. Профиль стента не более 0,042 дюйм. Радиальная жесткость стента не менее 0,5 Н/мм. Укорочение стента при раскрытии менее 0,5%. Диаметр дистальной части: не более 2,7 Fr. Диаметр проксимальной части: не более 1,9 Fr. Матрицей для лекарственного покрытия является биорезорбируемая композиция сополимеров DL лактида с гликолидом. В качестве лекарственного агента покрытия стента используется: Сиролимус. Концентрация лекарств. вещества не более 150 мг/см 2.Система доставки: RX. Материал дистальной части шафта: термопластичный эластомер. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Материал проксимальной части - гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не более 0.0165 дюйм. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм), проводниковым катетером 5 Fr. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр стента 3.0(+/-0,1)мм, длина стента 23(+/-0,1)мм. Одноразово, стерильно. | 3 |
| 7 | Стент коронарный покрытый | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девяти зубцовая корона Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.075 мм. Профиль стента не более 0,042 дюйм. Радиальная жесткость стента не менее 0,5 Н/мм. Укорочение стента при раскрытии менее 0,5%. Диаметр дистальной части: не более 2,7 Fr. Диаметр проксимальной части: не более 1,9 Fr. Матрицей для лекарственного покрытия является биорезорбируемая композиция сополимеров DL лактида с гликолидом. В качестве лекарственного агента покрытия стента используется: Сиролимус. Концентрация лекарств. вещества не более 150 мг/см 2.Система доставки: RX. Материал дистальной части шафта: термопластичный эластомер. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Материал проксимальной части - гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не более 0.0165 дюйм. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм), проводниковым катетером 5 Fr. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр стента 3.5(+/-0,1)мм, длина стента 23(+/-0,1)мм. Одноразово, стерильно. | 3 |
| 8 | Стент коронарный покрытый | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девяти зубцовая корона Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.075 мм. Профиль стента не более 0,042 дюйм. Радиальная жесткость стента не менее 0,5 Н/мм. Укорочение стента при раскрытии менее 0,5%. Диаметр дистальной части: не более 2,7 Fr. Диаметр проксимальной части: не более 1,9 Fr. Матрицей для лекарственного покрытия является биорезорбируемая композиция сополимеров DL лактида с гликолидом. В качестве лекарственного агента покрытия стента используется: Сиролимус. Концентрация лекарств. вещества не более 150 мг/см 2.Система доставки: RX. Материал дистальной части шафта: термопластичный эластомер. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Материал проксимальной части - гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не более 0.0165 дюйм. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм), проводниковым катетером 5 Fr. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр стента 3.5(+/-0,1)мм, длина стента 38(+/-0,1)мм. Одноразово, стерильно. | 3 |
| 9 | Стент коронарный покрытый | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девяти зубцовая корона Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.075 мм. Профиль стента не более 0,042 дюйм. Радиальная жесткость стента не менее 0,5 Н/мм. Укорочение стента при раскрытии менее 0,5%. Диаметр дистальной части: не более 2,7 Fr. Диаметр проксимальной части: не более 1,9 Fr. Матрицей для лекарственного покрытия является биорезорбируемая композиция сополимеров DL лактида с гликолидом. В качестве лекарственного агента покрытия стента используется: Сиролимус. Концентрация лекарств. вещества не более 150 мг/см 2.Система доставки: RX. Материал дистальной части шафта: термопластичный эластомер. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Материал проксимальной части - гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не более 0.0165 дюйм. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм), проводниковым катетером 5 Fr. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр стента 4.0(+/-0,1)мм, длина стента 23(+/-0,1)мм. Одноразово, стерильно. | 3 |
| 10 | Стент коронарный покрытый | Стент коронарный баллонорасширяемый. Материал стента: кобальт-хром L605. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девяти зубцовая корона Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.075 мм. Профиль стента не более 0,042 дюйм. Радиальная жесткость стента не менее 0,5 Н/мм. Укорочение стента при раскрытии менее 0,5%. Диаметр дистальной части: не более 2,7 Fr. Диаметр проксимальной части: не более 1,9 Fr. Матрицей для лекарственного покрытия является биорезорбируемая композиция сополимеров DL лактида с гликолидом. В качестве лекарственного агента покрытия стента используется: Сиролимус. Концентрация лекарств. вещества не более 150 мг/см 2.Система доставки: RX. Материал дистальной части шафта: термопластичный эластомер. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Материал проксимальной части - гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не более 0.0165 дюйм. Номинальное давление (NP): не менее 9 атм. Давление разрыва (RBP): не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм (0.36 мм), проводниковым катетером 5 Fr. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр стента 4.0(+/-0,1)мм, длина стента 33(+/-0,1)мм. Одноразово, стерильно. | 3 |
| 11 | Стент коронарный покрытый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 2,5 мм, длина 18 мм. | 1 |
| 12 | Стент коронарный покрытый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 2,5 мм, длина 23 мм. | 1 |
| 13 | Стент коронарный покрытый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 2,75 мм, длина 12 мм. | 1 |
| 14 | Стент коронарный покрытый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 2,75 мм, длина 15 мм. | 1 |
| 15 | Стент коронарный покрытый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3,0 мм, длина 15 мм. | 1 |
| 16 | Стент коронарный покрытый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3,5 мм, длина 33/-0,1)мм, длина стента 1 мм. | 2 |
| 17 | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр 2,5 мм, длина 10 мм. | 2 |
| 18 | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр 3,0 мм, длина 20 мм. | 3 |
| 19 | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр 3,5 мм, длина 10 мм. | 4 |
| 20 | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр 3,5 мм, длина 20 мм. | 3 |
| 21 | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр 3,5 мм, длина 30 мм. | 5 |
| 22 | катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения . Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов . Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр баллона не менее 12 мм, длина баллона не менее 40 мм. Длина катетера не менее 75 см. | 2 |
| 23 | Катетер проводниковый коронарный | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера 7 F – 0.078". 1 единица в упаковке. Длина 125 см. Кончик МРА. | 3 |
| 24 | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 9 F, длина 23 см. | 5 |
| 25 | проводник интервенционный | Монолитный сердечник от проксимального до дистального кончика. Оплетка без дополнительных соединений. Покрытие шафта PTFE. Гидрофильное полимерное покрытие не менее чем 20 см. Рентгеноконтрастный кончик не менее 3см. Оплетка не менее 12см. диаметр 0.014 дюйма. Длина 180 см. Жесткость 0,8г. Прямой кончик. | 30 |
| 26 | Проводник коронарный управляемый с маркерами | Материал поддерживающего внутреннего стержня и проксимальная часть – нержавеющая сталь, покрытая Duraglide, переходная часть – Duraglide, дистальная часть – платина. Характеристики: Наружный диаметр не более .014”, Длина 180см, диаметр внутреннего стержня –.0,010”. Длина гибкого рентгенконтрастного кончика – 3см. В дистальной части (не гибкой) – 6 рентгенконтрастных маркеров на расстоянии 15мм друг от друга Форма дистального кончика мягкой части проводника – прямая. Тип кончика – софт. Гидрофильное PTFE-покрытие дистальной части. | 15 |
| 27 | Проводник коронарный | 0.014" проводник длиной 190 см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: средний (MS) - 14.3г Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: ЕS - 1.2г | 10 |
| 28 | Инструмент для удаления свежих тромбов | Катетер для вакуумного удаления свежих, мягких эмболов и тромбов из артериальных сосудов диаметором более 1,5 мм с принадлежностями. Двухпросветный катетер с гибким, суженным и гладким кончиком, обеспечивающим атравматический проход в сосуд. Дистальная часть должна быть покрыта гидрофильным покрытием, для обеспечения лучшей доставляемости и управляемости. Для обеспечения визуализации должен иметься рентгеноконтрастный маркер. Рабочая длина катетера не менее 145 мм, он должен быть совместим с проводниковым катетером не более 6Fr и проводником не более 0,014". Катетер должен поставляться вместе с принадлежностями: - вакуумным градуированным шприцом из поликарбоната объемом не менее 30мм с регулируемым блокирующим поршнем. - 7-дюймовой "(177,8 мм) вакуумной трубкой из гамма-стабильного поливинилхлорида - одностороннего запорного клапана из гамма-стабильного поликарбоната, который можно открыть, чтобы обеспечить экстрацию или закрыть для ее прекращения. Для визуализации извлекаемого потока трубка и все конекторы клапана должны быть прозрачны. - фильтрующее сито с порами не менее 40 микрон и не более 60 микрон для эффективной фильтрации тромбов и эмболов с целью визуального и/или лабораторного анализа | 15 |
| 29 | Чехол | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса, приборной панели, диаметром не более 140 см в виде «шапочки» круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Материал - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 40 микрон. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. | 50 |
| 30 | Катетер балонный | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера не менее 180 см. Двухпросветный шафт. Внутренний просвет расширен для быстрого раздутия/сдутия баллона больших длин. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Платиноиридиевые рентгенконтрастные маркеры не менее 2 шт. Профиль баллона: не более 0.022 дюйма. Совместим с проводником: Не более 0.018 дюйма. Совместим интродьюсером: Не более 5 Фр. Номинальное давление: Не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва: Не менее 22 атм. Размер: диаметр 4,0 мм, длина 150 мм. | 3 |
| 31 | Катетер диагностический периферический | Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 125 см, диаметр 4F. | 10 |
| 32 | Катетер диагностический | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5.2 F. Модификация кончика JR4 | 20 |
| 33 | Катетер проводниковый | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика JL4 | 10 |
| 34 | Катетер проводниковый | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика JL4,5 | 2 |
| 35 | Катетер проводниковый | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика JL5 | 1 |
| 36 | Катетер проводниковый | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика JL6 | 1 |