ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

ЛОТ №1: Поставка медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п |  | Наименование |  | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 23 мм. |  | 1 |
| 2 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 33 мм. |  | 2 |
| 3 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 38 мм. |  | 2 |
| 4 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 33 мм. |  | 1 |
| 5 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 38 мм. |  | 1 |
| 6 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 23 мм. |  | 1 |
| 7 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 33 мм. |  | 4 |
| 8 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 23 мм. |  | 1 |
| 9 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 28 мм. |  | 2 |
| 10 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 4.5 мм, длина 33 мм. |  | 1 |
| 11 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из флюорополимер, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.081мм). Для стента 3.0х18мм: соотношение металл/артерия не более 13.3, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%, Максимальная круговая неподдерживаемая площадь 1.01мм2, Максимальный диаметр кругового доступа; максимальный диаметр, который может проходить через ячейку стента 1.13мм2. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса совместимый с 0.014" проводником. Шафт системы доставки (гипотрубка) внешний диаметр 0.0280", внутренний диаметр 0.0200". 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Шафт системы доставки, кончик и плечи баллона (за пределами стента) имеют гидрофильное покрытие. Диаметр: 3.0 мм. Длина: 33 мм |  | 1 |
| 12 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством |  | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из флюорополимер, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.081мм). Для стента 3.0х18мм: соотношение металл/артерия не более 13.3, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%, Максимальная круговая неподдерживаемая площадь 1.01мм2, Максимальный диаметр кругового доступа; максимальный диаметр, который может проходить через ячейку стента 1.13мм2. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса совместимый с 0.014" проводником. Шафт системы доставки (гипотрубка) внешний диаметр 0.0280", внутренний диаметр 0.0200". 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Шафт системы доставки, кончик и плечи баллона (за пределами стента) имеют гидрофильное покрытие. Диаметр: 3.5 мм. Длина: 28 мм |  | 1 |
| 13 | Стент периферический саморасширяющийся |  | Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю 6 рентгенконтрастных танталовых маркеров (Ø 0.0185" каждый). «Свободная» площадь ячейки – 79-87%. Материал системы доставки – внутренний шафт и рентгенконтрастный клиновидный гибкий кончик (длина кончика 0.45", в месте перехода 0.077", дистально 0.051") – полиэфир блок амид, пластик, внутренний слой покрывающего катетера и просвет для проводника – полиимид, покрывающий катетер имеет рентгенконтрастный маркер на дистальном конце. Характеристики: система доставки 7 F совместима с проводником 0.035", интродьюсером 7 F, проводниковым катетером 9 F. Рабочая длина системы 80 и 120 см. Есть ручка для контролированной установки стента. Возможное укорочение стента – не больше 4,7%. Размеры: длина 80 мм, диаметр 12,0 мм. |  | 2 |
| 14 | Катетер диагностический периферический |  | Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Форма кончик - вертебральная. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 125 см, диаметр 4 F. |  | 10 |
| 15 | Катетер баллонный |  | Тип баллона (Система доставки) монорельсовый (Быстрая замена). Покрытие баллона: гидрофильное. Совместимость с проводником не более 0.014 дюйм. Профиль кончика не более 0,017 мм. Диаметр проксимальной шахты катетера не более 3.2 F. Диаметр дистальной шахты катетера не более 2.7 F. Номинальное давление не менее 12 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Ренгеноконтрастные маркеры наличие. Диаметр требуемого баллона 4 мм, длина 30 мм. |  | 2 |
| 16 | Периферический баллонный катетер с лекарственным покрытием |  | Лекарственное покрытие паклитаксель- вещество обладающее противовоспалительным и антипролиферативным воздействием. Выделение лекарственного вещества 30-60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества 28 дней. Используемый проводник 0,035 дюйм. Система доставки OTW. Длина катетера 130 см. Совместимость с интродьюсером 6 Fr. Рентгенконтрастные маркеры 2 шт. Номинальное давление 8 атм. Давление разрыва 16 атм. Диаметр баллона 6 мм. Длина баллона 150 мм |  | 1 |
| 17 | Периферический баллонный катетер с лекарственным покрытием |  | Лекарственное покрытие паклитаксель- вещество обладающее противовоспалительным и антипролиферативным воздействием. Выделение лекарственного вещества 30-60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества 28 дней. Используемый проводник 0,035 дюйм. Система доставки OTW. Длина катетера 130 см. Совместимость с интродьюсером 6 Fr. Рентгенконтрастные маркеры 2 шт. Номинальное давление 8 атм. Давление разрыва 16 атм. Диаметр баллона 7 мм. Длина баллона 80 мм |  | 1 |
| 18 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий |  | Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 16 мм, длина 60 мм. |  | 5 |
| 19 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий |  | Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 18 мм, длина 60 мм. |  | 1 |
| 20 | Катетер баллонный |  | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 5 мм, длина 150 мм. |  | 1 |
| 21 | Катетер баллонный |  | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 5 мм, длина 220 мм. |  | 3 |
| 22 | Катетер баллонный |  | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 7 мм, длина 40 мм. |  | 2 |
| 23 | Катетер баллонный |  | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 8 мм, длина 40 мм. |  | 2 |
| 24 | Катетер баллонный |  | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 10 мм, длина 20 мм. |  | 1 |
| 25 | Катетер баллонный |  | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 10 мм, длина 40 мм. |  | 2 |
| 26 | Интродьюсер |  | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 6 F, длина 23 см. |  | 20 |
| 27 | Интродьюсер с гидрофильным покрытием |  | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина: 25 см. Диаметр: 6 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Материал шафта интродьюсера - этилентетрафторэтилен. Набор должен состоять из: интродьюсера, дилататора, металлического минипроводника (длина: 80 см., диаметр: 0,025”, прямой кончик), инъекционной иглы 20G. |  | 20 |
| 28 | Интродьюсер |  | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Для трансрадиального доступа. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 8 F, длина 55 см. |  | 2 |
| 29 | Интродьюсер |  | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Для трансрадиального доступа. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 10 F, длина 23 см. |  | 5 |
| 30 | Белье операционное одноразовое (для радиальной ангиографии) |  | Состав: 2 простыни для инструментального стола 150х150 см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х150 и плотностью 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х150см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью 30 г/кв.м. 1 простыня для радиальной ангиографии 240х370 см. Материал - двухслойный в центральной части простыни размером 100х225 см и общей плотностью 60 г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью 3 г/кв.м). Прозрачная полиэтиленовая пленка по бокам простыни для обзора панели управления размером 75х150 см и толщиной 50 мкм. Простыня имеет 2 отверстия для бедренного доступа размером 7х9 см и 2 отверстия для радиального доступа размером 5х7 см. По контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги плотностью 93 г/кв.м. и размером 17,5х17,5 см. Зона усиления вокруг отверстий в виде дополнительной накладки размером 110х240 см. Плотность материала зоны усиления 87 г/кв.м. Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью 60 г/кв.м. и антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью 27 г/кв.м. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии 20 Н, водоупорность 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, 4,0, чистота в части инородных частиц 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. 1 простыня с адгезивным краем 50х50 см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью 15 г/кв.м). Адгезивная полоса размером 50х5 см.. 1 впитывающая пеленка 43х68,5 см; Материал - 100%-хлопок нетканый плотностью 65 г/кв.м. 2 полотенца 30х40 см. Материал – целлюлоза плотностью 60 г/кв.м. Впитывающая способность 400 г/кв.м, впитывающая способность 650%. 2 халата из СММС, размер XL, плотность 35 г/кв.м. Размер халата (с допуском в открытом состоянии) - 151х170см. Общая длина халата - 150см. Длина рукава - 69см. Ширина проймы рукава – 32,5см. Манжеты - трикотажные. Длина манжеты - 19см. Обшивка горловины нетканым материалом - полипропилен. Размер обшивки горловины 87х3см. Плотность нетканого материала обшивки горловины 30 г/кв.м. Текстильная застежка ворота - лента-липучка. Размеры 6,5х3см/14х3см. Завязки на халате в области талии. Материал завязок - четырехслойный нетканый СММС плотностью 35г/кв.м. Завязки в области талии размером 65х4см - 1шт. Завязки в области талии размером 45х4см - 3шт. Сложение халата - "в виде книжки". 3 пластиковых контейнера для жидкости объемом 60мл,150мл, 250мл. Первичная упаковка (товарная) - стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. |  | 5 |